

[image: image3.png]2025%118208 281 WDAE, 18721896721 B EIMEW {EFEEEN

PEZFANEM

China Judgements Online

AER k=t RERM TR TRIRSRAF wTRE  HitRgr BRREEXH

BERE- BAEA. XBEE. AR, HEAL B2 ?
B xEF > s RERRSG  ATERSH
B =i > HRER: 178 % HEA: LSERBIRERAR x
& EBRER >
Hi0FRH 0 BXH
jrrghiiieg iEs >
B BAEHO , ERER] RMNASL SWNES] 2 QHBKHE
BEIE!

A HHERE >




上海市第一人民医院消化内镜设备（一批）（2025）
国际竞争性招标文件
项目编号：0705-264305042296
政府采购预算编号：0025-W00016530
政府采购云平台项目编号：310000000250317193241-00222578
（第二册）

项目名称：消化内镜设备（一批）（2025）
招标人：上海市第一人民医院（盖章）
招标机构：上海国际招标有限公司

二○二六年一月
总  目  录

1第五章  投标邀请


5第六章  投标资料表


29第七章  合同专用条款


35第八章  货物需求一览表和技术规格




[image: image1.wmf]SITC




招标文件

项目编号：0705-264305042296
第五章  投   标   邀   请
第五章  投标邀请

日    期：2026年01月19日
项目编号：0705-264305042296
1 上海国际招标有限公司（以下简称“招标机构”）受上海市第一人民医院（以下简称“招标人”）的委托，现邀请合格投标人就上海市第一人民医院的下列 1 个包件的货物和有关服务提交密封投标：

包件1：消化内镜设备（一批）（2025）；1批
简要技术规格：超声内镜主机：显示模式：B模式、血流模式、脉冲波多普勒（PW）模式、组织谐波（THE）模式、造影谐波EUS（CH-EUS）模式、弹性成像（ELST）模式。具体要求详见第八章技术规格
预算编号：0025-W

 HYPERLINK "https://pay.zfcg.sh.gov.cn/purchaseplan_front/" \l "/plan/list/detail?id=1000000000001426730&encrypt=472fade846c60342be390b72811d7676" \t "_blank" 00016530
本包件最高投标限价：人民币4752万元或等额外币。
2 本次招标所需的资金来源已经落实。

3 本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

1） 投标产品应按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定完成有效注册（在投标文件中应提供所有许可事项与投标产品相符的在投标截止时间仍然有效的医疗器械注册证及可能有的变更注册文件的复印件）。
2） 如投标产品在中华人民共和国境内生产，则生产企业和/或委托生产的委托方（适用于委托生产的情形）均应按《医疗器械生产监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第53号）的规定取得有效的生产许可证（在投标文件中应提供单位名称、生产地址和生产范围相符的在投标截止时间仍然有效的生产投标产品的许可证及可能有的变更注册文件的复印件）。
3） 如采购标的属于第二类医疗器械：投标人应按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）的规定完成销售投标产品的有效备案（在投标文件中应提供单位名称、经营场所、经营范围、经营方式和库房地址相符的医疗器械经营备案文件及可能有的变更备案文件的复印件；本项要求对国际招标项目仅适用于境内投标人）。如拟供产品属于产品安全性、有效性不受流通过程影响，经国务院药品监督管理部门认定可以免于经营备案的第二类医疗器械，投标人应当在投标文件中提供由国家药品监督管理局公布的相关产品名录。
4） 如采购标的属于第三类医疗器械：投标人应按应按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）的规定取得有效的经营许可证（在投标文件中应提供单位名称、经营场所、经营范围、经营方式和库房地址相符的医疗器械经营许可证及可能有的经营许可证变更文件的复印件；本项要求对国际招标项目仅适用于境内投标人）。
5） 参加采购活动前三年内（自2023年01月19日起至今）在经营活动中没有重大违法记录（为此，投标人须提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，同时境内投标人须提供“无行贿行为记录证明”，即在投标文件中应提供在“中国裁判文书网”上的全文查询结果及查询日期，并加盖境内投标人公章）；境外投标人须提供“无行贿行为记录的书面声明”。格式详见“第六章投标资料表”附件6-4、6-5和6-6。
6） 投标人须为投标设备的制造商或投标设备制造商授权的代理商；
7） 投标人须在投标截止期之前在国家商务部认可的机电产品招标投标电子交易平台（以下简称机电产品交易平台，网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册（由于机电产品交易平台的注册审核需要一定时间，如投标人在决定参加本项目投标后请尽早登录该网站查询自身是否已经处于有效注册状态，以免因临近投标截止时间再来办理注册事宜而影响正常投标）。

8） 近三年（从2023年01月19日起至今）未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

9） 本项目不允许联合体投标。
4 有兴趣的潜在投标人可从招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。
5 有兴趣的潜在投标人可从2026年01月19日起至2026年01月26日止，每天（节假日除外）9:00时至16:00时（北京时间）在上海国际招标有限公司网站（www.shabidding.com）在线领购招标文件。招标文件每套售为人民币伍佰元整（RMB500.00）或捌拾美元（USD80.00），国外邮购须另加叁拾美元（USD30.00），售后不退。潜在投标人首次使用该网站需进行免费注册，注册时应按要求提供《供应商注册专用授权函和承诺书》（可从供应商注册页面下载）和营业执照等扫描件，供应商应当提前准备，尽早办理，以免影响领购招标文件。已注册的潜在投标人可从网站采购公告栏的相应公告中进入在线领购招标文件流程。潜在投标人提交领购申请并支付费用到账后即可下载电子招标文件。招标代理机构会将纸质招标文件快递给潜在投标人，电子发票将发至投标人登记的邮箱。未按规定获取招标文件的潜在投标人将被拒绝参加投标。

6 所有投标文件应于2026年02月10日10:00时（北京时间）之前递交到中国上海延安西路358号美丽园大厦13楼1303会议室。
7 定于2026年02月10日10:00时（北京时间），在中国上海延安西路358号美丽园大厦13楼1303会议室公开开标。届时请投标人代表出席开标仪式。

招标机构名称：上海国际招标有限公司

详细地址：中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼

邮    编：200040

联 系 人：蔡洁琼、郑宏珉

电    话：86-21-32173659、32173685 

传    真：86-21-62791616

电子信箱：caijieqiong@shabidding.com

[image: image2.png]2025%118208 281 WDAE, 18721896721 B EIMEW {EFEEEN

PEZFANEM

China Judgements Online

B k=t RERM TR TRIRSRAF wTRE  HitRgr BRREEXH

‘ BERE- BAEA. XBEE. AR, HEAL B2 B & ?
B xEF > s RERRSG  ATERSH
[-am0) 2% LBERBIFERAT
| - : RBIREIRAR %
-AREIED)
|-=ame)
- BREEE) HIOFT) 24 FXH
|- m(5)
1B ERER] HABML ENEF] 23 O HEKE
|-HIEG)
|-#m0) pu—
)
B IHRMETEABRAT ST AEXTREHRESTREED

- aE)




招标文件

项目编号：0705-264305042296
第六章  投  标  资  料  表
第六章  投标资料表
本表关于要采购货物的具体资料是对招标文件第一章投标人须知的细化、补充和（或）修改，两者之间如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	一、说明

	1.1
	招标人的名称、地址及联系方式：

名称：上海市第一人民医院

地址：中国上海市武进路85号

联系人：王老师
电话：86-21-63240090

传真：86-21-63240090

	1.2
	招标机构名称、地址及联系方式：

名称：上海国际招标有限公司

地址：中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼

联系人：蔡洁琼、郑宏珉

电话： 86-21- 32173659、32173685  

传真： 86-21-62791616

电子邮箱：caijieqiong@shabidding.com;

	1.3
	项目概况：

本招标项目的名称为消化内镜设备（一批）（2025）采购招标

本次招标共分 1 个包件，各包件编号及货物名称分别为：

包件1：消化内镜设备（一批）（2025）
评标委员会将以包件为单位进行评标；招标人将以包件为单位进行授标。

本次招标的资金性质为：财政性资金。
本次招标为依法必须进行招标的项目（依法必须进行招标的项目包括国家发改委3号令规定的项目以及政府采购招标项目）。凡招标文件未作规定之处，按中华人民共和国有关法律、法规以及《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（中华人民共和国国家商务部令〔2014〕第1号）规定进行操作。

	二、招标文件

	6.1
	提交对招标文件澄清要求的截止期：2026年01月27日16:00时（北京时间）

	三、投标文件的编制

	8
	投标语言：中文或者中文和英文（当两种语言之间存在不一致时，以中文为准）。
本次招标的评标报告使用中文。

	10.3
	备选方案：本次招标不允许投标人提交备选方案（非本资料表第26.4.3条选择方案1）时所允许提交的付款偏离计划），凡包含备选方案的投标都将被否决。

	11.2
	报价缺漏项范围或比重：投标人的报价不应有缺漏项（含删除报价项、漏报或报零）。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。投标人因报价缺漏项所导致的最大允许加价幅度为其经核准的投标价格（系指对可能存在的算术计算错误、折扣或涨价声明以及暂估价和暂列金额进行了纠正、考虑和扣除之后的投标价格，下同）的百分之十（10%），超过这一比例时，评标委员会将对其投标直接作否决处理。

	11.5
	是否设最高投标限价：本次招标设最高投标限价：人民币4752万元或等额外币。

当投标总价超过最高投标限价时，将对其投标直接作否决处理）。
投标人用国际主要流通货币报价时，最高投标限价按招标公告发布之日中国银行首次公布的报价外币对人民币现汇卖出价计算。
在中标之后的合同执行阶段，若由于汇率变动等原因导致最后合同执行价格超过此最高投标上限价时，按照最高投标上限价金额进行结算。所有参与本项目投标的投标人均被默认为接受此条款，如果投标人在投标文件中表明不接受本条款的，则按无效标处理。

	11.6.1
	从境内供货的投标报价方式：EXW（工厂交货）价（除另有说明外，本招标文件中提及的“境内”均应理解为“中华人民共和国关境内”；“境外”均应理解为“中华人民共和国关境外”）
是否要报境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用：是

其他伴随服务的费用：货物运抵项目现场前发生的仓储费、装卸费、运输费、保险费以及提供合同专用条款第16.1条所规定的全部伴随服务的费用。

注：上述各项构成投标总价

	11.6.2
	从境外供货的投标报价方式：DDP（项目现场）价（指定目的地：上海市武进路85号（北院）或上海市新松江路650号（南院）） 
是否要报境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用：是

其他伴随服务的费用：货物运抵项目现场前发生的仓储费、装卸费、运输费、保险费以及提供合同专用条款第16.1条所规定的全部伴随服务的费用。

投标人的报价还须包含外贸代理服务费、清关费、仓储费、进口环节税（含根据中华人民共和国法律法规在进口环节中招标人无法获得减免部分的税款）、增值税、境内、外运输费、保险费等一切货物到项目现场的费用。所有参与本项目投标的投标人均被默认为接受此条款，如果投标人在投标文件中表明不接受本条款的，则按无效标处理。
注：上述各项构成投标总价

	11.9
	投标报价性质：投标人如果中标，其经核准的投标价格（系指对可能存在的算术计算错误、折扣或涨价声明以及暂列金额进行了纠正、考虑和扣除之后的投标价格，下同）

	12.1
	从中国境内提供的货物和服务的投标货币：人民币。投标人如果中标，此投标货币即为合同项下的支付货币。

	12.2
	从中国境外提供的货物和服务的投标货币：人民币。投标人如果中标，其投标货币即为合同项下的支付货币。

	13.1
	是否允许联合体投标：不允许。

	13.3
	合格投标人的资格要求及其证明文件：

1） 投标产品应按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定完成有效注册（在投标文件中应提供所有许可事项与投标产品相符的在投标截止时间仍然有效的医疗器械注册证及可能有的变更注册文件的复印件）。
2） 如投标产品在中华人民共和国境内生产，则生产企业和/或委托生产的委托方（适用于委托生产的情形）均应按《医疗器械生产监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第53号）的规定取得有效的生产许可证（在投标文件中应提供单位名称、生产地址和生产范围相符的在投标截止时间仍然有效的生产投标产品的许可证及可能有的变更注册文件的复印件）。
3） 如采购标的属于第二类医疗器械：投标人应按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）的规定完成销售投标产品的有效备案（在投标文件中应提供单位名称、经营场所、经营范围、经营方式和库房地址相符的医疗器械经营备案文件及可能有的变更备案文件的复印件；本项要求对国际招标项目仅适用于境内投标人）。如拟供产品属于产品安全性、有效性不受流通过程影响，经国务院药品监督管理部门认定可以免于经营备案的第二类医疗器械，投标人应当在投标文件中提供由国家药品监督管理局公布的相关产品名录。
4） 如采购标的属于第三类医疗器械：投标人应按应按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）的规定取得有效的经营许可证（在投标文件中应提供单位名称、经营场所、经营范围、经营方式和库房地址相符的医疗器械经营许可证及可能有的经营许可证变更文件的复印件；本项要求对国际招标项目仅适用于境内投标人）。
5） 参加采购活动前三年内（自2023年01月19日起至今）在经营活动中没有重大违法记录（为此，投标人须提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，同时境内投标人须提供“无行贿行为记录证明”，即在投标文件中应提供在“中国裁判文书网”上的全文查询结果及查询日期，并加盖境内投标人公章）；境外投标人须提供“无行贿行为记录的书面声明”。格式详见“第六章投标资料表”附件6-4、6-5和6-6。
6） 投标人须为投标设备的制造商或投标设备制造商授权的代理商；
7） 投标人须在投标截止期之前在国家商务部认可的机电产品招标投标电子交易平台（以下简称机电产品交易平台，网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册（由于机电产品交易平台的注册审核需要一定时间，如投标人在决定参加本项目投标后请尽早登录该网站查询自身是否已经处于有效注册状态，以免因临近投标截止时间再来办理注册事宜而影响正常投标）。

8） 近三年（从2023年01月19日起至今）未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。
9） 本项目不允许联合体投标。

	14.3
	专用工具及备品、备件清单：

货物正常使用和维护保养所需的专用工具以及货物通过性能检验和验收，且正式投入使用后的七十二（72）个月内所需的备品、备件。相关费用应分别填入招标文件第四章格式IV-3所示的“投标分项报价表”中的“专用工具”和“备品备件”栏内，并计入投标总价。
对主要技术要求允许的其它形式的技术支持资料：见本资料表第26.4.8条第（2）款。

（本招标文件的提及有主要技术要求也称重要技术要求，它是指技术规格中加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数，下同。）

	15.1
	是否要求提交投标保证金及投标保证金的金额：

本次招标要求投标人提交投标保证金，投标保证金的币种为人民币或可在中国境内银行自由兑换的外币；投标保证金的金额（采用外币方式提交时按投标截止日前一天中国银行最后一次公布的相应外币的现汇买入价计算）：

人民币叁拾万元整（RMB 300,000.00）

	15.3
	投标保证金形式和收退方式：见附件6-1。

当投标保证金采用境内或境外信誉好的银行用招标文件第四章提供的格式或招标机构接受的其他格式出具的银行保函或不可撤销的信用证时，其有效期应至少能覆盖投标有效期（即其有效期的起始时间应不晚于投标截止日，其有效期的届满日应不早于投标有效期的届满之日）。
投标人代表请注意提醒贵单位财务人员，在投标保证金的汇款附言中请务必注明：“投标保证金：项目编号”（示例：“投标保证金：2305042243”）。

	16.1
	投标有效期：九十（90）个日历日

	17.1
	投标文件正本的份数：一（1）份（胶装装订）
投标文件副本的份数：四（4）份（胶装装订）
投标文件电子版：一（1）份

投标人在递交纸型投标文件的同时还应以U盘形式提供投标文件的电子文档（带签字、盖章的PDF扫描件），投标人应保证U盘中的投标文件电子文档与其纸型投标文件的内容一致。在完成U盘复制之后投标人应先试读一下，以确保其中的电子文档能正常打开。U盘应单独或随投标文件一并密封。
投标人应保证电子文件与其纸型正本投标文件的内容一致，否则可能导致的不利后果由投标人承担。

	17.2
	投标文件的签署：凡招标文件所给的投标文件格式中要求投标人代表签名和加盖公章之处，投标人提交的纸型投标文件的正本对应文件均应由投标人的单位负责人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字和加盖投标人的单位公章（如果投标文件要求加盖公章之处投标人加盖的是投标专用章等其他印章，则必须同时提供加盖了公章的声明函，声明所加盖的投标专用章等其他印章与其单位公章具有同等效力，否则不予认可）。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“单位负责人授权书”，其格式应符合招标文件第四章的规定。除没有修改过的印刷文件（如产品样本等）外，正本投标文件的每一页均应由投标人的单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。除没有修改过的公开发布的印刷样本外，投标文件的每一页均应由投标人的单位负责人或其授权代表用姓或首字母签署（即小签）。

	四、投标文件的递交

	18.1
	投标文件的拒收条件：对未从招标机构处领购招标文件的潜在投标人提交的投标文件，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，逾期送达或者未按照招标文件要求进行外层密封的投标文件，招标机构将不予受理（如果仅单独提交的投标声明或修改未按规定密封，则只拒收投标声明或修改，原投标文件仍将受理；在投标文件有封口外包装层的前提下，对其是否有内层密封以及投标文件的技术分册、商务分册和“开标一览表”等是否为单独封装均不作为判定拒收的条件）。

	18.2
	投标文件的提交地址：中国上海市延安西路358号美丽园大厦13楼1303会议室（开标会议室现场）
在投标文件的外层信息上应清晰地注明：上海市第一人民医院消化内镜设备（一批）（2025）的投标文件，项目编号 0705-264305042296 ，在   2026年02月10日10:00时  （北京时间）前不得开启。
如采用挂号信或快递方式提交投标文件（投标文件若采用快递方式寄送，投标人应充分考虑快递在途时间以确保投标文件在投标截止时间前送达。），在投标文件的外层信封上应清晰地注明下列信息：

（1）邮政编码：200040

（1）收件地址：上海市延安西路358号美丽园大厦11楼1103办公室
（2）收件人：本资料表第1.2条注明的联系人

采用挂号信或快递方式提交投标文件的，提交时间以收件人签收时间为准。投标人不派授权代表参加开标仪式的，视为其默认开标结果，且对整个开标过程无异议。

	18.3
	投标文件的退回条件：如果投标文件没有内层信封或者内层信封未按投标人须知第18.3条写明相关信息，招标人和招标机构对投标信息的意外泄露和无法原封退回投标文件不承担责任。

	19.1
	投标截止时间：2026年02月10日10:00时（北京时间）

	五、开标与评标

	22.1
	开标的日期、时间和地点：

日期：2026年02月10日
时间：10:00时（北京时间）

地点：中国上海市延安西路358号美丽园大厦13楼1303会议室

	23.1
	评标办法：评标委员会将按照最低评标价法进行评标。

	25
	评标货币换算：本次招标的评标货币为人民币，如投标报价由多种货币构成，评标委员会将以开标当日中国银行总行首次发布的报价外币相对于人民币的现汇卖出价进行投标货币对评标货币的转换以计算评标价格。

	26.4
	评标价量化因素：投标人须知第26.3中的第1）～8）款

	26.4.1
	中国境内将货物运抵指定地点的内陆运输、保险及其它伴随服务：

本合同的项目现场为上海市第一人民医院（具体地址：上海市武进路85号（北院）或上海市新松江路650号（南院）院内指定大楼内）。投标人应提供：

（1）每件包装箱的估计尺寸和运输重量；

（2）每件包装箱的EXW（工厂交货）价（对境内供货）、DDP（项目现场）价（对境外供货）；
（3）按本招标文件第四章格式IV-3“投标分项报价格式”的规定报明“至最终目的地的运费和保险费”。

在评标时将按投标人须知第26.4.1条的规定，在评标价格中计入内陆运输、保险及其它伴随服务的费用。

	26.4.2
	交货期的偏离：

要求在合同生效后的六十（60）天内完成交货，所有货到招标人指定现场，并在交货后三十（30）天内完成安装、调试、试车、性能检验及验收准备工作。如不符合上述要求，则以投标文件进度安排中具备验收条件的时间节点为准，每延期一周评标价格将在经核准的投标价格的基础上上调百分之零点五（0.5%），未满1周按1周计算。 

	26.4.3
	付款条件的偏离：

投标人应首先按招标文件中规定的付款条件和方式进行报价，同时允许投标人提出一个付款偏离计划，但应申明其投标报价所对应的付款条件和方式仍为招标文件中规定的付款条件和方式，并申明采用投标人提出的付款偏离计划后其投标总价可降低多少以及具体的降价环节或方式。在评标时仍将按付款条件和方式符合招标文件规定的投标报价为基础，但中标后招标人可以考虑接受中标人此前提出的付款偏离计划，并相应降低合同价格，也可以不考虑中标人此前提出的付款偏离计划。

投标人不按招标文件中规定的付款条件或方式进行报价的，其投标将被否决。凡是未申明投标报价所对应的付款条件和方式的，将一律视为该报价所对应的付款条件和方式符合招标文件的规定。

	26.4.4
	零部件和备品、备件的费用：

投标人应按本资料表第14.3条的要求在投标文件中报明货物通过性能检验和验收，且正式投入使用后在质保期后3年内（一般为3年，具体数值如有变化，以本技术规格中标注的为准）所需的备品、备件，这部分备品、备件的价格应填入招标文件第四章格式IV-3所示的“投标分项报价表”中的“备品备件”栏内，并计入投标总价。

	26.4.5
	中国境内的备品、备件供应和售后服务设施：

投标人提供的售后服务应满足技术规格中的相应要求，投标人对其要求的偏离按照本资料表第26.4.7的规定执行。

	26.4.6
	预计的运行和维护费用：不适用

	26.4.7
	设备性能和生产率：

招标文件技术规格中加注星号（“★”）的条款、参数、指标或要求（以下简称“技术要求”）均为主要技术要求；本资料表第26.4.8条第（1）款所列明的各项商务要求均为主要商务要求，如果投标人提供的货物或服务，或者投标人承诺的相关条件不满足此类要求，其投标将被否决。
招标文件技术规格中所有未加注星号（“★”）的要求均为一般技术要求，如果投标人提供的货物或服务不满足此类要求，则每有一项不符合，评标价格将在对应设备经核准的投标价格基础上上浮百分之壹（1%）（本资料表或技术规格中特别标明调价比例的，从其规定）； 
招标文件其他各章中除本资料表第26.4.8条第（1）款所列要求之外的商务要求均为一般商务要求，如果投标人承诺的相关条件不满足此类要求，则每有一项不符合，评标价格将在经核准的投标价格基础上上浮百分之壹（1%）（本资料表中特别标明调价比例的，从其规定）。
如果投标人提供的货物、服务及承诺的相关条件的不符合项（含所有未加注星号的技术要求、商务要求）累计达到 5项以上（含 5项，本招标文件有编号或标志的任一最低层条款均算作一项，下同），或者任意一项非主要技术和商务要求的负偏离程度超出了技术规格所规定的允许范围，其相应包件的投标也将被否决。

	26.4.8
	其它额外评标因素和标准：

除本资料表第第10.3条、第26.4.1～26.4.7条以及本资料表“适用于本次招标的额外增加的变动”部分所明确的将导致投标文件被否决的判定条件及标准外，在此对有关法律、法规、规章和本招标文件第一章投标人须知中所规定的将导致投标文件被否决的其他判定条件及标准一并汇总、说明如下：

（1）主要商务要求★
投标人在其投标文件中必须对本款所列的主要商务要求作出实质性响应，如评标委员会在商务评议过程中，发现投标人、投标产品制造商或投标文件存在下列任一情况，其投标将被否决：
（a）投标人身份不合格，包括：

（i）投标人未从招标人或招标机构处领购本项目招标文件的；
（ii）境外投标人不是来自中华人民共和国的正常贸易国或地区的；
（iii）投标人或投标产品制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的；
（iv）投标人参与过本项目前期咨询或招标文件编制，或者接受过参与本项目前期咨询或招标文件编制单位所提供的投标咨询的；
（v）投同一包件的不同投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（对允许联合体投标的项目，共同组成联合体投标的除外）；
（vi）在同一包件的投标中，投标人以单独或以联合体成员名义出现两次以上的；

（vii）投标人在法律上和财务上不独立、不是合法运作的法人或其他组织的；
（viii）投标人在投标截止时间前未在机电产品交易平台（网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册的。
（b）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（c）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的（当招标文件规定了最高投标限价或最高投标限价的计算方法，包括可能有的分项最高投标限价）；

（d）未按招标文件第四章格式IV-1填写和提交“投标书”；

（e）未按招标文件第四章格式IV-2填写和提交“开标一览表”；

（f）未按招标文件第四章格式IV-3填写和提交“投标分项报价表”；

（g）投标有效期不足；

（h）投标人未提交投标保证金、投标保证金的金额不足、投标保证金的币种不符合要求、未提交正本投标保函、投标保函的有效期不足、投标保证金的形式或者投标保函的开具银行或格式不符合招标文件第一章第15.1条、15.3条和招标文件第四章格式IV-7的规定；

（i）投标文件未按规定签署（包括招标文件所给的投标文件格式中要求投标人代表签名栏的大签以及本章第17.2条所要求的逐页小签）或加盖公章（加盖公章的要求仅适用于境内投标人），或者签字人无单位负责人的有效授权书（单位负责人授权书格式见招标文件第四章格式IV-8，投标文件由单位负责人直接签署时无需提交该授权书）；

（j）投标人或投标产品制造商的资格或者投标人提交的资格证明文件不符合招标文件的要求。资格证明文件包括：
（i）资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-1）；
（ii）制造商资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-2）；
（iii）贸易公司（作为代理）的资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-3，投标产品制造商直接投标时无需填写和提交该资格声明）；
（iv）制造商出具的授权函（格式见招标文件第四章格式IV-9-4，制造商直接投标时无需填写和提交该授权函，贸易公司（作为代理）或集成商投标时应按招标文件货物需求一览表和技术规格的要求提交相关设备制造商出具的授权函）；
（v）证书（格式见招标文件第四章格式IV-9-5）；
（vi）银行资信证明（银行开具日期应在开标日前三个月之内，其参考格式见附件6-2）；

（k）投标人的经营范围与其投标不相适应（仅适用于标的内容涉及行政许可的境内投标人）；

（l）投标人或投标产品的业绩不符合招标文件规定的最低要求（若有时）；

（m）承诺的质量保证期不符合招标文件的要求；

（n）除本资料表第10.3条明确允许外，在投标文件中包含备选方案或价格调整要求；

（o）投标人以联合体形式投标的（适用于不允许投标人以联合体形式投标的项目）；或者以联合体形式投标的投标人未提交共同投标协议，或者在该协议中未说明联合体的牵头人、联合体各方拟承担的工作及责任或联合体各成员之间将承担连带责任（适用于允许投标人以联合体形式投标的项目）；

（p）承诺的仲裁机构、规则或地点与招标文件合同通用条款第32.2条不符；

（q）承诺的适用法律与招标文件合同通用条款第34条不符；

（r）投标人不接受评标委员会对其报价计算错误所作出的更正；

（s）投标报价的币种不符合招标文件的规定或者所采用的报价方式将导致评标委员会无法按既定规则计算出其评标价格；

（t）因报价缺漏项所导致的评标价格加价幅度超过了最大允许比例；

（u）有关法律、法规或规章明确规定的其他将导致投标文件被否决的情况。
（2）技术标书的编制要求

对于技术规格中加注星号（“★”）的主要技术要求，投标人在其投标文件中必须作出明确、具体的响应性说明（包括可能存在的正、负偏离情况），并提供相应的技术支持资料，否则其投标将被否决（注：投标人应如实填写技术偏离表，并标注证明材料的所在页码，投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标文件要求在投标文件中提供证明材料（含技术支持资料）。上述技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）、食药监局出具的注册证及检测机构出具的检测报告等为准，上述材料的效力等级最高为注册证之附件《产品技术要求》、其次为具有CMA标记的第三方检测报告、再次为其他检测报告、技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等。投标人提供的证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准。投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的可以视为无效技术支持资料。
投标产品是医疗器械的，其技术支持资料（证明材料）应以食药监局出具的医疗器械注册证（含附件）为准。医疗器械注册证（含附件）如不能提供招标要求的相关信息，投标人可以提供检测机构出具的检测报告、技术白皮书（Data sheet）、技术说明书、产品介绍彩页等其他材料作为证明，但须完整提供医疗器械注册证（含附件），其字迹清晰可辨，其内容完整无遮挡，以此证明医疗器械注册证（含附件）确实未提及招标要求的相关信息。如不能完整提供医疗器械注册证（含附件），其他材料将被视为无效的技术支持资料（证明材料）。技术支持资料原件备查。

   对于非标准和非通用的设备，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户代表签名）作为技术支持资料。上述技术支持资料只能用于印证投标人自称符合而实际不符合的情形，不能用于相反的印证。
如评标委员会在技术评议过程中，发现投标文件存在下列任一情况，其投标将被否决：

（a）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“★”）的主要技术要求（若有时），或加注星号（“★”）的主要技术要求无符合招标文件要求的技术资料支持的；

（b）投标文件技术规格中一般技术要求超出允许偏离的最大范围或最多项数或由此而导致的累计加价率超过了最高限值（若有时）；

（c）投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的；
（d）投标人复制或照搬招标文件技术规格的相关部分内容作为其投标文件一部分的；

（e）招标文件技术规格中规定的其他可判定为非实质性响应的情况。
注：在评标过程中，如果发现投标人提交的投标产品的注册证（含可能有的变更注册文件，若需要时）、备案文件（含可能有的备案变更文件，若需要时）以及投标人的经营许可证（含可能有的经营许可证变更文件，若需要时）与中华人民共和国各级药品监督管理部门公布的相关信息（包括这些管理部门在其指定官网或媒体上发布的信息）不符，评标委员会将以管理部门公布的信息为准作出相应的评判。

	26.5
	中标候选人数量：1家

	27
	综合评价法：不适用

	六、授予合同

	31.3
	中标人确定方法：招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	36
	招标服务费：本次招标的招标服务费由中标人支付，支付标准为中标通知书中列明的中标金额的百分之一点五（1.5%）（如中标金额的币种为外币，则以开标当日中国银行最后一次公布的中行折算价换算成人民币）（如投标人不清楚上述收费规定，可向招标机构咨询）；支付时间为收到中标通知书后十四（14）天内。招标机构将就收取的服务费向中标人开具增值税发票，其中所含的增值税可用于进项税抵扣。如果中标人未按上述规定向招标机构支付招标服务费，招标机构有权不退还其投标保证金。 

中标人代表请注意提醒贵单位财务人员，在招标服务费的汇款附言中请务必注明：“招标服务费：项目编号”（示例：“招标服务费：2305042283”）。 

	适用于本次招标的额外增加的变动

	（1）投标人应认真审阅招标文件的所有内容（包括可能有的图样、图片和光盘等），如果在收到招标文件后发现有缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向招标机构提出，由此导致投标人的投标文件不符合招标文件的要求，其责任应由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被否决。

（2）除本资料表第26.4.3条选择方案1）时所允许提交的付款偏离计划外，招标人将不接受投标人的提出的选择性报价或者带有附加条件的报价，如有发生时，其投标将被否决。

（3）如果提交有效标的投标人数量不足三家或按招标文件投标人须知第16.2条同意延长投标有效期的投标人数量不足三家（若在开标前招标机构已通过规定的报备程序选择并实施了两家开标，则上述规定中的两处“三家”均改为“两家”），使得投标明显缺乏竞争性的，招标人有权根据评标委员会的建议进行重新招标。

（4）当至规定的投标截止期时，如果提交投标文件的投标人数量不足三家；或者至规定的招标文件出售截止日时，实际购买招标文件的潜在投标人数量不足三家；或者在规定的投标截止期之前，以书面方式确认参加投标的潜在投标人数量不足三家，招标人和招标机构将按有关规定进行重新招标（新的投标截止期见招标机构在机电产品交易平台上发布的公告），但已经在原投标截止期前提交了投标文件的投标人不得收回投标文件，由招标机构工作人员在投标文件的外包装上加贴封条，且所有加贴的封条均应由各家已提交投标文件的投标人代表签名（如有投标人未派代表参加首次开标会，则视为已在加贴的封条上签名），随后投标文件由招标机构负责保管，并保证投标文件处于密封完好状态。至新的投标截止期时，首先由之前已提交投标文件的投标人代表检查和确认所有加贴封条的完好情况，然后再进入后续开标程序。

（5）投标人应严格按照各投标分项报价表的规定格式填报所有分项报价（包括每个报价项的型号和规格、原产地和制造商、单位、数量以及要求填报的全部价格），此项要求的目的一方面是为了从中获得招标人未来采购有关设备、装置、组件或部件的价格信息，并据此对系统设备的寿命周期费用作出合理评估；另一方面是为了判定各级报价的构成合理性（包括有关报价分项与其品牌、制造商及原产地等的关联性）。因此，对任一报价项，如在境内、境外分项报价表中均留空或报零，将视为报价存在缺漏项，在评标时将按招标文件的规定进行处理；若投标人以无法细分报价为由，在任一分项报价栏内填入“已包含”，在评标时可视为商务负偏离（各级分项报价中的“其他”报价项除外）。

（6）投标人在其拟供货物和服务中如有超出招标文件货物需求一览表及技术规格要求的附加、辅助或额外的部件、配件、装置、设备、软件或服务等，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标书”和“开标一览表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。

（7）投标人不得将可能影响投标产品主要功能或性能的标准配件或随机备品、备件列为选购件，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的评标价格之中。

（8）投标人的报价不应有缺漏项（含删除报价项、漏报或报零）。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。投标人因报价缺漏项所导致的最大允许加价幅度为其经核准的投标价格的百分之十（10%），超过这一比例时，将对其投标作否决处理。
（9）当投标人对其源自中国境内的供货在“境内供货分项报价表”的表下注释中明确说明了其拟投境内产品需交纳的增值税（或增值税占比）时，在计算技术偏离的调整和（或）商务偏离的偏差折价时将从对应设备报价和（或）投标总价中剔除相关税费，否则在计算上述调整和（或）偏差折价时将以原报价为准。
（10）凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”或“技术规格响应/偏离表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。

（11）如投标人的投标产品（包括装置、设备、备品、备件和专用工具）中部分从境外供货，部分从境内供货，且投标人在其投标文件中又附有报价变更声明（包括以百分比或定额形式声明的折扣或涨价），则应同时声明具体的报价变更方式和变更环节，否则在评标以及中标后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在招标文件中明确的暂定金额除外）。
（12）为了开标和评标方便，投标人应将投标文件的技术分册和商务分册分开装订。对选投多个包件（如适用）的投标人，各包件投标文件商务分册中的共性内容可以合并编制和装订，但各包件的技术分册以及商务分册中的投标报价（含分项报价）及其他非共性内容仍应分开编制和装订。如投标人提交的投标文件因未按上述要求进行编制和装订，对由此而导致的其不具备开标条件的部分包件的投标报价及相关信息的提前启封或泄露，招标人和（或）招标代理机构不承担责任。
（13）如果投标人提供的进口设备报价中已经包含了进口关税和进口增值税，则必须在“开标一览表”的“价格条件”或“备注”栏中明确申明。否则，在最终计算该投标人的评标价格时，将一律按招标文件中明确的报价要求以及国际商会最新版或招标文件指定版《国际贸易术语解释通则》（Incoterms）中对相关贸易术语的定义进行处理。

（14）如投标人在收到中标通知书后再提出修改其投标文件或承诺（包括在其填报的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”之外，另行提出对招标文件的负偏离要求），则招标人有权取消其中标资格，并按评标委员会的推荐顺序选择下一家中标候选人中标，或者选择重新招标。此时，原中标人将被视为不能在规定的时间内与招标人签订合同，其投标保证金将不予退还。

（15）对境外投标人通过境内无外贸进口权（自营进口权不算）的代理公司进行产品销售的情况，此类代理公司在投标时须提供境外投标人出具的“投标代理委托书”（格式见附件6-3），在这种情况下，实际投标人将被认定为出具“投标代理委托书”的境外投标人，且该境外投标人应按合格投标人资格条件的规定在投标截止时间之前在机电产品交易平台上完成有效注册。如果上述境内的投标代理方在投标时未出具“投标代理委托书”，则投标主体将被视为该境内投标人，一旦中标将不能凭本次招标的中标结果直接办理相关设备的进口证明；且招标人也无法与上述境外投标人签署采购进口设备的中标合同。
（16）投标人应提供由中华人民共和国国家食品药品监督管理局颁发的在开标之日仍然有效且主体相符的生产和销售投标设备的医疗器械注册证（CFDA，含对应登记表），并承诺中标后提供的设备将完全符合《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院院第276号令）和《医疗器械注册管理办法》（中华人民共和国国家食品药品监督管理局第16号令）的有关规定。同时，投标产品应符合中华人民共和国医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合中华人民共和国医疗器械强制性行业标准。
（17）投标人不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件，否则在授予合同时将从授标对象的投标价格中扣除这部分费用，但在计算评标价时这部分费用将不予扣除。（注：本款主要适用于成套装置及系统设备招标。）
（18）投标人在其投标文件中应提交“系统技术性能检验大纲”。在该检验大纲中应说明其投标系统及设备的主要技术性能指标、一般技术性能指标、验收方法及合格判据。在评标时评标委员会将对上述技术性能指标体系、验收方法及合格判据进行评审，以判定其先进性、完整性和合理性，并将其作为重要的评标内容。中标人所提交的检验大纲经评标委员会和决标小组认定后，将作为招标人对其交付的系统设备进行验收的主要依据。（注：本款主要适用于成套装置及系统设备招标。）
（19）招标人保留为中标人指定部分设备供应商的权力，并保证该指定供应商所提供的设备在品牌、档次和技术参数上与中标人所报的投标设备相当或更优。投标人在其投标文件中应明确承诺当招标人按上述要求指定部分设备供应商时，将同样承担起整个系统的集成和性能保证责任，且如果存在设备差价时，将同意按实际情况对本招标项下的合同价格作相应的调整。（注：本款主要适用于成套装置及系统设备招标。）
（20）投标人的信用情况将以招标代理机构从财政部指定的“信用中国”网站（www.credit china.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道查得的信息为准，所查得的信用信息查询记录和证据将与招标文件等一并归档。


附件6-1  上海国际招标有限公司投标保证金提交和退还操作须知
（2025版）
8 接收投标保证金的银行账户信息
8.1 通过境内账户用人民币形式提交投标保证金银行账户信息
1） 户名：上海国际招标有限公司
2） 账号：215080920510001

3） 开户银行：招商银行股份有限公司上海普陀支行
4） 联行号：308290003191

8.2 通过境外账户用外币或人民币形式提交投标保证金的银行账户信息
1） 收款人开户银行(ACCOUNT WITH INSTITUTION)：
a） Bank: China Citic Bank 

b） Swift Code: CIBKCNBJ200
c） Address: 138,SHI BO GUAN ROAD,PU DONG NEW AERA,SHANGHAI,CHINA 

2） 收款人名称、地址和账号(BENEFICIARY)：
a） Beneficiary: Shanghai International Tendering Co., Ltd.

b） Address: 14/F.358 Yan An Road(W), Shanghai 200040, P.R.China

c） A/C No.: 8110201014401007900(CNY)  CNAPS: 302290031000

d） A/C No.: 8110214013201913622(USD)

e） A/C No.: 8110251012401913793(EUR)

f） A/C No.: 8110227012901913859(JPY)

9 投标保证金的提交
9.1 投标人应当采用法律法规规定的非现钞形式提交投标保证金。投标人不得以现钞形式提交投标保证金，也不得用经过背书转让的支票、银行本票或银行汇票提交投标保证金。
9.2 中国境外（含港、澳、台地区，下同）的投标人可以授权中国境内的某单位采用本须知第错误!未找到引用源。条所列形式代替其提交投标保证金；或者通过一家在中国境内或境外信誉好的银行直接开具投标保证金保函。当采用前一种方式提交时，投标人应在其投标文件中附有格式如本须知附件所示的授权书。
9.3 投标人为联合体的，应由联合体各方或者联合体中的牵头人提交投标保证金，且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力。
9.4 当投标人用保函形式提交投标保证金时，保函的格式应采用招标文件中所附的“投标保证金保函格式”；保函的申请人应为投标人或本须知第错误!未找到引用源。条所述的被授权人，保函受益人应为招标人。保函不单独提供投标保证金收据。
9.5 当采用转账、电汇等形式提交投标保证金时，投标人应将相应款项直接付至本须知第错误!未找到引用源。条指定的账户，并作如下备注：
1） 在汇款附言中请务必注明：“投标保证金：项目编号”（示例：“投标保证金：********”）；
2） 联合体多方共同提交投标保证金的，还应注明联合体牵头人简称；
3） 中国境外的投标人授权中国境内某单位采用转账、电汇等形式代替其提交投标保证金的，还应注明投标人简称。
9.6 当采用转账、电汇等形式提交投标保证金时，投标人应当充分考虑各种因素导致保证金到账滞后风险（如异地、跨行到账延迟，汇款有误等情况），投标人须根据自己的实际情况尽早安排好投标保证金到账时间，确保投标保证金在投标保证金提交截止时间前到账。投标保证金的到账时间以接收保证金开户银行推送的到账时间为准。
9.7  当采用转账、电汇等形式提交投标保证金时，收到投标保证金后的次日北京时间13时前，招标代理机构将向投标人获取招标文件时登记的联系人邮箱发送保证金电子收据，请注意查收。
9.8 投标人提交投标保证金形式、金额、到账时间、有效期等不符合招标文件规定的，其投标文件将被否决。
10 投标保证金的退还
10.1 对采用转账、电汇等形式提交的投标保证金，在具备“投标人须知”规定的投标保证金退还条件后，投标人提交的投标保证金将自动按原路退还，请注意查收退款邮件（投标人获取招标文件时登记的联系人邮箱）和退款。如未及时收到退款，请与我司项目负责人联系。
10.2 如招标服务费由中标人承担，经中标人同意后招标代理机构可在向其退款时扣除相应服务费并同时开具发票。
10.3 对采用转账、电汇等形式提交的投标保证金，还将按中国人民银行公布的人民币活期存款利率向投标人支付投标保证金的利息。投标人应按退款邮件注明的利息金额提供发票，招标代理机构收到发票后予以支付。投标人未提供的，视同投标人放弃相关权利。
10.4 对采用保函形式提交的投标保证金，将只根据投标人的要求退还保函正本，不支付投标保证金的利息。
11 其他
11.1 本须知如被具体招标项目的招标文件所引用，即成为该招标文件“投标人须知”的组成部分。如投标人欲对本须知中的相关内容作进一步咨询，可按招标文件“投标人须知”的相关规定以书面形式向招标代理机构提出，也可打电话向招标文件中列明的招标代理机构的项目负责人咨询。
11.2 对竞争性谈判、竞争性磋商、询价或比选等非招标采购项目，如果在竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价通知书或比选文件等采购文件中要求供应商提交保证金（或者称为谈判响应保证金、磋商保证金、报价保证金或比选保证金等），一旦在竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件或比选文件等采购文件中引用了本须知，就表示本须知有关投标保证金提交和退还的规定将同样适用于对应的竞争性谈判、竞争性磋商、询价或比选等采购项目。此时，本须知中的“招标文件”应理解为“采购文件（也可分别理解为“谈判文件”、“磋商文件”、“询价通知书”或“比选文件”等）；“投标人”应理解为参加谈判、磋商或报价的“供应商”；“投标文件”应理解为“响应文件”或“报价文件”；“投标保证金”应理解为“保证金”（也可理解为“响应保证金”或“报价保证金”等）；“评标委员会”应理解为“评审委员会”（也可理解为“谈判小组”、“磋商小组”、“询价小组”或“比选小组”等）；“评标”应理解为“评审”；“中标”应理解为“成交”。
附件：
关于投标保证金的授权书
     （填入投标人名称）     （以下简称“授权人”）授权     （填入被授权单位名称）     （以下简称“被授权人”）代表本方提交     （填入招标项目名称及编号）     （以下简称“本项目”）的投标保证金。本授权书下被授权人提交的投标保证金等同于授权人提交的投标保证金，所有本项目招标文件规定的有关投标保证金提交和不予退还的规定均照样适用，授权人和被授权人均不会就此提出任何异议。
本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。
授权人：     （填入投标人名称）     
授权人的法定代表人或其
授权签署投标文件的代表签名：        
被授权人：   （被授权人加盖公章）   
注：本授权书仅适用于中国境外（含港、澳、台地区）的投标人。
附件6-2  银行资信证明

（此格式仅供参考）
编号：            
日期：            

致（To）：

                   （投标人名称）委托我行对其资信状况出具证明，经确认具体情况如下：
12 结算纪律执行情况
兹证明从        年    月    日到        年    月    日止，             （投标人名称）在我行的结算纪律执行情况列示如下：
	内容
	空头支票
	印鉴不符

	次数
	      次
	      次

	金额
	      元
	      元


13 存款情况
兹证明        年    月    日，                    （投标人名称）在我行的存款帐户余额情况如下：


	银行帐号
	帐户性质
	货币种类
	贷方余额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


仅此证明。
银行名称：

授权签字人：

附件6-3  投标代理委托书

     （填入境外投标人全称）     （以下简称“授权人”）授权     （填入境内被授权投标代理人全称）     （以下简称“被授权人”）代表本方提交     （填入招标项目名称及编号）     （以下简称“本项目”）的投标。本授权书下被授权人提交的投标文件的实际投标主体为授权人，授权人已了解本项目招标文件（包括可能发出的补充招标文件）所规定的全部内容，并承诺完全接受被授权人所提交的投标文件的约束。一旦中标，授权人将按被授权人所提交的投标文件及本项目招标文件的规定与招标人签订中标合同。

本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括被授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。

授权人：       （填入境外投标人全称）       
授权人的法定代表人签名：                    
被授权人： （填入境内被授权投标代理人全称） 

被授权人公章：                              
附件6-4 参加采购活动前3年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明
我方在此声明，在参加本项目投标之前的3年内，我方没有因违法经营而受到下列处罚：
（1） 刑事处罚；
（2） 被责令停产停业、吊销许可证或执照；
（3） 被处以较大数额罚款等行政处罚。
注：较大数额罚款的标准见《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）的规定。
投标人单位公章：____________________
投标人代表签字：____________________
                                                       _____年___月___日
附件6-5无行贿行为记录证明

投标人应提供无行贿行为记录证明，具体要如下：
1）投标人应在“中国裁判文书网”上进行全文查询，通过登录“中国裁判文书网”全文搜索投标人名称（除“全文搜索”外，不得设置其他搜索条件），并打印搜索结果，打印内容应能明确体现查询日期，境内投标人需要加盖投标人公章。
示例1：

2）当出现上述查询结果信息量较大或信息与“行贿”无关时，查询方法可进一步优化，即在“最高检索”的“全文检索-全文-在菜单中选择判决结果”，在“全文检索”一栏中输入“行贿”，在“当事人”一栏中输入拟查询单位的名称。
示例2：

附件6-6参加采购活动前三年内在经营活动中
无行贿行为记录的书面声明
（仅针对境外供应商，境内供应商无需填写）
我方在此声明，在参加本项目采购活动前三年内（从2023年01月19日起至今），我方在经营活动中无行贿行为记录。

若发现我方存在上述问题，愿按照相关法律法规和采购人要求接受处罚。
特此声明。

投标人单位公章：____________________

投标人代表签字：____________________

_____年___月___日

附件6-7  上海国际招标有限公司从业人员廉洁自律承诺

为了加强公司的廉政建设，规范从业人员的代理行为，充分体现公开、公平、公正和诚实信用的原则，确保公司代理的各类项目均能依法、合规地进行操作，防止出现违法、违纪行为，特此制定本廉洁自律承诺。

本廉洁自律承诺将在公司代理的每个招标或采购项目的招标文件或采购文件中予以公布，以接受招投标或采购活动有关当事人（包括监管部门、招标人、评标专家、投标人、供应商等，下同）的监督。

公司所有从业人员在招标及采购代理工作中须自觉遵守下列规定：

1） 不索取或接受招标人、投标人、供应商或其他利害关系人馈赠的现金、礼品、礼物、有价证券及其它支付凭证，无法拒绝的一律上缴。

2） 不要求投标人、供应商或其他利害关系人报销应由个人或公司支付的各类费用。

3） 不接受投标人、供应商或其他利害关系人安排的宴请、旅游或其他有悖于职业道德的各种活动。

4） 除委托方之外，在投标截止期（或者提交响应文件或应选文件的截止期）之前不对外泄露潜在投标人或供应商的名称及数量；除依法公示评标结果或发出有关通知之外，不对外泄露资格审查及评标情况，保守有关当事人的商业秘密。

5） 不与招标人或投标人串通，搞虚假招标，或者协助投标人、供应商作假、作弊、串标、陪标或围标。

6） 除支付合理评审费之外，不向评标或评审专家提供其他财物或好处，不影响或干扰他们独立、客观和公正地履行评标或评审职责。

7） 严格遵守有关法律、法规和规章，自觉接受有关当事人及社会的监督。

8） 积极配合有关监管部门采取的对各类违法、违规行为的调查和处理。

如公司人员有违反上述规定行为，有关当事人均可向公司反映，或者直接向有关监管部门或纪检、监察部门举报。

公司监督电话：021-62478313，传真：021-62791616

上海国际招标有限公司


招标文件

项目编号：0705-264305042296
第七章  合 同 专 用 条 款
第七章  合同专用条款
14 定义

1）本合同下列术语应解释为：

2）买方系指___________________________，其联系方式如下：
a） 买方地址：__________________________________________
b） 买方邮编：________
c） 买方电话：86-21-________
d） 买方传真：86-21-________
e） 买方E-mail：________@________________
f） 买方联系人：________
3）卖方系指___________________________，其联系方式如下：

g） 卖方地址：__________________________________________

h） 卖方邮编：________

i） 卖方电话：__________

j） 卖方传真：__________

k） 卖方E-mail：________@________________

l） 卖方联系人：________

4）项目现场系指___________________________。
15 履约保证金

15.1 履约保证金金额为合同价格的百分之十（10%），履约保证金币种为人民币。
16 装运条件

16.1 如果是CIF/CIP合同：
5）目的港为上海港，项目现场见本专用条款第1条第10）款。
16.2 如果是FOB/FCA合同：

5）目的港为上海港，项目现场见本专用条款第1条第10）款。

17 伴随服务

17.1 本合同项下卖方应提供的伴随服务为合同通用条款第16.1条第1）、2）、3）、5）款。

（注：以下增加条款主要适用于成套装置及系统设备招标：）
其中第1）款改为：卖方应委派具有相应资质和丰富经验的技术人员赴项目现场完成设备的安装指导、调试、试车，并参加系统的性能检验，最终使整个系统具备验收和交付买方使用的条件。

另外卖方在本合同项下还应增加提供以下伴随服务：

1） 应负责将所供货物运抵项目现场，并承担货物在运抵项目现场前发生的所有仓储费、运输费、保险费以及进口设备的法定商检、港杂（如装卸、驳运、港务和港监等）、检疫（如卫生检疫和动植物检疫等）费用（进口设备进口关税和进口增值税由买方支付，通关手续由买方代理负责办理）；

2） 应对所供货物的界面接口设计（包括软、硬件接口）及其安装工程的初步设计和施工图设计提供配合（如委派有关人员参加设计联络会或对买方提供的图纸进行确认等）；

3） 应对买方指定的土建工程以及相关系统和设备的卖方或供应商提供接口配合与支持（包括软、硬件接口）。

18 备件
18.1 卖方的供货范围中应包括货物通过性能检验和验收，且正式投入使用后的十二（12）个月内所需的备品、备件。

卖方还应按其在投标时填写和提交的“货物正式投入使用后第___年至第___年所需的备品、备件报价表”，在规定年限内向买方提供所需的备品、备件。在上述___年保证供应期后，卖方仍应以不高于向其他同类客户的供货价格，向买方长期提供所需的备品、备件。

19 保证
19.1 本合同项下的质量保证期为全部货物通过买方验收后的七十二（72）个月（具体以第八章货物需求一览表和技术规格中的内容为准）。
19.2 卖方免费维修与更换缺陷部件的响应时间为收到买方报修电话或传真后的24h内，且卖方还应在72h内派遣有经验的维修工程师到现场提供维修服务，维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在24h内修复；对于重大故障一般应在72h内修复。

20 索赔

不适用。
21 付款
21.1 本合同项下的付款方法和条件如下所列：
一次性付款：合同验收单或验收报告出具，并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付100%全部货款。
21.2 对于境内中标人，上述各期付款均采用汇票、支票或银行划帐方式支付。对于境外中标人，上述交货付款以有效期不超九十（90）天的即期L/C方式支付；其他付款以T/T方式支付。

21.3 卖方应按下列规定提供支付所需的单据：

1） 对于境外供货的合同或合同部分
a） 卖方应在合同生效后向买方书面提出支付预付款要求的同时，提供下列单据：

i） 金额与预付款相等的商业发票一式5份；

ii） 卖方银行出具的以买方为受益人的不可撤销的预付款保函，该保函应由一家在中国境内注册和营业的银行或由一家信誉良好的境外银行通过一家在中国境内注册和营业的银行开具，保函金额应与预付款相等，保函格式见招标文件第三章格式III-3（或采用买方可接受的其他格式）；

iii） 说明货物名称、数量、单价和总价的形式发票一式5份。

b） 卖方应在货物装船启运后向买方书面提出支付交货付款要求的同时，提供下列单据（通过L/C的通知行和开证行转递，并复印一套给保险公司）：

i） 金额与交货付款相等的商业发票一式5份；

ii） 全套空白抬头、空白背书并注明到货港、承运公司及“运费已付”的已装船清洁海运提单（或已交付清洁空运提单）正本一式3份、副本一式2份；

iii） 详细的货物装箱单一式5份；

iv） 按发票金额110%投保的以买方为受益人的运输一切险和战争险的保险单正本1份，副本一式4份；

v） 合同通用条款第8.5款规定的制造厂出具的质量检验合格证书一式5份；

vi） 以买方为台头致（银行名称）的金额与交货付款相等的即期汇票；

vii） 表明承运船只已经买方同意的信函；

viii） 由当地商会出具的货物原产地证书一式5份；

ix） 已按《进境货物木质包装检疫监督管理办法》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第84号令）的规定对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明1份，或未使用木质包装的声明1份；

x） 相关设备通过CCC强制产品认证的证书复印件1份（若需要时）；

xi） 合同通用条款第12款规定的通知启运的通知复印件1份。

c） 买方必须在货物运抵到货港至少七（7）天前收到上述第b）款所述的所有单据，如果未能收到，则卖方应承担由此导致的相关费用。

d） 卖方应在所有系统设备安装完工向买方书面提出支付安装完工付款要求的同时，提供下列单据：

i） 金额与安装完工付款相等的商业发票一式5份；

ii） 买卖双方代表签署的设备安装完工证书副本1份。

e） 卖方应在货物性能检验结束并通过买方正式验收后向买方书面提出支付验收付款要求的同时，提供下列单据：

i） 金额与验收付款相等的商业发票一式5份；

ii） 买卖双方代表签署的验收合格证书副本1份。

f） 卖方应在质量保证期后向买方书面提出支付质量保证期后付款要求的同时，提供下列单据：

i） 金额与质量保证期后付款相等的商业发票一式5份；

ii） 买卖双方代表签署的质量保证期期满合格证书副本1份。

2） 对于境内供货的合同或合同部分

a） 卖方应在合同生效后向买方书面提出支付预付款要求的同时，提供下列单据：

i） 金额与预付款相等的增值税专用发票；

ii） 卖方银行出具的以买方为受益人的不可撤销的预付款保函，该保函应由一家在中国境内注册和营业的银行或由一家信誉良好的境外银行通过一家在中国境内注册和营业的银行开具，保函金额应与预付款相等，保函格式见招标文件第三章格式III-3（或采用买方可接受的其他格式）。

b） 卖方应在货物运抵项目现场并通过开箱检验后向买方书面提出支付交货付款要求的同时，提供下列单据：

i） 金额与交货付款相等的增值税专用发票；

ii） 货物装箱单一式5份；

iii） 制造厂出具的货物检验合格证书一式5份；

iv） 进口货物原产地证书一式5份（适用于进口货物）；

v） 进口货物报关单、进口环节税完税证明副本各1份（适用于进口货物）；

vi） 买方出具的到货证明副本1份。

c） 卖方应在所有系统设备安装完工向买方书面提出支付安装完工付款要求的同时，提供下列单据：

i） 金额与安装完工付款相等的增值税专用发票；

ii） 卖双方代表签署的设备安装完工证书副本1份。

d） 卖方应在货物性能检验结束并通过买方正式验收后向买方书面提出支付验收付款要求的同时，提供下列单据：

i） 金额与验收付款相等的增值税专用发票；

ii） 买卖双方代表签署的验收合格证书副本1份。

e） 卖方应在质量保证期后向买方书面提出支付质量保证期后付款要求的同时，提供下列单据：

i） 金额与质量保证期后付款相等的增值税专用发票；

ii） 买卖双方代表签署的质量保证期期满合格证书副本1份。

22 争端的解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁（SIETAC），按其在申请仲裁时有效的仲裁规则在中国上海进行。仲裁的官方语言应为中文。

23 通知

23.1 本合同项下卖方给买方的通知应用书面形式送到本专用条款第1条第7）款所示的地址；买方给卖方的通知应用书面形式送到本专用条款第1条第8）款所示的地址。

24 税和关税

24.1 互惠协议的名称为《中华人民共和国和（待定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定》。
25 适用于本合同的额外变动

25.1 在招标文件第一册第三章作为合同附件的两个信用证格式（即格式III-4-1和格式III-4-2）的跟单中均增加一项：“已按《进境货物木质包装检疫监督管理办法》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第84号令）的规定对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明1份，或未使用木质包装的声明1份”。
25.2 卖方应保证在本合同生效时和所供产品生产时，其在投标阶段提供的与所供产品相关的备案、注册和许可等仍然保持有效，否则将视为卖方实质性违约，买方可终止合同，卖方应向买方退还之前已付的全部款项，并向买方支付合同价格20%的违约赔偿。
25.3 进口产品如果未通过中华人民共和国出入境检验检疫机构依法实施的检验，将视为卖方实质性违约，买方可终止合同，卖方应向买方退还之前已付的全部款项，并向买方支付合同价格20%的违约赔偿。
25.4 所供产品的生产企业（制造商）或经营企业（经销商）应当建立与产品相适应的质量管理体系并保持有效运行；制定上市后研究和风险管控计划并保证有效实施；依法开展不良事件监测和再评价。如果发现其生产或经营的产品不符合强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求，或者存在其他缺陷的，应当立即通知买方，并实施召回，或者采取符合中华人民共和国药品监督管理部门要求的要补救措施，对买方由此而导致的损失，卖方应作出合理赔偿。

招标文件

项目编号：0705-264305042296
第八章  货物需求一览表和技术规格
第八章  货物需求一览表和技术规格
第一部分  货物需求一览表
	包件号
	货物名称
	规格
	数量
	交货期

	1 
	消化内镜设备（一批）（2025）
	详见本章第二部分“技术规格”。
	1批
	自合同生效之日起60日内交货至医院北部(南院）指定地点。


注：
1、投标人投标报价为所投项目的最终报价，包含一切税费；投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、材料、软件、使用授权、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、开发、安装、调试、集成、培训等工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人将不再支付任何费用。
2、如果届时项目现场因其他原因暂时无法按原定计划接纳所供货物，则买方将会提前（ 15 ）天通知卖方延期交货，此时卖方应按买方通知中所明确的新的交货期要求安排运输和完成后续的设备安装组织指导、系统调试、工艺试车、性能检验及验收准备工作。

第二部分  技术规格
	
	序号
	招标要求

	
	1
	设备概况

	
	1.1
	设备品牌型号：提供设备品牌型号信息

	
	1.2
	生产地：提供投标产品生产地信息

	
	1.3
	用途：用于胃肠道疾病的检查和治疗

	
	1.4
	投标产品应按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定完成有效注册（在投标文件中应提供所有许可事项与投标产品相符的在投标截止时间仍然有效的医疗器械注册证及可能有的变更注册文件的复印件）。

	
	2
	主要技术性能要求

	
	2.01
	超声内镜主机

	
	2.01.01
	显示模式：B模式、血流模式、脉冲波多普勒（PW）模式、组织谐波（THE）模式、造影谐波EUS（CH-EUS）模式、弹性成像（ELST）模式

	
	2.01.02
	超声扫描模式：机械扫描和电子扫描都具备

	
	2.01.03
	传输频率：5MHz、6MHz、7.5MHz、10MHz、12MHz宽频扫描

	
	2.01.04
	深度/范围：2，3，4，5，6，7，8，9，12cm

	
	2.01.05
	血流模式：彩色血流模式、能量血流模式、精细血流模式

	
	2.01.06
	脉冲波多普勒（PW）模式：B+PW,彩色+PW，能量+PW,H-FLOW+PW

	
	2.01.07
	图像旋转功能:具备

	
	2.01.08
	显示区域：全圆显示，上半圆显示，下半圆显示，滚动

	
	2.01.09
	显示处理方向：正常/倒转

	
	2.01.10
	显示方式：单屏/双屏

	
	2.01.11
	焦点设置：焦点位置可调、焦点数量可调

	
	2.01.12
	动态存储：≥2000帧，支持动态回放

	
	2.01.13
	测量功能：可测量距离、面积、周长、PW等

	
	2.01.14
	组织谐波（THE)模式：THE-P，THE-R

	
	2.01.15
	造影谐波EUS（CH-EUS）模式：具备

	
	2.01.16
	弹性成像（ELST）模式：具备

	
	2.01.17
	剪切波定量（SWQ）模式：具备

	
	2.01.18
	内镜图像和超声图像可切换：具备

	
	2.01.19
	画中画功能：内镜图像可以在子画面显示

	
	2.01.20
	键盘：内置触控板和触摸板

	
	2.01.21
	超声处理系统与内镜处理系统为同一厂家生产 

	
	2.02
	高清晰度液晶监视器(31英寸)

	
	2.02.01
	屏幕尺寸：≥31英寸

	
	2.02.02
	视角：≥178°（水平和垂直）

	
	2.02.03
	 4K信号输入输出：信号输入：12G-SDI*2；信号输出：12G-SDI*2

	
	2.02.04
	分辨率：≥3840*2160

	
	2.02.05
	双画面显示：具备

	
	2.03
	高清晰度液晶监视器(27英寸)

	
	2.03.01
	医用液晶监视器，屏幕尺寸 : ≥ 27 寸；

	
	2.03.02
	监视器分辨率 : ≥1920*1080p

	
	2.04
	图像处理装置C

	
	2.04.01
	HDTV信号输出模式：16：9和16：10，并可兼容HDTV监视器。可支持模拟、HD-SDI和DVI信号输出

	
	2.04.02
	自动白平衡调节

	
	2.04.03
	有窄带成像功能，用于早期癌的诊断

	
	2.04.04
	 IHb色图，可以显示图像的平均IHb值

	
	2.04.05
	可以显示色图或50%白色图

	
	2.04.06
	色调调节：“红色”调节：±8档；“蓝色”调节：±8档

	
	2.04.07
	增益控制：自动

	
	2.04.08
	画中画功能：具备

	
	2.04.09
	可兼容便携式存储器，并可简单连接及上传数据

	
	2.04.10
	可以设定图像对比度

	
	2.04.11
	测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光

	
	2.04.12
	构造强调设定：电子强调内镜图像中的图案和轮廓，有3档3种模式可供选择，以电子方式增强内镜图像的锐度，抑制干扰，更易观察粘膜上的细微的组织结构和微小的颜色改变。

	
	2.04.13
	轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓，有3档3种模式可供选择

	
	2.04.14
	图像大小选择：可以改变内镜图像的大小

	
	2.04.15
	快速实时冻结：可以从按下冻结健之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来

	
	2.04.16
	患者数据输入：可以在术前输入最多40名患者的数据

	
	2.04.17
	内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的与内镜相关的数据可以调用并显示在屏幕上。

	
	2.04.18
	可以兼容导航（ScopeGuide）肠镜

	
	2.04.19
	电子放大：即使不使用放大内镜，也能够进行电子放大观察

	
	2.04.20
	设定存储：图像处理中心关闭后，设定仍可被存储

	
	2.04.21
	主机与光源分开

	
	2.05
	医用光源装置C

	
	2.05.01
	有窄带成像和荧光专用滤光系统

	
	2.05.02
	自动亮度控制模式，伺服光圈模式

	
	2.05.03
	≥17档自动曝光

	
	2.05.04
	具备横隔膜式气泵

	
	2.05.05
	压力开关，开关≥4级（关、低、中、高）

	
	2.05.06
	自动调光功能，有助于为消化道的观察提供理想照明

	
	2.05.07
	具备气压送水或可拆式水瓶

	
	2.05.08
	具备指示应急灯，能够提示是否缺失、接触不良或正在使用。

	
	2.05.09
	关闭光源后，设定（滤光片设定除外）仍可被保存

	
	2.05.10
	灯泡平均寿命持续照明≥500小时

	
	2.05.11
	冷却方式，强制空气冷却

	
	2.05.12
	颜色转换，使用专用滤光片可以实现

	
	2.05.13
	应急灯平均寿命≥500小时

	
	2.06
	图像处理装置D

	
	2.06.01
	分体机设计

	
	2.06.02
	色彩制式：NTSC/PAL

	
	2.06.03
	数字HDTV：HD-SDI≥2路，DVI-D≥2路（1920*1080p）；

	
	2.06.04
	模拟/数字HDTV：DVI-I≥1路

	
	2.06.05
	模拟SDTV：RGB TV≥1路, S VIDEO≥1路, VIDEO≥1路

	
	2.06.06
	屏幕分辨率：高清（FULL HD）

	
	2.06.07
	色彩调节：亮度、RGB、红色色调、色度≥9档可调

	
	2.06.08
	对比度：≥3档可调

	
	2.06.09
	测光模式：至少具备平均测光、峰值测光、自动测光功能

	
	2.06.10
	结构强调：具备

	
	2.06.11
	色彩强调：具备

	
	2.06.12
	图像放大：兼容内镜至少可电子放大2倍，小于等于0.05级逐级放大，至少20级

	
	2.06.13
	特殊光模式：至少具备三种特殊光模式

	
	2.06.14
	冻结模式：实时冻结，至少具备三种冻结模式

	
	2.06.15
	其他功能：具备电子放大功能，画中画功能，双画面同屏显示功能

	
	2.06.16
	兼容内窥镜：可兼容电子胃镜，电子肠镜，电子十二指肠镜，电子支气管镜，电子鼻咽喉镜，超声胃镜，超声支气管镜

	
	2.07
	医用光源装置D

	
	2.07.01
	照明光源：多色LED，光源整合技术

	
	2.07.02
	光源使用寿命：≥14000小时

	
	2.07.03
	光源冷却方式: 强制空气冷却

	
	2.07.04
	特殊光观察模式:至少具备三种特殊光模式

	
	2.07.05
	送气泵:横隔膜式气泵

	
	2.07.06
	压力切换：大于等于四档可调，高/中/低/关

	
	2.07.07
	可根据视频信号输出自动调整亮度

	
	2.07.08
	具备限制最大光强功能，防止患者出血被光照凝固

	
	2.07.09
	具备透射照明功能，光照以最大亮度闪烁，从体外可查先端位置

	
	2.08
	一体化图像处理及光源设备

	
	2.08.01
	主机光源集成：将LED光源和图像处理装置集成一体化

	
	2.08.02
	设备控制模式:触摸式控制面板，无需实体键盘操控

	★
	2.08.03
	设备光源:≥5色LED

	
	2.08.04
	图像设备传感器兼容：可同时兼容CCD与CMOS显像元器件，降低医院更换内镜类型的成本

	
	2.08.05
	主机信号输出：可以兼容模拟信号输出及数字信号输出

	
	2.08.06
	数字型号输出：包括12G-SDI,3G-SDI,HD-SDI,SD-SDI

	
	2.08.07
	主机特殊光成像：≥3种特殊光成像模式

	
	2.08.08
	双红光成像（RDI）:提高深层血管和出血点的可视性

	
	2.08.09
	窄带光成像（NBI）:便于对黏膜表面的毛细血管和细微黏膜图像进行观察

	
	2.08.10
	自体荧光成像观察（AFI）:具备

	
	2.08.11
	构造与色彩强调成像（TXI）：具备，联合强调粘膜表面的结构、色调和亮度

	
	2.08.12
	测光模式：具有全自动测光、平均测光和峰值测光模式

	
	2.08.13
	自动增益控制（AGC）：因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子增强

	
	2.08.14
	图像强调功能：具有结构强化功能，≥8档调节，可突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造

	
	2.08.15
	强调模式：具有轮廓强化功能，≥8档调节，可突出显示病变组织范围及轮廓

	
	2.08.16
	预冻结功能：在冻结操作和显示前的设置时间里捕捉到图像中选择模糊度最低的图像

	
	2.08.17
	色调调节功能：红色调节：≥± 8档  蓝色调节：≥±8 档  色度调节：≥± 8档

	
	2.08.18
	白平衡功能：具备自动白平衡功能

	
	2.08.19
	内镜信息显示：屏幕上显示内镜的基本信息，包括规格型号，钳道内镜等

	
	2.08.20
	画中画功能（PIP）：具备，在显示内镜检查实时图像和外部设备的图像，一幅图像可嵌入在另一幅图像里

	
	2.08.21
	画外画功能（POP）：具备，并排显示内镜检查实时图像和外部设备的图像

	
	2.08.22
	内镜兼容性：具备兼容电子内镜，超声内镜等

	
	2.09
	超声内镜图像处理模块A

	
	2.09.01
	显示模式：B模式、血流模式、脉冲波多普勒（PW）模式、组织谐波（THE）模式、造影谐波EUS（CH-EUS）模式、弹性成像（ELST）模式

	
	2.09.02
	超声扫描模式：机械扫描和电子扫描都具备

	
	2.09.03
	传输频率：5MHz、6MHz、7.5MHz、10MHz、12MHz宽频扫描

	
	2.09.04
	深度/范围：2，3，4，5，6，7，8，9，12cm

	
	2.09.05
	血流模式：彩色血流模式、能量血流模式、精细血流模式

	
	2.09.06
	脉冲波多普勒（PW）模式：B+PW,彩色+PW，能量+PW,H-FLOW+PW

	
	2.09.07
	图像旋转功能:具备

	
	2.09.08
	显示区域：全圆显示，上半圆显示，下半圆显示，滚动

	
	2.09.09
	显示处理方向：正常/倒转

	
	2.09.10
	显示方式：单屏/双屏

	
	2.09.11
	焦点设置：焦点位置可调、焦点数量可调

	
	2.09.12
	动态存储：≥2000帧，支持动态回放

	
	2.09.13
	测量功能：可测量距离、面积、周长、PW等

	
	2.09.14
	组织谐波（THE)模式：THE-P，THE-R

	
	2.09.15
	造影谐波EUS（CH-EUS）模式：具备

	
	2.09.16
	弹性成像（ELST）模式：具备

	
	2.09.17
	剪切波定量（SWQ）模式：具备

	
	2.09.18
	内镜图像和超声图像可切换：具备

	
	2.09.19
	画中画功能：内镜图像可以在子画面显示

	
	2.09.20
	键盘：内置触控板和触摸板

	
	2.09.21
	超声处理系统与内镜处理系统为同一厂家生产 

	
	2.10.
	超声探头驱动装置

	
	2.10.01
	可配DPR探头，能提供同步双切面扫描图像

	
	2.10.02
	可兼容9种以上的小探头，可进行胃、肠、十二指肠及呼吸道、泌尿等脏器的超声检查

	
	2.11.
	内窥镜用超声探头

	
	2.11.01
	显示模式：B模式

	
	2.11.02
	扫描方向：垂直于插入方向

	
	2.11.03
	扫描方式：机械环形扫描

	
	2.11.04
	扫描视野范围：360度，最大40mm

	
	2.11.05
	频率：≥20MHz

	
	2.11.06
	接触方式：直接接触，无菌脱气水浸泡方式

	
	2.11.07
	有效长度：≥2050mm

	
	2.11.08
	全长：≥2140mm

	
	2.11.09
	插入部外径：≤2.4mm

	
	2.12.
	超声内镜图像设备

	
	2.12.01
	视频输出端子：DVI（数字）≥2路、HD-SDI≥2路，且至少具备video、S video、RGB TV各1路

	
	2.12.02
	显示模式至少包含：B模式、M模式、组织谐波模式、复合谐波模式、造影谐波模式、弹性成像功能、彩色多普勒、能量多普勒模式、脉冲波多普勒模式

	
	2.12.03
	扫描方式：电子扫描

	
	2.12.04
	可用频率：至少具备5MHz、7.5MHz、10MHz、12MHz

	
	2.12.05
	画中画功能：具备

	
	2.12.06
	穿刺引导性功能：具有专门为超声内镜设计的穿刺引导线，即两条绿色引导线之间为安全穿刺区域。

	
	2.12.07
	显示范围至少包含：1.5，2，2.5，3，3.5，4，5，6，7，8，10，12cm

	
	2.12.08
	图像调节；至少具备增益、动态范围、对比度、边缘强化、余辉、降噪功能

	
	2.12.09
	测量功能：至少包含距离、面积、体积、速度、角度

	
	2.12.10
	兼容性：可兼容超声胃镜、超声支气管镜

	
	2.12.11
	焦点：焦点位置可调

	
	2.12.12
	超声内镜图像设备配套上消化道检查装置

	
	2.12.12.01
	观察方向：≤40°（前斜视）

	
	2.12.12.02
	视野角度：≥140°

	
	2.12.12.03
	观察景深：3mm-100mm

	
	2.12.12.04
	头端部外径：≤13.9mm

	
	2.12.12.05
	插入部最大外径：≤12.4mm

	
	2.12.12.06
	有效长度：≥1250mm

	
	2.12.12.07
	全长：≥1550mm

	
	2.12.12.08
	弯曲角度：上：≥150°、下：≥150°、左：≥120°、右：≥120°

	
	2.12.12.09
	钳道：≥3.8mm

	
	2.12.12.10
	扫查角度：≥150°

	
	2.12.12.11
	穿刺引导功能：具备

	
	2.13
	肠镜检查诊断辅助工作站

	
	2.13.01
	主机硬件系统：

	
	2.13.01.01
	CPU：14 nm处理器，最大频率≥4.50 GHz，缓存≥8MB

	
	2.13.01.02
	内存≥32GB

	
	2.13.01.03
	硬盘内存：≥256GB固态硬盘+≥1TB机械硬盘+可外接快拆硬盘

	
	2.13.01.04
	显卡：显存类型GDDR6，显存容量≥8G，显存频率≥1.7GHz

	
	2.13.01.05
	采集卡：支持SDI、HDMI、DVI、S-VIDEO 4种及以上格式输入，支持2k图像采集，采集帧率≥50帧/秒

	
	2.13.02
	临床技术参数要求

	
	2.13.02.01
	肠息肉辅助检测功能：辅助检测结直肠镜检查过程中，对当前帧中疑似肠息肉位置进行实时框选

	
	2.13.02.02
	可记录肠镜检查进镜/退镜时间，并通过特殊警示物提示医生肠镜退镜时间是否符合指南要求

	
	2.13.02.03
	回盲部/阑尾窝识别：可自动识别回盲部或阑尾窝到达，可以储存回盲部或阑尾窝的图像

	
	2.13.02.04
	退镜速度实时显示：通过特有提示，能够实时显示肠镜退镜速度

	
	2.13.02.05
	模拟靛胭脂染色功能：对内镜检查过程的影像数据进行模拟靛胭脂染色处理

	
	2.13.02.06
	数据自动存储功能：同时可存储内镜检查原始图像与模拟染色后的图像

	
	2.13.03
	软件产品均具备中华人民共和国医疗器械注册证（含二类及以上）

	
	2.14.
	超声电子上消化道内窥镜

	
	2.14.01
	视野方向：55°前方斜视

	
	2.14.02
	视野角度：100°（直视）

	
	2.14.03
	景深：3-100mm

	
	2.14.04
	弯曲角度：≥130°，下 ≥ 90°，左≥90°，右≥90°

	
	2.14.05
	先端部外径：≤14.6mm 

	
	2.14.06
	插入部外径：≤12.6mm 

	
	2.14.07
	工作长度：≥1250mm 

	
	2.14.08
	全长：≥1555mm

	
	2.14.09
	钳子最小可视距离：距先端部6mm 

	
	2.14.10
	钳子管道内径：≥3.7mm 

	
	2.14.11
	扫描方法：电子凸阵扫描

	
	2.14.12
	频率：5、6、7.5、10、12MHZ

	
	2.14.13
	扫描范围：180度

	
	2.14.14
	接触方法：水囊法，直接接触法

	
	2.14.15
	操作模式：B模式、彩色血流模式、能量血流模式

	
	2.14.16
	和原有设备主机兼容

	
	2.14.17
	含超声电缆线一根

	
	2.15.
	高清电子胃镜

	
	2.15.01
	视野范围 ≥140°

	
	2.15.02
	视野方向 0°（直视）

	
	2.15.03
	景深 ，3-100mm

	
	2.15.04
	弯曲角度 上 ≥ 210°，下 ≥ 90°，左≥100°，右≥100°

	
	2.15.05
	先端部外径≤8.9mm

	
	2.15.06
	插入部外径 ≤8.9mm

	
	2.15.07
	工作长度 ≥1030mm

	
	2.15.08
	全长 ≥1350mm

	
	2.15.09
	钳子最小可视距离 ，距先端部3mm  

	
	2.15.10
	钳子管道内径 ≥2.8mm

	
	2.15.11
	防水一触式接头，无需防水帽

	
	2.16.
	高清放大电子胃镜

	
	2.16.01
	视野角：≥140°（正常对焦），≥140°（近焦）

	
	2.16.02
	HDTV成像：有

	
	2.16.03
	窄带成像功能：有

	
	2.16.04
	景深：3-100mm（正常对焦），1.5-5.5mm（近焦）

	
	2.16.05
	放大倍数：≥100倍

	
	2.16.06
	插入部外径：≤9.6mm

	
	2.16.07
	先端部外径：≤9.9mm

	
	2.16.08
	弯曲部弯曲角度：上 ≥210°，下≥ 90°，左≥100°，右≥100°

	
	2.16.09
	钳子管道内径：≥2.8mm

	
	2.16.10
	有内镜信息记忆功能

	
	2.16.11
	防水一触式接头，无需防水帽

	
	2.17
	经鼻电子胃镜

	
	2.17.01
	视野角：≥140°

	
	2.17.02
	NBI窄带成像功能：有

	
	2.17.03
	景深：3-100mm

	
	2.17.04
	插入部外径：≤5.4mm

	
	2.17.05
	先端部外径：≤5.8mm

	
	2.17.06
	弯曲部弯曲角度：上 210°，下 90°，左100°，右100°

	
	2.17.07
	有效长度：≥1100mm

	
	2.17.08
	全长：≥1420mm

	
	2.17.09
	钳子管道内径：≥2.15mm

	
	2.17.10
	最小可视距离：据先端部2mm

	
	2.17.11
	有内镜信息记忆功能

	
	2.17.12
	防水一触式接头，清洗时无需防水帽

	
	2.18
	治疗型电子胃镜

	
	2.18.01
	视野角：广角140°（直视）

	
	2.18.02
	HDTV成像

	
	2.18.03
	NBI窄带成像功能

	
	2.18.04
	景深：3-100mm

	
	2.18.05
	插入部外径：≤9.9mm

	
	2.18.06
	先端部外径：≤9.8mm

	
	2.18.07
	弯曲部弯曲角度：上 210°，下 120°，左100°，右100°

	
	2.18.08
	有效长度：≥1030mm

	
	2.18.09
	全长：≥1350mm

	
	2.18.10
	钳子管道内径：≥3.2mm

	
	2.18.11
	最小可视距离：据先端部3mm

	
	2.18.12
	内镜信息记忆功能

	
	2.18.13
	CCD成像方式：顺次式成像方式

	
	2.18.14
	可兼容高频电刀

	
	2.18.15
	防水一触式接头，清洗时无需防水帽

	
	2.18.16
	副送水管道：具备

	
	2.19
	治疗型电子十二指肠镜

	
	2.19.01
	视野角：100°（105°向后斜视）

	
	2.19.02
	景深：5-60mm

	
	2.19.03
	插入部外径：≤11.3mm

	
	2.19.04
	先端部外径：≤13.5mm

	
	2.19.05
	弯曲部弯曲角度：上 ≥120°，下 ≥90°，左≥90°，右≥110°

	
	2.19.06
	有效长度：≥1240mm

	
	2.19.07
	全长：≥1550mm

	
	2.19.08
	钳子管道内径：≥4.15mm

	
	2.19.09
	内镜信息记忆功能

	
	2.19.10
	可兼容高频电刀

	
	2.19.11
	抬钳器有V字槽，可以固定导丝

	
	2.20.
	高清电子肠镜

	
	2.20.01
	视野角≥170°

	
	2.20.02
	视野方向：0°（直视）

	
	2.20.03
	景深5-100mm

	
	2.20.04
	先端部外径≤12.2mm

	
	2.20.05
	弯曲部弯曲角上、下≥180°,左、右≥160° 

	
	2.20.06
	插入部外径≤12mm

	
	2.20.07
	有效长度≥1330mm

	
	2.20.08
	全长≥1655mm

	
	2.20.09
	钳子管道内径≥3.2mm

	
	2.20.10
	智能弯曲，在脾曲和肝曲自动形成平滑曲线，方便内镜插入。

	
	2.20.11
	强力传导功能，增加镜子追随性

	
	2.20.12
	钳子最小可视距离，距先端部3mm

	
	2.20.13
	激光兼容性

	
	2.20.14
	高频兼容性

	
	2.20.15
	插入部软硬度可以调节

	
	2.20.16
	内镜信息记忆功能

	
	2.21
	高清加长电子肠镜

	
	2.21.01
	视野角≥170°

	
	2.21.02
	视野方向：0°（直视）

	
	2.21.03
	景深5-100mm

	
	2.21.04
	先端部外径≤12.2mm

	
	2.21.05
	弯曲部弯曲角上、下≥180°,左、右≥160° 

	
	2.21.06
	插入部外径≤12mm

	
	2.21.07
	有效长度≥1680mm

	
	2.21.08
	全长≥2005mm

	
	2.21.09
	钳子管道内径≥3.2mm

	
	2.21.10
	智能弯曲，在脾曲和肝曲自动形成平滑曲线，方便内镜插入。

	
	2.21.11
	强力传导功能，增加镜子追随性

	
	2.21.12
	钳子最小可视距离，距先端部3mm

	
	2.21.13
	激光兼容性

	
	2.21.14
	高频兼容性

	
	2.21.15
	插入部软硬度可以调节

	
	2.21.16
	内镜信息记忆功能

	
	2.22
	双聚焦电子肠镜

	
	2.22.01
	视野角：常规聚焦模式≥170°，近聚焦模式≥160°

	
	2.22.02
	视野方向：直视

	
	2.22.03
	双聚焦功能：具备

	
	2.22.04
	景深：常规聚焦9-100mm，近聚焦模式：4-9mm

	
	2.22.05
	HDTV成像：有

	
	2.22.06
	NBI窄带成像功能：有

	
	2.22.07
	插入部外径：≤12.8mm

	
	2.22.08
	先端部外径：≤13.2mm

	
	2.22.09
	弯曲部弯曲角度：上 180°，下 180°，左160°，右160°

	
	2.22.10
	有效长度：≥1330mm

	
	2.22.11
	全长：≥1655mm

	
	2.22.12
	钳子管道内径：≥3.7mm

	
	2.22.13
	最小可视距离：据先端部3mm

	
	2.22.14
	副送水管道：有

	
	2.22.15
	智能弯曲，在脾曲和肝曲自动形成平滑曲线，方便内镜插入。

	
	2.22.16
	强力传导功能，增加镜子追随性

	
	2.22.17
	插入部软硬度可以调节

	
	2.22.18
	防水一触式接头，清洗时无需防水帽

	
	2.23
	治疗型高清电子肠镜

	
	2.23.01
	视野角≥140°

	
	2.23.02
	视野方向：直视

	
	2.23.03
	景深：5-100mm

	
	2.23.04
	HDTV成像：有

	
	2.23.05
	NBI窄带成像功能：有

	
	2.23.06
	插入部外径：≤10.5mm

	
	2.23.07
	先端部外径：≤9.8mm

	
	2.23.08
	弯曲部弯曲角度：上≥ 210°，下 ≥180°，左≥160°，右≥160°

	
	2.23.09
	有效长度≥1330mm

	
	2.23.10
	全长≥1655mm

	
	2.23.11
	钳子管道内径≥3.2mm

	
	2.23.12
	最小可视距离：据先端部4mm

	
	2.23.13
	副送水管道：具备

	
	2.23.14
	强力传导功能，增加镜子追随性

	
	2.23.15
	插入部软硬度可以调节

	
	2.23.16
	防水一触式接头，清洗时无需防水帽

	
	2.24
	小肠镜

	
	2.24.01
	视野角≥140°（直视）

	
	2.24.02
	景深：3-100mm

	
	2.24.03
	插入部外径≤9.2mm

	
	2.24.04
	先端部外径≤9.2mm

	
	2.24.05
	弯曲部弯曲角度：上≥180°，下 ≥180°，左≥160°，右≥160°

	
	2.24.06
	有效长度≥1520mm

	
	2.24.07
	全长≥1830mm

	
	2.24.08
	钳子管道内径≥3.2mm

	
	2.24.09
	 最小可视距离：据先端部3mm

	
	2.24.10
	内镜信息记忆功能

	
	2.24.11
	 CCD成像方式：顺次式成像方式

	
	2.24.12
	 可兼容高频电刀

	
	2.24.13
	 NBI成像功能：有

	
	2.24.14
	方式：单气囊

	
	2.24.15
	外套管：2根

	
	2.25
	检查用高清电子胃镜

	
	2.25.01
	视野角度：0°（直视）

	
	2.25.02
	视野范围：≥140°

	
	2.25.03
	观察景深：2mm-100mm

	
	2.25.04
	先端部直径：≤9.2mm

	
	2.25.05
	弯曲部直径：≤9.3mm

	
	2.25.06
	弯曲角度：上：≥210°/下：≥90°；左：≥100°/右：≥100°

	
	2.25.07
	钳道直径：≥2.8mm

	
	2.25.08
	工作长度：≥1100mm

	
	2.25.09
	全长: ≥1400mm

	
	2.26
	检查用高清电子肠镜

	
	2.26.01
	视野角度：0°（直视）

	
	2.26.02
	视野范围：≥170°

	
	2.26.03
	观察景深：2mm-100mm

	
	2.26.04
	先端部直径：≤12.8mm

	
	2.26.05
	弯曲部直径：≤12.8mm

	
	2.26.06
	弯曲角度：上：≥180°/下：≥180°；左：≥160°/右：≥160°

	
	2.26.07
	钳道直径：≥3.8mm

	
	2.26.08
	工作长度：≥1330mm

	
	2.26.09
	全长: ≥1630mm

	
	2.27
	内窥镜用二氧化碳送气装置A

	
	2.27.01
	送气压力：最大送气压力≥45kPa

	
	2.27.02
	电源要求：电压100-240V，频率50/60Hz，输入40VA，电压波动±10％以内

	
	2.27.03
	可与二氧化碳钢瓶或医用送气管连接

	
	2.27.04
	含有二氧化碳水瓶，可与医院所有内镜连接

	
	2.27.05
	具有简单便捷的一键式开/关操作，压力显示自动送气的计时功能

	
	2.27.06
	使用相应的送气管可实现三种流量的气流调节功能

	
	2.28.
	内窥镜用送水泵A

	
	2.28.01
	水流量：最大水流量300ml/min，最小水流量0ml/min

	
	2.28.02
	自动停止时间：开启20秒后自动停止工作

	
	2.28.03
	管件和水瓶可高温高压灭菌

	
	2.29.
	内窥镜用二氧化碳送气装置B

	
	2.29.01
	送气压力：最大送气压力≥45kPa

	
	2.29.02
	电源要求：电压100-240V，频率50/60Hz，输入40VA，电压波动±10％以内

	
	2.29.03
	可与二氧化碳钢瓶或医用送气管连接

	
	2.29.04
	含有二氧化碳水瓶，可与医院所有内镜连接

	
	2.29.05
	具有简单便捷的一键式开/关操作，压力显示自动送气的计时功能

	
	2.29.06
	使用相应的送气管可实现三种流量的气流调节功能

	
	2.30.
	内窥镜用送水泵B

	
	2.30.01
	水流量：最大水流量300ml/min，最小水流量0ml/min

	
	2.30.02
	自动停止时间：开启20秒后自动停止工作

	
	2.30.03
	管件和水瓶可高温高压灭菌

	
	2.31
	图像处理装置（支架手术）

	
	2.31.01
	色彩制式：NTSC/PAL

	
	2.31.02
	数字HDTV：SDI≥2路，DVI≥2路（1920*1080p）；

	
	2.31.03
	模拟/数字HDTV：DVI-I≥1路

	
	2.31.04
	模拟SDTV：RGB TV≥1路, S VIDEO≥1路, VIDEO≥1路

	
	2.31.05
	屏幕分辨率：高清（FULL HD）

	
	2.31.06
	色彩调节：亮度、RGB、红色色调、色度

	
	2.31.07
	对比度：具备，可调

	
	2.31.08
	具有测光模式调节功能：至少具备平均测光、峰值测光、自动测光功能

	
	2.31.09
	结构强调：具备

	
	2.31.10
	色彩强调：具备

	
	2.31.11
	图像放大：具备

	
	2.31.12
	特殊光模式：至少具备三种特殊光模式

	
	2.31.13
	冻结模式：实时冻结，至少具备三种冻结模式

	
	2.31.14
	其他功能：具备电子放大功能，画中画功能，双画面同屏显示功能

	
	2.31.15
	可实现患者信息录入和显示 ，可以录入患者的姓名、性别、年龄、病历号信息，并能显示当前患者信息；

	
	2.31.16
	支持 DICOM 标准协议，支持 DICOM 数据传输；

	
	2.31.17
	具有自动外部存储功能，可选择开启/关闭。开启后，视频/图像自动存储到外部储设备中，支持录像功能。；

	
	2.31.18
	支持内部存储空间容量2T；

	
	2.31.19
	液晶触控屏，具有触摸屏防误触模式。

	
	2.32
	医用光源装置（支架手术）

	
	2.32.01
	照明光源：LED

	
	2.32.02
	光源使用寿命：≥60000小时

	
	2.32.03
	光源冷却方式: 强制空气冷却

	
	2.32.04
	特殊光观察模式:至少具备三种特殊光模式

	
	2.32.05
	具有亮度手动调节和自动调节两种功能，可根据视频信号输出自动调整亮度

	
	2.32.06
	具备限制最大光强功能

	
	2.32.07
	具备透射照明功能，光照以最大亮度闪烁，从体外可查先端位置

	
	2.33
	高清晰度液晶监视器(32英寸)

	
	2.33.01
	医用液晶监视器，屏幕尺寸 : ≥ 32 寸；

	
	2.33.02
	监视器分辨率 : ≥1920*1080p

	
	2.34
	支架手术用高清电子胃镜

	
	2.34.01
	视野角度：0°（直视）

	
	2.34.02
	视野范围：≥145°

	
	2.34.03
	观察景深：2mm-100mm

	
	2.34.04
	先端部直径：≤9.2mm

	
	2.34.05
	弯曲部直径：≤9.3mm

	
	2.34.06
	弯曲角度：上：≥210°/下：≥120°；左：≥100°/右：≥100°

	
	2.34.07
	钳道直径：≥2.8mm，能够根据用户需要升级为≥3.7mm

	
	2.34.08
	工作长度：≥1000mm

	
	2.35
	支架手术用高清电子肠镜

	
	2.35.01
	视野角度：0°（直视）

	
	2.35.02
	视野范围：≥170°

	
	2.35.03
	观察景深：2mm-100mm

	
	2.35.04
	先端部直径：≤12.8mm

	
	2.35.05
	弯曲部直径：≤12.8mm

	
	2.35.06
	弯曲角度：上：≥180°/下：≥180°；左：≥160°/右：≥160°

	
	2.35.07
	钳道直径：≥3.7mm，能够根据用户需要升级为≥4.2mm

	
	2.35.08
	工作长度：≥1350mm

	
	3
	配置要求及限价要求

	★
	3.01.
	超声内镜主机，合计提供1套（合计限价100万元）

	★
	3.02.
	内窥镜系统A、内窥镜系统B、内窥镜系统C、内窥镜系统D、内窥镜系统（支架手术），合计提供25套（合计限价4000万元）

	★
	3.02.01
	内窥镜系统A，合计提供1套,每套内窥镜系统A包括但不限于以下部件：

	★
	3.02.01.01
	一体化图像处理及光源设备，提供1套

	★
	3.02.01.02
	高清晰度液晶监视器(31英寸)，提供1套

	★
	3.02.01.03
	超声内镜图像处理模块A，提供1套

	★
	3.02.01.04
	超声探头驱动模块，提供1套

	★
	3.02.01.05
	内窥镜用超声探头，提供6套

	★
	3.02.01.06
	肠镜检查诊断辅助工作站，1套

	★
	3.02.02
	内窥镜系统B，合计提供7套,每套内窥镜系统B包括但不限于以下部件：

	★
	3.02.02.01
	一体化图像处理及光源设备，提供1套

	★
	3.02.02.02
	高清晰度液晶监视器(31英寸)，提供1套

	★
	3.02.03
	内窥镜系统C，合计提供13套,每套内窥镜系统C包括但不限于以下部件：

	★
	3.02.03.01
	图像处理装置C，提供1套

	★
	3.02.03.02
	医用光源装置C，提供1套

	★
	3.02.03.03
	高清晰度液晶监视器(31英寸)，提供1套

	★
	3.02.04
	内窥镜系统D，合计提供2套,每套内窥镜系统D包括但不限于以下部件：

	★
	3.02.04.01
	图像处理装置D，提供1套

	★
	3.02.04.02
	医用光源装置D，提供1套

	★
	3.02.04.03
	高清晰度液晶监视器(27英寸)，提供1套

	★
	3.02.05
	内窥镜系统（支架手术），合计提供2套,每套内窥镜系统（支架手术）包括但不限于以下部件：

	★
	3.02.05.01
	图像处理装置（支架手术），提供1套

	★
	3.02.05.02
	医用光源装置（支架手术），提供1套

	★
	3.02.05.03
	高清晰度液晶监视器(32英寸)，提供1套

	★
	3.02.06
	内窥镜系统配套用胃镜50套、肠镜25套；具体包括：

	★
	3.02.06.01
	超声电子上消化道内窥镜，提供2根

	★
	3.02.06.02
	高清电子胃镜，提供20根

	★
	3.02.06.03
	高清放大电子胃镜，提供6根

	★
	3.02.06.04
	经鼻电子胃镜，提供1根

	★
	3.02.06.05
	治疗型电子胃镜，提供10根

	★
	3.02.06.06
	治疗型电子十二指肠镜，提供3根

	★
	3.02.06.07
	检查用高清电子胃镜，提供4根

	★
	3.02.06.08
	支架手术用高清电子胃镜，提供4根

	★
	3.02.06.09
	支架手术用高清电子肠镜，提供2根

	★
	3.02.06.10
	检查用高清电子肠镜，提供2根

	★
	3.02.06.11
	高清电子肠镜，提供11根

	★
	3.02.06.12
	高清加长电子肠镜，提供1根

	★
	3.02.06.13
	双聚焦电子肠镜，提供1根

	★
	3.02.06.14
	治疗型高清电子肠镜，提供7根

	★
	3.02.06.15
	小肠镜，提供1根

	★
	3.03.
	内窥镜用二氧化碳送气装置A，提供8套（合计限价64万元）

	★
	3.04.
	内窥镜用送水泵A，提供9套（合计限价63万元）

	★
	3.05.
	内窥镜系统E、内窥镜系统F，合计提供3套（合计限价480万元）

	★
	3.05.01
	内窥镜系统E，合计提供2套,每套内窥镜系统E包括但不限于以下部件：

	★
	3.05.01.01
	图像处理装置D，提供1套

	★
	3.05.01.02
	医用光源装置D，提供1套

	★
	3.05.01.03
	高清晰度液晶监视器(27英寸)，提供1套

	★
	3.05.02
	内窥镜系统F，合计提供1套,每套内窥镜系统F包括但不限于以下部件：

	★
	3.05.02.01
	图像处理装置D，提供1套

	★
	3.05.02.02
	医用光源装置D，提供1套

	★
	3.05.02.03
	高清晰度液晶监视器(27英寸)，提供1套

	★
	3.05.02.04
	超声内镜图像设备（含检查装置），提供1套

	★
	3.05.03
	内窥镜系统配套用胃镜6套、肠镜3套；具体包括：

	★
	3.05.03.01
	检查用高清电子胃镜，提供6根

	★
	3.05.03.02
	检查用高清电子肠镜，提供3根

	★
	3.06.
	内窥镜用二氧化碳送气装置B，提供3套（合计限价24万元）

	★
	3.07.
	内窥镜用送水泵B，提供3套（合计限价21万元）

	
	3.1
	技术资料和培训
提供中英文操作手册；
提供塑封的中文简明操作卡片；
提供全套安装、操作和维护使用说明书

	
	3.2
	有操作和维修培训计划，免费提供应用培训

	
	3.3
	要求各种软件有备份光盘或磁盘

	
	4
	售后服务

	
	4.1
	厂方负责提供软件免费升级服务

	
	4.2
	国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码

	
	4.3
	报修响应速度：要求在上海具有本地化服务的能力，接到通知后24小时内到达；

	★
	4.4
	维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。

	
	4.5
	在国内具有配件库

	
	4.6
	自货物按合同规定验收合格之日起，可消毒部分质量保证期≥ 12 个月，不可消毒部分≥ 36个月。质量保证期内，供方免费提供保修服务（包括各种原因引起的故障）。

	
	4.7
	保修期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）

	
	4.8
	保修期内一年2次设备现场维护保养；
厂方负责定期到用户现场维护、保养并指导使用人员的日常维护工作。

	
	5
	其他

	★
	5.1
	与其他系统连接时免费提供技术支持

	
	5.2
	投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须根据院方提供的装机地点，提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中。），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。

	
	5.3
	提供原厂Datasheet，响应的技术参数以其为准。

	
	5.4
	投标文件（包括副本）提供投标产品的彩页样本。

	
	5.6
	备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表

	
	5.6.1
	投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。
(注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)

	★
	5.6.2
	投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”的价格，能够以随用随供的方式，且按招标人要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。
(必须提供书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)

	
	5.7
	配套材料清单

	
	5.7.1
	提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。

	★
	5.7.2
	投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中“配套材料清单”的价格，能够以随用随供的方式，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由厂方（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。

制造商（或投标人）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。未能提供书面承诺、书面承诺未加盖公章、未能标明所在页码的，视为该条款不响应。

	
	5.8
	投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。

	
	5.9
	零配件最长到货时间，在保修期内外，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。

	★
	5.10.
	卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在设备总价中。


注：

1） 投标产品应符合中华人民共和国医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合中华人民共和国医疗器械强制性行业标准。（注：当产品属于医疗器械时，适用本条款）
2） 投标产品应附有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）的产品说明书和标签。（注：当产品属于医疗器械时，适用本条款）
（全文完）
� EMBED MSDraw  ���





� EMBED MSDraw  ���





� EMBED MSDraw  ���





� EMBED MSDraw  ���








II

_1024562964

_1137084435

