机 电 产 品 采 购

国 际 竞 争 性 招 标 文 件

第 二 册

项目名称：眼科光学生物测量仪采购项目

招标编号：0808-2640GJF29004

招标方：上海市眼病防治中心

招标代理机构：上海浦成机电设备招标有限公司

2026年04月

第五章 投标邀请

日    期：2026年04月

招标编号：0808-2640GJF29004国际竞争性招标

- 上海浦成机电设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就所需的下列货物和有关服务提交密封投标。

| 包件号 | 包件名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 预算（人民币/万） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科光学生物测量仪 | 1套 | 自合同签订生效之日起30天 | 用户指定地点 | 250 | 250 |

注：本项目做过进口论证，可以采购进口产品；

超过最高限价且采购方不能支付的报价不能成交；

- 有意向的合格投标人可在上海浦成机电设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

- 有意向的合格投标人可从2026年04月09日至2026年04月16日，每天（节假日除外）9:00时至15:00时（北京时间）在上海浦成机电设备招标有限公司（上海浦东新区商城路618号良友大厦8楼）购买招标文件，本招标文件售价为人民币600元 或美金85 元（国内邮购另加邮资人民币60元，国外邮购另加邮资美金80元），售后不退。发售的纸质招标文件和电子介质的招标文件具有同等法律效力，出现不一致时以纸质招标文件为准。

- 投标人应于开标前在“中国国际招标网”（www.chinabidding.com）网站注册，并可通过网站查询评标结果。

- 所有投标书应于2026年05月06日10:00 时（北京时间）之前递交到上海浦成机电设备招标有限公司（上海浦东新区商城路618号良友大厦8楼会议室），晚于投标截止时间递交的投标文件恕不接收。

- 定于2026年05月06日10:00 时（北京时间），在上海浦成机电设备招标有限公司（上海浦东新区商城路618号良友大厦8楼会议室）公开开标。届时邀请参加投标的代表出席开标仪式！

以上招标、投标、开标顺序为本次招标的法定程序，日程安排如有变更，以本公司的书面通知为准。欢迎有制造或供货能力的国内外合格投标人就标书的内容进行投标。

- 投标保证金

以人民币支付投标保证金（请以电汇、网银形式支付）、标书费、中标服务费（人民币或者其他外币）请付至以下账号：

开户名：上海浦成机电设备招标有限公司

开户银行：浙商银行上海闵行支行

银行账号：2900000110120100336816

开户银行代码：316290000035

摘要：0808-2640GJF29004 投标保证金

以下账号仅用于支付除人民币以外的外汇保证金：

开户名: 上海浦成机电设备招标有限公司

开户银行: Industrial Bank Co.,Ltd.,Shanghai Branch

美元: 2163 2140 0100 0550 84

日元: 2163 2270 0100 0008 15

欧元: 2163 225 0100 0036 06

SWIFT CODE: FJIBCNBA600

摘要: 0808-2640GJF29004 投标保证金

招标机构：上海浦成机电设备招标有限公司

详细地址：上海浦东新区商城路618号良友大厦8楼

邮    编：200120

联 系 人：顾珉敏、陈全

电    话：86-21-50934521、50934529

传    真：86-21-50934522

电子信箱：zhaobiaogu2011@163.com

- 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1.1 | 资金已落实。 |
| 1.2 | 招标人名称：上海市眼病防治中心 招标人地址：上海市虹桥路1440号 资金已落实。 招标代理机构名称：上海浦成机电设备招标有限公司 招标代理机构地址：上海浦东新区商城路618号良友大厦8楼 邮编：200120 联系人：顾珉敏、陈全 电话Tel：、50934529 传真Fax：86-21-50934522 |
| 1.3 | 项目概况：眼科光学生物测量仪采购项目 包件号; 包件名称; 数量; 交货期; 交货地点; 预算（人民币/万）; 最高限价（万元）. 1; 眼科光学生物测量仪; 1套; 自合同签订生效之日起30天; 用户指定地点; 250; 250. 资金性质：财政资金 资金编号：0026-W00022690 |
| 2.1 | 投标人是响应招标、已在招标机构处领购招标文件并参加投标竞争的法人或其他组织。任何未在招标机构处领购招标文件的法人或其他组织均不得参加投标。 |
| 2.2 | 除非另有规定，凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区（以下简称“合格来源国/地区”）的法人或其他组织均可投标。 |
| 2.3 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织不得参加投标。 |
| 2.4 | 接受委托参与项目前期咨询和招标文件编制的法人或其他组织不得参加受托项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。 |
| 2.5 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目包投标，共同组成联合体投标的除外。 |
| 2.6 | 联合体各方不得在同一招标项目包中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标。 |
| 2.7 | 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的供货人才能参加投标。 |
| 2.8 | 投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在中国国际招标网（以下简称“招标网”，网址：http://www.chinabidding.com）成功注册。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。 |
| 4.1 | 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。 |
| 招标文件 |  |
| 5.2 | 要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文或中、英文两种文字编写。以中、英文两种文字编写时，两种文字具有同等效力；中文本与英文本如有差异时，以中文本为准。纸质招标文件与电子介质招标文件具有同等法律效力，除另有约定外，两者出现不一致时，以纸质招标文件为准。 |
| 6.1 | 潜在投标人要求对招标文件（包括对招标文件修改的内容）进行澄清的，均应在 2026年04月21日16:00之前以书面形式通知招标机构。招标机构将对规定的时间之前收到的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领购招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。 |
| 投标文件的编制 |  |
| 8 | 投标语言：投标文件必须提供中文，如提供英文，中文本与英文本如有差异时，以中文本为准。 |
| 9 | 投标文件的构成： 其中附件一至附件九的格式（除附件二以外）参照招标文件第一册第四章，附件十至附件十三的格式参照招标文件第二册第九章。 附件一 投标书； 附件二 开标一览表； 附件三 投标分项报价表； 请投标人列明每部分内容的详细分项报价 附件四 货物说明一览表； 附件五 技术规格响应/偏离表； 附件六 商务条款响应/偏离表； 附件七 投标保证金保函或投标保证金网银或电汇复印件；（如为保函必须提供原件，并与开标一览表一起单独密封）； 附件八 单位负责人授权书（必须为原件）；（关境内的投标人的单位负责人必须为法人代表，关境外的投标人可以提供单位负责人授权书） 附件九 资格证明文件； 附件九-1 资格声明； 附件九-2 制造商资格声明； 附件九-3 投标人(作为代理)的资格声明；（如制造商直接投标，则无需提供）； 附件九-4 制造商出具的授权函（如制造商直接投标，则无需提供）； 附件九-5 证书； 附件十 设备的技术及详细方案； 附件十一 投标人的其他资格证明文件； 表1 投标代表身份证（复印件加盖单位公章）； 表2 投标人必须提供营业执照（复印件加盖公章）；如是境外投标人则只需提供注册证（复印件加盖公章）； 表3无利害关系声明； 表4 投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明复印件或原件； 表5 投标方或制造商需提供同类项目的使用实绩，且运行良好，提供用户清单； 表6 其他资格证明文件（相关资质证书复印件加盖公章）； 表7 投标保证金退款账号； 附件十二 招标文件要求提供的其他资料； |
| 10.3 | 只允许投标人提供一个投标方案。 |
| 11.2 | 本次招标允许缺漏项的范围不得超过投标总价的20%。 |
| 11.4 | 本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。 |
| 11.5 | 最高限价： 包件一：250万元人民币 注：若报价涉及外币，则按开标日零点中国银行公布汇率卖出价进行折算 超过采购预算且采购方不能支付的报价不能成交 |
| 11.6 | 投标报价： 完税价人民币 完税后送货至用户指定地点(从中华人民共和国关境内提供的货物：指关境内制造的货物或提供的服务和投标截止时间前已经进口的货物） 相关费用：请在投标文件中单独报价并计入投标总价 （1） 主机和标准件；质保期内的备品备件费、专用工具费、易损件和易耗件费；供方在用户方的安装、调试、检验费；培训费、技术服务费、测试费、试运行费及其他与执行本合同相关的伴随服务费，请提供详细的分项的报价，并计入投标总价。（其中如备件属投标方外购的，应列明投标单位名称、地址和联系方式；请投标方提供主机和附件详细清单，质保期内正常使用的备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其价格包括在设备总价中） （2）物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用，请在投标文件中单独报价并计入投标总价。 （3） 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 （4） 投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价，如有缺漏项，评标时将其它有效标中该项的最高价计入其评标总价。但缺漏项不得超过投标总价的20%。 不计入投标总价但仍需单列的费用： （1）投标人应提供货物质保期结束后一年的备品备件、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其费用分项报价，不计入投标总价，并承诺在3年内不高于上述清单价格。 |
| 11.7 | 投标报价： CIP/CIF用户指定地点（从中华人民共和国关境外提供的货物：指原厂地为中华人民共和国关境外的货物）。 相关费用：请在投标文件中单独报价并计入投标总价 - 主机和标准件；质保期内的备品备件费、专用工具费、易损件和易耗件费；供方在用户方的安装、调试、检验费；培训费、技术服务费、测试费、试运行费及其他与执行本合同相关的伴随服务费，请提供详细的分项的报价，并计入投标总价。（其中如备件属投标方外购的，应列明投标单位名称、地址和联系方式；请投标方提供主机和附件详细清单，质保期内正常使用的备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其价格包括在设备总价中）。 - 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 - 投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价，如有缺漏项，评标时将其它有效标中该项的最高价计入其评标总价。但缺漏项不得超过投标总价的20%。 不计入投标总价但仍需单列的费用： - 投标人应提供货物质保期结束后一年的备品备件、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其费用分项报价，不计入投标总价，并承诺在3年内不高于上述清单价格。 |
| 11.8 | 投标人根据本须知第 11.6 条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标人对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权利。 |
| 12.1 | 投标货币：人民币、美元或者其他国际流通货币 |
| 13.1 | 本次项目不允许联合体投标。 |
| 13.3 | 招标文件对投标人的资格标准： 资格标准： - 投标人必须提供营业执照复印件（复印件加盖公章）；如是境外投标人则只需提供注册证（复印件加盖公章）； - 投标人或制造商有固定的供货与售后服务、维修保养机构； - 如投标人是贸易代理商，必须提供该设备的制造商出具的针对本次招标项目的授权函；（若同品牌不同代理商都参与投标，出现提供制造商出具经销授权函和制造商出具的针对本项目的授权函两种情况的，以提供制造商出具的针对本项目的授权函为准） - 投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明复印件或原件； - 本项目不允许联合体投标； - 投标截止前，投标人未在招标网完成注册的不得参加投标； - 以国际通用货币投标的单位，必须具备进出口货物代理资质或注册地在境外的企业，或者可以直接与上海市眼病防治中心外贸代理公司签订外贸合同的企业 - 以上资质文件应在规定的期限内真实有效，否则可以视为非实质性响应招标文件而予以否决。 如投标人不满足业资格标准则可以视为实质性响应招标文件而予以否决。 投标人必须在中国国际招标网上注册，网址：http://www.chinabidding.com |
| 14.3 3） | 投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或官网发布的数据为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不小于投标总价的2%。投标保证金应有效期与投标有效期保持一致（有效期至少90天）。 |
| 15.3 | 投标保证金形式：银行保函和（或）电汇、网银 投标方如以电汇、网银形式提交投标保证金, 投标保证金应于开标截止时间前到账。电汇或网银底单应密封在投标文件开标一览表中。 境内投标方的投标保证金应从基本账户转出。 以人民币支付投标保证金（请以电汇、网银形式支付）、标书费、中标服务费（人民币或者其他外币）请付至以下账号： 开户名：上海浦成机电设备招标有限公司 开户银行：浙商银行上海闵行支行 银行账号：2900000110120100336816 开户银行代码：316290000035 摘要：0808-2640GJF29004投标保证金 以下账号仅用于支付除人民币以外的外汇保证金： 开户名: 上海浦成机电设备招标有限公司 开户银行: Industrial Bank Co.,Ltd.,Shanghai Branch 美元: 2163 2140 0100 0550 84 日元: 2163 2270 0100 0008 15 欧元: 2163 225 0100 0036 06 SWIFT CODE: FJIBCNBA600 摘要: 0808-2640GJF29004投标保证金 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件的份数：正本1份，副本4份 投标人必须提供用光盘为载体的包括全部投标文件内容的电子文档1份，电子文档要求为word文档格式，密封在投标文件的正本内。请认真核实所提交的电子文档与书面文本是否完全相符，如有不符，以书面文本为准。 |
| 17.2 | 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《单位负责人授权书》附在投标文件中。投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本应为正本的复印件。 关境内的投标人的单位负责人必须为法人代表，关境外的投标人可以提供单位负责人授权书。 |
| 投标文件的递交 |  |
| 18.2 | 投标书递交至：上海浦成机电设备招标有限公司 详细地址：上海浦东新区商城路618号良友大厦8楼会议室 |
| 18.2 | 项目名称：眼科光学生物测量仪采购项目 投标邀请的标题和编号.：0808-2640GJF29004 开标日期：2026年05月06日 开标时间：10：00（北京时间） |
| 19.1 | 投标截止日期：2026年05月06日 投标截止时间：10：00（北京时间） 投标文件递交地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼会议室 |
| 开标与评标 |  |
| 22.1 | 开标日期：2026年05月06日 开标时间：10：00（北京时间） 开标地点：上海浦成机电设备招标有限公司/上海浦东新区商城路618号良友大厦8楼会议室 |
| 23.1 | 评标方法 根据中华人民共和国商务部颁布的《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（2014年第1号令）中规定的综合评标价评标法评标。 - 招标文件中加注星号（“★”）的重要商务条款和重要技术条款（参数）必须满足，若不满足任何一条带星号（“★”）的条款（参数）将视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决； - 如非星号（“★”）的一般商务条款和一般技术条款（参数）负偏离的项数累计超过 5项（含5项）或超出容许偏离最大范围（20%）将导致投标被否决； - 在实质性响应招标文件要求的前提下投标文件分项报价允许缺漏项不得超过投标总价的20%，如缺漏项超过允许的最大范围，则该投标将被视为实质性不满足招标文件要求，并将导致投标被否决； - 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料，未提供的，评标时不予认可。 |
| 24.2 | 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价。如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标将被否决。 |
| 24.5.1 | 实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决。投标人不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。招标文件要求提供原件的，应当提供原件，否则将否决其投标。 在商务评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决： - 投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； （二）投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的； （三）不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （四）投标文件未按招标文件的要求签署的；（投标文件必须逐页小签，包括样本） （五）投标人为联合体的； （六）投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的； （七）同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的，但招标文件要求提交备选方案的除外； （八）投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或出具投标保函的银行不符合招标文件要求的； （九）投标文件不满足招标文件加注星号（“★”）的重要商务条款要求的； （十）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的（如有）； （十一）投标有效期不足的； （十二）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； （十三）存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的； （十四）不符合招标文件对投标人的业绩要求和资格标准的。 前款所列材料在开标后不得澄清、后补；招标文件要求提供原件的，应当提供原件，否则将否决其投标。 技术评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决： - 投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“★”）的重要条款（参数）要求，或加注星号（“★”）的重要条款（参数）无符合招标文件要求的技术资料支持的； - 投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最多项数的； - 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的； - 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； （五）存在招标文件中规定的否决投标的其他技术条款的。 |
| 26.2 | 计算评标总价时，以货物到达招标人指定到货地点为依据。有价格调整的，计算评标总价时，包含偏离加价。计算关境内产品偏离加价时，扣除投标报价中包含的相关税费。评标总价的计算方法如下： 1）关境外产品：CIF 价＋进口环节税＋关境内运输、保险费＋缺漏项加价＋技术商务偏离加价+其他费用。（采用 CIP、EXW 等其他报价方式的，参照此方法计算评标总价） 2）关境内产品：出厂价(含增值税) ＋消费税（如适用）＋运输、保险费＋缺漏项加价＋技术商务偏离加价+其他费用。 3）已经进口的产品：销售价（含进口环节税、销售环节增值税）＋运输、保险费＋缺漏项加价＋技术商务偏离加价+其他费用。 |
| ★26.4.3 | 付款方法和条件： 投标人应按照合同条款所列的付款条件报价。评标时以此报价为基础，但投标人可提出替代的付款计划并说明采用该替代的付款计划投标价可以降低多少。评标委员会可以考虑中标的投标人的替代的付款计划。 付款方法和条件：（适用于国际贸易） 信用证付款。100%L/C，其中90%见单议付，货到、安装、调试、验收合格后，招标方在20个工作日内向投标单位支付尾款合同总金额的10 %。 付款方法和条件：（适用于国内贸易） 1．付款条件： 安装调试验收合格正常使用后乙方应于30天日内向甲方出具与器械合同总价金额相对应的全额增值税发票。甲方在收到乙方发票并确认无误后，应在 60天内以银行转账方式向乙方指定银行账户一次性支付货款的100% |
| 26.4.6 | 预计运行和维护费用： 计算使用寿命成本的因素：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 详见招标文件第八章货物需求一览表及技术规格； - 招标文件第八章货物需求一览表及技术规格中标注( ★)号的为关键条款，必须满足，对这些关键条款的任何负偏离将导致投标被否决； - 超出最高预算或采购预算且采购方不能支付的，可视为非实质性响应标书而予以拒绝； - 未领购招标文件的投标人参与投标项目，该投标可予以否决； - 投标文件必须包含“技术规格响应/偏离表”和“商务条款响应/偏离表”，对照招标文件的要求，逐条做出响应和描述，不能用“无偏离”简单概括，否则将可视为非实质性响应标书而予以拒绝； - 投标文件必须包含各配置设备的分项报价表，否则将可视为非实质性响应标书而予以拒绝； - 投标人必须对主要技术指标提供技术支持资料（例如DATA SHEET、样本、产品说明书等制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告等具有法律效力的文件，若为网站资料则需加盖投标人的公章），未提供的，评标时不予认可； - 投标文件中未提供详细的技术方案； |
| 授予合同 |  |
| 26.5 | 中标候选人的推荐方法：综合评价法。 |
| 28.1 | 评标结束后，依法必须进行招标的项目将在招标网上进行评标结果公示，公示期为 3 日。评标结果公示无异议的，公示期结束后该评标结果自动生效并进行中标结果公告。已成功注册的投标人可以在招标网上查看评标结果公示和中标结果公告。 |
| 31.1 | 招标人将根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 31.2 | 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，以及使用国外贷款、援助资金的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 36.1 | 招标服务费： 中标单位应向代理机构按如下标准和规定支付中介服务费： 1、以《中标通知书》中确定的采购金额作为收费的计算基数。 2、招标公司根据《招标代理收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）货物类招标的收费标准下浮10%进行收费。 3、招标服务费币种与中标签定合同的币种相同，或以人民币支付（按开标日中国银行公布汇率卖出价折算）； 4、招标服务费的交纳方式：在签约前按36.1（1）--（3）的规定，向招标机构直接交纳招标服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等支付方式。 |

- 合同专用条款

本表关于要采购的货物的合同专用条款是对合同通用条款的具体补充和修改和强调，如有矛盾，应以本合同专用条款为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称：上海市眼病防治中心 卖方名称：中标人 项目现场名称：同上 |
| 7.1 | 履约保证金金额：不收取 形式: 支票或贷记凭证 有效期: 履约保证金在招标文件或合同规定的保证期期满前完全有效，任何偏离将导致废标。 货币：合同币种。 |
| 11.3 | 目的港/项目现场：上海港/招标方指定地点 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务： （1） 实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行； （2） 提供货物组装和/或维修所需的工具； （3） 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册； （4） 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务； （5） 在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。 |
| 17.2 | 备品备件要求： （1）请投标方提供质保期内正常使用的备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其价格包括在设备总价中。 （2）投标人应提供货物质保期结束后一年的备品备件、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其费用分项报价，不计入投标总价，并承诺在质保期后3年内以不高于上述清单价格，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。 （3）如投标设备不需要易损件和备品备件或者易损件和备品备件免费，投标人应在投标文件中说明。 |
| 18.2 | 质保期：详见第八章 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方收到买方通知后最多不超过7天 |
| 20.1 | 付款方法和条件：见26.4.3 |
| 35 | 卖方通知送达地址：上海市眼病防治中心 |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国政府和 政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 适用于本合同的额外变动 下列条款作为合同条款的有效补充，两者之间如有抵触时，应以本变动条款为准。 |  |
| 1 | 技术规格和标准 除另有注明外，合同设备包括由投标方从其它方面所获得的所有设备及零部件应是全新的，并与本招标文件技术规范书中规定的标准相符。若技术规范书中无相应规定，货物则应符合相应的国际标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。 |
| 2 | 交货 投标方提出所投标项目的最快交货时间，供货方应按合同规定的交货时间将货物运送到合同规定的地点。未经买方许可，卖方不得延期交货。如果卖方延期交货（除不可抗拒因素外），将支付买方按延误时间核定比率的损失费（由合同规定）。 |
| 3 | 备品备件 1. 每一个项目应包括一个合适的易损件及备品备件, 其费用应单独报价并列出清单。 2. 所有的备品备件应为新的，有良好的工艺，同型号之间可以互换，并与所提供设备的相应部件同样的材料和工艺制成（承受同样的规范书试验和条件）。 3. 已订购的所有备品备件应与设备同时装运，并提供每种备品备件的相应的图纸及样本资料。备品备件亦应有合适的包装并应标明为“备品备件”。 |
| 4 | 运输及包装方式的要求： 1. 卖方负责运输； 2. 包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并施加IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。 |
| 6 | 铭牌和标志 供货商提供的设备，所有的铭牌、使用指示、警告指示必须采用中英文同时表示。每个设备均应有制造厂家的铭牌，并装在显著的地方，铭牌上至少应包括制造厂名称、型号、容量、制造年份及其他性能资料等可完全识别此项设备所必须的资料。 |
| 7 | 安装及调试、试运行及交付使用、培训：详见第八章 |
| 8 | 预验收和最终验收：详见第八章 |
| 9 | 质保期：详见第八章 |
| 10 | 售后服务：详见第八章 |
| 11 | 监督双方共同遵守中国的相关法律，接收中国出入境检验检疫局的监督和检查 |
| 12 | 其他 1. 赋税按国内外有关规定执行，合同纠纷的仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会按其仲裁规则和程序在中国上海进行。 2. 除买方事先同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。 3. 买方可以就设备的某些参数或规格及其他商务要求做出修改，如可能导致卖方增加较多的费用和时间时，可以对合同价格和交货进度进行合理的调整，并对合同作必要的修改。 4. 合同的一切行为仅受中华人民共和国的相关法律管辖，任何与此相抵触的法案条款均无约束力 |

投标方需对以上条款逐条响应。
 第八章   货物要求一览表及技术规格

一 、货物需求一览表

| 包件号 | 包件名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 最高限价（人民币/万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科光学生物测量仪 | 1套 | 自合同签订生效之日起30天 | 用户指定地点 | 250 |

- 项目概况

- 眼科光学生物测量仪的技术指标要求：

- ▲1. 眼前节断层图像基于Scheimpflug相机360度旋转拍摄

- ▲2. 扫描速度≥100帧/2秒

- 三维眼位监控，体现X、Y、Z轴及眼动监控参数

- 测量数据点≥100,000个

- 单一原理测量角膜前、后表面数据

- 同轴测量眼前节及眼轴长，眼轴长测量范围至少包括14-40mm，重复性不低于±30µm

- 客观晶状体核密度分级及白内障3D分析

- 至少提供全角膜屈光力TCRP、净屈光力TNP、模拟屈光力SimK

- 提供至少1~8mm范围角膜屈光力

- 计算原点至少可选瞳孔中心和角膜顶点

- ▲至少具备15种以上人工晶体度数计算公式：针对正常人群、角膜屈光术后、散光型人工晶体、白内障术后屈光意外二次计算等

- ▲ 提供基于波前像差的客观验光结果，测量范围至少包括-10 D 至 + 6 D

- 具备角膜波前像差分析，可分别计算角膜前、后表面

- ▲提供全眼波前像差，生成角膜、眼内和全眼视觉质量模拟成像图

- 具备后照法，评估IOL位置以及Toric IOL轴位

- 具备自动测量明瞳、暗瞳直径以及角膜直径功能

- 具备早期圆锥角膜筛查软件

- ▲18.具备圆锥角膜进展分析软件

- 19.能与角膜生物力学设备联机得到综合指数TBI，提升圆锥角膜筛查准确性

- 20.具备巩膜镜验配软件：至少提供18mm直径角巩膜高度地形图，可获取此范围内角巩膜任意位置的矢高、斜率及高度数据，指导巩膜镜的高效验配

| 基本配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备主机 内置高速数字信号处理器 | 1 |
| 2 | 高分辨率瞳孔相机 | 1 |
| 3 | 头托和下颌托 | 1 |
| 4 | 电源供给系统 | 1 |
| 5 | 数据线 | 1 |
| 6 | 防尘罩 | 1 |
| 7 | 应用软件系统 |  |
|  | AXL Wave软件 全序测量总览 全眼像差分析 虹膜/后照图像 视觉质量模拟成像 | 1 |
|  | 屈光软件套包 总览图 四屈光图 双眼对照报告 眼前节异常参数筛查 角膜光密度软件 瞳孔直径和角膜直径测量 眼压校正软件 用户自助查询系统 | 1 |
|  | 白内障软件套包 白内障术前报告 全角膜波前像差 角膜屈光力分布图 客观晶体核密度分级及3D白内障分析 | 1 |
|  | 人工晶体度数计算软件套包 人工晶状体度数计算软件 常规计算公式 散光晶体计算公式 角膜屈光术后计算公式 角膜屈光术后植入散光计算公式 | 1 |
| 8 | 数据处理系统（国内采购） 台式机（惠普HP） | 1(套) |
| 9 | 报告打印系统（国内采购） 打印机（EPSON或同类产品） | 1(套) |
| 10 | 电动升降台 | 1(套） |
| 11 | ok镜验配软件 | 1(套） |
| 12 | 巩膜镜验配软件 | 1(套） |

- 伴随服务要求

- 产品附件要求：用户手册、软件手册、合格证。

- 随机工具、产品的升级要求:

- 不含特殊工具；

- 软件免费升级。

- 安装：供货方负责送货至医院指定地点，安排卸货及安装。

- 调试：在货物送达指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

- 技术支持：提供中文操作手册及其他相关资料，对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务，同时提供相关研究检测项目的技术支持。

- 培训:免费提供培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。提供免费的技术咨询且无期限限制。提供厂家产品经理专业的讲课形式进行设备培训讲解。

- 验收方案：设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥5年；终身维修。

- 售后服务要求

- 售后服务响应时间：故障紧急叫修时，2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施。其他无法迅速解决的问题应提供与该设备相同的备用机，在一周内解决或提出明确解决方案。

- 服务内容与计划：

    - 终身提供现有软件免费升级；

    - 提供详细配置清单；

    - 国内有售后技术支持；

    - 厂方负责定期到用户现场维护、保养并指导使用人员的日常维护工作；

    - 提供培训计划。

- 维保内容与价格：装机后质保期内进行免费维保，含必要零件的免费更换。保修期满后，出保后5年内，维保价格不高于投标总价的5%，5年后整机年保修价格不超过投标总价的7%，不收取上门费、人工服务费和差旅费。

- 备品备件供货与价格：必要零部件供应年限不少于10年，提供重要零部件及耗材、试剂的报价清单，价格有效期不少于3年。

- 商务要求

- 交付地点：上海市虹桥路1440号/上海市康定路380号。

- 交付时间：自合同签订生效之日起30天。

- 交付状态：完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。

- 付款要求：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后，支付全部货款。

投标方需对以上条款逐条响应。

投标人注意，技术规格中注明“★”标记的项次为主要指标，投标人对这些主要指标的任何偏离将导致投标人的投标可视为非实质性响应标书而予以拒绝, 对带星号（“★”）的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料，未提供的，评标时不予认可。

第九章 评分办法

- 总则

  - 为了保证“眼科光学生物测量仪采购项目”（以下简称“本项目”）招标工作的公开、公平和公正，使评标工作规范化、标准化和科学化，特制定本评标方法。

  - 评标工作的依据

    - 《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

    - 《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部令2014年第1号）；

    - 《机电产品国际招标综合评价法实施规范（试行）》（商产发[2008]311号）；

    - 招标文件及其补充文件和相关澄清及答疑。

  - 评标原则

    - 本项目采用综合评价法进行评审。按公正、科学、客观和平等竞争的要求，从中选择技术方案可靠、报价合理、业绩及信誉良好的综合实力强的投标人作为中标候选人。

  - 一切与评标工作有关的人员在评标过程中必须遵守本办法的各项规定。

  - 异常低价的处理：按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）。

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 评标委员会

  - 评标委员会组成

    - 招标人将按照“中华人民共和国招标投标法”、“ 机电产品国际招标投标实施办法（试行）”及有关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表及有关商务、技术等方面的专家组成。

  - 评标委员会主要工作：

    - 评标委员会负责评标工作，负责评标过程中的澄清，对投标文件进行审查和评价。

    - 评标委员会计算综合得分，按投标人综合得分由高至低进行排序，评标委员会将按照相关规定推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

    - 评标委员会应当推荐综合排名第一的投标人为推荐中标人。如综合排名第一的投标人的评标价格超过全体有效投标人的评标价格平均值40%以上，或投标人的技术得分低于全体有效投标人的技术得分平均值30%以上的，评标委员会应推荐综合排名第二的投标人为推荐中标人。如所有投标人均不符合推荐条件的，则本次招标无效。

    - 评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时，按少数服从多数的原则。

- 评价程序

  - 评标委员会将先对投标文件进行技术、商务部分的初步审查；

  - 对通过初步审查的投标文件按招标文件规定的标准进行综合评价；

  - 评标委员会成员应当根据综合评价法的规定对投标人的投标文件独立打分，并分别计算各投标人的商务、技术、服务等评价内容的分项得分；

  - 价格评价遵循以下步骤依次进行：（1）算术修正；（2）计算投标声明（折扣/升降价）后的价格；（3）转换为评标货币（4）价格调整；（5）价格评分；

  - 投标人的综合得分等于其商务、技术、价格、服务等评价内容的分项得分之和；

  - 投标人出现下列情形之一的，将不得被确定为推荐中标人：

      - 该投标人的评标价格超过全体有效投标人的评标价格平均值40%以上的；

      - 该投标人的技术得分低于全体有效投标人的技术得分平均值30%以上的。

  - 综合得分计算方法

    - 评标将以投标文件为依据，评标满分为100分，“商务、技术、服务和价格四部分的权重分别为5%、45%、20%和30%。

当评标委员会成员对某投标人的评分完成后，其最终各项的得分为各评标委员会成员评分值的算术平均值。

若某评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20％，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20％，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。

评标委员会评分保留小数点后2位。

- 评审内容

附表1

投标文件商务符合性审查表

| 序号 | 审查内容 | 招标文件条款号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人及其制造商与招标人有利害关系且影响招标公正性的 | 投标须知第24.5.1款 |
| 2 | 投标人参与项目前期咨询和招标文件编制的 | 投标须知第24.5.1款 |
| 3 | 不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的 | 投标须知第24.5.1款 |
| 4 | 投标文件未按招标文件的要求签署的（投标文件必须逐页小签，包括样本） | 投标须知第24.5.1款 |
| 5 | 投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的 | 投标须知第24.5.1款 |
| 6 | 同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的 | 投标须知第24.5.1款 |
| 7 | 投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或出具投标保函的银行不符合招标文件要求的 | 投标须知第24.5.1款 |
| 8 | 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； | 投标须知第24.5.1款 |
| 9 | 投标有效期不足的 | 投标须知第24.5.1款 |
| 10 | 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的 | 投标须知第24.5.1款 |
| 11 | 投标文件不满足招标文件加注星号（“★”）的其他重要商务条款要求的 | 投标须知第24.5.1款 |
| 12 | 存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的。 | 投标须知第24.5.1款 |
| 13 | # 不符合招标文件对投标人的业绩要求和资格标准的。 | 投标须知第13.3款 |
| 14 | 投标人为联合体的 | 投标须知第13.1款 |

注：投标文件中存在本表中任一项情况，将不能通过符合性审查，不能进入综合评审。

附表2
投标文件技术符合性审查表

| 序号 | 审查内容 | 招标文件条款号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“★”）的重要参数要求或加注星号（“★”）的重要参数无技术资料支持的； | 投标须知第24.5.1款 |
| 2 | 投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的； | 投标须知第24.5.1款 |
| 3 | 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的； | 投标须知第24.5.1款 |
| 4 | 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； | 投标须知第24.5.1款 |
| 5 | 存在招标文件中规定的否决投标的其他技术条款的。 | 投标须知第24.5.1款 |

注：投标文件中存在本表中任一项不满足招标文件要求的情况，均将不能通过符合性审查，不能进入综合评审。

附表3 评分办法

| 序号 | 项目 | 计分内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务评价 5分 | 对招标文件商务条款的响应程度 | 5 | 根据各投标文件对本项目商务条款要求的响应程度进行评分。优于得3.5-5分，有一项优于加0.5分，满分5分，完全满足得3分，有负偏离项得0-2.5分，有一项负偏离扣0.5分，扣至0分为止。 |
| # 二 | 技术评价 45分 | 业绩 | 4 | 最近三年内完成的类似或相同项目业绩情况，每个得1分，最多得4分。 注：应附中标通知书或合同（合同至少包括合同首页、合同金额页、签字盖章页）复印件并加盖响应单位公章。 |
|  |  | 技术要求的偏离程度 | 26 | 根据各投标文件对本项目技术条款要求的相应程度进行评分。满分26分。 对一般条款要求负偏离一项扣1分，▲条款每一条负偏离扣2分，不倒扣。 |
|  |  | 技术方案 | 15 | 根据整体技术方案的完整性、合理性及配置完整性、实用性等情况， 方案及建议完善合理，具备可行性，能很好的满足招标人全面要求，得15分； 方案及建议较为完善合理，较为可行，能满足招标人对较高要求，得10分； 方案及建议基本合理，在一定程度上可行，勉强能满足招标人的基本要求，得5分； 方案不合理，得0分。 |
| # 三 | 服务及其他评价 20分 | 售后及培训服务方案 | 15 | 1、售后及培训服务方案的全面性、合理性、完整的售后服务体系等进行评分，最优得10分，较好得7分，较差得4分，差得2分。 2、制造商直接提供售后维修服务得5分，提供制造商售后维修服务相关材料；代理商或经销商提供售后维修服务得2分，提供相关材料。 |
|  |  | 拟派人员构成情况 | 5 | 拟派的项目管理团队设置完善、合理，且提交针对本项目人员的简历及项目经验丰富，得5分；拟派的项目管理团队设置较完善、较合理，且项目人员具有类似项目经验，得3分；拟派的项目管理团队设置不完善，且项目人员缺乏类似项目经验，1分，未提供不得分。 |
| # 四 | 价格评价 30分 | 投标总报价 | 30 | 投标报价得分＝(评标基准价／投标报价)×30；满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且投标价格(指修正及价格扣除后报价)最低的投标总报价为基准价。 |

本项目涉及的优惠政策具体如下：

1、对本国产品的支持政策：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供 的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件） 在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：	年	月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不 填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

第十章 投标文件格式

请投标人结合第一册第四章（开标一览表格式除外）和第二册第九章的投标文件格式制作投标文件。

附件十 设备的技术及详细方案

请投标单位提供完整的项目技术方案，对用户需求书中提出的需求应有量化的技术性能参数和技术指标，标明应达到的相应国家标准。

附件十一 投标人的其他资格证明文件；

表1  投标代表身份证（复印件加盖单位公章）；

表2  投标人必须提供营业执照（复印件加盖公章）；如是境外投标人则只需提供注册证（复印件加盖公章）；

表3  无利害关系声明；

表4  投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明复印件或原件；

表5  其他资格证明文件（相关资质证书复印件加盖公章）；

表6  投标保证金退款账号；

表1   投标代表身份证

（复印件加盖单位公章）

表2  营业执照，如是境外投标人则只需提供注册证

（复印件加盖单位公章）

表3  无利害关系声明

我方承诺与招标人及其代理机构不存在隶属关系或者其他利益关系。

投标单位授权代表签字：

投标单位名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

表4 开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件

表5 其他资格证明文件

各投标公司应保证上述资料的真实、可靠，如提供的资料和数据出现弄虚作假的情况即取消其中标资格。

投标单位授权代表签字：

投标单位名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

表6投标保证金

投标保证金办理电汇和、网银，请提供相关的银行底单复印件。

开户银行：                      帐号：

注：请填写开户银行和帐号，以方便招投标项目结束时，保证金的退回。

投标单位（盖章）：

被授权代表（签字）：

年     月      日

附件十二   招标文件要求提供的其他资料