招标澄清文件
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK6]上海应用技术大学本科基础化学教学实验室升级改造建设项目（项目编号：0613-267123115985），现对本项目招标文件进行澄清：
一、原文定位：第三章二（四）第3项，印刷第32页（PDF第34页），文字为“低于采购项目最高限价45%”，后列公式为“报价＜采购项目最高限价×65%”。
实际影响：本项目最高限价350万元，按45%计算为157.50万元，按65%计算为227.50万元，相差70万元，直接影响投标定价、成本测算和书面说明准备。财库〔2026〕2号允许按项目实际提高审查比例，上限为65%；本函并非认为65%本身违法，而是要求同一条款文字和公式一致。
请求：请明确最终执行比例并正式统一文字、公式及评审系统规则；说明四种审查情形下书面成本证明的提交方式、评审现场答复时间以及事先随标提交材料的适用办法。
答：更正原招标文件第三章二（四）第3项“投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%”为“投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%”。
二、原文定位：台式通风柜台面第1.3.7.1—1.3.7.6条（PDF第82—83页）；水槽台第16.3.2.1—16.3.2.4条（PDF第91—92页）；仪器台第23.3.3.1—23.3.3.5条（PDF第94页）。
1. 水槽台特殊结构：第16.3.2.4条要求“双向导流防滑沥水槽碟型陶瓷台面”，并限定双水槽孔、两组独立非连通沥水槽、槽距≥67mm及≥1500×750×25mm的检测样品。该完整名称与榕德ROADLAB-Pro（R6）公开产品名称高度一致，但仅据名称相近尚不能证明该产品为唯一可供型号。导流、沥水、防滑的使用目标可通过不同沟槽、坡度及挡水结构实现；采购文件尚未明确67mm的测量基准及其相对于实际性能的必要性。
2. 通风柜和仪器台特殊检测：通风柜台面要求1000℃试验、49项化学试剂、放射性精细数值及“在一定外力作用下”的耐开裂试验；仪器台要求厂商成品库抽样、60项试剂、同件正面与截面48小时检测等。部分条件缺少具体试验方法、抽样规则、适用范围或多制造商可满足情况的说明。
3. 报告及试剂限制：请明确真实、可核验且代表拟供产品的同材质、同工艺或同系列报告是否可适用；对于报告上标注“非本项目使用无效”的情形，应如何判断证据效力及合法使用权限。第16.3.2.2、23.3.3.4条使用“仁和碘伏（碘酒）”，宜改为可复现的化学品成分、浓度和测试条件。
请求：请分别说明上述产品结构、67mm槽距、特定样本规格及检测组合的采购必要性、市场调查和客观评判依据；明确是否接受实现同等耐腐蚀、排水、防滑、易清洁等性能的其他结构方案；明确第三方报告、厂商盖章和样品的等效证明标准。对缺乏必要性依据的结构、品牌试剂或限制性报告条件，建议依法调整为功能与性能指标。
答：
1、该结构为实验室化学水槽台安全使用的功能性要求，具有明确实际使用必要性：本项目为化学实验室，台面会频繁洒落试剂、液体，双向导流、独立非连通沥水槽，目的是快速导走残留液体，避免两个水槽区域试剂交叉混合、防止有害液体外溢、增加安全保证，属于实验室安全防护必要。槽距≥67mm 的设计目的：保障双水槽操作区空间，水配件安装等不破环沥水槽沥水功能，避免操作人员手臂、器皿互相干涉，保证操作安全，该阈值为保障操作空间而设置，并非无意义的数值门槛。采购文件没有指定任何品牌、型号、专利、商标，所有条款仅描述功能、性能、结构要求，不存在指向特定供应商的表述。本次采购参数来源于实验室安全需求，且经市场调研，国内多家陶瓷台面生产厂商具备生产该类型导流沥水陶瓷台面的能力。本项目接受等效方案，性能达到同等或更优水平即可。
[bookmark: _GoBack]2、参数中提及的1000℃高温试验、耐化学试剂浸泡、耐开裂、放射性检测，试验方法均引用现行实验室台面相关国家标准 / 行业标准，标准内已明确对应的试验操作流程、样品制备、判定规则，投标人可依据对应标准执行检测。
3、投标文件由投标人自主响应需求、自行提交，证明材料所载 “非本项目使用无效” 等标注内容，属于投标人提交材料时的真实意思表示；证明材料的合法使用权限由材料出具方设定，评标仅在本项目范围内对投标人主动递交的材料进行评审。“仁和碘伏” 仅为检测公司测试试剂品牌，采购文件无意限定试剂品牌，不存在指定试剂品牌、排斥供应商的主观意图。任何品牌，只要满足同等技术规格的碘伏试剂，均可用于正面、截面耐腐蚀试验，检测结果均可采信。
三、原文定位：第22.1—22.2、23.1—23.2条（PDF第93页）；实验边台第2.1—2.2条（PDF第83页）与采购清单（PDF第80页）；第六章一“一站式维保服务”（PDF第77—78页）；第六章四设计图纸要求（PDF第94页）；第六章五第4项综合报价（PDF第95页）。
事实及影响：4组吊柜和9台仪器台只有深度、高度，未列逐件长度及分房配置；实验边台清单为78米，技术条款为“≥78米”且“最终数量据实结算”，与综合报价总价之间缺少统一的增减量规则；62台通风柜及35套万向抽气罩需配套既有通风系统，但现有排风能力、接口位置、需改造范围及验收工况不完整。拆除原有家具、管线改接、吊顶/墙地面修复和垃圾清运亦缺少可复核工程量。
设计资料：采购文件要求覆盖24间教室及B区、C区走廊、CB中央大厅，★要求平面布置图与逐房硬件配置清单，另设10分深化设计评分；但现有整层示意图分辨率不足以确认公共区域的关键尺寸及设备接口。
请求：请发布4组吊柜、9台仪器台具体长度与逐房配置表；明确边台78米基准量、计价及合同结算方法；补充拆改工程量和既有通风/给排水/强弱电接口及其责任边界；提供能够准确识读、用于深化设计的第三学科楼一层建筑DWG或矢量PDF底图（含B/C走廊、CB大厅尺寸、门窗、柱网及现有设施）。如不能补充，请统一各供应商报价和方案应采用的假设条件及超范围变更结算办法。
答：
1、采购设备规格、合同结算方法招标文件已明确。
2、用房配置表及基准量为本招标需求要求投标人提供的内容；计价为投标人投标报价。此两项均须投标人自行设计、报价。
3、本项目采购为产品采购，不涉及拆改工程，招标需求已提供房间平面图及尺寸以供投标人参考家具摆放布置设计。
4、招标文件已明确：“按现场实际尺寸定制加工，最终数量据实结算”。
四、原文定位：第三章详细评审第2、3项（PDF第36页）；第六章四设计图纸第2—4项（PDF第94页）；第2.3.3、3.3.3、15.3.3等台面条款的交叉引用（PDF第84、91页）。
疑问：显式▲条款含通风柜台面4项、水槽台4项、仪器台5项、设计图纸2项，共15项；多个产品又引用“同1.3.7”，未明确同一指标被多个产品引用时的计扣单位。图纸既包含▲技术项又列入10分设计评价，应区分“是否提供最低成果”与“设计质量”的计分边界。
请求：请提供完整▲条款编号及计扣清单，明确交叉引用、子条件及同一检测报告覆盖多个产品时的计分方式；分别列明★图纸最低提交范围、▲是否满足的判断标准和设计0—10分各档赋分依据，说明同一缺项在技术分与设计分之间的处理规则。
答：评分项中的“技术响应程度”，仅针对标记▲且明确列明具体参数需求的条款进行计分，引用条款仅作为一般条款不参与本项打分，不存在重复计分情况。
五、原文定位：第二章第3.8.3条（PDF第21页）规定签订合同后5个工作日内退还中标人投标保证金；附件二第七项第3目（PDF第29页）又要求先缴清代理服务费才办理保证金退还。
问题：招标文件第10.2条允许中标人在中标通知书发出后30天内支付代理服务费，而《政府采购法实施条例》第三十三条规定的中标人保证金退还时限以合同签订日起算。若两者被挂钩，可能产生迟延退还风险。
请求：请删除“先缴代理费后退保证金”的前置条件，明确保证金按照法定期限办理退还，代理服务费另按合同/文件约定独立结算。
[bookmark: OLE_LINK52]答：删除原招标文件“如招标文件规定由中标人缴纳招标代理服务费的，中标人须先向招标代理机构缴纳招标代理服务费后，招标代理机构再办理退还投标保证金手续。”的表述。
六、招标原文：
11.3.2（1）……依据GB 28008-2024《家具中有害物质限量》要求，实测结果：符合要求。
存在问题：
GB 28008-2024的正确名称是《家具结构安全技术规范》，而《家具中有害物质限量》对应GB 18584-2024。
请求： 请确认实际要求执行哪个标准，并更正错误名称。
答：第11.3.2（1）条“GB 28008-2024《家具中有害物质限量》”更正为“GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》”
七、招标原文：
23.3.3.1 ▲尺寸允许偏差：参照GB/T 19367-2022标准，长度和宽度偏差为±2mm；厚度偏差为±0.5mm；平整度≤1mm/m。
存在问题：
GB/T 19367-2022是《人造板的尺寸测定》，而采购产品是陶瓷台面，材料类型不同。
请求： 请明确该标准是否适用于陶瓷台面尺寸检测，或是否接受其他合理检测方法证明符合尺寸要求。
答：本项目仪器台台面平整度偏差会直接影响教学使用。相关台面材料参照更高要求的GB/T 19367-2022中的尺寸测量方法进行评价。
八、招标原文：
22.3.2 五金配件：同1.3.6；
22.3.3 其他配套配置：同1.3.7。
存在问题：
经核对：
· 1.3.6实际为“PP大圆杯”，不是五金配件。
· 1.3.7实际为“陶瓷台面”，不是其他配套配置。
· 1.3.8才是“五金配件”。
· 1.3.9才是“其他配套配置”。
请求： 请确认引用是否正确，并明确吊柜实际适用的配置要求。
答：
第22.3.2 五金配件：“同 1.3.6”更正为“同1.3.8”。
第22.3.3 其他配套配置：“同 1.3.7”更正为“同1.3.9”。
九、由于本项目的招标文件进行了必要的修改和澄清，故本项目投标截止时间和开标时间延期至2026年11月9日13:30（北京时间）。
 
 上海机电设备招标有限公司
2026年10月22日

