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第五章 投标邀请
日期：
2026年7月6日
招标编号：
0811-264DSITC1289
上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“招标机构”）受上海市第一妇婴保健院（以下简称“招标人”）的委托，现以国际公开招标方式邀请合格的投标人就下列所提供的货物和相关服务提交密封投标。

1、本项目所需资金的来源均已落实。

2、招标内容
（1）设备名称及数量：

乳腺手术腔镜
  壹套

（项目预算：人民币250万元，可以采购进口产品）
（2）技术要求：见本招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”

3、有兴趣的合格潜在投标人请于2026年7月6日 至 2026年7月13日，每天上午09:00至下午16:30（北京时间，法定节假日除外）选择微信方式购买招标文件，售后不退；每套招标文件700元人民币或100美元。

关注微信公众号“东松投标”，完成信息注册并提交报名资料，即可购买招标文件。报名资料如下：
1）投标人在注册地的相关注册法律文件（如投标人在中华人民共和国境内注册的，则必须提供在有效的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）的复印件；其他投标人须提供所在注册地的相关注册法律文件。）；

2）投标人为法人的，提供法定代表人授权书（原件扫描件）（其他组织需提供投资人/负责人授权书（原件扫描件））；

3）被授权代表身份证（原件扫描件或复印件加盖公章）；

4）其他投标人认为需要提供的资料。

4、所有投标文件必须附有项目预算的2.0%的投标保证金，并于2026年7月28日北京时间15:00之前递交至中国上海市宁波路1号申华金融大厦10楼会议室。

5、定于2026年7月28日北京时间15:00在中国上海市宁波路1号申华金融大厦10楼会议室举行公开开标，届时请投标人代表出席开标仪式。

招标机构名称：上海东松医疗科技股份有限公司

招标机构地址：
中国上海市宁波路1号申华金融大厦11楼

邮编：


200002

电话：


0086-21-63230480转8613

传真：


0086-21-63299235
联系人：

王弈璐、徐旭东

邮箱：


wangyilu@dongsong-cn.com

户名：                上海东松医疗科技股份有限公司 

开户银行（人民币）：  浦发银行黄浦支行

账号（人民币）：      0763634292323474
第六章 投标资料表
下表有关货物采购的资料是对《第一章 投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾应以本投标资料表为准。
	条款号
	内　容

	说明

	1.1
	招标人名称：    上海市第一妇婴保健院

	1.2
	招标机构名称：  上海东松医疗科技股份有限公司

招标机构地址：  中国上海市宁波路1号申华金融大厦11楼

联系人：        王弈璐、徐旭东

电话：          0086-21-63230480转8613

传真：          0086-21-63299235
邮箱：          wangyilu@dongsong-cn.com

	1.3
	项目名称：      乳腺手术腔镜采购项目

招标编号：      0811-264DSITC1289

	1.3
	资金性质：      财政资金

	2.1
	投标人未在规定的招标文件发售时间内从招标机构处领购招标文件的不得参加投标。

	2.8
	投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在中国国际招标网（网址：https://www.chinabidding.com/）成功注册或年检。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。

	6.1
	潜在投标人要求对招标文件（包括对招标文件修改的内容）进行澄清的，均应在在领购招标文件（或收到招标文件修改内容）后3日内以书面形式通知招标人或招标机构。招标人或招标机构将对上述时间内收到的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领购招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。

	7
	已领购招标文件的潜在投标人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人或招标机构提出，并将异议内容上传中国国际招标网，逾期递交的概不接受。

	投标文件的编制和递交

	8.1
	投标语言：中文

	★9
	投标人应提供下列文件，并按顺序装订成册，编制投标文件目录：

1.投标书

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标书。

2.开标一览表

（1）开标一览表应填写项目总价。

（2）关境内供货的投标，投标报价应为含税价，“价格条件”栏应以“DDP项目现场”表示。
（3）关境外供货的投标，“价格条件”栏应按本章11.6.2条要求填写（例如：“CIP上海”或“CIP项目现场”）。除DDP以外任何价格条件的投标报价均视为不含税价格。
备注：关境内供货的投标是指投标产品为关境内制造的货物或由投标人或其指定第三方完成进口报关手续的货物；关境外供货的投标是指投标产品为由招标人或其委托的外贸公司完成进口报关手续的货物；
（4）投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的投标总价应与投标分项报价表中总价完全一致，否则将可能否决其投标。

（5）开标一览表除了装订在投标文件中之外，还应制作一份正本，并和投标保证金一起单独封装在小信封中，密封后与投标文件一并递交。

3.投标分项报价表

（1）关境内供货需填写投标分项报价表（关境内供货的投标），见招标文件第一册格式IV-3-1。

（2）关境外供货需填写投标分项报价表（关境外供货的投标），见招标文件第一册格式IV-3-2。

（3）投标人需按照招标文件《第八章 货物需求一览表及技术规格》的要求提供分项报价，且投标分项报价表中任一设备报价均不得为“0”。
4.货物说明一览表

5.响应/偏离表

投标人应按招标文件要求填写技术规格响应/偏离表、商务条款响应/偏离表。

6.投标人资格证明文件

（1）资格证明文件见招标文件第一册格式IV-9-1至IV-9-5；

（2）投标人其他资质证明文件具体内容见本章13.3条规定。

7.设备系统配置的详细清单（包括软硬件及伴随服务）；

8.提供质保期外备件和专用工具清单及价格（如适用）；

9.投标设备制造商提供的该产品最新原版正式技术参数资料（Product Data Sheet）及制造商公开发布的彩色印刷产品样本等技术资料；

10.投标设备相关的技术服务、安装调试及保修服务的售后服务承诺书；

11.投标人应按招标文规定件格式提供《投标人关联关系情况声明函》；

12.投标人应按招标文规定件格式提供《无串通投标及弄虚作假行为承诺书》；

13.声明函（适用于中华人民共和国关境内单位提供关境外货物的情况）；

14.其他资料（投标人认为有必要提交的其他资料）。

	10.2
	投标人应严格按照招标文件规定的格式和内容编制投标文件，要求对本招标文件《第八章 货物需求一览表及技术规格》所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释，并填写在技术规格响应/偏离表中（见招标文件第一册格式IV-5）。

	★11.2
	投标人投标报价中如有缺漏项，其投标将被否决。

	11.3
	投标人应根据《第八章 货物需求一览表及技术规格》中所列设备及要求报价，投标总价中不得包含超出招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。

	★11.4
	本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。

	★11.5
	1.本项目设最高投标限价人民币250万元。本限价包含关税、增值税及进口环节中发生的一切费用。

2.评标时，投标报价将依据以下规则进行货币换算，以判定是否高于最高投标限价。高于最高投标限价的，其投标将被否决。

（1）若投标产品以外币报价且为中华人民共和国关境外交付的货物，按开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币的转换，并加上进口环节税进行合计，评标时以此判定是否超过投标限价。

（2）若投标产品以外币报价且为中华人民共和国关境内交付的货物，按开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币的转换，评标时以此判定是否超过投标限价。

3. 合同结算时，因汇率波动或属于原产于特定国家（地区）特定进口商品加征关税且加征关税在实际进口时未被核准市场化采购排除或其他因素造成合同实际结算时超出本项目的投标限价时，招标人不承担超出投标限价的部分，该部分费用由中标人承担。

	11.6.1
	从中华人民共和国关境内提供的货物，其投标报价包括：

1）关境内制造的货物

（1）出厂价（应包括增值税和其它税费）；

（2）运至最终目的地的关境内运输费、保险费等相关费用；

（3）各种售前、安装调试、验收以及移交等合同履行期间的伴随服务费用；

（4）按照第八章相应条款中列出的各类培训费用。

2）由投标人或其指定第三方完成进口报关手续的货物

（1）仓库交货价（应包括增值税、关税和其他税费）；

（2）运至最终目的地的关境内运输费、保险费等相关费用；

（3）各种售前、安装调试、验收以及移交等合同履行期间的伴随服务费用；

（4）按照第八章相应条款中列出的各类培训费用。

	11.6.2
	从中华人民共和国关境外提供的货物，其投标报价包括：

（1）CIP项目现场（即卖方运费保险费付至项目现场）；

（2）各种售前、安装调试、验收以及移交等合同履行期间的伴随服务费用；

（3）按照第八章相应条款中列出的各类培训费用。

	★12.1
	从中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币。若以美元或其他货币报价，则视作该价格已包含关税、增值税等进口环节税和其他相关税费，在价格评议和签订合同时均按开标日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行货币转换。

	★12.2
	从中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元或其他国际流通货币（含跨境贸易人民币）。

	★13.1
	本项目不接受联合体投标。

	★13.3
	投标人资格标准：

1）投标人为具有合法经营资质的独立法人、其他组织；
2）投标人为投标货物制造商，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；投标人为经营销售企业，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致；
3）投标货物应具备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》/《第一类医疗器械备案编号告知书》；

4）投标人为专业生产本次所需设备的制造商，或经有效授权的代理商；
5）投标人提供的投标机型应在中国国内有装机用户；

6）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7）投标人自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录；

8）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

	★13.3
	投标人必须提交的资格证明文件应包括：

1）投标人在注册地的相关注册法律文件。若投标人在中华人民共和国境内注册的，则必须提供有效的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）的复印件；其他投标人须提供所在注册地的相关注册法律文件。）；
2）投标人为投标货物制造商，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；投标人为经营销售企业，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。（中华人民共和国境内注册的投标人适用）

3）投标人应提供投标货物有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》/《第一类医疗器械备案编号告知书》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》/《第一类医疗器械备案编号告知书》中的规格型号保持一致；（投标货物按医疗器械管理时须提供，详见第八章“四、分项设备清单”）
4）若投标人是本次所需主系统设备的代理商的，应获得制造商或经制造商授权的代理商出具的唯一授权书；
5）投标机型在中国国内的销售业绩，并提供装机用户名单；
6）无重大违法记录承诺书；（格式见附件1）
7）无行贿犯罪记录声明函；（格式见附件2）
8）投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或该原件的复印件。
9）证明投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件；（见招标文件第一册格式IV-9）
10）投标人认为需加以说明的其他内容。
投标人提交的资格证明文件需加盖投标人的公章，否则其投标将被否决对于上述要求中未涵盖，但属投标设备必须符合的强制性认证标准、国家关于安全、卫生、环保、质量、能耗等有关规定的，必须提供相关资格证明文件，否则其投标将被否决。

	14.3
	证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括但不限于：

1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

2）投标人必须提供投标货物验收合格后开始使用至第10年的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

3）投标人对照招标文件技术规格，逐条说明所提供的货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

4）投标人必须对加注“★”号的重要技术条款或技术参数提供技术支持资料（例如DATA SHEET、样本、产品说明书等制造商公开发布的印刷资料或第三方检测机构出具的检测报告或权威认证机构出具的认证证书等具有法律效力的文件），未提供的，评标时不予认可。

5）投标人的应标参数与制造商公开发布的印刷资料不一致时，以制造商公开发布的印刷资料为准。若制造商公开发布的印刷资料与第三方检测机构出具的检测报告或权威机构出具的认证证书不一致时，以第三方检测机构出具的检测报告或权威机构出具的认证证书为准。

	★15.1
	投标保证金金额：项目预算的2%。

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

	★15.3
	投标保证金形式：

1）由一家在中华人民共和国境内或境外信誉好的银行用招标文件提供的格式或招标机构接受的其它格式出具的银行保函或不可撤销的信用证；

2）投标保证金可以以下列方式提交：支票、银行即期汇票、银行本票、电汇、转账、贷记凭证，不接受现金。（建议转账）
3）投标人通过银行转账方式支付本项目保证金：需在银行转账水单中明确项目编号及对应包件号（如有）。投标人不得将多个招标项目合并进行投标保证金转账，需按照每个招标项目分别转账。

4）投标人通过支票、银行即期汇票、银行本票、电汇、转账、贷记凭证支付投标保证金的，须在投标截止时间之前到账。

	15.7
	中标人的投标保证金，在中标人按《第一章 投标人须知》第34条规定签订合同，按《第一章 投标人须知》第35条规定交纳了履约保证金，并按《第六章 投标资料表》第36条规定交纳了招标服务费后予以退还。

	★16.1
	投标有效期：不少于90天

	17.1
	正本的份数：1份

副本的份数：5份

电子版的份数：1份（包含：1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式；2. 全套投标文件电子版：可编辑的WORD格式；3.技术偏离表：excel版本）

电子版文件格式如下： [image: image1.png]) SO TSRS (WAL ) % Microsoft Office Excel T/
) OOXATRIRTE Microsoft Office Word 3zi
W oo SRR Adobe Acrobat 37#





	★17.2
	1）投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《单位负责人授权书》附在投标文件中（见招标文件第一册格式IV-8）。投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字（包括样本等所有资料），否则其投标将被否决。

2）投标人代表非法定代表人（单位负责人）时，需提供单位负责人授权书及被授权人依法缴纳的社保证明（要求提供投标截止日前半年内任意一个月的证明材料）（中华人民共和国境内注册的投标人适用）。

	18.2 1）
	投标文件递交至以下地址：

招标机构名称：上海东松医疗科技股份有限公司

地址：中国上海市宁波路1号申华金融大厦10楼会议室

邮编：200002

	18.2 2）
	投标邀请的标题和编号：项目名称：乳腺手术腔镜，招标编号：0811-264DSITC1289

	19.1
	投标截止时间：
2026年7月28日北京时间15:00。

	开标与评标

	22.1
	开标日期和时间：2026年7月28日北京时间15:00。

开标地点：中国上海市宁波路1号申华金融大厦10楼会议室

	23.1
	评标方法：本项目采用最低评标价法。

	★24.5.1
	在商务评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决：
1）投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的；

2）投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的；

3）不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

4）投标文件未按招标文件的要求签署的；

5）投标联合体没有提交共同投标协议的；

6）投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的；
7）同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的，但招标文件要求提交备选方案的除外；
8）投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或出具投标保函的银行不符合招标文件要求的；
9）投标文件不满足招标文件加注星号（“★”）的重要商务条款要求的；
10）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
11）投标有效期不足的；

12）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
13）投标人未提供投标产品中国国家强制性产品认证证书（CCC证书）（涉及产品类别按《中国强制性产品认证目录》的相关规定）的复印件；
14）投标人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

15）迟于规定交货计划超过4周（含4周）交货；
16）存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的；

17）存在不符合法律、行政法规规定的其他条件。

	★24.5.2
	技术评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决：
投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“★”）的重要条款（参数）要求，或加注星号（“★”）的重要条款（参数）无符合招标文件要求的技术资料支持的；

投标人的投标文件中未加注“★”号的一般参数的偏离超过5项（包括5项），其投标将被否决；
投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；
投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的；
存在招标文件中规定的否决投标的其他技术条款的。

	25.1
	评标货币：美元。

	26.1
	评标委员会仅对初审合格的投标进行价格评议。评标中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价审查程序：
1）投标报价低于全部通过初审合格供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过初审合格供应商投标报价平均值×50%；
2）投标报价低于全部通过初审合格的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<全部通过初审合格且报价次低供应商投标报价×50%；
3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（上述投标报价为不含关税、增值税的价格）

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1）项至第4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格做出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中属于第3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

投标人须对投标文件中明确的授权代表联系方式（手机、电子邮箱、固定电话、传真等）的真实性、有效性负责，并须在开标结束之日起至评标结果正式公布之日止，保持通讯畅通。如因联系方式无效、变更未及时告知或通讯不畅导致无法联络，由此产生的一切不利后果由投标人自行承担。

投标人收到评标委员会要求对投标报价进行低价说明或解释的书面通知后，应在通知载明时限内按指定方式提交加盖公章的书面说明、解释及佐证材料，未按要求提交的责任自负。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

	26.2
	计算评标总价时，以货物到达招标人指定到货地点为依据。有价格调整的，计算评标总价时，包含偏离加价。计算关境内产品偏离加价时，扣除投标报价中包含的相关税费。评标总价的计算方法如下：

1）关境外产品：CIP价＋进口环节税+缺漏项加价＋技术商务偏离加价+其他费用。

2）关境内产品：出厂价(含增值税)＋消费税（如适用）＋运输、保险费＋缺漏项加价＋技术商务偏离加价+其他费用。

3）由投标人或其指定第三方完成进口报关手续的产品：销售价（含进口环节税、销售环节增值税）＋运输、保险费＋缺漏项加价＋技术商务偏离加价+其他费用。

4)【无#号条款】

招标文件技术规格中未加注“★”号的一般条款（参数），高于标准的，不考虑降低评标价，低于标准的，评标价将增加该设备投标价格的百分之壹（1%）（特别注明的除外）；若投标文件中没有单独列出该设备分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。



	26.3
	评标价量化因素：投标人须知第26.3条款中的第1），2），3），4），5）款。

	26.4.1
	项目现场：招标人指定地点

投标人应提供货物包装数量及每件包装箱的尺寸和运输重量，并单独列出运至项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。

	26.4.2
	对早于合同交货期交货的投标人不考虑降低评标价。对提交“推迟交货计划”的投标，但每延期一周其评标价将在投标总价的基础上增加0.5%，不满一周按一周计算。

	★26.4.3
	所选方案：2）

投标人提出的付款计划应与第七章“合同专用条款”中规定的付款计划相一致。不接受以上付款计划的，其投标将被否决。凡是未声明投标报价所对应的付款条件和方式的，将一律视为该报价所对应的付款条件和方式符合招标文件的规定。

	26.4.4
	所选方案：1）

投标人应在投标文件中提供按照出厂标准供应的货物质保期内运行所需的零部件和备品备件，其费用需提供分项报价，并计入投标总价；

	26.4.5
	中国关境内的备件供应和售后服务设施：详见《第八章 货物需求一览表及技术规格》中的相应要求，投标人对其要求的偏离按照本资料表第26.2 4）条款的规定执行。

	26.5
	评标委员会应按投标人最终评标价格由低到高的顺序确定1个中标候选人，评标价格最低者为排名第一的中标候选人。

	28.2
	投标人对评标结果有异议的，应当于评标结果公示期内向招标人或招标机构提出，并将异议内容上传中国国际招标网。

	授予合同

	31
	中标人的确定：本项目由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

	36
	招标服务费：

1）本项目的招标服务费由中标人支付；
2）招标服务费支付标准为两部分组成：第一部分 ：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）所规定收费标准收取；第二部分：人民币2000元）；
3）中标人在接受中标通知书的同时需向招标机构一次性付清；

4）招标服务费币种与中标签订合同的币种相同，或以人民币支付（按开标日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行货币转换）；

5）如果中标人不按上述规定交纳招标服务费，其投标保证金将不予退还。

	★增1
	关于原产于特定国家（地区）特定进口商品加征关税的规定
1）投标产品为原产于特定国家（地区）的特定商品被中国政府实施加征关税等措施的，加征的关税以及由此增加的增值税等额外税费由中标人承担。
2）投标人需在投标时出具承担加征关税以及由此增加的增值税等额外税费的承诺书（格式见附件3）。
3）额外税费可以由中标人另行支付给招标人，或者在支付合同应付货款时直接予以扣减。如中标人未按约定另行支付给招标人，招标人有权在支付合同应付货款时直接予以扣减，未足额进行扣减的，中标人需承诺对差额部分予以补足，否则中标人需承担相应法律责任。中标人若以外币支付税费，按海关《专用缴款书》上载明的汇率进行换算。

	★增2
	招标代理机构将在评标会召开日期前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，查询时间不早于本项目公告发布之日。招标代理机构将查询结果截图后留存在评标报告内，对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将被否决。


第七章 合同专用条款

下述合同专用条款是对《第二章 合同通用条款》的补充。如果合同专用条款与《第二章 合同通用条款》有矛盾的话，应以本专用条款为准。

	条款号
	内容

	1.1 7）
	买方名称：上海市第一妇婴保健院

买方地址：上海市高科西路2699号

邮编：201204

电话：021-20261370

传真：021-20261370

联系人：林老师

	1.1 8）
	卖方名称：


卖方地址：


	1.1 10）
	项目现场：招标人指定地点

	★7.1
	履约保证金：不适用。

	16.1
	应提供的伴随服务：1），2），3），4），5）适用。

	17.2
	卖方应按产品出厂标准供应货物质保期内运行所需的易损件和备品备件、随机易损件、专用工具和附件、安装必须的特殊专用工具。若对备件有具体要求，详见《第八章 货物需求一览表及技术规格》的相关条款。

	18.2
	免费质保期为合同货物验收合格后的3年或以上保持有效。其他相关要求详见《第八章 货物需求一览表及技术规格》的相关条款。

	18.4
	免费维修与更换缺陷部件的期限：卖方收到买方通知后应在2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题，如无法在上述时间内解决问题的，须提供相同型号的备用机或提出明确的解决方案。卖方有责任对合同货物在必要时进行定期维修及修理。质保期内合同货物的维修、零配件的更换以及由此所发生的一切费用均由卖方承担，卖方提供终身服务，并保证零配件的供应不少于10年。同时卖方应遵守《第八章 货物需求一览表及技术规格》中有关对售后服务条款的要求。

	20.1.1
	（一）从中华人民共和国关境外提供的货物，如果货物原产地非特定国家（地区），买方将按如下方式付款给卖方：
20.1.1.1 (a) 在合同规定的装运期前90天，买方将通过买方银行开出以卖方为受益人的不可撤销即期信用证(样式见第三章)，信用证金额等于货物合同金额的90％，信用证有效期至合同规定最后一次交货后的第21天为止。每批发货金额的90％在收到下列单据并审核无误后支付。
(i)
对于“到岸价（CIF）”或“运费、保险付至……价（CIP）”合同，标有“运费已付”的全套已装运清洁提单（空白抬头、空白背书）或空运单（注明收货人为买方），并注明在目的港通知买方。
(ii)
3份商业发票。
(iii)3份详细装箱单。
(iv)
3份制造商或受益人出具的质量和数量证书。
(v)
2份发货金额90％的以买方为付款人并交买方银行的即期汇票。
(vi)
1份根据专用合同条款第12款签发的装运通知的副本。
(vii)以买方为受益人，以发票金额百分之一百十（110%）投保的保险单正本1份，副本2份。
(viii)3份由卖方出具的原产地证书。
        (b)
货物合同金额的10%将在所有合同货物验收后，且收到下列单据并审核无误后30天内T/T支付。
(i)
3份商业发票。
(ii)
1份由买卖双方签署的合同货物验收报告。
20.1.1.2
在中华人民共和国境内发生的银行费用由买方承担，在中华人民共和国境外发生的银行费用由卖方承担。如果在议付中发生利息，将由卖方承担。
20.1.1.3
在每次装运后48小时内，除上述第20.1.1.1(a)(vi)、(b)款规定的单据，卖方通过电邮或传真方式将上述壹套副本单据书面通知买方。卖方还将上述壹套副本单据随装运工具在目的港交给买方。如果由于卖方责任，卖方没有书面通知上述单据或随装运工具在目的港交给买方，卖方将承担延期清关和没有及时提货所引起的所有费用。
      20.1.1.4从中华人民共和国关境内提供的货物，买方将按20.1.2款的规定付款。


	20.1.2
	（一）从中华人民共和国关境内提供的货物，买方将按如下方式付款给卖方：
20.1.2.1 货到验收合格后1个月内买方支付货款的100%。
20.1.2.2 买方支付货款前，卖方须向买方开具数额相等的增值税发票，买方据此付款。
（二）从中华人民共和国关境外提供的货物，其第三方产品如在中华人民共和国关境内供货，买方将按如下方式付款给卖方：
20.1.2.1 货到买方后30天内买方支付货款的90%。
20.1.2.2 货物验收合格后30天内买方支付货款的10%。
20.1.2.3 买方支付货款前，卖方须向买方开具数额相等的增值税发票，买方据此付款。

	★28.1 2）
	（1）卖方在货物交付时应保证投标设备医疗器械注册证或医疗器械备案凭证的有效性，若卖方无法提供有效的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证，则买方有权解除合同，并要求卖方支付合同金额10%的补偿金。

	★28.1 3）
	根据“关于本市贯彻卫生部《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》的实施意见（沪卫监察〔2007〕1号）”第八条的规定：本市医疗卫生机构在与药械生产、经营企业或代理人签署药械等采购（招标采购）合同时，应在合同中列明有关企业承诺不从事商业贿赂行为的条款及一旦被列入商业贿赂不良记录后购销合同将解除并承担违约责任的条款。买方在查明卖方有商业贿赂的情况下，买方有权解除合同，卖方应该将全额货款偿还给买方并承担因合同解除而造成对买方的一切直接损失与费用，并且卖方还应该向买方支付合同金额20%的补偿金。

	32.2
	仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）上海分会按其仲裁规则和程序在上海进行。仲裁的官方语言应为中文。

	35.1
	本合同项下卖方给买方的通知应用书面形式送达本专用条款第1条第7）款所示的地址；买方给卖方的通知应用书面形式送达本专用条款第1条第8）款所示的地址。

	36.2
	互惠协议的标题是“中华人民共和国和               政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。

	37.4
	本项目由买方委托的外贸公司负责办理进口相关手续。


注：卖方的名称和地址应在签合同时填入。

第八章 货物需求一览表及技术规格
技术规格及要求

一、设备名称及数量：乳腺手术腔镜
壹套

二、交货日期：

1、中华人民共和国关境外交付的货物：信用证开立后90天内

2、中华人民共和国关境内交付的货物：合同签订后90天内

3、若因招标人原因（包括但不限于机房不具备装机条件、免税办理时效等情况），造成在前述交货期内不具备收货条件，从而导致交货延迟的，则交货期应顺延至收货条件完备后，但不得晚于招标人出具的书面交货通知后30天内。

三、交货地点：招标人指定地点

四、分项设备清单：
	序号
	设备名称
	数量
	是否需要医疗器械注册证
	是否属于主系统设备

	1
	主机影像系统
	1台
	是
	是

	2
	摄像头
	1个
	是
	是

	3
	光学镜
	1个
	是
	是

	4
	3D-4K荧光一体镜
	1个
	是
	是

	5
	医用冷光源
	1个
	是
	是

	6
	气腹机
	1台
	是
	是

	7
	4K-3D医用监视器
	1台
	否
	否

	8
	台车
	1台
	否
	否

	9
	便携式彩超
	1台
	是
	否

	10
	浅表探头（便携式彩超配套） 
	1把
	是
	否

	11
	导光束
	4根
	否
	否

	12
	消毒盒
	1个
	否
	否


五、主要技术规格及系统概述：

1、主机影像系统
1.1、★至少可处理3D和2D画面信号，输出分辨率≥3840*2160，支持逐行扫描

1.2、图像色域范围至少包含：BT. 2020、BT. 709

1.3、具备集成图文工作站功能，可术中记录分辨率≥1920*1080的全高清录像及分辨率≥ 3840x2160的超高清图片

1.4、至少可同时处理可见光波段及近红外波段

1.5、主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面同屏对比显示

1.6、可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示，不外接其他设备

1.7、影像增强功能≥5种，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益；腔镜光谱分析处理模式≥2种，可提高对血管及组织的辨识度

1.8、主机可以接驳同品牌≤4mm 3D镜

1.9、主机可以接驳同品牌3D外视镜

1.10、同屏显示模式≥4种

1.11、术野画面亮度可调范围1-5级

1.12、纤维镜图像优化功能≥2种

1.13、荧光和白光模式的切换方式≥2种

1.14、术野画面至少可实现上下、左右及180°翻转功能

2、3D-4K荧光一体镜

2.1、★电子镜像素≥3840*2160，双路4K采集，逐行扫描

2.2、电子镜整体可以进行预真空高温高压灭菌

2.3、电子镜至少具有3D/2D旋转模式，可360°旋转，具备180°自动翻转功能，支持自动水平校准

2.4、电子镜显影模式≥5种：至少包含蓝色重叠荧光模式、绿色重叠荧光模式、蓝色强度导航模式、绿色强度导航模式、黑白荧光模式等

2.5、电子镜术野画面电子放大功能≥5级

2.6、电子镜具有防雾功能，有效防止镜面起雾

2.7、电子镜重量≤420g，可进行单手控制，方便术中操作

2.8、电子镜具备免调焦功能
2.9、电子镜摄像头按键≥3个，可设置快捷键≥4种，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡

2.10、电气安全：医用设备电气安全≥CF级别，可应用于心脏设备

3、摄像头

3.1、★摄像头像素≥3840*2160，逐行扫描

3.2、摄像头显影模式≥5种：至少包含蓝色重叠荧光模式、绿色重叠荧光模式、蓝色强度导航模式、绿色强度导航模式、黑白荧光模式等
3.3、摄像头重量≤260g

3.4、摄像头按键≥3个，可设置快捷键≥4种，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡

3.5、电气安全：医用设备电气安全≥CF级别，可应用于心脏设备

4、光学镜

4.1、柱状晶体镜，非球面镜，蓝宝石镜面

4.2、国际通用标准目镜接口

4.3、视向角≥30°

4.4、直径≤10 mm，镜体长度≥30cm

4.5、可高温高压消毒

5、医用冷光源

5.1、至少具有荧光显影技术

5.2、色温≥5700K

5.3、★灯泡寿命≥30000小时

5.4、具有自动调节光源亮度功能

5.5、安全等级≥CF级，可直接用于心脏手术

6、气腹机

6.1、灌流速度≥40L/min

6.2、灌流模式≥2种，具有高流量/低流量

6.3、高流量模式：适用于成人，压力调节范围：至少包含1-30 mmHg；流速调节范围：至少包含1-40L/min；低流量模式（小儿模式）：适用于儿童，压力调节范围： 至少包含1-15mmHg；流速调节范围：至少包含0.1-15L/min。当流速调节范围为： 0.1-2L/min范围，调节精度≤ 0.1L/min；当流速调节范围为 2-15 L/min范围，调节精度≤0.5L/min；
6.4、具备自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题

6.5、一定时间内（可调节时间范围至少包含 5-99 秒）无外部干预，系统自动报警

6.6、电器安全等级≥CF，可用于佩戴心脏起搏器的患者

7、4K-3D医用监视器

7.1、医用级4K 3D监视器≥30英寸

7.2、分辨率≥3840x2160，宽高比16:9；

7.3、色域至少包含：BT. 2020、BT. 709；

8、导光束（一）

8.1、纤维导光束；

8.2、直行接头；

8.3、工作长度≥ 250cm；

8.4、直径≤ 4.8mm；

8.5、具备安全锁扣装置，防脱落

9、导光束（二）

9.1、纤维导光束；

9.2、具备直行接头；

9.3、工作长度≥ 300cm；

9.4、直径≤ 5mm；

9.5、具备安全锁扣装置，防脱落

10、便携式彩超：

10.1、系统性能

10.1.1、便携彩超主机

10.1.2、≥15英寸彩色液晶显示器

10.1.3、主机内置探头接口≥2个

10.1.4、具备数字波束形成器

10.1.5、具备多倍信号并行处理技术

10.1.6、具备数字化全程动态聚焦功能

10.1.7、具备数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit

10.1.8、接收方式：发射、接收通道≥1024

10.1.9、二维灰阶成像单元

10.1.10、谐波成像单元

10.1.11、M型成像单元

10.1.12、彩色多普勒成像单元

10.1.13、频谱多普勒成像单元

10.1.14、空间复合成像，≥4级可调，最高可支持≥9线空间复合

10.1.15、具有组织特异性成像，至少能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式

10.1.16、二维角度独立偏转成像，≥5级可调

10.1.17、斑点噪音抑制，≥3级可调

10.1.18、支持一键自动优化，至少支持二维、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、方向能量多普勒及频谱多普勒成像模式

10.1.19、扩展成像，至少支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式

10.1.20、图像放大功能，至少支持前端放大、后端放大

10.1.21、支持一键全屏放大

10.1.22、多语言操作界面：支持中文键盘输入

10.1.23、支持穿刺引导功能，至少具备单线引导和双线引导以及中位线引导，至少具备点状引导线，标识进针深度

10.1.24、图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并直观显示脏器图标

10.2、探头规格

10.2.1、超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调

10.2.2、探头配置：至少可支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头

10.2.3、浅表线阵探头，探头频率至少包含：5.0-15.0MHz

10.3、二维灰阶参数

10.3.1、最大显示深度≥40cm

10.3.2、发射声束聚焦：聚焦区域多级可调

10.3.3、二维增益调节范围≥250 dB

10.3.4、动态范围≥300 dB，可视可调

10.3.5、物理滑动TGC分段调节≥8段，具有 TGC 曲线显示

10.3.6、伪彩≥10种

10.3.7、体位标记≥140种

10.3.8、声功率范围至少包含1–100%，可视可调

10.3.9、采样容积角度校正范围至少包含：-80°～80°可调

10.4、彩色多普勒参数

10.4.1、至少包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

10.4.2、多普勒增益≥250dB

10.4.3、彩色多普勒定量分析软件：至少具备彩色血流剖面图、定点测速功能

10.5、频谱多普勒参数

10.5.1、方式：至少包含脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）

10.5.2、B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW

10.5.3、取样宽度及位置范围至少包含：宽度 0.5–20mm

10.5.4、显示控制：反转显示（左/右；上/下）

10.5.5、频谱实时包络功能，在实时诊断下，至少包含自动频谱包络、手动频谱包络模式可选，系统自动分析至少显示：PS，ED，PI，RI，S/D ,HR 各种数据

10.6、系统通用技术规格

10.6.1、内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间≥1小时

10.6.2、主机内置USB接口≥2个

10.6.3、主机至少内置HDMI、S-VIDEO接口

10.7、测量和分析

10.7.1、具备常规测量软件包：至少可测量距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率

10.7.2、具备腹部测量软件包

10.7.3、具备妇科测量软件包

10.7.4、具备产科测量软件包：具有≥四胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等

10.7.5、具备心脏测量软件包

10.7.6、具备泌尿测量软件包

10.7.7、具备小器官测量软件包

10.7.8、具备儿科测量软件包

10.7.9、具备血管测量软件包

10.7.10、具备测量线颜色、线类型可调节（至少包含激活颜色和完成颜色）功能

10.7.11、具备测量结果显示位置、字体大小可调节功能

10.8、图像存储，回放和浏览

10.8.1、具备同屏一体化智能剪切板

10.8.2、支持快速存储和浏览屏幕图像、电影

10.8.3、存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

10.8.4、主机内置报告系统

10.9、图文工作站

10.9.1、系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息，报告类型≥15 种

10.9.2、支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览

10.9.3、支持以下存储介质：至少包括内部硬盘、USB移动存储设备

10.9.4、至少支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF格式输出
11、台车
11.1、高度≥110cm
11.2、宽度≥55cm

11.3、承重≥40kg
12、消毒盒
12.1、
支持高温高压灭菌消毒方式
12.2、
外形尺寸 (w*d*h)mm:≥ 600*200*85mm

六、售后服务及其他要求：

1、★整机（含所有配件及消耗品）原厂免费保修≥3年（该条款投标人须提供承诺书并加盖公章有效）。
2、每年提供≥4次免费维护保养，并出具维护保养报告。

3、设备网络端口全部免费开放。

4、若设备不能正常使用时，随时提供备用机使用。

5、投标人负责免费安装并提供现场培训，培训次数≥4次/年。

6、投标人提供中文操作手册及产品维修保养资料。

7、维修响应到场时间≤4小时，设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足。

8、投标人在接到报修后24小时内无法修复或产品需返厂维修，且严重影响临床业务，投标人需在5个工作日内提供备用机，备用机性能至少达到或优于需返厂维修产品。

9、保修期后，投标人须承诺提供终身服务，且不收上门费和服务费；设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。

10、★若本项目需与招标人物联网系统或其他系统进行联网对接，投标人需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试。（该条款投标人须提供承诺书并加盖公章有效）
11、投标方案中需列明该设备所有可使用的耗材/配件/试剂价格，若后续有未在目录中体现的耗材/试剂/配件进入医院使用，则在该设备使用周期内的耗材全部由投标人免费提供。
12、投标人应保证所交付的货物为交货日期前12个月内生产的全新产品，若交付的货物生产时间不符合要求，则采购人有权解除合同，并要求投标人支付合同金额10%的补偿金（投标人须在“技术规格响应/偏离表中明确，设备生产日期不早于：       年       月”有效）
附件1：投标文件封面（格式）
采购人名称
项目名称

投标文件

招标编号：
包件号：
包件名称：
 投标人名称：_____________________（盖单位公章）

 投标人地址：___________________________________

 联系人：_______________________________________

 联系方式：_____________________________________

日期： __________年_______月_______日

附件2：投标文件目录（格式）

目录
1.投标书

2.开标一览表

3.投标分项报价表

4.货物说明一览表

5.响应/偏离表

6.投标人资格证明文件

7.设备系统配置的详细清单（包括软硬件及伴随服务）

8.质保期外备件和专用工具清单及价格

9.技术资料

10.售后服务承诺书

11.投标人关联关系情况声明函

12.无串通投标及弄虚作假行为承诺书

13.声明函（适用于中华人民共和国关境内单位提供关境外货物的情况）

14.其他资料

附件3：无重大违法记录承诺书（格式）
上海东松医疗科技股份有限公司：

我司参加贵公司组织的 （项目名称） 项目的投标。在此郑重声明：我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺。
投标人代表签字：______________

日期：________________________

投标人名称：__________________

公章：________________________

附件4：无行贿犯罪记录声明函（格式）
上海东松医疗科技股份有限公司：
    我司参加贵公司组织的      （项目名称）     项目的投标。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。
    特此声明。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人代表签字：______________
日期：__________________________  
投标人名称：______________________ 

公章：                          

附件5：关于原产于特定国家（地区）特定进口商品加征关税的承诺书（格式）
上海东松医疗科技股份有限公司：
我司参加贵公司组织的 （项目名称） 项目的投标。在此承诺：

若我司投标产品为原产于特定国家（地区）特定进口商品，并在货物进口时被中国海关实施加征关税，则加征的关税以及由此增加的增值税等所有进口环节额外税费（以下称“加征关税及额外税费”）由我司承担。
若我司有幸中标，我司承诺于中标产品进口申报之日起五个工作日内将加征关税及额外税费另行支付给招标人。若我司未按时将加征关税及额外税费支付给招标人，我司同意招标人在支付合同应付货款时直接予以扣减，若合同应付货款不足以扣减加征关税及额外税费的，我司承诺对差额部分予以补足，否则，我司将承担相应的法律责任。
    特此承诺。
投标人代表签字:______________
日期:___________________
投标人名称:______________________

公章：______________________

附件6：质保期外备件和专用工具报价表（格式）

	序号
	名称
	规格型号
	制造商
	原产地
	价格条件
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.本表内所报价格不计入投标总价。

2. 本表所报价格为投标货物质保期外正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3.若投标货物无需相关备件及专用工具，本表请填写无。

投标人代表签字：______________
日期：___________________
投标人名称：______________________

公章：______________________

附件7：投标人关联关系情况声明函（格式）
致：上海东松医疗科技股份有限公司
本公司为参加（项目名称）国际招标采购项目的投标人，本公司在此郑重声明：

1、未与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织；
2、未接受委托为本项目前期提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

3、根据《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》的规定，特就本公司控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

	申报人名称（填写单位全称）
	

	法定代表人/单位负责人
	姓    名
	

	
	身份证号
	

	控股股东/投资人名称

及出资比例
	

	非控股股东/投资人名称

及出资比例
	

	管理关系单位名称
	管理关系单位名称
	

	
	被管理关系单位名称
	

	备注：


注：

1．控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

2．管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位； 
3．如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字：______________
日期：___________________
投标人名称：______________________

公章：______________________    

附件8：无串通投标及弄虚作假行为承诺书（格式）
我公司承诺参加本次采购项目，严格遵守国家的相关法律法规和规章及有关规定，并理解以下行为可能会被认定为违法、违规行为：
一、属于串通投标的行为：
1.
投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2.
投标人之间约定中标人；
3.
投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4.
属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。
5.
投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
二、视为串通投标的行为：
1
不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.
不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.
不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
4.
不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.
不同投标人的投标文件相互混装；
6.
不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
三、属于其他方式弄虚作假的行为：
1.
使用伪造、变造的许可证件；
2.
提供虚假的财务状况或者业绩；
3.
提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4.
提供虚假的信用状况；
5.
其他弄虚作假的行为。
我司承诺对投标文件的真实性、合法性承担法律责任。如发现我公司疑似存在上述行为，我公司愿承担一切法律后果。
投标人代表签字:______________
日期:___________________
投标人名称:______________________

公章：______________________   
附件9：声明函
（适用于中华人民共和国关境内单位提供关境外货物的情况）
致上海东松医疗科技股份有限公司：

（投标人名称）作为（采购项目名称/编号）的投标人。在此郑重声明，若我单位成为本项目的中标人，则我单位确认本项目按如下方式执行：

我单位指定（收款单位的中/英文名称）作为应收款项的收款单位签订外贸合同。该合同项下除收款权利外的其他所有权利义务均由我司承担。

同时，我单位作为本项目的中标人，承诺将严格按照招标文件的要求和投标文件中所作出的承诺履行全部义务。

本声明函自我单位提交投标文件之日起至本项目合同全部履行完毕之日止，始终有效。
投标人名称：
公章：
授权代表签字：
收款单位名称（中英文）：
公章：
收款单位代表签字或签章：
日期：   年   月   日
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