上海市同仁医院所需一批放射设备公开招标项目

需求文件（第二标包）

一、产品名称：数字X线摄影仪（DR） 数量：一套 预算：180万元

1、功能需求

用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

2、主要技术规格和要求

2.1	高压发生器

2.1.1	最大输出纹波频率：≥500kHz

2.1.2	高压发生器功率：≥65kW

2.1.3	管电压可调范围：40～150kV

2.1.4	加载时间范围：最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s

2.1.5	最大输出电流：≥800mA

2.1.6	最大电流时间积：≥1000mAs

2.1.7	 AEC自动曝光控制

2.1.8	发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光

2.2	X射线球管

2.2.1	球管最大功率：≥65kW

2.2.2	球管焦点：≤0.6/1.2mm

2.2.3	阳极热容量：≥300kHU

2.2.4	管组件热容量：≥1250kHU

2.2.5	球管散热风扇

2.3	无线平板探测器

2.3.1	探测器尺寸：≥17×17英寸

2.3.2	闪烁体类型：碘化铯（CsI）

2.3.3	半导体材料：非晶体硅（a-Si）

2.3.4	像素尺寸：≤100um

2.3.5	采集灰阶度：≥16bits

2.3.6	极限空间分辨率：≥4.6lp/mm

2.3.7	采集距阵：≥4260×4260

2.3.8	探测器重量：≤3.6kg（含电池）

2.3.9	防水防尘等级：不低于IP54

2.3.10	量子探测效率（DQE）：≥70%（典型值）

2.3.11	平板探测器通讯模式：片盒内有线传输，片盒外无线传输

2.4	束光器

2.4.1	射线野指示：LED光野指示灯

2.4.2	激光定位线

2.4.3	射线野控制模式：电动+手动（双模式）

2.4.4	射线野尺寸自动控制：可以根据SID变化自动调整束光器开口大小以保持投照光野尺寸不变

2.4.5	可通过卷尺测量床旁拍照的距离

2.4.6	附加铜滤过：支持0.1mm/0.2mm/0.3mm 三种规格，可自动切换

2.5	球管悬吊支架

2.5.1	吊架运动模式：电动+手动（双模式）

▲2.5.2	球管架垂直运动距离：≥180cm

2.5.3	球管架沿纵轴运动距离：≥190cm

2.5.4	球管架沿横轴运动距离：≥320cm

★2.5.5	球管套可沿垂直轴旋转：≥-135°/+180°

2.5.6	球管套可沿水平轴旋转：≥±137°

2.5.7	立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动

2.5.8	悬吊支架可根据检查协议预设位置实现一键摆位功能

2.6	全自动摆位

★2.6.1	支持全自动摆位功能(包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度，光野大小调整，包含至少200种以上的临床摆位应用，并可通过无线遥控器移动到检查协议预设拍摄位置)

2.6.2	支持一键实现球管打角度的斜投照摆位功能（如一键颈椎前后位、一键跟骨轴位）

2.7	胸片架

2.7.1	胸片架垂直运动行程：≥150cm

2.7.2	立位拍摄最大SID：≥320cm

2.7.3	胸片架运动模式：手动+电动，具备独立的电动和手动操作按键

2.7.4	平板探测器可在-20度/+90度翻转

2.7.5	平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计

2.7.6	平板在线充电指示灯2.7.7	为保证胸片架稳定性，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方的设计

2.7.8	可隔室遥控胸片架垂直升降

2.7.9	配备自动曝光控制电离室

2.7.10	配备可插拔滤线栅，栅焦距≥130cm，栅格比≥8：1，无需工具即可轻松取出

▲2.7.11	胸片架平板盒中心离地最小距离：≤32cm

2.8	球管侧近台操控系统

2.8.1	近台操控彩色触摸屏

2.8.2	操控方式：电容式触摸屏

2.8.3	屏幕尺寸：>9.5英寸

2.8.4	屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

2.8.5	可显示患者检查列表，加载患者检查

2.8.6	可选择患者检查部位及检查协议

2.8.7	可显示患者的详细登记信息、摆位引导图

2.8.8	可调整曝光参数（kV，mAs，ms等）、选择患者体型

2.8.9	可实时显示患者摆位的视频画面，支持虚拟光野显示，支持虚拟AEC区域显示，支持虚拟探测器成像范围显示

2.8.10	可显示当前SID数值，以及与协议推荐SID数值是否匹配

2.8.11	可显示当前滤线栅状态，以及与协议推荐滤线栅是否匹配

2.8.12	支持系统提示信息显示，包括状态提示，故障警示等，采用中文描述显示

2.9	电动升降摄影床

★2.9.1	床面可电动升降

▲2.9.2	最低床面高度：≤49.8cm

2.9.3	床面板外形尺寸：≥840mm×2310mm

2.9.4	床面横向移动范围：不小于±34cm

2.9.5	床面纵向移动范围：不小于±12.5cm

2.9.6	床面最大承重：≥250kg

2.9.7	平板托盘运动模式：电动+手动（双模式）

2.9.8	平板托盘移动范围：≥900mm

2.9.9	平板支持在摄影床下的托盘内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计

2.9.10	平板在线充电指示灯

2.9.11	配备自动曝光控制电离室

2.9.12	配备可插拔滤线栅，栅焦距≥110cm，栅格比≥10：1无需工具即可轻松取出，栅焦距≥110cm，栅格比≥10：1

2.10	无线远程遥控器

2.10.1	可遥控胸片架电动升降

2.10.2	可遥控球管悬吊架横向移动

2.10.3	可遥控设备一键到立位或一键到卧位

2.10.4	可遥控限束器光野控制

2.10.5	供电电池类型：锂电池

2.10.6	待机时间：≥8小时

2.10.7	充电形式：无线电磁感应式

2.10.8	无线遥控方式：无线射频遥控，非红外式

2.11	图像采集工作站

2.11.1	采集工作站主机内存：≥32GB

2.11.2	采集工作站主机硬盘：≥960GB，采用SSD固态硬盘

2.11.3	图像文件存储容量：≥10000幅

2.11.4	采集工作站显示器尺寸：≥23.8英寸

2.11.5	采集工作站显示器分辨率：≥1920×1080

2.11.6	采集工作站显示器对比度：≥1000：1

2.11.7	支持实时显示患者摆位的视频画面，支持虚拟光野显示和调节，支持虚拟AEC区域显示，支持虚拟探测器成像范围显示

2.11.8	支持智能胸片光野识别，可通过摄像头自动识别患者胸片的拍摄光野大小并自动设置，无需手动调节

2.11.9	支持智能胸片摆位提醒，可通过摄像头自动识别患者胸片摆位是否准确，显示拍摄部位中心与平板中心的偏移值

2.11.10	支持智能拼接范围设置，可通过摄像头自动识别长骨拼接协议对应的患者拍摄范围并自动设置，无需手动设置

2.11.11	支持智能曝光参数设置，可通过摄像头自动识别患者体厚和体型并自动设置对应曝光参数

2.11.12	支持智能患者摆位功能，可通过摄像头自动识别患者拍摄部位，并一键运动到识别位置而非固定的预设位置，可根据不同的患者精准识别对应的拍摄位置。

2.12	全长骨拼接功能

2.12.1	 设备整机原厂全自动长骨拼接功能（自动拍摄，自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室）

2.12.2	最大拼接拍摄张数：≥4张

2.12.3	立位拼接最大拍摄范围：≥145cm

2.12.4	卧位拼接最大拍摄范围：≥130cm

2.12.5	立位专用拼接支架

2.12.6	立位拼接支架上用于辅助患者站立的扶手

2.12.7	扶手运动范围≥58cm

2.12.8	立位拼接支架底座承重≥200kg

2.13	胸片智能质控软件包

2.13.1	采集系统内嵌式智能质控模块会自动根据图像特征来判读，对图像进行质控分析，并及时提示操作人员及时干预处理，以提高拍摄图像质量（提供厂家出具盖章版证明文件）

2.13.2	可对整体拍片质量进行系统分析质控问题，提供采集系统内嵌式回顾式质控管理工具，自动输出质控报告，便于科室管理人员更全面了解拍片质量（提供厂家出具盖章版证明文件）

★为必须符合项；“▲”指标为重要指标参数，需提供相应证明资料（不限于产品说明书、技术参数表或检测报告等）

二、售后服务要求

1.售后服务响应时间：投标人对所投产品报修响应时间≤2小时，专业维修人员到场时间≤24小时，配套服务免零件费和人工费

2.服务内容及计划

2.1设备安装完毕，双方签署验收报告后，整机免费质保≥36个月。

2.2质保期内或购买保修合同期内，每年平均开机率≥95%（按365天/年计算，计算方法为正常工作日及国家法定工作日）

3.质保期内维保

3.1质保期内，提供非功能性增加的软件版本免费升级。

3.2质保期内，提供每年4次定期维护，维护内容至少包含1次年度维护保养、3次季度维护保养。

3.3以上承诺需提供由制造商出具售后服务承诺书。

4.质保期外维保

4.1质保期外，设备在使用过程中出现功能异常时，提供服务热线支持和帮助。技术支持工程师根据反馈情况提供在线技术支持、诊断或按需派遣现场服务工程师提供现场支持维修服务。

4.2保修期满后，供应商需提供由制造商出具的售后服务承诺书，承诺年度保修合同价不高于投标产品总价的10%（保修的整机系统应包括所有附属设备及配套部件），具体年保修价格可在约定范围内由采购人与供应商双方进行协商。供应商需提供备品备件、零配件、耗材等价格清单。

三、付款方式

设备安装验收后，6个月内，甲方向乙方支付合同金额的100%货款。项目付款具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。

四、交货、安装、调试、验收、工期要求

（1）交货地点:长宁区，地址：武夷路773号。

（2）验收要求：设备按照甲方的要求运至现场，由招标人和中标供应商共同对所供设备的外观、型号规格、数量进行清点确认，设备开机后对各项功能进行验收。交货时提供设备的使用说明、合格证、技术说明等，免费提供设备培训服务。设备经用户验收合格签字后，并不能免除投标供应商对设备应承担的责任。若设备验收时有关技术参数不能满足要求的，招标人有权要求更换并同时有权要求索赔，在设备使用过程中由于设备原因造成的伤害事件由中标供应商承担相应的赔偿责任。

（3）履约验收：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行；合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

（4）合同签署后，要求30天内设备到货。

五、其他说明

1、中标人所提供项目货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂商原装且未经使用的全新合格产品。

2、中标人签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

3、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。

4、后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明