上海市同仁医院所需一批放射设备公开招标项目

需求文件（第一标包）

一、产品名称：骨密度仪 数量：一套 预算：100万元

二、用途：用于人体骨矿含量测定及分析的临床科研工作，并用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的预测研究。

三、技术参数

1	X线源

1.1	K缘过滤，同时产生高低双能X线

1.2	X线扫描线束：窄角扇形且扇形开角≤4.5°

1.3	采集成像方式：连续扫描式

1.4	自动智能扫描

1.4.1	无需预扫描, 配置激光定位系统

1.4.2	 根据骨骼结构，适形扫描，自动调整扫描宽度功能

★1.5	高能≥60Kev，低能≤38Kev

▲1.6	球管阳极靶角≥12°

2	探测器系统

▲2.1	光子计数探测器，探测器材质LYSO

2.3	探测器通道数量：≥16个

3	扫描

★3.1	扫描床，长度：≥200cm；宽度：≥105cm

3.2	最大有效扫描视野,长度*宽度：≥130cm * 59cm

3.3	最大病人承重：≥155kg

3.4	标准扫描时间，腰椎：≤30秒钟，股骨：≤30秒钟

3.5	具备精确激光定位灯

3.6	全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等）

3.7	对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0%

3.8	对活体常规部位扫描精度(重复性误差)

3.8.1	腰椎、股骨: ≤1.0%

3.8.2	双侧股骨：≤0.6%

3.9	具备多视角影像重建技术

3.10 	提供高清晰度骨骼影像

▲3.11	 智能扫描功能，无需预扫描，自动识别感兴趣区域，可根据骨骼走形自动调节扫描路径。

3.12	 扫描检查功能，在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议。

4	扫描部位及临床应用功能

4.1	正位腰椎扫描、评估

4.2	单侧股骨扫描、评估

4.3	双侧股骨自动扫描、评估

4.3.1	一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像

4.3.2	自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果

4.4	前臂测量和分析

4.5	人工髋关节置换后的自动扫描、评估

4.5.1	增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估

4.5.2	人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个

4.6	一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能

4.7	骨折风险评估软件

4.8	计算机自动辅助诊断分析软件

4.9	 流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出txt文档或者excel文件。

4.1	 LSC最小有意义变化值辅助计算工具

5	临床应用软件包

5.1	运行环境：预装中文WINDOWS操作系统

5.2	骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告

5.3	骨密度计算软件包

5.4	NHANES III参照数据库

5.5	中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥11,000

5.6	智能自动确定骨边缘软件

5.7	与前一次扫描结果对比分析

5.8	异常骨密度区域或金属自动排除软件

5.9	屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性）

5.1	体重/种族差异校正软件

5.11	T值和Z值分析软件

5.12	检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析）

5.13	检测结果趋势分析功能

5.14	多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估

5.15	自动化报告编辑书写软件

5.16	DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印）

5.17	HL7协议接口

6	放射剂量

6.1	脊柱/股骨扫描放射剂量：≤37μGy

6.2	操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤6μSv/Hr

7	计算机系统

7.1	主控计算机

7.1.1	CPU类型：Intel

7.1.2	内存：≥16GB

7.1.3	硬盘：≥1TB

7.1.4	DVD光驱

7.2	显示器：≥23英寸液晶显示器

7.3	彩色打印机

8	校准系统

8.1	自动质控测试程序

8.2	自动质控趋势分析

8.3	质控模块（含大、中、小三种骨密度校准，适合不同人群）

★为必须符合项；“▲”指标为重要指标参数，需提供相应证明资料（不限于产品说明书、技术参数表或检测报告等）

四.售后服务要求

1.售后服务响应时间：投标人对所投产品报修响应时间≤2小时，专业维修人员到场时间≤24小时，配套服务免零件费和人工费

2.服务内容及计划

2.1设备安装完毕，双方签署验收报告后，整机免费质保≥36个月。

2.2质保期内或购买保修合同期内，每年平均开机率≥95%（按365天/年计算，计算方法为正常工作日及国家法定工作日）

3.质保期内维保

3.1质保期内，提供非功能性增加的软件版本免费升级。

3.2质保期内，提供每年4次定期维护，维护内容至少包含1次年度维护保养、3次季度维护保养。

3.3以上承诺需提供由制造商出具售后服务承诺书。

4.质保期外维保

4.1质保期外，设备在使用过程中出现功能异常时，提供服务热线支持和帮助。技术支持工程师根据反馈情况提供在线技术支持、诊断或按需派遣现场服务工程师提供现场支持维修服务。

4.2保修期满后，供应商需提供由制造商出具的售后服务承诺书，承诺年度保修合同价不高于投标产品总价的10%（保修的整机系统应包括所有附属设备及配套部件），具体年保修价格可在约定范围内由采购人与供应商双方进行协商。供应商需提供备品备件、零配件、耗材等价格清单。

五、付款方式

设备安装验收后，6个月内，甲方向乙方支付合同金额的100%货款。项目付款具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。

六、交货、安装、调试、验收、工期要求

（1）交货地点:长宁区，地址：武夷路773号。

（2）验收要求：设备按照甲方的要求运至现场，由招标人和中标供应商共同对所供设备的外观、型号规格、数量进行清点确认，设备开机后对各项功能进行验收。交货时提供设备的使用说明、合格证、技术说明等，免费提供设备培训服务。设备经用户验收合格签字后，并不能免除投标供应商对设备应承担的责任。若设备验收时有关技术参数不能满足要求的，招标人有权要求更换并同时有权要求索赔，在设备使用过程中由于设备原因造成的伤害事件由中标供应商承担相应的赔偿责任。

（3）履约验收：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行；合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

（4）合同签署后，要求30天内设备到货。

七、其他说明

1、中标人所提供项目货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂商原装且未经使用的全新合格产品。

2、中标人签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

3、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。

4、后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。