上海市同仁医院所需一批放射设备公开招标项目

需求文件（第四标包）

一、产品名称：计算机断层扫描仪（CT） 数量：一套 预算：600万元

二、设备技术要求

1	主要技术规格

1.1	扫描架系统

★1.1.1	扫描架孔径≤72cm

1.1.2	扫描架倾角（非数字倾角）：≥±30°,可在操纵台遥控

1.1.3	滑环类型：低压滑环

1.1.4	机架冷却方式：风冷

1.1.5	机架控制面板≥4 块

★1.1.6	探测器排数：≥64 排

1.1.7	探测器 Z 轴覆盖宽度：≥40 mm

▲1.1.8	每排探测器单元数（X-Y 轴）≥900 个

▲1.1.9	探测器物理单元总数≥59000 个

1.1.10	最薄层厚：≤0.6mm

▲1.1.11	探测器Z轴最小切割尺寸≤0.6mm

1.1.12	每层数据采样率：≥4800views/圈

1.1.13	探测器类型：新型探测器(如石榴石探测器、Stellar 探测器、Nano Panel Elite 探测 器、时空探测器等)

1.1.14	焦点到等中心距离≥570mm

1.1.15	焦点到探测器的距离≥1040mm

1.2	扫描床系统

1.2.1	扫描床长度：≥260cm

1.2.2	扫描床可扫描垂直升降最低高度：≤50cm

1.2.3	扫描床可扫描垂直升降最高高度：≥95cm

1.2.4	扫描床水平移动范围：≥210cm

1.2.5	扫描床水平可扫描范围： ≥170cm

1.2.6	扫描床水平移动最高速度：≥200mm/s

1.2.7	扫描床水平移动最小速度：≤2mm/s

1.2.8	扫描床垂直升降最高速度：≥40mm/s

1.2.9	扫描床承重量： ≥205kg

1.2.10	扫描床移动精度：≤±0.25mm

1.3	X 线球管及高压发生器

1.3.1	球管阳极实际热容量（不含等效概念）： ≥7MHU

★1.3.2	球管阳极最大散热率（非等效）：≥1360kHU/min

1.3.3	球管最大电流： ≥667mA

1.3.4	球管最小电流：≤6mA

1.3.5	球管电流递增幅度：≤1mA

1.3.6	球管最大电压： ≥140KV

1.3.7	最小球管电压：≤70KV

1.3.8	球管电压可选值：70KV ，80KV ，100KV ，120KV，140KV

1.3.9	球管最大焦点尺寸（IEC 60336）≤1.0mm²

1.3.10	球管最小焦点尺寸（IEC 60336）≤0.49mm²

1.3.11	高压发生器实际功率（不含等效概念）： ≥80kW

1.4	扫描参数

1.4.1	机架最快旋转扫描时间/360°:≤0.35 秒/360 °

1.4.2	可选择机架旋转扫描速度≥6 种

1.4.3	128 层/圈扫描成像技术：提供

1.4.4	扫描采集视野： ≥50cm

1.4.5	定位片扫描长度：≥170cm

1.4.6	定位片扫描宽度：≥50cm

1.4.7	定位片计划：双定位

1.4.8	具备在线 MPR 重建功能

1.4.9	最大螺距： ≥1.8

1.4.10	最小螺距：≤0.15

1.4.11	单次连续螺旋扫描： ≥100 秒

1.5	图像质量

1.5.1	X-Y 轴空间分辨率：≥20LP/CM@0%MTF

1.5.2	Z 轴空间分辨率@0%MTF≥20 LP/CM

1.5.3	密度分辨率：≤2mm@0.3%

1.5.4	各向同性空间分辨率≤0.25mm

1.5.5	CT 值范围：-1024HU ~ +8191HU

1.5.6	图像重建矩阵： ≥1024×1024

1.6	临床应用软件

1.6.1	多平面重建 MPR

1.6.2	最大密度投影(MIP)

1.6.3	最小密度投影(MinIP)

1.6.4	曲面重建(CPR)

1.6.5	容积三维重建 (VR)

1.6.6	区域生长容积分析功能

1.6.7	表面重建（SSD）

1.6.8	容积漫游（VRT）

1.6.9	组织裁剪

1.6.10	自适应滤波条状伪影消除技术

1.6.11	图像增强技术

1.6.12	图像减影功能

1.6.13	CT 电影功能

1.6.14	探针提取或消除相近密度的组织结构

1.6.15	CT 血管造影（CTA）

1.6.16	CT 仿真内窥镜显示功能

1.6.17	任意曲面重建

1.6.19	血管测量软件包

1.6.19.1	零减影头颈部血管成像功能

1.6.19.2	一键自动去除 3D 重建图像的头颈部骨组织功能

1.6.19.3	头颈部血管追踪功能

1.6.19.4	头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能

1.6.19.5	一键自动去除 3D 重建图像的体部骨组织

1.6.19.6	体部血管追踪功能

1.6.19.7	体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量

1.6.20	肺结节评估软件包

1.6.20.1	支持肺部结节的检测及评估，自动检测、分割、提取可疑结节

1.6.20.2	通过编辑结节轮廓线修改结节大小

1.6.20.3	自动测量结节直径、体积、CT 值等参数

1.6.20.4	支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，支持评估结节的变化曲线

1.6.20.5	自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示

1.6.20.6	支持不同类型结节的提取、评估分析（如实结节、磨玻璃结节、混合性结节）

1.6.20.7	肺结节 CAD 分析功能

1.6.19.7	体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量

1.6.21	肺气肿分析软件包

1.6.21.1	支持肺部气肿的检测及评估，自动检测、标记可疑气肿

1.6.21.2	自动分割提取并显示肺组织和气管，支持左肺、右肺和气管的 3D 查看

1.6.21.3	自动完成对肺气肿（体积）的量化测量和颜色标记显示

1.6.21.4	自动计算左肺、右肺或双肺的肺气肿所占百分比

1.6.21.5	支持肺气肿体积数值分析和密度曲线图展示

1.7	低剂量平台

1.7.1	高端低剂量迭代技术

1.7.2	10mA 肺部超低剂量扫描技术

1.7.3	智能 mA 调节技术

1.7.4	自动管电压推荐

1.7.5	70KV 超低电压 超高对比度成像技术

★为必须符合项；“▲”指标为重要指标参数，需提供相应证明资料（不限于产品说明书、技术参数表或检测报告等）

三、售后服务要求

1.售后服务响应时间：投标人对所投产品报修响应时间≤2小时，专业维修人员到场时间≤24小时，配套服务免零件费和人工费

2.服务内容及计划

2.1设备安装完毕，双方签署验收报告后，整机免费质保≥36个月。

2.2质保期内或购买保修合同期内，每年平均开机率≥95%（按365天/年计算，计算方法为正常工作日及国家法定工作日）

3.质保期内维保

3.1质保期内，提供非功能性增加的软件版本免费升级。

3.2质保期内，提供每年4次定期维护，维护内容至少包含1次年度维护保养、3次季度维护保养。

3.3以上承诺需提供由制造商出具售后服务承诺书。

4.质保期外维保

4.1质保期外，设备在使用过程中出现功能异常时，提供服务热线支持和帮助。技术支持工程师根据反馈情况提供在线技术支持、诊断或按需派遣现场服务工程师提供现场支持维修服务。

4.2保修期满后，供应商需提供由制造商出具的售后服务承诺书，承诺年度保修合同价不高于投标产品总价的10%（保修的整机系统应包括所有附属设备及配套部件），具体年保修价格可在约定范围内由采购人与供应商双方进行协商。供应商需提供备品备件、零配件、耗材等价格清单。

四、付款方式

设备安装验收后，6个月内，甲方向乙方支付合同金额的100%货款。项目付款具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。

五、交货、安装、调试、验收、工期要求

（1）交货地点:长宁区，地址：武夷路773号。

（2）验收要求：设备按照甲方的要求运至现场，由招标人和中标供应商共同对所供设备的外观、型号规格、数量进行清点确认，设备开机后对各项功能进行验收。交货时提供设备的使用说明、合格证、技术说明等，免费提供设备培训服务。设备经用户验收合格签字后，并不能免除投标供应商对设备应承担的责任。若设备验收时有关技术参数不能满足要求的，招标人有权要求更换并同时有权要求索赔，在设备使用过程中由于设备原因造成的伤害事件由中标供应商承担相应的赔偿责任。

（3）履约验收：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行；合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

（4）合同签署后，要求30天内设备到货。

六、其他说明

1、中标人所提供项目货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂商原装且未经使用的全新合格产品。

2、中标人签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

3、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。

4、后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。