上海市同仁医院所需骨科手术高清关节镜系统公开招标项目需求文件

一、4K超高清关节镜影像系统：

数量：1套   预算金额：120万元

1. 4K超高清摄像主机

  - 要求光源摄像一体机设计，操作简便，节省手术室空间

1.2	视频输出分辨率至少达：4K（3840×2160）

1.3	扫描方式：逐行扫描，画面流畅

★1.4	输出接口：至少包含4×3G-SDI、DP、6×USB-2.0、3×USB-3.0

1.5	存储功能：图像和视频自动存储USB设备，视频自动分段存储

1.6	手术模式：≥10种术式，至少包含肩关节、膝关节、髋关节、小关节等10种术式，可自定义任意手术模式

1.7	监视器显示定制化信息：至少包含拍摄图像预览、录制时间、设备状态、患者信息等

1.8	要求为LCD触摸电容屏，操作简便光源

2. 光源

2.1	光源类型：LED冷光源，自动待机，支持冷启动

2.2	色温：≥7000K

★2.3	寿命：≥30000小时

2.4  冷光源输⼊电压和频率≥12VDC，输⼊功率60W-90W

2.5	至少提供手动，自动两种光源调节模式

2.6	要求光缆折向连接插头设计，延长光纤导线寿命，并可高温高压消毒

3. 摄像头

3.1	传感器：FULL HD CMOS

3.2	按钮：≥ 3个可编程按钮≥6种预设功能，可自定义遥控至少实现开启光源、白平衡、拍照和摄像、亮度调节、变焦调节、曝光调节等功能

3.3	数码变焦调节：≥100级

3.4	机身：钛、C-Mount标准接口

3.5	灭菌方式：至少可高温高压消毒灭菌

▲3.6	重量≤0.17KG，轻巧设计，减缓术者疲劳

▲3.7	缩放变焦：至少满足14-29mm，灭菌：可高温高压，低温等离子，环氧乙烷消毒灭菌

4. 图像管理系统-图文工作站

4.1	存储图像和视频分辨率：不低于4K 60fps

4.2	存储≥1T内存，至少可同时存储到2个USB驱动器上

4.3	至少可定制化：图像、视频、文本、音频及医生的报告格式

4.4	全中文用户界面，人性化触屏菜单设置，多点触控显示屏

4.5	图像格式：至少包含JPG/PNG

4.6	视频格式：至少包含MP4/MOV/H.264

4.7	支持连接外部触摸屏，可下载app与手机，IPAD相连，支持流媒体视频直播

- 关节镜及入路系统

  - 4.0mm×167mm，30°、70°镜头，蓝宝石界面，要求硬度高、耐磨、防腐、特殊的玻璃-金属焊接工艺、密封、防雾

5.2景深：至少满足3-80mm，视野≥105°

5.3大流量双阀，可旋转套管，双通道进出水口，进出水通道独立，双阀门可随意调节

5.4至少具有锥形闭孔器、钝形闭孔器可选

5.5至少可高温高压，低温等离子，环氧乙烷消毒灭菌

5.6 可选镜头耦合器一体式关节镜

6. ▲影像系统、摄像头、耦合器、镜子、图像管理系统至少需满足统一品牌

★为必须符合项；“▲”指标为重要指标参数，需提供相应证明资料（不限于产品说明书、技术参数表或检测报告等）

二．质保期3年（整机质保）

三．配置清单

| 序号 | 说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 光源内置高清摄像控制系统主机 | 个 | 1 |
|  | 关节镜图像系统 | 个 | 1 |
|  | 高清摄像头 | 个 | 1 |
|  | 4K显示器 | 个 | 1 |
|  | 耦合器 | 个 | 1 |
|  | 导光束 | 个 | 2 |
|  | 关节镜 | 个 | 3 |
|  | 闭孔器，镜鞘 | 个 | 1 |
|  | 导光束 | 个 | 1 |
|  | 等离子射频系统 | 个 | 1 |
|  | 蓝钳 | 把 | 10 |
|  | 台车 | 台 | 1 |

四.售后服务要求

1.售后服务响应时间：投标人对所投产品报修响应时间≤2小时，专业维修人员到场时间≤24小时，配套服务免零件费和人工费

2.服务内容及计划

2.1设备安装完毕，双方签署验收报告后，整机免费质保≥36个月。

2.2质保期内或购买保修合同期内，每年平均开机率≥95%（按365天/年计算，计算方法为正常工作日及国家法定工作日）

3.质保期内维保

3.1质保期内，提供非功能性增加的软件版本免费升级。

3.2质保期内，提供每年4次定期维护，维护内容至少包含1次年度维护保养、3次季度维护保养。

3.3以上承诺需提供由制造商出具售后服务承诺书。

4.质保期外维保

4.1质保期外，设备在使用过程中出现功能异常时，提供服务热线支持和帮助。技术支持工程师根据反馈情况提供在线技术支持、诊断或按需派遣现场服务工程师提供现场支持维修服务。

4.2保修期满后，供应商需提供由制造商出具的售后服务承诺书，承诺年度保修合同价不高于投标产品总价的10%（保修的整机系统应包括所有附属设备及配套部件），具体年保修价格可在约定范围内由采购人与供应商双方进行协商。供应商需提供备品备件、零配件、耗材等价格清单。

五、付款方式

设备安装验收后，6个月内，甲方向乙方支付合同金额的100%货款。项目付款具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。

六、交货、安装、调试、验收、工期要求

（1）交货地点:长宁区，地址：仙霞路1111号。

（2）验收要求：设备按照甲方的要求运至现场，由招标人和中标供应商共同对所供设备的外观、型号规格、数量进行清点确认，设备开机后对各项功能进行验收。交货时提供设备的使用说明、合格证、技术说明等，免费提供设备培训服务。设备经用户验收合格签字后，并不能免除投标供应商对设备应承担的责任。若设备验收时有关技术参数不能满足要求的，招标人有权要求更换并同时有权要求索赔，在设备使用过程中由于设备原因造成的伤害事件由中标供应商承担相应的赔偿责任。

（3）履约验收：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行；合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

（4）合同签署后，要求30天内设备到货。

七、其他说明

1、中标人所提供项目货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂商原装且未经使用的全新合格产品。

2、中标人签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

3、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。

4、后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。