上海市同仁医院所需一批放射设备公开招标项目

需求文件（第三标包）

一、产品名称：断层数字钼靶机 数量：一套 预算：300万元

1	功能需求

用于人体乳腺数字平板X射线摄影诊断系统，C形臂可实现电动摆位。

2	主要技术规格和要求

2.1	高压发生器

2.1.1	高压发生器逆变频率	≥40kHZ

2.1.2	高压发生器最大输出功率	≥5KW

2.1.3	最大管电压	≥49KV

2.1.4	最大mA	≥200mA

2.1.5	最小mAs	≤2mAs

2.1.6	最大mAs	≥600mAs

2.1.7	最大曝光时间范围≥10s	满足

2.1.8	多种曝光控制方式：全自动曝光AEC模式或手动曝光模式

2.1.9	全自动曝光AEC模式可通过三种方式实现：（1）标准模式；（2）对比度优先模式；（3）剂量优先模式

2.1.10	发生器与机架一体化设计

2.2	X线球管

2.2.1	阳极靶面：钨靶

2.2.2	球管小/大焦点尺寸	≤0.1/0.3mm

2.2.3	双靶角	≤10°/16°

2.2.4	阳极旋转转速	≥10800RPM

2.2.5	最大阳极热容量	≥300KHU

2.2.6	管套热容量	≥500KHU

2.2.7	限束器类型：电动，自动调节

2.2.8	附加滤过材料：银、铑

2.3	平板探测器

2.3.1	探测器材料	硅材质

2.3.2	探测器尺寸	≥23×29cm

▲2.3.3	高分辨率采集矩阵	≥3584x4608

▲2.3.4	像素尺寸	≤70um

2.3.5	采集灰阶度	≥16bits

2.3.6	空间分辨率	≥8lp/mm

2.3.7	DQE	≥70%@ 0 lp/mm

2.3.8	滤线栅栅密度	≥ 36 lp/cm

2.3.9	滤线栅有效栅比	≥5:1

2.3.10	能够自动识别乳腺覆盖区域，并对整个乳腺覆盖区域进行投照剂量测试

2.4	立式摄影机架

▲2.4.1	源像距	≥70cm

2.4.2	摄影臂为旋转C形臂全电动设计，非O型臂

2.4.3	能上下移动、旋转灵活，等中心旋转、角度记忆， 一键到位、一键镜像功能，机架上的控制键至少有6个不同操作位置供选择，操作方便

2.4.4	一键到下一摆位、一键到对称体位功能

2.4.5	防护面罩

2.4.6	C臂探测中心离地最小距离	≤65cm

★2.4.7	C臂探测中心离地最大距离	≥142cm

2.4.8	C形臂旋转角度	≥+190°/-150°

2.4.9	平板探测器日常校准

2.4.10	压迫类型：电动

2.4.11	手动压迫系统、智能压迫系统

2.4.12	最大压迫力（电动）	≥200N

2.4.13	压迫板可单独拆卸、更换

2.4.14	常规压迫板≥2个，且小压迫板尺寸≤18×24cm，大压迫板尺寸≥24×29cm

2.4.15	压迫板运动方式：智能压迫、手动调节

2.4.16	压迫板解压方式：自动解压、手动解压

2.4.17	压迫板支持紧急释放、自动释放

2.4.18	压迫板圆形微调电动旋钮

2.4.19	机架底部LCD液晶显示屏开机时可显示开机界面

2.4.20	载入一个受检者时，机架底部LCD液晶显示屏可自动切换到受检者姓名界面，保持显示，直到有任何运动发生

2.4.21	按下相对旋转按键时，机架底部LCD液晶显示屏可自动切换到角度界面；相对旋转角度不为0度时，主界面增加相对旋转角度显示以及相关图标和提示信息

2.4.22	脚闸2副，可支持C形臂垂直升降运动与压迫板压迫控制

2.4.23	机架与工作台均设有一键急停键

2.4.24	机架上有明显指示左、右乳腺拍摄的指示灯，并且指示灯至少有三种颜色可选

2.5	图像采集工作站

2.5.1	CPU主频	≥3.6GHz

2.5.2	主机工作站操作台内存	≥24GB

2.5.3	主机工作站操作台硬盘	≥7TB

2.5.4	图像文件存储容量	≥138000幅

2.5.5	显示器尺寸	≥24英寸

2.5.6	显示器分辨率	≥1900×1200

2.5.7	"支持DICOM 3.0，包括：

DICOM Send，

DICOM Print，

DICOM Storage commitment，

DICOM Query/Retrieve

DICOM Worklist/MPPS"

2.6	图像后处理工作站

2.6.1	配备乳腺专用后处理工作站

2.6.2	针对乳腺辅助诊断设计专用快捷键盘

2.6.3	配置2个医用显示器

2.6.4	医用显示器屏幕分辨率≥580万像素（5.8MP）

2.6.5	支持中文图文诊断报告输出

2.7	 三维断层功能

2.7.1	满足设备 三维断层功能

2.7.2	断层扫描同时 两种不同扫描角度，大角度≥40°，小角度≤15°；且单个体位断层摄影扫描时间≤10s	满足

2.7.3	满足单个体位断层摄影最小投照次数≤15次

2.7.4	满足单个体位断层摄影最大投照次数≤21次

2.7.5	断层摄影时球管旋转方式为连续式，非间断步进式

2.7.6	重建层厚	≤1mm

2.7.7	支持通过三维断层图像自动融合出一张二维图像，替代传统二维图像

2.8	立体定位穿刺活检系统

★2.8.1	提供已获得 NMPA 三类注册证认证的立体定位穿刺，且注册获批时间超过一年， 充分的市场验证与稳定性保障。

2.8.2	穿刺立体定位单元重量	≤5kg

2.8.3	介入活检定位精度	≤1 mm

2.8.4	活检针进针运动微调精度	≤0.1 mm

2.8.5	支持持针器在X、Y、Z轴纯电动运动

2.8.6	一键控制，自动完成正负角度两次曝光及球管旋转

2.8.7	控制屏为彩色触控屏

2.8.8	控制屏支持实时显示目标病灶位置、当前实际位置以及两者的位置差异；实时显示实际位置到安全边际的差距

★为必须符合项；“▲”指标为重要指标参数，需提供相应证明资料（不限于产品说明书、技术参数表或检测报告等）

二、售后服务要求

1.售后服务响应时间：投标人对所投产品报修响应时间≤2小时，专业维修人员到场时间≤24小时，配套服务免零件费和人工费

2.服务内容及计划

2.1设备安装完毕，双方签署验收报告后，整机免费质保≥36个月。

2.2质保期内或购买保修合同期内，每年平均开机率≥95%（按365天/年计算，计算方法为正常工作日及国家法定工作日）

3.质保期内维保

3.1质保期内，提供非功能性增加的软件版本免费升级。

3.2质保期内，提供每年4次定期维护，维护内容至少包含1次年度维护保养、3次季度维护保养。

3.3以上承诺需提供由制造商出具售后服务承诺书。

4.质保期外维保

4.1质保期外，设备在使用过程中出现功能异常时，提供服务热线支持和帮助。技术支持工程师根据反馈情况提供在线技术支持、诊断或按需派遣现场服务工程师提供现场支持维修服务。

4.2保修期满后，供应商需提供由制造商出具的售后服务承诺书，承诺年度保修合同价不高于投标产品总价的10%（保修的整机系统应包括所有附属设备及配套部件），具体年保修价格可在约定范围内由采购人与供应商双方进行协商。供应商需提供备品备件、零配件、耗材等价格清单。

三、付款方式

设备安装验收后，6个月内，甲方向乙方支付合同金额的100%货款。项目付款具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。

四、交货、安装、调试、验收、工期要求

（1）交货地点:长宁区，地址：武夷路773号。

（2）验收要求：设备按照甲方的要求运至现场，由招标人和中标供应商共同对所供设备的外观、型号规格、数量进行清点确认，设备开机后对各项功能进行验收。交货时提供设备的使用说明、合格证、技术说明等，免费提供设备培训服务。设备经用户验收合格签字后，并不能免除投标供应商对设备应承担的责任。若设备验收时有关技术参数不能满足要求的，招标人有权要求更换并同时有权要求索赔，在设备使用过程中由于设备原因造成的伤害事件由中标供应商承担相应的赔偿责任。

（3）履约验收：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行；合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

（4）合同签署后，要求30天内设备到货。

五、其他说明

1、中标人所提供项目货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂商原装且未经使用的全新合格产品。

2、中标人签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

3、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。

4、后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。