上海市同仁医院所需彩色多普勒超声诊断仪公开招标项目

需求文件

一、设备名称：超高档彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：一套；预算：290万元

三、设备用途说明及主要要求：

3.1用途：主要用于心脏、腹部、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求

四、主要规格及系统概述：

4.1 彩色多普勒超声诊断仪包括：

4.1.1 ≥23英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率为1920 × 1080，采用灵活、可调节支撑臂

4.1.2高技术平台，应用最新智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波声束复合等技术

4.1.3智能动态微切片技术，超声切面厚度方向能够进行所有深度的连续精确聚焦，实现超薄切面成像。 可进行薄、厚超声切面的控制调节，灰阶模式和彩色模式的超声切面厚度可分别独立调节

4.1.4 多路并行复合数据流处理技术，能够以多路并行方式高速处理巨大的数据量

4.1.5 组织特异性优化成像，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，提高组织细节分辨率

4.1.6 ≥3种不同方式的组织谐波成像技术

4.1.7差量组织谐波成像，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高、低频波的差量波，提高图像的分辨率和穿透力

4.1.8 空间、频率双复合成像技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声

4.1.9 高分辨率血流成像，采用宽带多普勒技术，实现血流的高分辨和高帧频显示，无外溢显示≤0.2mm的血管血流

4.1.10精确成像技术，实现组织结构更清晰、更自然显示

4.1.11智能图像一键优化技术，可应用在二维、频谱及彩色多普勒等模式，能够实现增益、标尺、基线、ROI位置、彩色偏转、多普勒取样门等多个参数的可自动调节

4.1.12组织多普勒成像，支持相控阵探头、凸阵探头和经食道探头

4.1.13 穿刺针增强显示，可独立调整穿刺针的显示增益，具有多种增强模式供选择

4.1.14超微血流成像，应用多普勒技术，显示超微细血流及低速血流信号，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等特点

4.1.14.1彩色标尺具有速度范围显示，彩色标尺最低显示≤0.2cm/s

4.1.14.2常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱进行定量

4.1.14.3支持三维成像模式，实现超低速血流的高分辨率立体显示

4.1.14.4具有血管指数定量，可检测超低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素、面积及像素比

4.1.15 超宽视野成像，支持凸阵、线阵及相控阵探头，可进行测量，最大成像长度≥170mm

4.1.16应变弹性成像，支持凸阵、线阵、腔内、腔内容积、双平面腔内等探头，具有成像质量控制曲线显示

4.1.17  2D模式的剪切波弹性成像，支持静态和动态图像显示

4.1.17.1支持凸阵、线阵和腔内等探头

4.1.17.2可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)

4.1.17.3具有传播图模式，剪切波传播的等时到达曲线显示，可对剪切波传播速度做定性评估，同时可作为质控指标指导采样区域选择，提高测量分析准确度

4.1.17.4可以实现四幅显示，分别显示B模式、速度图、传播图或方差图

★4.1.17.5剪切波弹性成像的三维立体显示功能

4.1.17.6测量区域可自动检测，提高测量的可靠性和准确度。具有专业测量分析报告系统

▲4.1.17.7 剪切波频散成像，通过剪切波频散值来研究肝脏组织的黏度，用于炎症及脂肪变性肝脏的诊断及研究，具有剪切波频散值彩色参数成像显示

4.1.18 声衰减成像，对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，应用原始数据，采用参数成像方式对取样框内的衰减系数进行彩色编码，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估

▲4.1.19 微小钙化增强显示，采用独特的信号处理技术，将微小钙化从组织背景中提取并增强显示，采用蓝色组织背景，可以与原始图像实时双幅对比显示，可应用在乳腺、甲状腺等腺体组织恶性肿瘤的早期筛查及穿刺引导

4.1.20 超声造影成像功能，采用谐波技术和能量调制技术，具有双幅监控模式

4.1.20.1血管识别成像模式，用三种不同颜色显示造影剂灌注状态，用红/蓝颜色显示较大血管灌注，绿颜色显示微细血管灌注

4.1.20.2造影微血管成像，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，具有运动抑制功能

4.1.20.3造影微血管参数成像，使用不同颜色标记造影剂到达时间，便于观察、比较病灶及组织的造影剂灌注特点，彩色和时间可自行设置，支持原始数据功能

4.1.20.4造影与超微细血流成像技术结合应用模式，增强显示超低速造影剂信号

4.1.20.5 具有同屏四幅实时显示功能，分别显示不同模式下的造影图像

4.1.20.6支持造影图像的三维立体显示

4.1.20.7 超声造影定量功能，可对感兴趣区域内的造影信息进行时间曲线分析，具有运动自动追踪功能，支持拟合曲线功能，基于曲线的模型函数进行拟合，计算特征参数值

4.1.20.8高帧频造影成像，应用多方向声束同步接收和多谐波声束合成技术，在不降低成像质量的同时，将造影成像帧频提高数倍，提供更多的诊断信息

4.1.20.9 造影向量成像，追踪单个造影微泡的运动，对单个造影微泡的速度、角度和到达时间等信息进行参数成像，具有量化数值和向量标记，可提供直观、多维度的诊断信息，提高良恶性肿瘤诊断和鉴别诊断的准确率

4.2 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

4.2.1 一般测量

4.2.2 心脏功能测量与分析

4.2.3 妇、产科测量与分析

4.2.4 血管血流测量与分析

4.2.5 血管内中膜自动测量

4.2.6 颈后透明层自动测量

4.2.7 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度

4.2.8 2D直方图分析工具

4.3 输入/输出信号：

4.3.1 输入：外部视频输入

4.3.2 输出：复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个

4.4 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用

4.5 图像管理与记录装置：

4.5.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储

4.5.2 支持原始数据存储（RAW DATA）

4.5.3采用内置双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD，提高机器启动和运行速度

五、技术参数及要求：

5.1 系统通用功能：

5.1.1 显示器：≥23英寸高分辨率宽屏显示器，可实现上下左右前后任意方位调节，可折叠

5.1.2 ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率为1280 × 800，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节

5.1.3 操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个，	显示器上具有操作导航功能

5.1.4 操作控制台可上下左右自由调节

5.1.5 探头个数：5个

5.1.6 激活成像探头接口≥4个，通用可互换

★5.1.7 系统最大成像深度≥50cm

5.2探头规格：

5.2.1性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调

★5.2.2 系统支持的探头频率范围：在1.5—33MHz之间选择，最高显示频率≥30MHz

▲5.2.3 系统支持相控阵电子矩阵探头，实现心脏四维成像

5.2.4探头类型：凸阵，线阵，线阵，线阵，线阵探头

5.2.5 凸阵探头：可视频率范围：1.8~6.2MHz，单晶体探头，支持智能动态微切片技术

5.2.6 线阵探头：可视频率范围：3.5~11.5MHz，支持智能动态微切片技术

5.2.7线阵探头：可视频率范围：4.0~18.0MHz，支持智能动态微切片技术

5.2.8 线阵探头：可视频率范围：8.8~24.0MHz

5.2.9线阵探头：可视频率范围：10.0~32.0MHz

5.3 二维灰阶成像主要参数：

5.3.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹

5.3.2 A/D≥14bit

5.3.3 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦

5.3.4 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64个

5.3.5 扫描线：最大每帧线密度≥500超声线（线阵探头）

5.3.6回放重现：灰阶图像回放≥9900幅，回放时间≥180秒

5.3.7 增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8

横向增益可进行调节，分段≥6

5.4 频谱多普勒：

5.4.1 方式： PWD、HPRF PWD、CWD

5.4.2 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能

5.4.3 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节

5.4.4 最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s

CWD：最大血流速度≥22.0m/s

5.4.5 最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号）

5.4.6 电影回放时间：≥210秒

▲5.4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至20mm；分15级

5.5 彩色多普勒：

5.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

5.5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高分辨血流成像，超微血流成像

5.5.3 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频

5.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°

5.5.5 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比

5.5.6 彩色显示速度：超微血流模式最低平均血流显示速度≤2mm/s

5.5.7 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm

5.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调

★为必须符合项；▲为重要指标项，须提供相应的证明资料（不限于产品说明书、技术参数表及检测报告等）

六、质保：超声整机及探头质保3年，每年2次保养。

七、售后服务要求

1.售后服务响应时间：投标人对所投产品报修响应时间≤2小时，专业维修人员到场时间≤24小时，配套服务免零件费和人工费

2.服务内容及计划

2.1设备安装完毕，双方签署验收报告后，整机免费质保≥36个月。

2.2质保期内或购买保修合同期内，每年平均开机率≥95%（按365天/年计算，计算方法为正常工作日及国家法定工作日）

3.质保期内维保

3.1质保期内，提供非功能性增加的软件版本免费升级。

3.2质保期内，提供每年4次定期维护，维护内容至少包含1次年度维护保养、3次季度维护保养。

3.3以上承诺需提供由制造商出具售后服务承诺书。

4.质保期外维保

4.1质保期外，设备在使用过程中出现功能异常时，提供服务热线支持和帮助。技术支持工程师根据反馈情况提供在线技术支持、诊断或按需派遣现场服务工程师提供现场支持维修服务。

4.2保修期满后，供应商需提供由制造商出具的售后服务承诺书，承诺年度保修合同价不高于投标产品总价的10%（保修的整机系统应包括所有附属设备及配套部件），具体年保修价格可在约定范围内由采购人与供应商双方进行协商。供应商需提供备品备件、零配件、耗材等价格清单。

八、付款方式

设备安装验收后，6个月内，甲方向乙方支付合同金额的100%货款。项目付款具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。

九、交货、安装、调试、验收、工期要求

（1）交货地点:长宁区，地址：仙霞路1111号。

（2）验收要求：设备按照甲方的要求运至现场，由招标人和中标供应商共同对所供设备的外观、型号规格、数量进行清点确认，设备开机后对各项功能进行验收。交货时提供设备的使用说明、合格证、技术说明等，免费提供设备培训服务。设备经用户验收合格签字后，并不能免除投标供应商对设备应承担的责任。若设备验收时有关技术参数不能满足要求的，招标人有权要求更换并同时有权要求索赔，在设备使用过程中由于设备原因造成的伤害事件由中标供应商承担相应的赔偿责任。

（3）履约验收：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行；合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

（4）合同签署后，要求30天内设备到货。

十、其他说明

1、中标人所提供项目货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂商原装且未经使用的全新合格产品。

2、中标人签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

3、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。

4、后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。