ZC20260100 长宁区疾病预防控制中心（长宁区卫生健康监督所）所需超低温储藏设备公开招标项目           需求文件

	长宁区疾病预防控制中心（长宁区卫生健康监督所）所需超低温储藏设备

公开招标项目需求文件


	招标编号
	ZC20260100

	招标内容
	专业设备：超低温储存设备 1台 

	预算金额(元)
	130万

	招标参数内容：

	一、主要技术参数

1.设备样本容量要求：自动化超低温生物样本储存设备的样本容量需至少满足以下两种样本管规格的容量要求：满足SBS规格2ml样本管（直径：≥12.8mm，管高：≥43.1mm）容量≥66000支，或满足SBS规格0.75ml样本管（直径：≥8.8mm，管高：≥34mm）容量≥200000支。

★2.设备存储区域温度温度≤-80℃，存储区域温度均匀性≤±2.5℃。提供投标产品具备第三方权威资质（如CMA或CNAS等）的检测报告并由制造商盖章。

制冷方式：日常压缩机制冷（一用一备），液氮应急制冷。

设备可独立完成自动化样本入库、自动化样本管扫码、自动化单支挑管、自动化挑样本盒、自动化样本存储、自动化样本出库等操作。

★5.样本出入设备冷链要求：样本需通过冷链转运容器冷链保护出入设备内部，样本冷链转运期间转运温度≤-80℃，转运温度均匀性≤±5℃，实现样本出入设备时全程冷链保护。提供样本通过冷链转运容器冷链保护出入设备方案并制造商盖章。

▲6.设备内样本挑管区温度≤-80℃，挑管区温度均匀性≤±5℃。提供投标产品具备第三方权威资质（如CMA或CNAS等）的检测报告并由制造商盖章。

设备可实时查询单支样本历史存储温度数据及温度曲线，该功能设备本身具备的数据保存时间跨度≥2年，并可实现数据备份，如通过U盘或数据连接等方式导出。

库位整理功能：可自动计算设备的存储率，定期对存储设备的库位进行整理，提高设备的整体利用率。

▲9.单台设备样本入库通量要求：完成连续10盒样本（按最大样本管数量计算），入库时间需≤10分钟。提供设备实机运行方案说明，且方案中需有第三方计时工具包含但不限于秒表、手表等显示实际时间。

▲10.单台设备样本出库通量要求：完成连续10盒样本（按最大样本管数量计算），出

库时间需≤10分钟。提供设备实机运行方案说明，且方案中需有第三方计时工具包含但不限于秒表、手表等显示实际时间。

报表及统计管理功能：设备本身自带配套系统具备标准的出入库报表和库存报表查询及导出，并可图形化统计设备数量，样本管数量，昨日、每周及每月出入库样本数量，设备容量等。该功能具备的数据保存时间跨度≥5年。

★12.设备主动应急制冷要求：设备样本存储区域具备液氮安全储备能力，满足在非工作时段或节假日可提供应急制冷保障。在设备断电、外部液氮断供的紧急情况时，设备即使不通过外部液氮补给，内部按需储备的应急液氮仍可主动自动化提供气相液氮应急制冷，保障设备存储区域≥5天以上保持在≤-80℃环境，保障样本安全。提供设备主动应急制冷方案及样本存储区域结构图并制造商盖章。

▲13.设备批量存取功能：设备可自动化对接冷链转运容器进行样本接收/出库，可通过冷链转运容器单次接收/出库不低于2个SBS冻存盒进行批量自动化存储/出库，并可自动化放置于冷链转运容器内实现样本无人值守冷链转运出入库。提供设备通过冷链转运容器单次自动化出入库2盒SBS冻存盒实景方案说明并制造商盖章。

设备运行状态监测：可通过手机APP端异地实时查询监测设备运行状态、设备故障信息、样本存储区域温度。该功能具备的数据保存时间跨度≥2年。

系统管理功能：符合通用的用户管理模式，简单清晰；可按类别与权限分配不同账户，如可设置管理、访问、只读等权限账户，多层多级管理，更安全。

设备系统具备可进行存储到期提醒等各类消息管理功能。

▲17.样本管智能化识别多样性及应急要求：当设备自动化存取样本时出现样本管底码无法自动化智能识别时，设备可自动切换样本管自动化单支侧码识别功能，保障样本管信息精准性、智能化识别多样性、应急稳定性。提供设备自动化单支侧码识别功能实景方案说明。

18.设备满足现场样本库场地放置要求，宽度≤1.6米，深度≤2.5米，高度≤3米。

19.设备系统具备标准化数据接口，可与任意第三方生物样本库管理系统打通，实现数据互通，智能协作。

20.当设备发生运行错误或故障情况时，系统可实时报警并能通过手机APP端实现远程报警，操作人员可打开应急视窗进行手动干预。

21.可配置中英文模式，便于不同场景下功能操作。

22.配置1个液氮补给罐，可为自动化超低温生物样本存储设备提供液氮冷源应急制冷。23.样本存取时具备可视化操作查询功能，样本取样全程数据可追溯。该功能具备的数据保存时间跨度≥5年。

★为必须符合项；“▲”指标为重要指标参数，需提供相应证明资料。
二、到货时间及付款方式

1.到货时间：合同签订之日起30天内。
2.付款方式：合同签订完毕，乙方完成合同约定的所有服务，经甲方验收合格后，甲方一次性向乙方兑付全部款项。

三、设备验收及售后服务

1.供应商必须免费提供操作手册（中/英文）壹套，使用及安装、调试、维修手册，免费更新操作软件。

2.安装：提供设备安装调试所必备的管路，接头，过滤头等配件。设备安装调试后，根据原厂主机及附件清单的各项技术指标做验收并提供验收报告。

3.保修：厂家提供2年的免费保修服务。本地技术服务中心（包括维修中心）。在保修期内供应商应免费维修和供应零配件，保修期自设备验收签字之日算起。

4.服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达设备现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿用户的相应损失。

5.供应商应在设备交付前，主动与第三方生物样本管理系统开发方沟通协调，共同完成设备与第三方管理系统的互联互通测试。

6.在设备与第三方管理系统对接及后续运行过程中，供应商需提供全方位的技术支持服务。
四、人员培训

1.负责对操作人员进行设备基本操作和维护知识的培训。



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


