上海市同仁医院所需一批灯床塔公开招标项目第二标包需求文件

包2：妇科手术室灯塔，共计4间，预算共192万

技术参数及配置清单（妇科手术室灯塔，4套，预算单价48万）

- 手术无影灯

★1.灯头采用花瓣式结构，灯头厚度≤150mm，根据TM-21:2012标准，灯泡使用寿命≥60000小时。

2.在灯头触摸屏上，光斑直径可调（提供触摸控制屏操作指南证明），光斑直径d10可调范围≥20-25cm， d50可调范围≥11-14 cm

▲3.灯头控制屏采用电容触摸屏设计，具有开关灯源，调节照明亮度，控制光斑大小等功能，光照度在10,000 lux~160,000 lux范围内至少六档可调（提供控制屏实拍照片）

▲4.为LED双母手术无影灯，采用透镜反射原理，母灯LED灯泡组数量≤25个；母灯头发光点≥200个。

5.具有光通量稳定技术，确保 LED 升温时还能保持稳定照度，根据 LED 温度调节 LED 电流。无影灯最高接触温度：室温（19°C）时最高 40°，红外辐射能≤ 3.3mw/m²Lux（提供彩页或技术白皮书证明）

6.采用绿色的LED环境灯照明系统设计（在灯头触摸屏控制面板上可进行调节），可与主照明系统一键式切换,最大光照度≤400lx且照度至少5档可调（提供触摸屏操作说明证明）

▲7.双母灯头均预留无线中置全高清摄像系统安装接口，可供摄像系统随意插拔，可在不同灯头之间、以及不同无影灯之间切换，360度任意旋转。（提供灯头触摸控制屏摄像头操作标识证明）

8.在灯头触摸屏控制面板上，具有色温可调功能，在触摸屏上3900K~4500K范围内至少三档可调	。

★9.照明深度中心点上下20%光照强度点之间的工作距离≥1100mm，60%中心照度的照明深度≥50cm（提供彩页、技术白皮书或注册证附页）

10.色彩还原指数：Ra≥95； R15≥95；R9≥90（提供技术白皮书证明）

11.耗散能量≥215 BTU，灯头散热效率≥54 Kcal/h，电源散热≥每个模块 15 W（提供技术白皮书证明）

12.所提供手术灯为2023年6月份以后上市的最新设备，配套软件版本必须为原厂最新版本（以注册证生效日期作为评估依据）

13.母灯灯头直径≥700 mm，灯头功率≤90W	。

14.母灯最大光照强度≥160,000lx；最大光照强度下伴有指示灯闪烁提示，保障手术中照明安全。

15.无影灯悬臂材质为钢，灯头和叉臂重量≥15KG,灯头防水防尘等级≥IP44。

16.双母灯通过灯头中央的灭菌手柄：可调节光照度、光斑直径和色温调节。

17.具备自动光亮度控制功能，灯头可根据医生站位自动调节LED发光亮度，保证术野光照度稳定。

18.无影灯底座可采用卫星底座安装设计（主轴安装无影灯，左右预留两个臂位方便后续升级），即后续无需更换底座或者破坏层流即可加装第三个灯头、显示器或外置摄像系统等设备（提供灯底座安装案例照片）

二、吊塔

▲1.吊塔上连接气电箱体的轴承内径尺寸≥120mm。（提供测量照片）

▲2.所有气体终端与吊塔为同一制造商，全金属材质，气体终端内部具有≥2个插销式结构固定插头。各种气体终端均为不同颜色和不同形状,并且具有Standby (原位待接通状态)功能。

3.吊塔主体材质为高强度铝合金，强度标准不低于6063-T5，要求抗拉强度≥160MPa，屈服强度≥110MPa，断后延伸率≥8%。吊塔外壳材质防火等级至少为UL94-V1级，吊塔防护等级至少IP2X。

4.吊塔箱体上具有≥3个安装附件的轨道，为金属外凸式，非内凹式，长度与吊塔箱体长度一致，保证在吊塔的前、后都可以安装托盘、抽屉、输液架、显示器支臂等可承重的附件（提供实物照片）

5.吊塔箱体为吊柱式多边型（≥5边）设计，可选择安装气电口、灯光的面板数量≥5个，保证气、电分离的同时，要求强电和弱电分离。电源插座中的两眼和三眼插头可同时使用（提供实物图片）

6.麻醉废气排放系统采用文丘里原理，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失。并配有专门的废气排放接头。

★7.所投吊塔不接受外购第三方品牌、贴牌代工，制造商需要有自己的工程师售后团队。（提供制造商承诺函）

8.主体材料要求为铝合金，全封闭式，采用双悬臂吊塔，吊塔臂长有多种尺寸可供选择，并可自由组合，吊塔最大活动半径≥3000mm。

9.托盘至少采用抗静电、防褪色铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，四角不易脱落，至少配一个操作把手，最大承载量≥50kg。

10.吊塔的医护人员可接触部件符合生物相容性GB/T 16886.23-2023要求，通过皮肤刺激测试（提供标有CMA和CNAS的第三方测试报告）

11.吊塔的医护人员可接触部件符合生物相容性GB/T 16886.5-2017要求，通过细胞毒性测试（提供标有CMA和CNAS的第三方测试报告）

12吊塔的医护人员可接触部件符合生物相容性GB/T 16886.10-2024要求，通过皮肤致敏测试（提供标有CMA和CNAS的第三方测试报告）

★13.所有医用气体软管为PVC材质，符合ISO 5359标准。

14.医用气体软管符合生物相容性 ISO 10993 要求，通过皮肤刺激测试、细胞毒性测试和致敏测试。（提供第三方检测报告）

15.为保证患者安全，对于患者吸入气体时所用的所有气体通路都应满足ISO 18562医用气体软管颗粒物排放测试，避免颗粒物吸入肺部（提供标有CMA和CNAS的第三方测试报告）

16.具有抗紫外线照射性能，在使用紫外光消毒的环境下，吊塔不发黄、起泡（提供第三方检测机构出具的报告）

17.电源插座、网络接口、DVI、BNC 等信号线配备耐磨防火护管，需满足旋转吊塔操作，护管防火阻燃等级≥B1 或 V1 等级（提供第三方检测机构出具的报告）

▲18.提供其他用户安装图片及3D设计方案，配置可根据临床需求调整定制。

19.麻醉塔配置要求

19.1双臂，活动范围≥1200mm(可根据实际使用需求进行调整)

19.2	吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º；

19.3	吊柱式箱体，长度≥800mm，为多边型（多边型≥5）设计；保证能安装所有的接口，并能同时使用；

19.4	仪器平台：至少2层，平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨，承重≥50kg，其中一层带操作把手。仪器平台尺寸≥480*450mm；

19.5	抽屉：至少1个；尺寸≥480*330*120mm；

19.6	每套配置气体终端：至少包含氧气2个、负压2个、压缩空气1个；麻醉废气排放终端1个；

19.7	10A电源插座≥10个

19.8	网络接口（RJ45）至少2个；等电位接地端子至少2个

20.腔镜塔和外科塔具体配置要求

18.1双臂，活动范围≥1200mm(可根据实际使用需求进行调整)

18.2	吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º；

18.3	吊柱式箱体，长度≥800mm，为多边型（多边型≥5）设计；保证能安装所有的接口，并能同时使用；

18.4	仪器平台：至少2层，平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨，承重≥50kg，其中一层带操作把手。仪器平台尺寸≥480*450mm；

18.5	抽屉：至少1个；尺寸≥480*330*120mm；

18.6	每套配置气体终端：至少包含氧气2个、负压2个、压缩空气2个；二氧化碳1个；

18.7	10A电源插座≥9个，16A电源插座≥ 1个

18.8	网络接口（RJ45）至少2个；视频接口至少2个

18.9 预留线孔 1个

三、配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 手术无影灯：含 双母灯头*1套 悬臂系统*1套 双灯电源系统*1套 电容触摸屏控制面板*1个 无线中置摄像头预留接口*2个 灭菌手板*4个 安装及安装组件*1套 | 4套 |
| 麻醉塔：含 电源插座 10个 网络接口 2个 接地端子 2个 氧气终端 2个 真空吸引终端 2个 压缩空气终端 1个 麻醉废气排放终端 1个 层板 2个 抽屉 1个 | 4套 |
| 腔镜塔：含 10A电源插座 9个 16A电源插座 1个 网络接口 2个 视频接口 2个 氧气终端 2个 真空吸引终端 2个 压缩空气终端 2个 二氧化碳终端 1个 层板 2个 抽屉 1个 预留线孔 1个 | 4套 |
| 外科塔：含 电源插座 9个 网络接口 2个 氧气终端 1个 真空吸引终端 2个 压缩空气终端 1个 二氧化碳终端 1个 层板 2个 抽屉 1个 | 3套 |

★为必须符合项；“▲”指标为重要指标参数，需提供技术白皮书或产品说明书等证明材料。

其他要求：

1.	交货期：合同签订后60天内到医院现场

2.	付款方式：设备验收合格之后6个月内支付100%货款

3.	安装：应按照在买方确定的时间在买方用户所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后，出具验收报告。

4.	培训：应派遣合格的技术人员到买方所在地培训两名以上的技术人员，培训费用由卖方承担,在仪器正常使用后，厂家免费派遣应用工程使前往培训。

5.	质保期：》5年