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技术参数及配置清单（妇科手术室灯塔，4套，预算单价48万）
1、 手术无影灯
★1.灯头采用花瓣式结构，灯头厚度≤150mm，根据TM-21:2012标准，灯泡使用寿命≥60000小时。	
2.在灯头触摸屏上，光斑直径可调（提供触摸控制屏操作指南证明），光斑直径d10可调范围≥20-25cm， d50可调范围≥11-14 cm	
▲3.灯头控制屏采用电容触摸屏设计，具有开关灯源，调节照明亮度，控制光斑大小等功能，光照度在10,000 lux~160,000 lux范围内至少六档可调（提供控制屏实拍照片）	
▲4.为LED双母手术无影灯，采用透镜反射原理，母灯LED灯泡组数量≤25个；母灯头发光点≥200个。
5.具有光通量稳定技术，确保 LED 升温时还能保持稳定照度，根据 LED 温度调节 LED 电流。无影灯最高接触温度：室温（19°C）时最高 40°，红外辐射能≤ 3.3mw/m²Lux（提供彩页或技术白皮书证明）	
6.采用绿色的LED环境灯照明系统设计（在灯头触摸屏控制面板上可进行调节），可与主照明系统一键式切换,最大光照度≤400lx且照度至少5档可调（提供触摸屏操作说明证明）
▲7.双母灯头均预留无线中置全高清摄像系统安装接口，可供摄像系统随意插拔，可在不同灯头之间、以及不同无影灯之间切换，360度任意旋转。（提供灯头触摸控制屏摄像头操作标识证明）	
8.在灯头触摸屏控制面板上，具有色温可调功能，在触摸屏上3900K~4500K范围内至少三档可调	。
★9.照明深度中心点上下20%光照强度点之间的工作距离≥1100mm，60%中心照度的照明深度≥50cm（提供彩页、技术白皮书或注册证附页）	
10.色彩还原指数：Ra≥95； R15≥95；R9≥90（提供技术白皮书证明）	
11.耗散能量≥215 BTU，灯头散热效率≥54 Kcal/h，电源散热≥每个模块 15 W（提供技术白皮书证明）	
12.所提供手术灯为2023年6月份以后上市的最新设备，配套软件版本必须为原厂最新版本（以注册证生效日期作为评估依据）	
13.母灯灯头直径≥700 mm，灯头功率≤90W	。
14.母灯最大光照强度≥160,000lx；最大光照强度下伴有指示灯闪烁提示，保障手术中照明安全。
15.无影灯悬臂材质为钢，灯头和叉臂重量≥15KG,灯头防水防尘等级≥IP44。	
16.双母灯通过灯头中央的灭菌手柄：可调节光照度、光斑直径和色温调节。	
17.具备自动光亮度控制功能，灯头可根据医生站位自动调节LED发光亮度，保证术野光照度稳定。	
18.无影灯底座可采用卫星底座安装设计（主轴安装无影灯，左右预留两个臂位方便后续升级），即后续无需更换底座或者破坏层流即可加装第三个灯头、显示器或外置摄像系统等设备（提供灯底座安装案例照片）	
二、吊塔
▲1.吊塔上连接气电箱体的轴承内径尺寸≥120mm。（提供测量照片）	
▲2.所有气体终端与吊塔为同一制造商，全金属材质，气体终端内部具有≥2个插销式结构固定插头。各种气体终端均为不同颜色和不同形状,并且具有Standby (原位待接通状态)功能。
3.吊塔主体材质为高强度铝合金，强度标准不低于6063-T5，要求抗拉强度≥160MPa，屈服强度≥110MPa，断后延伸率≥8%。吊塔外壳材质防火等级至少为UL94-V1级，吊塔防护等级至少IP2X。	
4.吊塔箱体上具有≥3个安装附件的轨道，为金属外凸式，非内凹式，长度与吊塔箱体长度一致，保证在吊塔的前、后都可以安装托盘、抽屉、输液架、显示器支臂等可承重的附件（提供实物照片）	
5.吊塔箱体为吊柱式多边型（≥5边）设计，可选择安装气电口、灯光的面板数量≥5个，保证气、电分离的同时，要求强电和弱电分离。电源插座中的两眼和三眼插头可同时使用（提供实物图片）	
6.麻醉废气排放系统采用文丘里原理，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失。并配有专门的废气排放接头。	
★7.所投吊塔不接受外购第三方品牌、贴牌代工，制造商需要有自己的工程师售后团队。（提供制造商承诺函）	
8.主体材料要求为铝合金，全封闭式，采用双悬臂吊塔，吊塔臂长有多种尺寸可供选择，并可自由组合，吊塔最大活动半径≥3000mm。	
9.托盘至少采用抗静电、防褪色铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，四角不易脱落，至少配一个操作把手，最大承载量≥50kg。	
10.吊塔的医护人员可接触部件符合生物相容性GB/T 16886.23-2023要求，通过皮肤刺激测试（提供标有CMA和CNAS的第三方测试报告）
11.吊塔的医护人员可接触部件符合生物相容性GB/T 16886.5-2017要求，通过细胞毒性测试（提供标有CMA和CNAS的第三方测试报告）
12吊塔的医护人员可接触部件符合生物相容性GB/T 16886.10-2024要求，通过皮肤致敏测试（提供标有CMA和CNAS的第三方测试报告）
★13.所有医用气体软管为PVC材质，符合ISO 5359标准。	
14.医用气体软管符合生物相容性 ISO 10993 要求，通过皮肤刺激测试、细胞毒性测试和致敏测试。（提供第三方检测报告）	
15.为保证患者安全，对于患者吸入气体时所用的所有气体通路都应满足ISO 18562医用气体软管颗粒物排放测试，避免颗粒物吸入肺部（提供标有CMA和CNAS的第三方测试报告）
16.具有抗紫外线照射性能，在使用紫外光消毒的环境下，吊塔不发黄、起泡（提供第三方检测机构出具的报告）	
17.电源插座、网络接口、DVI、BNC 等信号线配备耐磨防火护管，需满足旋转吊塔操作，护管防火阻燃等级≥B1 或 V1 等级（提供第三方检测机构出具的报告）	
▲18.提供其他用户安装图片及3D设计方案，配置可根据临床需求调整定制。
19.麻醉塔配置要求
19.1双臂，活动范围≥1200mm(可根据实际使用需求进行调整)
19.2	吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º；
19.3	吊柱式箱体，长度≥800mm，为多边型（多边型≥5）设计；保证能安装所有的接口，并能同时使用；
19.4	仪器平台：至少2层，平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨，承重≥50kg，其中一层带操作把手。仪器平台尺寸≥480*450mm；
19.5	抽屉：至少1个；尺寸≥480*330*120mm；
19.6	每套配置气体终端：至少包含氧气2个、负压2个、压缩空气1个；麻醉废气排放终端1个；
19.7	10A电源插座≥10个
19.8	网络接口（RJ45）至少2个；等电位接地端子至少2个
20.腔镜塔和外科塔具体配置要求
18.1双臂，活动范围≥1200mm(可根据实际使用需求进行调整)
18.2	吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º；
18.3	吊柱式箱体，长度≥800mm，为多边型（多边型≥5）设计；保证能安装所有的接口，并能同时使用；
18.4	仪器平台：至少2层，平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨，承重≥50kg，其中一层带操作把手。仪器平台尺寸≥480*450mm；
18.5	抽屉：至少1个；尺寸≥480*330*120mm；
18.6	每套配置气体终端：至少包含氧气2个、负压2个、压缩空气2个；二氧化碳1个；
18.7	10A电源插座≥9个，16A电源插座≥ 1个
18.8	网络接口（RJ45）至少2个；视频接口至少2个
18.9 预留线孔 1个
三、配置清单
	名称
	数量

	手术无影灯：含
双母灯头*1套
悬臂系统*1套
双灯电源系统*1套
电容触摸屏控制面板*1个
无线中置摄像头预留接口*2个
灭菌手板*4个
安装及安装组件*1套
	4套

	麻醉塔：含
电源插座  10个
网络接口 2个
接地端子 2个
氧气终端  2个
真空吸引终端  2个
压缩空气终端  1个
麻醉废气排放终端  1个
层板  2个
抽屉  1个
	4套

	腔镜塔：含
10A电源插座  9个
16A电源插座  1个
网络接口 2个
视频接口 2个
氧气终端  2个
真空吸引终端  2个
压缩空气终端  2个
二氧化碳终端  1个
层板  2个
抽屉  1个
预留线孔  1个
	4套

	外科塔：含
电源插座 9个
网络接口 2个
氧气终端  1个
真空吸引终端  2个
压缩空气终端  1个
二氧化碳终端  1个
层板  2个
抽屉  1个
	3套


★为必须符合项；“▲”指标为重要指标参数，需提供技术白皮书或产品说明书等证明材料。

其他要求：
1.	交货期：合同签订后60天内到医院现场
2.	付款方式：设备验收合格之后6个月内支付100%货款
3.	安装：应按照在买方确定的时间在买方用户所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后，出具验收报告。
4.	培训：应派遣合格的技术人员到买方所在地培训两名以上的技术人员，培训费用由卖方承担,在仪器正常使用后，厂家免费派遣应用工程使前往培训。
5.	质保期：》5年

