上海市同仁医院所需一批灯床塔公开招标项目第三标包需求文件

包3：电动液压手术床（7套）、门诊手术室电动液压手术床（1套）和妇科手术台（2台），共160万

一、电动液压手术床，共计7套，预算共138万

电动液压手术床技术参数及配置

| 序号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 1 | - ★采用电动液压驱动。床面骨架、升降柱外壳及侧导轨的材质为不低于18：10 的镍铬合金材料。（ 提供证明材料） |
| 2 | - 手术床可电动控制至少以下功能：上升下降，左右倾斜，头脚倾斜，一键式折刀位，一键反折刀位，一键0位，一键患者正向位，一键患者反向位。 |
| 3 | - 手术床为五段式，背板由两块大小规格相近的上、下背板组成。头板带有2个环形槽安装栓，可调节头板与床面的间距；延长板两侧配有手螺钉和按压锁定杆，可双重固定头板，延长板具有弹性阻尼缸支撑结构。（提供证明材料） |
| 4 | - ★手术床最低水平高度≤600mm，最高水平高度≥950mm。（提供原厂公开资料证明并由原厂盖章） |
| 5 | - 手术床最大载重量≥360Kg，自重≥180Kg。 |
| 6 | - ≥两套独立电子操作系统，必须包含一套手持式遥控器，一套床体上紧急操作面板，应急面板采用单独电路连接。手术床的防电击保护类型保护等级≥II级，B 类。（提供证明材料） |
| 7 | - 手术床可平移距离≥310mm，平移操作手柄具有颜色标记。 |
| 8 | - 手术床充满电可支持不少于 80 次常规手术，电池总容量≥30Ah,手术床充电插孔位于手术床非头脚侧,为两眼插孔。（提供证明材料） |
| 9 | - 腿板为一键滚珠快速插拔设计，通过气弹簧设计下折，可实现单只腿板外展功能90°同时下折90°。 |
| 10 | - ▲腿板长度≥740mm，腿板上具有外展锁扣，采用一键式外展，腿板内侧角有切面处理。（提供图片证明） |
| 11 | - 床垫采用至少80mm泡沫海棉芯制成，分别为防漏层，≥60mm记忆垫，≥20mm减压垫和半透层。（提供床垫厚度测量照片） |
| 12 | - ▲底座外壳为非金属复合材料，一体成型，底座长度≥1100mm,宽度≥700mm，高度≥205mm。（提供证明材料） |
| 13 | - 遥控器为夜光按键型，有正向和反向体位操作按钮。（提供遥控器照片） |
| 14 | - ▲手术床采用脚踏板刹车和解刹，脚踏刹车具有三档，万向轮可切换为定向轮。（提供证明材料） |
| 15 | - 手术床配有4个四个双旋转万向轮：直径≥120mm，（提供证明材料） |
| 16 | - 手术床前后倾斜至宣称最大角度时,可同时左右倾斜至宣称最大角度。（提供实拍图片证明） |
| 17 | - 前后倾斜：≥+25°/-25°；左右倾斜：≥+15°/-15；头板：≥+45° / -60°；背板：≥+75°/-40°；腿板≥ -90°；折刀位≥220°；反折刀位≥110° |
| 18 | - 醉屏架配延长杆拓展空间，延长杆长度≥300mm,可拆卸，可围绕麻醉杆360度旋转。 |
| 19 | - 万向夹头的圆孔为非整体式设计，外侧半圆可绕内侧半圆旋转。材质为不低于18:10的镍铬合金。（提供夹头实物照片） |
| 20 | - 手术床呈水平最高位时，纵向摆动≤5mm，横向摆动≤3mm，水平侧向摆动≤6mm。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告） |

每套配置清单（一共7套）

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动液压手术床主机 | 1台 |
| 2 | 双关节腿板，分体式 | 1副 |
| 3 | 夜光控制器 | 1个 |
| 4 | 充电线 | 1个 |
| 5 | 手板 | 1对 |
| 6 | 夹头 | 1个 |

二、门诊手术室电动液压手术床1套 ，价格12万

- 制造商需通过ISO9001及ISO13485体系认证；

- 手术床采用电动液压系统，以下体位采用电动调节方式：升降、纵转（头/脚）、侧转（左/右）、背部（上/下升）、水平移动；

- 床台可选配一键复位功能，只需按一个操作键，即可让床台恢复水平状态，方便医护人员操作；

- 床台具备实现一键屈曲/反屈曲功能。

- 床台具备腰桥功能，腰桥可上顶12cm，采用碳纤维材质制成，透X光性好；

- 具备两套独立的操控系统，当手控盒故障时，辅助开关仍可以操作手术台。辅助开关的位置需要在底盖上（非立柱上），既可避免在术中操作时影响医护人员的站位，也可避免污染布巾的风险，保证手术的进行，提供图片证明；

- 内建蓄电池，满电量时，可供所有功能动作操作50次。并具有智能充电及电量不足报警功能；

- 分体式腿板，采用德国品牌气压棒操作，操作省力方便，行程中任意位置均可定位；

- ★具备头尾互换的功能，通过头板与脚板位置互换后，透视距离≥1500mm，为C臂提供最大的透视空间，提供图片证明；

- 手术台床垫为记忆减压床垫，有效防止褥疮产生；

- 手术台边轨具备安全防滑落设计，防止附件固定器滑落地面，提高操作安全性；

- 手术台床柱外壳及底盖均采用SUS304不锈钢，易清洗易擦洗，抗酸碱耐腐蚀，确保永不生锈；

- ▲具备急停开关，突遇手术床故障时，一键即可切断电源，停止床台所有动作，提高安全性。

- 手术床床垫皮层通过耐燃性实验，提供相关测试报告。

- 手术台表面处理在严格的盐雾试验后，再做划格附着力试验，等级可达到0级，出具的相关测试报告。。

- 床身长度：≥2090mm；

- 床身宽度（不含边轨）：≥520mm；

- ★床台升降（不含床垫）：水平最低位≤590mm，水平最高位≥1000mm；

- 纵转（头低脚高/头高脚低）： ≥30°/30°；

- 侧转（左/右）：≥20°/20°；

- 背部段（上/下）：≥76°/45°；

- 头部段（上/下）：≥60°/90°；

- 脚部段（上、下、张开）：≥20°/90°/180°；

- ▲平移距离：≥330mm；

- ▲最大安全承载重量：≥380kg，提供检测报告；

- 配置清单：

26.1手术床主体*1台

26.2床垫*1套

26.3手控盒*1个

26.4电源线*1根

26.5固定器*3个

26.6截石位腿架*2个

26.7绑带*1根

27.质保期≥5年

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术床主体 | 1台 |
| 2 | 头部组立 | 1套 |
| 3 | 脚部组立，左、右 | 1对 |
| 4 | 手部组立，左、右 | 1对 |
| 5 | 减压记忆床垫 | 1套 |
| 6 | 手控盒 | 1个 |
| 7 | 承和器 | 3个 |
| 8 | 麻醉幕帘架 | 1个 |
| 9 | 截石位腿架 | 1对 |
| 10 | 绑带 | 1根 |
| 11 | 内置电池 | 1份 |
| 12 | 电源线 | 1根 |

每套配置清单

三、妇科手术台技术参数（数量2台）总计10万

- 电动妇科手术台作为综合性妇科手术台，需操作简单便捷，可适合开展各种妇科检查、妇科手术及诊断。整体升降、座板折转为脚踏开关操纵，使用方便，灵活。背板升降为进口气弹簧可锁定装置，可根据实际情况调整患者体位，方便医护人员进行各种医疗手术操作。

- 动力系统关键部分采用优质电机，其主机安全电压为DC24V，无需稳压器，操作安全平稳无噪音、性能稳定，使用环境好；

- 整床床面采用优质PU皮，采用人体工程学原理，曲线设计。经聚胺脂发泡、模具一次性成型，表面光洁无缝，污水无法渗透；

- ▲搁手板表面带有凹型槽，可避免病人检查时手臂的滚动，表面光洁无缝；

- 座板和背板曲线适合人体后背体形特点，便于消毒、抗菌、抗污、耐磨、防臭等特点；

- 背板背面与辅助台背面配有工程塑料外罩装饰，美观、防尘、易清洁；

- 配有可脱卸式辅助台，搁腿架聚胺脂发泡、模具一次性成型，便于消毒、清洗，使用寿命长，隐藏式拉手，方便患者上下床；

- ▲配备弧型污物盆，并带有导流口和导流管，易于清洁冲洗，使用方便，避免污物外溅。污物盆滑动距离≥150mm；

- 床底盘罩采用工程塑料模具一次成型，其特点为清洁卫生、防腐耐脏；

- 床底座带有万向轮，可方便行走、锁定；

- 通过ISO13485、ISO9001质量管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，环境管理体系认证（提供证件复印件）

- ▲厂家须提供至少13种颜色供临床选择调配（提供色板供选择），以便符合医院临床诊室温馨化的需求

- 台面尺寸：长度≥1700mm ，宽度≥550mm；

- ★台面升降宽度：最低≤600 mm ，最高≥920 mm；

- 背板折转角度：下折≥8°，上折≥60°；

- 座板折转角度：下折≥8°，上折≥16°；

- 搁手板摆动角度：0°~90°；

- 拉手移动距离≥140mm；

- ★使用年限≥10年

- 配置清单：

20.1床台主体*2台

20.2脚踏开关*2个

20.3搁手板*4个

20.4拉手*4个

20.5污物盆*2个

20.6搁腿架*4个

20.7辅助台*2个

20.8电源线*2根

21.质保期≥5年

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床台主机 | 1台 |
| 2 | 搁手板 | 2个 |
| 3 | 脚踏开关 | 1个 |
| 4 | 拉手 | 2个 |
| 5 | 搁腿架 | 2个 |
| 6 | 污水盆 | 1个 |
| 7 | 辅助台 | 1个 |
| 8 | 电源线 | 1根 |

★为必须符合项；“▲”指标为重要指标参数，需提供技术白皮书或产品说明书等证明材

四、其他要求：

1.	交货期：合同签订后60天内到医院现场

2.	付款方式：设备验收合格之后6个月内支付100%货款

3.	安装：应按照在买方确定的时间在买方用户所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后，出具验收报告。

4.	培训：应派遣合格的技术人员到买方所在地培训两名以上的技术人员，培训费用由卖方承担,在仪器正常使用后，厂家免费派遣应用工程使前往培训。

5.	质保期：》5年