上海市同仁医院所需一批灯床塔公开招标项目第三标包需求文件
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]包3：电动液压手术床（7套）、门诊手术室电动液压手术床（1套）和妇科手术台（2台），共160万

一、电动液压手术床，共计7套，预算共138万
[bookmark: OLE_LINK9]电动液压手术床技术参数及配置
	序号
	需求描述

	1
	★采用电动液压驱动。床面骨架、升降柱外壳及侧导轨的材质为不低于18：10 的镍铬合金材料。（  提供证明材料）

	2
	手术床可电动控制至少以下功能：上升下降，左右倾斜，头脚倾斜，一键式折刀位，一键反折刀位，一键0位，一键患者正向位，一键患者反向位。

	3
	手术床为五段式，背板由两块大小规格相近的上、下背板组成。头板带有2个环形槽安装栓，可调节头板与床面的间距；延长板两侧配有手螺钉和按压锁定杆，可双重固定头板，延长板具有弹性阻尼缸支撑结构。（提供证明材料）

	4
	★手术床最低水平高度≤600mm，最高水平高度≥950mm。（提供原厂公开资料证明并由原厂盖章）

	5
	手术床最大载重量≥360Kg，自重≥180Kg。

	6
	≥两套独立电子操作系统，必须包含一套手持式遥控器，一套床体上紧急操作面板，应急面板采用单独电路连接。手术床的防电击保护类型保护等级≥II级，B 类。（提供证明材料）

	7
	手术床可平移距离≥310mm，平移操作手柄具有颜色标记。

	8
	手术床充满电可支持不少于 80 次常规手术，电池总容量≥30Ah,手术床充电插孔位于手术床非头脚侧,为两眼插孔。（提供证明材料）

	9
	腿板为一键滚珠快速插拔设计，通过气弹簧设计下折，可实现单只腿板外展功能90°同时下折90°。

	10
	▲腿板长度≥740mm，腿板上具有外展锁扣，采用一键式外展，腿板内侧角有切面处理。（提供图片证明）

	11
	床垫采用至少80mm泡沫海棉芯制成，分别为防漏层，≥60mm记忆垫，≥20mm减压垫和半透层。（提供床垫厚度测量照片）

	12
	▲底座外壳为非金属复合材料，一体成型，底座长度≥1100mm,宽度≥700mm，高度≥205mm。（提供证明材料）

	13
	遥控器为夜光按键型，有正向和反向体位操作按钮。（提供遥控器照片）

	14
	▲手术床采用脚踏板刹车和解刹，脚踏刹车具有三档，万向轮可切换为定向轮。（提供证明材料）

	15
	手术床配有4个四个双旋转万向轮：直径≥120mm，（提供证明材料）

	16
	手术床前后倾斜至宣称最大角度时,可同时左右倾斜至宣称最大角度。（提供实拍图片证明）

	17
	前后倾斜：≥+25°/-25°；左右倾斜：≥+15°/-15；头板：≥+45° / -60°；背板：≥+75°/-40°；腿板≥ -90°；折刀位≥220°；反折刀位≥110°

	
18
	醉屏架配延长杆拓展空间，延长杆长度≥300mm,可拆卸，可围绕麻醉杆360度旋转。

	19
	万向夹头的圆孔为非整体式设计，外侧半圆可绕内侧半圆旋转。材质为不低于18:10的镍铬合金。（提供夹头实物照片）

	20
	手术床呈水平最高位时，纵向摆动≤5mm，横向摆动≤3mm，水平侧向摆动≤6mm。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告）





每套配置清单（一共7套）
	序号
	项目名称
	数量

	1
	电动液压手术床主机
	1台

	2
	双关节腿板，分体式
	1副

	3
	夜光控制器
	1个

	4
	充电线
	1个

	5
	手板
	1对

	6
	夹头
	1个







[bookmark: _Hlk235185828]二、门诊手术室电动液压手术床1套 ，价格12万

1. 制造商需通过ISO9001及ISO13485体系认证；
2. 手术床采用电动液压系统，以下体位采用电动调节方式：升降、纵转（头/脚）、侧转（左/右）、背部（上/下升）、水平移动；
3. 床台可选配一键复位功能，只需按一个操作键，即可让床台恢复水平状态，方便医护人员操作；
4. 床台具备实现一键屈曲/反屈曲功能。
5. 床台具备腰桥功能，腰桥可上顶12cm，采用碳纤维材质制成，透X光性好；
6. 具备两套独立的操控系统，当手控盒故障时，辅助开关仍可以操作手术台。辅助开关的位置需要在底盖上（非立柱上），既可避免在术中操作时影响医护人员的站位，也可避免污染布巾的风险，保证手术的进行，提供图片证明；
7. 内建蓄电池，满电量时，可供所有功能动作操作50次。并具有智能充电及电量不足报警功能；
8. 分体式腿板，采用德国品牌气压棒操作，操作省力方便，行程中任意位置均可定位；
9. ★具备头尾互换的功能，通过头板与脚板位置互换后，透视距离≥1500mm，为C臂提供最大的透视空间，提供图片证明；
10. 手术台床垫为记忆减压床垫，有效防止褥疮产生；
11. 手术台边轨具备安全防滑落设计，防止附件固定器滑落地面，提高操作安全性；
12. 手术台床柱外壳及底盖均采用SUS304不锈钢，易清洗易擦洗，抗酸碱耐腐蚀，确保永不生锈；
13. ▲具备急停开关，突遇手术床故障时，一键即可切断电源，停止床台所有动作，提高安全性。
14. 手术床床垫皮层通过耐燃性实验，提供相关测试报告。
15. 手术台表面处理在严格的盐雾试验后，再做划格附着力试验，等级可达到0级，出具的相关测试报告。。
16. 床身长度：≥2090mm；
17. 床身宽度（不含边轨）：≥520mm；
18. ★床台升降（不含床垫）：水平最低位≤590mm，水平最高位≥1000mm；
19. 纵转（头低脚高/头高脚低）： ≥30°/30°；
20. 侧转（左/右）：≥20°/20°；
21. 背部段（上/下）：≥76°/45°；
22. 头部段（上/下）：≥60°/90°；
23. 脚部段（上、下、张开）：≥20°/90°/180°；
24. ▲平移距离：≥330mm；
25. ▲最大安全承载重量：≥380kg，提供检测报告；
26. 配置清单：
26.1手术床主体*1台
26.2床垫*1套
26.3手控盒*1个
26.4电源线*1根
26.5固定器*3个
26.6截石位腿架*2个
26.7绑带*1根
27.质保期≥5年


	序号
	名称
	数量

	1
	手术床主体
	1台

	2
	头部组立
	1套

	3
	脚部组立，左、右
	1对

	4
	手部组立，左、右
	1对

	5
	减压记忆床垫
	1套

	6
	手控盒
	1个

	7
	承和器
	3个

	8
	麻醉幕帘架
	1个

	9
	截石位腿架
	1对

	10
	绑带
	1根

	11
	内置电池
	1份

	12
	电源线

	1根


每套配置清单

三、妇科手术台技术参数（数量2台）总计10万

1. [bookmark: OLE_LINK8]电动妇科手术台作为综合性妇科手术台，需操作简单便捷，可适合开展各种妇科检查、妇科手术及诊断。整体升降、座板折转为脚踏开关操纵，使用方便，灵活。背板升降为进口气弹簧可锁定装置，可根据实际情况调整患者体位，方便医护人员进行各种医疗手术操作。
2. 动力系统关键部分采用优质电机，其主机安全电压为DC24V，无需稳压器，操作安全平稳无噪音、性能稳定，使用环境好；
3. 整床床面采用优质PU皮，采用人体工程学原理，曲线设计。经聚胺脂发泡、模具一次性成型，表面光洁无缝，污水无法渗透；
4. ▲搁手板表面带有凹型槽，可避免病人检查时手臂的滚动，表面光洁无缝；
5. 座板和背板曲线适合人体后背体形特点，便于消毒、抗菌、抗污、耐磨、防臭等特点；
6. 背板背面与辅助台背面配有工程塑料外罩装饰，美观、防尘、易清洁；
7. 配有可脱卸式辅助台，搁腿架聚胺脂发泡、模具一次性成型，便于消毒、清洗，使用寿命长，隐藏式拉手，方便患者上下床；
8. ▲配备弧型污物盆，并带有导流口和导流管，易于清洁冲洗，使用方便，避免污物外溅。污物盆滑动距离≥150mm；
9. 床底盘罩采用工程塑料模具一次成型，其特点为清洁卫生、防腐耐脏；
10. 床底座带有万向轮，可方便行走、锁定；
11. 通过ISO13485、ISO9001质量管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，环境管理体系认证（提供证件复印件）
12. ▲厂家须提供至少13种颜色供临床选择调配（提供色板供选择），以便符合医院临床诊室温馨化的需求
13. 台面尺寸：长度≥1700mm ，宽度≥550mm；
14. ★台面升降宽度：最低≤600 mm ，最高≥920 mm；
15. 背板折转角度：下折≥8°，上折≥60°；
16. 座板折转角度：下折≥8°，上折≥16°；
17. 搁手板摆动角度：0°~90°；
18. 拉手移动距离≥140mm；
19. ★使用年限≥10年
20. 配置清单：
20.1床台主体*2台
20.2脚踏开关*2个
20.3搁手板*4个
20.4拉手*4个
20.5污物盆*2个
20.6搁腿架*4个
20.7辅助台*2个
20.8电源线*2根
21.质保期≥5年


	序号
	品名
	数量

	1
	床台主机
	1台

	2
	搁手板
	2个

	3
	脚踏开关
	1个

	4
	拉手
	2个

	5
	搁腿架
	2个

	6
	污水盆
	1个

	7
	辅助台
	1个

	8
	电源线
	1根


ZC20260133          上海市同仁医院所需一批灯床塔公开招标项目第二标包             需求文件
★为必须符合项；“▲”指标为重要指标参数，需提供技术白皮书或产品说明书等证明材
四、其他要求：
1.	交货期：合同签订后60天内到医院现场
2.	付款方式：设备验收合格之后6个月内支付100%货款
3.	安装：应按照在买方确定的时间在买方用户所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后，出具验收报告。
4.	培训：应派遣合格的技术人员到买方所在地培训两名以上的技术人员，培训费用由卖方承担,在仪器正常使用后，厂家免费派遣应用工程使前往培训。
5.	质保期：》5年
