上海市同仁医院所需全院胎儿中央监护系统公开招标项目

需求文件

一、技术参数

| 一 | 产地：国产 数量：1套批 预算金额：400万元 |
| --- | --- |
| 二 | 设备功能、用途：用于产前检查、监护临产和分娩中孕妇及胎儿各项生理参数监测。 |
| 三 | 技术要求 |
| 1 | 胎儿监护仪（无线探头） |
| 1.1 | 一体化无线胎监，监护参数：心率（FHR1、FHR2），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），支持灵活配置同品牌无线母参模块 |
| ▲1.2 | 支持TOCO探头监测宫缩的同时同步监测母亲心率曲线，有效识别母亲心率信号干扰，避免误测带来的风险 |
| 1.3 | 支持无线充电，无线探头无充电触点，不会因涂抹耦合剂污染充电触点导致充电不良问题，延长探头使用寿命，降低无线探头续航衰减 |
| 1.4 | 支持无线探头≥10min以上的断线续传 |
| 1.5 | 波形储存时长：≥3000小时 |
| 1.6 | ≥13英寸高清晰TFT触摸屏设计，分辨率≥1920*1080P |
| 1.7 | 具备CTG预警功能，针对高危CTG曲线及时报警 |
| 1.8 | 支持全键盘中文孕妇信息输入，支持≥3个USB接口 |
| 1.9 | 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调 |
| 1.10 | 具有超声传感器信号质量指示功能 |
| 1.11 | 探头防尘防水等级IP68，探头支持防水透气技术，探头支持水下＞1m 24小时 |
| 1.12 | 内置式宽行热敏打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线、母亲心率曲线、血氧曲线及胎儿活动曲线 |
| 1.13 | 标配NST三分类和NICHD三分类评估，软件可进行自动三级分类 |
| 1.14 | 宽波束多晶片探头，超声发射频率≥1MHz，超声波束声强≤4 mW/cm2 |
| ★1.15 | 标配内置热敏打印机（非外配），打印纸支持主流150/152mm |
| 1.16 | 支持Fischer/Krebs/NST/改良Fischer评分 |
| 1.17 | 注册结构及组成：可选配体表胎心电探头 |
| 1.18 | 支持多胎监护波形的分离打印 |
| 2 | 胎儿/母亲监护仪（胎儿、母亲模块均为无线探头） |
| ▲2.1 | 一体化无线胎监，监护参数：心率（FHR1、FHR2），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；配置同品牌无线母参模块：血压、血氧 |
| 2.2 | 支持TOCO探头监测宫缩的同时同步监测母亲心率曲线，有效识别母亲心率信号干扰，避免误测带来的风险 |
| 2.3 | 支持无线充电，无线探头无充电触点，不会因涂抹耦合剂污染充电触点导致充电不良问题，延长探头使用寿命，降低无线探头续航衰减 |
| 2.4 | 支持无线探头≥10min以上的断线续传 |
| 2.5 | 波形储存时长：≥3000小时 |
| 2.6 | ≥13英寸高清晰TFT触摸屏设计，分辨率≥1920*1080P |
| 2.7 | 具备CTG预警功能，针对高危CTG曲线及时报警 |
| 2.8 | 支持全键盘中文孕妇信息输入，支持≥3个USB接口 |
| 2.9 | 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调 |
| 2.10 | 具有超声传感器信号质量指示功能 |
| 2.11 | 探头防尘防水等级IP68，探头支持防水透气技术，探头支持水下＞1m 24小时 |
| 2.12 | 内置式宽行热敏打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线、母亲心率曲线、血氧曲线及胎儿活动曲线； |
| 2.13 | 标配NST三分类和NICHD三分类评估，软件可进行自动三级分类 |
| 2.14 | 宽波束多晶片探头，超声发射频率1MHz，超声波束声强≤4 mW/cm2 |
| 2.15 | 标配内置热敏打印机（非外配），打印纸支持主流150/152mm |
| 2.16 | 支持Fischer/Krebs/NST/改良Fischer评分 |
| 2.17 | 母胎主机与无线探头及多参数母参模块分体设计，支持NFC触即连，无线探头可在多台机器间进行灵活配对 |
| 2.18 | 注册结构及组成：可选配体表胎心电探头 |
| 3 | 胎儿监护仪（有线探头） |
| 3.1 | 有线探头监护，保证监护信号稳定性，监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），母亲心率（MHR） |
| 3.2 | 支持TOCO探头监测宫缩的同时监测母亲心率曲线，有效识别母亲心率信号干扰 |
| 3.3 | 支持三胎监测功能，支持多胎胎心率重合报警(SOV)及多胎监护波形的分离打印 |
| 3.4 | ≥13英寸高清晰TFT触摸屏设计，≥1920*1080P高清分辨率呈现 |
| 3.5 | 屏幕支持多角度翻转，方便多角度查看，非平板式 |
| 3.6 | 1MHz 超声胎心探头，超声波束声强≤4 mW/cm2 |
| 3.7 | 支持波形储存时长≥3000小时 |
| 3.8 | 支持全键盘中文孕妇信息输入，支持USB接口，支持接入扫码枪 |
| 3.9 | 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示 |
| 3.10 | 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线 |
| 3.11 | 内置四种以上胎监报告自动评分/分析方法 |
| 3.12 | 支持CTG预警，针对正弦模式预警、低变异性预警、无变异的心动过速、延迟减速等危机模式及时报警，提醒医生及时发现异常 |
| 3.13 | 标配NST三分类和NICHD三分类评估，软件可进行自动三级分类 |
| 3.14 | 有线探头任意插拔，US、TOCO探头任意插拔，用户接入操作更便捷，机器智能分配探头号 |
| 3.15 | 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线、母亲心率曲线及胎儿活动曲线 |
| 3.16 | 内置式打印机，打印机走纸速度1、2、3cm/min可调 |
| 3.17 | 探头防护等级IP68，探头支持防水透气技术，探头支持水下＞1m 24小时 |
| 3.18 | 可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印 |
| 4 | 集成化多床位无线胎监系统 |
| 4.1 | 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM） |
| 4.2 | 无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫缩压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理，免除线缆对孕妇的束缚 |
| 4.3 | 采用集成化多床位无线胎心监护工作站，统一注册 |
| 4.4 | 统一注册集成式工作站，探头槽支持无限制旋转，无线探头可随意安放，提高医护人员工作效率 |
| 4.5 | 多床位监护：一套工作站标配同时无线监护多床单/双胎/三胎孕妇，最大化节约医疗空间 |
| 4.6 | ≥21.5英寸医用一体机，支持全触摸屏和键盘输入操作 |
| 4.7 | 具有监护计时提醒功能，10、20、30、40、50、60分钟可选 |
| 4.8 | 能打印多种报告，包括支持三类图形评估报告在内多种报告系统 |
| 4.9 | 符合国际标准的三级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节 |
| 4.10 | SOV（信号重合）报警功能 |
| 4.11 | 具有超声传感器信号质量、电池电量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线 |
| 4.12 | 掉电保护功能：每分钟自动暂存 |
| 4.13 | 工作站的扩展性强，可将床边机胎监以有线或无线方式接入，实现数据的统一管理 |
| 4.14 | 1MHz多普勒防水探头，超声波束声强：Iob<1mW/cm2 |
| 4.15 | 胎心探头8级防水透气 |
| 4.16 | 支持单胎、双胎、三胞胎功能，单双三胎任意配置 |
| 4.17 | 无线探头内置锂电池，充电时间≤5小时，使用时间≥8小时，电池寿命循环充放电次数≥500次 |
| 4.18 | 一体化探头槽设计，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放 |
| 4.19 | 无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量、窗口号、孕妇姓名、胎心数值、宫缩数值； |
| 4.20 | ABS塑料无缝一体成型可充电探头槽设计 |
| 5 | 智能产程监测系统 |
| 5.1 | 平板式彩色多普勒系统，用于产程数据监测，对产程进展进行评估，记录产程数据 |
| ★5.2 | ≥21英寸液晶竖屏触摸屏，128物理通道，≥3把超声探头接口（非拓展器）所有探头接口相同，可互通使用 |
| 5.3 | 全域动态聚焦技术，全场无焦点，即支持全程发射及全程接收聚焦，使图像近、中、远场保持均匀一致 |
| 5.4 | 支持单幅、双幅、四幅显示模式 |
| 5.5 | 产时超声可与同品牌产科工作站对接，进行全产程监测系统统一管理 |
| 5.6 | 主机出厂支持同时插入凸阵腹部探头、线阵探头和腔内探头 |
| 5.7 | 配套专用的产程数据监测与可视化系统软件，设置有胎方位、产程进展角（AOP）、胎头与会阴距离（HPD）、宫颈扩张、羊水指数、脐带检测等功能 |
| 5.8 | 系统支持将产程进展角（AOP）智能换算成胎头位置，协助临床医生更方便了解产程参数 |
| 5.9 | 支持产程监测辅助扫查指导功能，提供胎头位置、宫颈扩张、羊水指数、脐带检测等等操作指导及标准图谱参考 |
| 5.10 | 支持B/PW自动参数调节，可根据不同探头不同位置进行自动参数调节 |
| 5.11 | 具备智能产时监测功能，提供胎方位三步监测操作视频指导，辅助扫查 |
| ▲5.12 | 产品支持自动产时测量功能 |
| 5.13 | 支持扫图指导后自动输出胎方位结果 |
| 5.14 | 支持扫图指导后，自动输出胎头位置测量线及测量结果 |
| 5.15 | 支持扫图指导后，自动输出胎头位置指标：进展距离（PD），胎头方向（FHD），胎头-会阴距离（HPD），中线角度（MLA）等数据的测量线及测量结果 |
| 5.16 | 支持自动输出胎心率及S/D等多项指标 |
| 5.17 | 支持穿刺引导，可选配穿刺架，在注册证中同步体现 |
| 5.18 | 支持为每个孕妇建立档案，根据监测结果显示动态头盆3D图像 |
| 5.19 | 自动绘制电子产程图，自动生成产程数据记录单，产程数据记录单包括每轮次测量的产程数据 |
| 5.20 | 支持生成产前头盆检查与试产评估报告 |
| 5.21 | 屏幕支持上下倾斜，角度范围≥10°，左右调节，左右角度调节各≥30° |
| 5.22 | 支持选配拓展≥7小时续航（内部电池槽非外部拓展） |
| 5.23 | 支持屏幕下方配备把手方便屏幕各角度移动翻转 |
| 5.24 | 支持一键进入消毒模式，防止屏幕消毒误触 |
| 5.25 | 支持数据脱敏，可进行病人信息及病例的隐藏导出 |
| 5.26 | 支持Worklist(工作清单)服务器加载预约的病人信息 |
| 5.27 | 支持5G连接 |
| 5.28 | 支持通过云分享和Wi-Fi直连功能，传输检查图像及电影片段到移动终端设备 |
| 6 | 智慧胎监信息系统软件 |
| 6.1 | 投标厂家通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系 |
| 6.2 | 厂家通过妇幼相关网络安全三级等保认证 |
| 6.3 | 分布式结构，可实现胎监数据统一服务器管理，跨围产科室（如产科门诊、住院等多科室）管理，实现孕妇完整档案和数据管理 |
| 6.4 | 支持通过HL7等多种对接方式接入医院信息管理系统（HIS），自动获取孕妇信息并上传报告归档，实现数据统一管理和共享 |
| 6.5 | 支持实时更新设备状态，并根据设备的状态信息，判断设备是否工作正常，智能分配空闲设备执行胎监检查 |
| 6.6 | 支持B/S架构，可以实现长时间不间断监护并随时随地通过浏览器快速访问查看 |
| 6.7 | 能打印多种报告，包括支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分报告，三类图形评估报告和CTG报告等多种报告系统 |
| 6.8 | 系统支持主流WiFi网络/有线以太网，支持利用医院现有WiFi进行组网或自行布线组网（组网需满足科室使用区域无线信号的稳定覆盖，组网产生的费用由中标人负责），连接网络内母胎监护设备，实现数据统一管理 |
| 6.9 | 系统支持接入接入新生儿血气分析仪，实现孕妇、新生儿脐血气数据的统一管理 |
| 6.10 | 支持接入产时超声设备，可实现分娩可视化展示、分娩关键参数动态监测与分析支持、顺产概率预测、用药情况记录、电子产程图数据同步管理 |
| 6.11 | 提供报告术语扫码解读功能，用户可通过微信扫描报告二维码，进入胎监术语解读页面，查看对应结果说明 |
| 6.12 | 支持胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面，根据床边机监护数据，自适应界面更改，满足产前监护、产时监护、产后监护不同需要 |
| 6.13 | 支持多中心监护，支持屏幕扩展。同网络下经授权后的PC设备、移动PDA，可查看实时监护数据 |
| 6.14 | 支持对接医院信息系统，并从医院信息系统下载胎监检查预约信息，提供预约列表展示当日胎监预约孕妇信息，并支持查询、新增当日预约孕妇信息 |
| 6.15 | 系统应支持多种监护报警功能，支持报警延时设置，支持回顾报警记录 |
| 6.16 | 支持胎监数据异常提醒，危急信息置顶显示，方便医务人员快速定位异常床位和危急数据管理 |
| 6.17 | 系统应支持对历史档案进行档案搜索，支持回顾全程CTG曲线。支持对历史数据进行报告打印 |
| 6.18 | 系统应可支持扫码枪/PDA等辅助工具，扫码完成监护流程 |
| 6.19 | 具有胎监曲线分析功能：可对所选段曲线的胎心率基线值、宫缩次数、胎动次数、加速次数、减速次数、短变异等参数指标进行分析 |
| 6.20 | 支持对接医院电子签名系统，进行胎监报告单电子CA签名。支持对接医院信息系统，进行胎监报告单自动归档 |
| 6.21 | 供家属/医护看板，实时大屏展示分娩数据供医护人员实时查看 |
| 6.22 | 支持3D图展示头盆关系，提供分娩预测 |
| 6.23 | 分娩可视化展示：多床位孕产妇分娩数据同屏动态展示，包括基本信息、高危等级、胎儿监护数据（胎心率、胎动、宫缩压）和产程监测数据（胎方位、胎头进展角度、胎头位置、宫颈扩张等） |
| 6.24 | 支持根据产程监测数据(宫颈扩张、胎头下降、胎方位等)自动绘制电子产程进展图，同时支持输入宫颈扩张与胎头下降等数值，自动生成产程图并支持保存与打印 |
| 七 | 设备清单 |
| 1 | 胎儿监护仪（无线探头，含TOCO探头母亲心率监测）28台 |
| 2 | 胎儿/母亲监护仪（无线探头，含无线母参模块）14台 |
| 3 | 胎儿监护仪（有线探头，含TOCO探头母亲心率监测）6 台 |
| 4 | 集成化多床位无线胎监系统（一拖八）1台 |
| 5 | 智能产程监测系统（含自动产程监测功能、一把凸阵探头） 2台 |
| 6 | 智慧胎监信息系统（胎监、产时超声联网包含HIS接口）1套 |
| 7 | 脐血流检测仪 2台 |

★为必须符合项；“▲”指标为重要指标参数，需提供技术白皮书或产品说明书等证明材料。

二、其他要求

1.	交货期：合同签订后60天内到医院现场

2.	付款方式：设备验收合格之后6个月内支付100%货款

3.	安装：应按照在买方确定的时间在买方用户所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后，出具验收报告。

4.	培训：应派遣合格的技术人员到买方所在地培训两名以上的技术人员，培训费用由卖方承担,在仪器正常使用后，厂家免费派遣应用工程使前往培训。

5.	质保期： 》5年