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上海市同仁医院所需全院胎儿中央监护系统公开招标项目
需求文件
一、技术参数
	一
	产地：国产        数量：1套批    预算金额：400万元

	二
	设备功能、用途：用于产前检查、监护临产和分娩中孕妇及胎儿各项生理参数监测。

	三
	技术要求

	1
	胎儿监护仪（无线探头）

	1.1
	一体化无线胎监，监护参数：心率（FHR1、FHR2），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），支持灵活配置同品牌无线母参模块

	▲1.2
	支持TOCO探头监测宫缩的同时同步监测母亲心率曲线，有效识别母亲心率信号干扰，避免误测带来的风险

	1.3
	支持无线充电，无线探头无充电触点，不会因涂抹耦合剂污染充电触点导致充电不良问题，延长探头使用寿命，降低无线探头续航衰减

	1.4
	支持无线探头≥10min以上的断线续传

	1.5
	波形储存时长：≥3000小时

	1.6
	≥13英寸高清晰TFT触摸屏设计，分辨率≥1920*1080P 

	1.7
	具备CTG预警功能，针对高危CTG曲线及时报警

	1.8
	支持全键盘中文孕妇信息输入，支持≥3个USB接口

	1.9
	胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调

	1.10
	具有超声传感器信号质量指示功能

	1.11
	探头防尘防水等级IP68，探头支持防水透气技术，探头支持水下＞1m 24小时 

	1.12
	内置式宽行热敏打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线、母亲心率曲线、血氧曲线及胎儿活动曲线

	1.13
	标配NST三分类和NICHD三分类评估，软件可进行自动三级分类

	1.14
	宽波束多晶片探头，超声发射频率≥1MHz，超声波束声强≤4 mW/cm2 

	★1.15
	标配内置热敏打印机（非外配），打印纸支持主流150/152mm 

	1.16
	支持Fischer/Krebs/NST/改良Fischer评分

	1.17
	注册结构及组成：可选配体表胎心电探头

	1.18
	支持多胎监护波形的分离打印

	2
	胎儿/母亲监护仪（胎儿、母亲模块均为无线探头）

	▲2.1
	一体化无线胎监，监护参数：心率（FHR1、FHR2），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；配置同品牌无线母参模块：血压、血氧

	2.2
	支持TOCO探头监测宫缩的同时同步监测母亲心率曲线，有效识别母亲心率信号干扰，避免误测带来的风险

	2.3
	支持无线充电，无线探头无充电触点，不会因涂抹耦合剂污染充电触点导致充电不良问题，延长探头使用寿命，降低无线探头续航衰减

	2.4
	支持无线探头≥10min以上的断线续传

	2.5
	波形储存时长：≥3000小时

	2.6
	≥13英寸高清晰TFT触摸屏设计，分辨率≥1920*1080P 

	2.7
	具备CTG预警功能，针对高危CTG曲线及时报警

	2.8
	支持全键盘中文孕妇信息输入，支持≥3个USB接口

	2.9
	胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调

	2.10
	具有超声传感器信号质量指示功能

	2.11
	探头防尘防水等级IP68，探头支持防水透气技术，探头支持水下＞1m 24小时 

	2.12
	内置式宽行热敏打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线、母亲心率曲线、血氧曲线及胎儿活动曲线； 

	2.13
	标配NST三分类和NICHD三分类评估，软件可进行自动三级分类

	2.14
	宽波束多晶片探头，超声发射频率1MHz，超声波束声强≤4 mW/cm2 

	2.15
	标配内置热敏打印机（非外配），打印纸支持主流150/152mm 

	2.16
	支持Fischer/Krebs/NST/改良Fischer评分

	2.17
	母胎主机与无线探头及多参数母参模块分体设计，支持NFC触即连，无线探头可在多台机器间进行灵活配对

	2.18
	注册结构及组成：可选配体表胎心电探头

	3
	胎儿监护仪（有线探头）

	3.1
	有线探头监护，保证监护信号稳定性，监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），母亲心率（MHR）

	3.2
	支持TOCO探头监测宫缩的同时监测母亲心率曲线，有效识别母亲心率信号干扰

	3.3
	支持三胎监测功能，支持多胎胎心率重合报警(SOV)及多胎监护波形的分离打印

	3.4
	≥13英寸高清晰TFT触摸屏设计，≥1920*1080P高清分辨率呈现

	3.5
	屏幕支持多角度翻转，方便多角度查看，非平板式

	3.6
	1MHz 超声胎心探头，超声波束声强≤4 mW/cm2

	3.7
	支持波形储存时长≥3000小时

	3.8
	支持全键盘中文孕妇信息输入，支持USB接口，支持接入扫码枪

	3.9
	胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示

	3.10
	具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线

	3.11
	内置四种以上胎监报告自动评分/分析方法

	3.12
	支持CTG预警，针对正弦模式预警、低变异性预警、无变异的心动过速、延迟减速等危机模式及时报警，提醒医生及时发现异常

	3.13
	标配NST三分类和NICHD三分类评估，软件可进行自动三级分类

	3.14
	有线探头任意插拔，US、TOCO探头任意插拔，用户接入操作更便捷，机器智能分配探头号

	3.15
	内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线、母亲心率曲线及胎儿活动曲线

	3.16
	内置式打印机，打印机走纸速度1、2、3cm/min可调

	3.17
	探头防护等级IP68，探头支持防水透气技术，探头支持水下＞1m 24小时

	3.18
	可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印

	4
	集成化多床位无线胎监系统

	4.1
	监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）

	4.2
	无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫缩压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理，免除线缆对孕妇的束缚

	4.3
	采用集成化多床位无线胎心监护工作站，统一注册

	4.4
	统一注册集成式工作站，探头槽支持无限制旋转，无线探头可随意安放，提高医护人员工作效率

	4.5
	多床位监护：一套工作站标配同时无线监护多床单/双胎/三胎孕妇，最大化节约医疗空间

	4.6
	≥21.5英寸医用一体机，支持全触摸屏和键盘输入操作

	4.7
	具有监护计时提醒功能，10、20、30、40、50、60分钟可选

	4.8
	能打印多种报告，包括支持三类图形评估报告在内多种报告系统

	4.9
	符合国际标准的三级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节

	4.10
	SOV（信号重合）报警功能

	4.11
	具有超声传感器信号质量、电池电量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线

	4.12
	掉电保护功能：每分钟自动暂存

	4.13
	工作站的扩展性强，可将床边机胎监以有线或无线方式接入，实现数据的统一管理

	4.14
	1MHz多普勒防水探头，超声波束声强：Iob<1mW/cm2

	4.15
	胎心探头8级防水透气

	4.16
	支持单胎、双胎、三胞胎功能，单双三胎任意配置

	4.17
	无线探头内置锂电池，充电时间≤5小时，使用时间≥8小时，电池寿命循环充放电次数≥500次

	4.18
	一体化探头槽设计，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放

	4.19
	无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量、窗口号、孕妇姓名、胎心数值、宫缩数值；

	4.20
	ABS塑料无缝一体成型可充电探头槽设计

	5
	智能产程监测系统

	5.1
	平板式彩色多普勒系统，用于产程数据监测，对产程进展进行评估，记录产程数据

	★5.2
	≥21英寸液晶竖屏触摸屏，128物理通道，≥3把超声探头接口（非拓展器）所有探头接口相同，可互通使用

	5.3
	全域动态聚焦技术，全场无焦点，即支持全程发射及全程接收聚焦，使图像近、中、远场保持均匀一致

	5.4
	支持单幅、双幅、四幅显示模式

	5.5
	产时超声可与同品牌产科工作站对接，进行全产程监测系统统一管理

	5.6
	主机出厂支持同时插入凸阵腹部探头、线阵探头和腔内探头

	5.7
	配套专用的产程数据监测与可视化系统软件，设置有胎方位、产程进展角（AOP）、胎头与会阴距离（HPD）、宫颈扩张、羊水指数、脐带检测等功能

	5.8
	系统支持将产程进展角（AOP）智能换算成胎头位置，协助临床医生更方便了解产程参数

	5.9
	支持产程监测辅助扫查指导功能，提供胎头位置、宫颈扩张、羊水指数、脐带检测等等操作指导及标准图谱参考

	5.10
	支持B/PW自动参数调节，可根据不同探头不同位置进行自动参数调节

	5.11
	具备智能产时监测功能，提供胎方位三步监测操作视频指导，辅助扫查

	▲5.12
	产品支持自动产时测量功能

	5.13
	支持扫图指导后自动输出胎方位结果

	5.14
	支持扫图指导后，自动输出胎头位置测量线及测量结果

	5.15
	支持扫图指导后，自动输出胎头位置指标：进展距离（PD），胎头方向（FHD），胎头-会阴距离（HPD），中线角度（MLA）等数据的测量线及测量结果

	5.16
	支持自动输出胎心率及S/D等多项指标

	5.17
	支持穿刺引导，可选配穿刺架，在注册证中同步体现

	5.18
	支持为每个孕妇建立档案，根据监测结果显示动态头盆3D图像

	5.19
	自动绘制电子产程图，自动生成产程数据记录单，产程数据记录单包括每轮次测量的产程数据

	5.20
	支持生成产前头盆检查与试产评估报告

	5.21
	屏幕支持上下倾斜，角度范围≥10°，左右调节，左右角度调节各≥30°

	5.22
	支持选配拓展≥7小时续航（内部电池槽非外部拓展）

	5.23
	支持屏幕下方配备把手方便屏幕各角度移动翻转

	5.24
	支持一键进入消毒模式，防止屏幕消毒误触

	5.25
	支持数据脱敏，可进行病人信息及病例的隐藏导出

	5.26
	支持Worklist(工作清单)服务器加载预约的病人信息

	5.27
	支持5G连接

	5.28
	支持通过云分享和Wi-Fi直连功能，传输检查图像及电影片段到移动终端设备

	6
	智慧胎监信息系统软件

	6.1
	投标厂家通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系

	6.2
	厂家通过妇幼相关网络安全三级等保认证

	6.3
	分布式结构，可实现胎监数据统一服务器管理，跨围产科室（如产科门诊、住院等多科室）管理，实现孕妇完整档案和数据管理

	6.4
	支持通过HL7等多种对接方式接入医院信息管理系统（HIS），自动获取孕妇信息并上传报告归档，实现数据统一管理和共享

	6.5
	支持实时更新设备状态，并根据设备的状态信息，判断设备是否工作正常，智能分配空闲设备执行胎监检查

	6.6
	支持B/S架构，可以实现长时间不间断监护并随时随地通过浏览器快速访问查看

	6.7
	能打印多种报告，包括支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分报告，三类图形评估报告和CTG报告等多种报告系统

	6.8
	系统支持主流WiFi网络/有线以太网，支持利用医院现有WiFi进行组网或自行布线组网（组网需满足科室使用区域无线信号的稳定覆盖，组网产生的费用由中标人负责），连接网络内母胎监护设备，实现数据统一管理

	6.9
	系统支持接入接入新生儿血气分析仪，实现孕妇、新生儿脐血气数据的统一管理

	6.10
	支持接入产时超声设备，可实现分娩可视化展示、分娩关键参数动态监测与分析支持、顺产概率预测、用药情况记录、电子产程图数据同步管理

	6.11
	提供报告术语扫码解读功能，用户可通过微信扫描报告二维码，进入胎监术语解读页面，查看对应结果说明

	6.12
	支持胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面，根据床边机监护数据，自适应界面更改，满足产前监护、产时监护、产后监护不同需要

	6.13
	支持多中心监护，支持屏幕扩展。同网络下经授权后的PC设备、移动PDA，可查看实时监护数据

	6.14
	支持对接医院信息系统，并从医院信息系统下载胎监检查预约信息，提供预约列表展示当日胎监预约孕妇信息，并支持查询、新增当日预约孕妇信息

	6.15
	系统应支持多种监护报警功能，支持报警延时设置，支持回顾报警记录

	6.16
	支持胎监数据异常提醒，危急信息置顶显示，方便医务人员快速定位异常床位和危急数据管理

	6.17
	系统应支持对历史档案进行档案搜索，支持回顾全程CTG曲线。支持对历史数据进行报告打印

	6.18
	系统应可支持扫码枪/PDA等辅助工具，扫码完成监护流程

	6.19
	具有胎监曲线分析功能：可对所选段曲线的胎心率基线值、宫缩次数、胎动次数、加速次数、减速次数、短变异等参数指标进行分析

	6.20
	支持对接医院电子签名系统，进行胎监报告单电子CA签名。支持对接医院信息系统，进行胎监报告单自动归档

	6.21
	供家属/医护看板，实时大屏展示分娩数据供医护人员实时查看

	6.22
	支持3D图展示头盆关系，提供分娩预测

	6.23
	分娩可视化展示：多床位孕产妇分娩数据同屏动态展示，包括基本信息、高危等级、胎儿监护数据（胎心率、胎动、宫缩压）和产程监测数据（胎方位、胎头进展角度、胎头位置、宫颈扩张等）

	6.24
	支持根据产程监测数据(宫颈扩张、胎头下降、胎方位等)自动绘制电子产程进展图，同时支持输入宫颈扩张与胎头下降等数值，自动生成产程图并支持保存与打印

	七
	设备清单

	1
	胎儿监护仪（无线探头，含TOCO探头母亲心率监测）28台

	2
	胎儿/母亲监护仪（无线探头，含无线母参模块）14台

	3
	胎儿监护仪（有线探头，含TOCO探头母亲心率监测）6 台

	4
	集成化多床位无线胎监系统（一拖八）1台

	5
	智能产程监测系统（含自动产程监测功能、一把凸阵探头） 2台

	6
	智慧胎监信息系统（胎监、产时超声联网包含HIS接口）1套

	7
	脐血流检测仪 2台


[bookmark: _GoBack]★为必须符合项；“▲”指标为重要指标参数，需提供技术白皮书或产品说明书等证明材料。

二、其他要求
1.	交货期：合同签订后60天内到医院现场
2.	付款方式：设备验收合格之后6个月内支付100%货款
3.	安装：应按照在买方确定的时间在买方用户所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后，出具验收报告。
4.	培训：应派遣合格的技术人员到买方所在地培训两名以上的技术人员，培训费用由卖方承担,在仪器正常使用后，厂家免费派遣应用工程使前往培训。
5.	质保期： 》5年

