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上海市同仁医院所需彩色多普勒超声诊断仪（Ⅱ）公开招标项目

招标需求文件

一、项目概况

1、采购内容：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪
2、采购数量： 1套

3、用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
4、服务要求：要求具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。

5、投标报价：设备及相关杂费、送货、安装、调试、人员培训、售后服务相关伴随服务费用等，直至项目交付并验收合格时所发生的全部费用。

6、本项目属于货物类招标项目。本项目核心产品有：彩色多普勒超声诊断仪。

二、付款方式

在设备安装验收完成后，使用正常的情况下6个月内完成支付100%货款。具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

三、交货时间及交货地点

（1）交货地点:采购人指定地点；地址：长宁区仙霞路1111号。
（2）交货时间：合同签署后，要求30天内设备到货。

四、系统技术规格及概述

4.1主机成像系统

▲高分辨率液晶显示器≥23英寸 分辨率1920×1080，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠。操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸，触摸屏可独立调节角度≥40度，触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。（提供证明资料）

控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，前后拉升≥35cm，上下移动≥30cm。

控制面板上可自定义按键≥10个，按键上可直接显示自定义的功能名称。

内有一体化超声工作站。

主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调；

▲探头接口≥5个，全激活、大小一致，相互通用。（提供证明资料）

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

多倍信号并行处理

数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

彩色多普勒成像技术；

彩色多普勒能量图技术；

方向性能量图技术

解剖M型技术,可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。

数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)

斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持；

一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度。

自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。

穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍

全屏放大，支持≥2种放大模式

线阵探头双B图像拼接

声功率可调，实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）

自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。

多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

4.1.26  心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。
4.2测量/分析和报告
一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量
全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等
自动NT测量
▲血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。（提供证明资料）
支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。
4.3电影回放和数据存储
4.3.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能
4.3.2电影回放：≥1000秒
4.3.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键
4.3.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像
4.3.5原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像。
4.3.6硬盘：≥1T硬盘, SSD固态硬盘≥128G

4.3.7多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
4.4连通性要求
支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输
输入接口：音频输入，ECG信号输入

输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频
≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱、TYPE C 数据接口
4.5系统技术参数及要求
数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理
扫描线：每帧线密度≥512超声线
预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件
复合成像技术：采用多达9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像；
组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真
声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示（提供证明资料）
最大显示深度:≥38cm 
TGC: ≥8段，LGC: ≥6段
动态范围: ≥200 
增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db
伪彩图谱: ≥8种
最大帧率: ≥1000 帧/秒
成像速度：
相控阵探头，18CM深度时, 扫描角度90度，帧率≥50帧/秒


  凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大， 帧率≥20帧/秒

4.5.2彩色多普勒成像
包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节
速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度
最大帧率: ≥260 帧/秒
成像速度：



   相控阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时, 帧率≥9帧/秒

凸阵探头, 彩色取样框全视野，18CM深度时 , 帧率≥5帧/秒

4.5.3频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒
显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等
最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）
最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）
取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头
偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正
零位移动：≥8 级
支持频谱自动测量
4.5.4探头规格

频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段
▲扫描频率：凸阵探头：带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72°；*1把
         相控阵探头：带宽：1.5- 4.5MHz *1把
腔内探头：带宽: 3.0-11 MHz，角度≥180°；*1把
线阵探头：带宽: 3-13 MHz；*1把 

穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能
4.5.5应变式弹性成像

支持探头：浅表探头、腔内探头
弹性成像图谱≥5种可选。
弹性模式具有压力操作提示图标。
具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。
▲具备肿块周边组织弹性定量分析功能。（提供证明资料）
具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。
4.5.6剪切波弹性成像（提供证明资料）

支持探头：凸阵探头，线阵探头；
支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像

实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。
▲实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调，同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作，支持肿块周边组织定量分析功能。（提供证明资料）
4.5.7 TDI组织多普勒成像

TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图
4.6外设和附件
4.6.1耦合剂加热器
4.6.2腔内探头放置架，可左右互换

五、售后服务

1、提供原厂整机保修 ≥36 个月；中标人收到招标人提出的报修要求后，应在4小时内到达招标人现场，并在8小时内修复，若8小时内不能修复，提供同等档次备用设备供招标人使用，保证招标人工作正常运行。

2、备品备件：卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。
3、培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

六、验收

设备运至现场并安装完毕后，由招标人和中标人共同对所供设备的外观、型号规格、数量等验收。交货时提供设备的资料图纸等，包括安装手册、操作使用说明书、设备维护保养的有关文件（均为印刷版及电子版）等。设备经招标人验收合格签字后，并不能免除供应商对设备应承担的责任。若设备验收时有关技术参数不能满足招标要求，招标人有权要求更换并同时有权要求索赔。

项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

七、其他说明

1、中标人所提供项目货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂商原装且未经使用的全新合格产品。

2、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

3、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。

4、后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。


