ZC20260099  上海市光华中西医结合医院所需门诊康复、内窥镜、分析用水等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件

上海市光华中西医结合医院所需门诊康复、内窥镜、分析用水等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件
第三标包：检验分析用水设备

一、项目概况

1、设备报价要求及数量
	序号
	设备名称
	数量
	设备

单价限价
（万元）
	设备核价限价
（万元）

	1
	检验分析用水设备
	2
	25
	50

	合计
	50


2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：检验分析用水设备。

二、产品技术指标要求

1、此次招标的检验分析用水设备产水水质需符合《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T6682-2008）中一级用水标准（提供第三方权威机构出具的水质检测报告）。

2、水量要求：产水量不小于1000L/H(水温25℃)。

3、场地条件：三相五线380V，功率8kW，占地面积满足医院现场要求，供应商可自行踏勘现场。

4、设备工艺要求：主机应采用二级反渗透设计，EDI模块系统，产水量不小于1000L/H（水温25℃），无菌水箱蓄水，具备微孔过滤器滤菌技术。

5、设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行。

6、整套系统应由PLC自动控制及智能触屏控制，同时设有密码进入操作系统界面。

7、细菌去除率≥99%，溶解盐去除率≥99%

8、可实时显示产水电阻率值。

9、原水泵：数量1台，扬程、流量4m³/hr @ 3.5Bar；需满足设备实际需要为基本要求，具备手动、自动两种工作模式。

10、机械过滤器：材质应满足SS304，处理量：≥4吨/小时；过滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂，粗、中、细砂粒径0.6-4mm，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，去除水质中大颗粒物，出水水质SDI≤5。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。

11、全自动炭过滤器：材质应满足SS304，处理量：≥4吨/小时；过滤器内装填优质椰壳炭，碘值≥1000，目数约8-20，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1PPM。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。

12、全自动软化器：材质应满足SS304，处理量：≥4吨/小时；在正常工作时，出水水质SDI≤5，硬度≤17ppm（以碳酸钙计）。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲、树脂再生等功能。

13、精密过滤器：20〞×5芯，过滤精度不低于5µm，罐体材质应为SS304，滤芯应采用优质PP材质滤芯。

14、高压泵：扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于SS304不锈钢。一级 RO 反渗透-2.5吨/小时，扬程≥120米；二级 RO 反渗透-1.5吨/小时，扬程≥120米。

15、反渗透系统：要求反渗透膜不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异，水回收率75%以上，具备膜组件扩充升级功能。反渗透装置运行纯水产水量不小于1500L/H；应确保系统无单点故障。

16、反渗透系统应就地直接显示压力、电阻、产水量等重要参数的仪表。系统还应设置高、低压保护开关，保证反渗透系统自动或手动安全可靠运行。

17、反渗透产水侧、循环管路均应设有取样口，方便取样。

18、EDI系统：EDI再生系统应具备水质去离子目的，制成超纯水。在正常工作时，出水水质电导小于0.1μs/cm。
19、EDI装置：组合件，1套，联合使用RO+EDI，最大化地保证系统的连续运行并达到降低耗材使用成本的要求（提供相关用户使用报告单）。

20、不低于10寸 PLC主机联动，配备相应软件系统。

21、纯水箱：容积不小于1.0t，材质应满足SS316。内外抛光水箱1.5-2MM含呼吸器清洗喷淋球等。

22、纯水泵：根据供水的要求，设置回路采用循环管路输送方式。回路要求配置1套过流材质不低于SS304的纯水变频输送泵。2m³/hr @ 3.5Bar，系统需要确保7*24小时的可靠运行，保证医院临床用水不停顿，并切实的达到节能降耗的目的。

23、紫外杀菌装置：材质应满足SS316，254nm，杀菌≥ 2吨/小时。

24、微孔过滤器：应采用20英寸5芯，容器材质应满足SS304，滤芯绝对孔径≤0.22um。

25、管件：纯水管路要求采用密闭全循环管网设计，SS304不锈钢材质全自动焊接连接方式，管径满足科室用水要求，管路安装做到横平竖直。

26、阀门：反渗透产品水前的所有自动阀门（包括机械过滤器、炭过滤器、软化器、RO系统）为电动球阀或电磁阀。

27、操作系统中有手动、自动、系统参数等多个界面，自动界面具备电导率、各个部件工作状况等参数中心面板显示功能，实现人机对话，方便操作。

28、设备具备自动检测、自动运行、相关连锁等有多种保护功能，能在低水压、电源低压、过压保护、水泵过载、断相等情况下自动保护，设备全自动开停机，可根据科室需要设定时间。

29、故障时具有声光报警功能，并具备以下自动控制功能：原水泵遇故障报警功能；纯水水质电阻超标自动报警功能；纯水箱高液位停止制水，中液位自动制水、低液位报警并停止纯水泵功能；纯水泵遇故障报警功能；具有PLC自动、手动控制等功能；项目运行参数、产水水质、压力均能够在线显示。

30、投标人应在投标文件中提供详细设备清单。

三、售后服务要求

供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

质保期限要求：本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后1年。

履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。


