ZC20260099  上海市光华中西医结合医院所需门诊康复、内窥镜、分析用水等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件

上海市光华中西医结合医院所需门诊康复、内窥镜、分析用水等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件
第二标包：内窥镜中心设备
一、项目概况

设备报价要求及数量

	序号
	设备名称
	数量
	设备

单价限价
（万元）
	设备核价限价
（万元）

	1
	超声主机
	1
	200
	200

	2
	内镜转运车
	4
	0.5
	2

	3
	移动空气灭菌站
	2
	1
	2

	4
	内镜储存柜
	2
	2.5
	5

	5
	高频电刀
	1
	30
	30

	6
	高频氩气刀
	1
	40
	40

	合计
	279


2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为上海市光华中西医结合医院。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：超声主机。

5、本标包中带“★”的为关键指标，未响应按无效处理；“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“★”与“▲”指标需提供技术支撑材料。

二、产品技术指标要求

1、超声主机技术参数要求

1、≥21.5”高分辨率医用液晶显示器；

2、≥13.3”彩色液晶触摸屏；

3、触摸屏可独立调整角度；

4、控制面板可上下升降，左右旋转；

5、多语言操作界面，支持中文键盘输入；

6、焦点个数≥12个，焦距位置可调；

7、微米成像（斑点噪音抑制）≥7档可调；

8、成像模式：B模式，彩色多普勒、能量多普勒、高分辨率血流、频谱多普勒成像、弹性成像、组织造影；

9、支持B/C双实时，一键隐藏血流；

★10、具备专门为超声内镜设计的穿刺引导线功能（提供官方证明文件）；

11、内置WIFI模块；

12、内置存储空间≥2T；

13、视频接口：HDMI、DVI、VIDEO OUT、RGB OUT、VGA OUT、S-VIDEO OUT、VIDEO IN、S-VIDEO IN；

▲14、兼容使用的超声电子上消化道内窥镜，器械孔道/钳道内径：≥4.0mm，视野方向：斜视≥45°，支持扫描模式：B模式、PW模式、CFM模式、PDI模式、THI模式（提供官方证明材料）；

▲15、配置清单：1、超声主机一台；2、超声电子上消化道内窥镜一根。

2、内镜转运车参数要求

1、要求周转箱材料为高分子整体吸塑成型，车体要求为不锈钢喷塑而成；

2、托盘可拿下，便于清理；

3、每层配有透明高分子材料箱盖，方便拿取及观察镜子转运情况；

4、托盘表面光滑，一次成型没有死角；

5、外观尺寸≥720*500*950mm（深*宽*高）；

6、托盘内径尺寸≥515*340*85mm（深*宽*高）；

7，带把手，人性化的高度设计使车体推行更流畅；

8、采用万向静音轮，车行顺畅，安静无噪音；

9、配置清单：医用内镜转运车4辆。

3、移动空气灭菌站参数要求

1、人机共存，动态持续灭菌；

2、风速（高，中，低）可调；

3、工作模式（手动，自动）可调；

4、液晶显示器，液晶触摸屏开关；

5、可遥控器控制设备；

6、自动童锁；

7、CADR：≥600m3/h（提供检测报告）；

8、循环风量：≥800m3/h（提供检测报告）；

★9、白色葡萄球菌除菌率（1h，20m3）：100%（提供检测报告）；

▲10、自然菌消亡率（1h，30m3）：≥99.80%（提供检测报告）；

11、黑曲霉菌除菌率（1h，30m3）：＞99.9999%；

12、肺炎克雷伯菌除菌率（1h，30m3）：＞99.9999%；

13、螨抗原去除率（1h，30m3）：≥99%；

14、H3N2病毒杀灭率（20min，10m3）：≥99.99%；

15、EV71肠道病毒杀灭率（1h，30m3）：≥99.99%；

16、紫外线泄露量强度（装置周边30cm处）：0μw/cm2；

▲17、臭氧浓度（出风口5cm处）：≤0.014mg/m3（提供检测报告）；

18、颗粒物净化能效：高效级（9.51m3/（W·h））；

19、颗粒物CCM：P4（＞12000mg）；

20、噪音：﹤60dB(A)；

21、新冠病毒杀灭率（5min）：＞99.99；

22、电器安全：合格；

23、绿脓杆菌杀灭率：99.99%；

▲24、输入功率：≤110w（提供证明文件）；

25、配置清单：移动空气灭菌站设备2台。

4、内镜储存柜参数要求

1、外观尺寸要求：≤650*530*2160mm±10mm；

2、储镜量≥4条；

3、液晶屏操作面板，时控范围0-99分钟；

4、内胆要求采用一体高分子材料，独立开模整体吸塑成型，无缝隙，不藏污纳垢；对内镜无磨损；

5、外部采用多工艺处理的钢塑材料，与内胆有机的融为一体，柜内空间密闭效果优异；

6、操作面板要求：液晶屏操作面板(时控范围0-99分钟控制面板)：数码动态显示，可同时显示北京时间，储存时间，储存温度，储存湿度，剩余时间等。内设智能化自动控制紫外线，循环风的消毒程序，消毒工作自动累时，另有照明，通风，循环干燥等功能。动态高强度紫外线消毒；

▲7、屏幕上可查阅设备的使用说明书，操作步骤及相关注意事项。（提供实物照片佐证）；

8、软镜柜内部设有上中下三层挂架，挂架为透明亚克力材质。全方位的定位内镜，防止相互碰撞，保持内镜垂直存放；

9、配置清单：软性内镜储存柜2台

5、高频电刀参数要求

1、专用内镜治疗模块，内镜治疗模式一键式选择，智能控制输出功率大小，精细切割；

2、具有纯切一、纯切二两种纯切模式。纯切一适用于导电良好的组织，分离和电切较精细的组织结构；纯切二适用于比纯切一导电稍差的组织，切割速度和凝血快于纯切一；

3、具有混切一、混切二两种混切模式；

4、具有三种单极电凝模式：柔和凝、强力凝、喷射凝；

5、具有双极电凝模式；

▲6、大屏幕显示：≥10.1寸触摸显示屏。（提供证明文件）；

7、具有手控、脚控两种控制方式；

▲8、可同时接入两个脚踏，提供两种三联脚踏、双联脚踏、单联脚踏四种型号供选择。（提供证明文件）；

9、具有中性极板粘贴面积实时监测反馈功能，贴敷面积过小或故障时，检测电阻≥120Ω时发出语音报警并停止输出；

10、功率自动补偿系统，手术过程中实时检测人体组织阻抗，根据阻抗变化维持恒定功率输出，确保切凝效果；

11、开路、短路自动保护；

12、开机自检功能：开机自动检测关键元器件及设置参数；

★13、参数保存功能：支持自定义参数保存，可保存≥10种自定义手术模式；断电参数自动保存。(提供证明文件）；

▲14、支持单极切凝扩展功能，可根据需要扩展出多个单极接口。（提供证明文件）；

15、无内置风扇散热功能，避免风扇散热造成手术室内空气对流的污染和风扇噪音；

16、配置清单：高频电刀1台。

6、高频氩气刀参数要求
★1、高频电、氩气一体化设计。（提供证明文件）；

专用内镜治疗模块，内镜治疗模式一键式选择，智能控制输出功率大小，精细切割；
具有内镜切一、内镜切二两种工作模式；
5、纯切一适用于导电良好的组织，分离和电切较精细的组织结构；

6、具有混切一、混切二两种混切模式；

7、具有四种单极电凝模式：柔和凝、强力凝、喷射凝、氩束凝；

8、具有双极电凝模式；

9、专用氩气治疗模块，氩气流量0.1-12L/min可调，0.1L/min步进；

▲10、大屏幕显示：≥10.1寸触摸显示屏。（提供证明文件）；

11、具有手控、脚控两种控制方式；

12、可同时接入两个脚踏，提供两种三联脚踏、双联脚踏、单联脚踏四种型号供选择；

13、具有中性极板粘贴面积实时监测反馈功能，贴敷面积过小或故障时，检测电阻≥120Ω时发出语音报警并停止输出；

14、具有双反馈回路功率控制功能，输出功率稳定可靠；

15、功率自动补偿系统，手术过程中实时检测人体组织阻抗，根据阻抗变化维持恒定功率输出，确保切凝效果；

16、开路、短路自动保护；

17、具有氩气冲洗功能，有效提高氩气激发距离，防止氩束电极阻塞；

18、氩气气瓶压力检测功能，在压力过高及过低的时候语音报警并关闭输出；

19、开机自检功能：开机自动检测关键元器件及设置参数；

▲20、支持单极切凝扩展功能，可根据需要扩展出多个单极接口。（提供证明文件）；

▲21、具有原厂一次性氩气软电极和重复性氩气软电极。（提供证明文件）；

配置清单：高频氩气刀1台。
三、售后服务要求

供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

质保期限要求：本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后1年。

履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。



