ZC20260099  上海市光华中西医结合医院所需门诊康复、内窥镜、分析用水等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件

上海市光华中西医结合医院所需门诊康复、内窥镜、分析用水等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件
第一标包：门诊康复设备

一、项目概况

1、设备报价要求及数量
	序号
	设备名称
	数量
	设备

单价限价
（万元）
	设备核价限价
（万元）

	1
	低频电磁脉波治疗仪
	1
	3
	3

	2
	吸附式点刺激低频治疗仪
	1
	4.5
	4.5

	3
	干扰电疗仪
	1
	8
	8

	4
	电脑骨创伤治疗仪
	1
	6
	6

	5
	超声波治疗
	1
	10
	10

	6
	温热磁场振动治疗仪
	1
	4.4
	4.4

	7
	智能温热牵引系统
	1
	5
	5

	8
	半导体激光治疗仪
	2
	6
	12

	9
	短波治疗仪
	1
	10
	10

	10
	微波治疗仪
	2
	0.78
	1.56

	11
	电动升降床
	2
	3
	6

	12
	电动起立床
	1
	3.5
	3.5

	13
	吞咽神经肌肉低频电刺激仪
	1
	4
	4

	14
	认知功能康复训练系统
	1
	30
	30

	15
	镜像神经元康复训练系统
	1
	32
	32

	16
	四肢联动训练器
	1
	6
	6

	17
	上下肢主被动康复训练器
	1
	7
	7

	18
	上下肢主被动训练器（床边）
	1
	8
	8

	19
	空气波压力循环治疗仪
	1
	3.5
	3.5

	20
	数字OT综合评估与训练系统
	1
	12
	12

	21
	踝关节康复训练系统
	1
	25
	25

	22
	膝关节康复训练系统
	1
	25
	25

	23
	平衡功能评估与训练系统
	1
	48
	48

	24
	悬吊系统
	1
	12
	12

	25
	上肢功能电刺激系统
	1
	7
	7

	26
	下肢功能电刺激系统
	1
	6.5
	6.5

	27
	熏蒸床
	4
	4.5
	18

	28
	熏蒸治疗仪
	1
	3
	3

	29
	上肢智能反馈训练系统
	1
	30
	30

	30
	气囊式体外反搏系统
	1
	30
	30

	31
	多体位康复床
	1
	3.5
	3.5

	32
	低频治疗仪
	1
	2.8
	2.8

	33
	肌电生物反馈仪
	1
	5
	5

	合计
	392.26


2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为上海市光华中西医结合医院。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：认知功能康复训练系统、
镜像神经元康复训练系统、平衡功能评估与训练系统。

5、本标包中带“★”的为关键指标，未响应按无效处理；“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“★”与“▲”指标需提供技术支撑材料。

产品技术指标要求
一、低频电磁脉冲治疗仪技术参数要求
1、额定输入功率：≥85VA；

▲2、输出通道：至少具备一路磁疗，一路高压静电和两路低频电疗组合输出；

3、输出脉冲频率为15Hz～38Hz， 分1～60级可调；

4、输出脉冲宽度应在0.15ms～100ms范围内；

▲5、应至少具备三种脉冲治疗模式：5.1、三个半波脉冲；5.2、单个锯齿波脉冲；5.3、单个尖波脉冲；

▲6、磁治疗模式分M1、M2两种：M1为顺磁模式；M2为聚焦模式；

7、治疗时间为0～99min连续可调，级差1min，治疗完成应有音响提示，并停止输出，时间允差±1min；

▲8、磁疗头中心表面磁场强度≤50mT， 分0～12级可调，允差±10%；

9、磁疗的磁场频率为2Hz～10Hz，分1～16级可调，单一频率允差±10%；

10、高压静电性能：高压静电输出应分三档可调；治疗时间为0～99min连续可调，级差1min，治疗完成应有音响提示，并停止输出，允差±1min；

11、配置清单：低频电磁脉波治疗仪1台。

二、吸附式点刺激低频治疗仪技术参数要求
1.彩色液晶中英文触摸屏设计；语言中英文可选； 

2.具备[1/f节奏]模式，电流将更于被人体接受，人体的耐受性将最大降低 ； 

3.脉冲频率范围：1Hz～999Hz；脉冲宽度：SSP电极时为50µs，普通电极时为150µs；

▲4.具备中央圆锥体、底部圆盘和周围密封硅胶式镀金属电极； 

▲5.吸附式电极，负压性能，工作压力设置范围在5kPa～40kPa内可调； 

▲6.治疗模式≥8种：连续、间歇、扫引、主副、混合、1/F低、1/F高、1/F广域，可对参数自由调节； 

7.自由模式中的输出频率，间歇时间，应可自由设定； 

8.治疗过程中电极脱落，应具备自动断路保护功能；多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护；

9.应具备自动锁定功能，防止误碰影响治疗电流；

10.配置清单：吸附式点刺激低频治疗仪1台。

三、干扰电疗仪技术参数要求
▲1、具有软件登录界面：填写账号及密码登录进入软件；

2、输出通道≥2组，输出通道可独立调节，每组≥4个电极；

▲3、具备拓展模式，两个通道输出大小由第二个通道控制，即将电极拓展到8电极输出；
4、当打开电源开关而输出旋钮不在零输出位置时，会自动旋转到零输出为止；

5、具有节律功能，差频频率在变化速度上应按一定规律下限和上限之间变化；

▲6、具有加热功能，设备顶盖应能进行加热，吸附电极加热后与人体皮肤接触的区域温度不超过41℃；

7、通道平衡：通过单通道平衡调节按钮，应能调节蓝色电极和黄色电极的输出的相对大小；

8、采用吸附电极，通过木浆棉作为导电介质，导电均匀，吸引压强度具有多种控制模式；

▲9、应具有多种治疗方案选择；

▲10、吸引周期：应具有固定和节律两种，节律模式有慢、中、快和循环四种可设置；

11、电极吸力调整: 7kPa～25kPa范围内可调；

12、具有气泵控制：气泵启动默认打开，如两个通道均无启动输出，则运行一段时间后自动关闭；

13、配置清单：干扰电疗仪1台。

四、电脑骨创伤治疗仪技术参数要求
▲1、主要构成：主机、磁耦合盘（脉冲磁）、皮肤电极（电刺激）及静电极板（静电场）组成；

▲2、显示及按键方式：二块8寸触摸大屏形式下的显示界面及按键方式；

▲3、输出路（线）数：电刺激输出：4路（8线）；脉冲磁输出：2路；静电场输出：2路（4线）；

▲4、治疗功能要求：同时具备内生电流疗法（电刺激）、磁热疗法（脉冲磁）、高压静电疗法（静电场）三种功能；

5、电刺激输出：治疗模式：≥8种；定组频率≥4000Hz；动组频率≥4000-4150Hz；

自动模式下动态差频自动变化周期：0-60S，手动模式下固定差频手动调节范围：0-150Hz,16档可调；输出电流：≤100mA，逐档连续可调；开路电压：≤500V；

6、脉冲磁输出，治疗模式：4种；磁感应强度：11-53mT,8档可调；磁场频率：2Hz-16Hz，8档可调；热疗功能：37℃-42℃；

7、静电场输出：4档可调；Ⅰ档：0V，Ⅱ档：1000V；Ⅲ档：2000V；Ⅳ档：3000V；

8、配置清单：电脑骨创伤治疗仪1台。

五、超声波治疗仪技术参数要求
1、设备由主机和治疗头组成，治疗头采用准直型声场发射，适应多部位治疗；

2、产品可同时连接两支治疗头，两支治疗头可同时治疗，治疗头更换能自动识别匹配；

▲3、疗头手柄带参数显示和声强、定时、超声发射启停按键操作功能，可独立显示治疗所需的参数完成治疗所需要的按键控制实现多人同时治疗；

4、超声波频率：1.0MHz，频率可自动设置到最优状态；

▲5、治疗头有效发射面积≥10 cm2，治疗面积大保证治疗效果；

▲6、额定声功率≥15W，≥10档可调节；

7、声强≤3.0W/cm2；

8、开机具有治疗头初始化自检功能，保障仪器性能稳定；

9、治疗头具有过温、治疗头超温自动停止发射防止过温烫伤；

10、治疗头具有空载保护，脱离人体皮肤自动停止发射延长治疗头使用寿命；

11、界面状态提示功能：过温提示、空载保护提示、治疗头未连接和故障码提示；

12、配置清单：超声波治疗仪1台。

六、温热磁场振动治疗仪技术参数要求
1、采用磁场、振动、热疗三种物理因子由同一种导子同时输出进行同步治疗；

▲2、磁导子具有温热治疗及急性炎症期无热量治疗方式；

3、磁场强度：治疗垫周围1cm范围内的磁场强度为0mT≤B≤38mT；

▲4、磁振动频率：磁振动频率为34~70Hz，精度为±10%；

5、振动输出电压：最大输出电压的有效值小于50V。在带负载的情况下，仪器最大输出电压的有效值应小于55V；

6、输出温度：常温、40℃、45℃、50℃、55℃可供选择；

7、定时功能：定时时间在0min~99min范围内可调，短按步长为1min，长按步长为10min，精度±1min；

▲8、具有软件升级接口及信息存储功能；

▲9、治疗模式≥7种；

配置清单：温热磁场振动治疗仪1台。

七、智能温热牵引系统技术参数要求
1、设备组成：至少包含主机、牵引床、枕、腋窝装置、颈部牵引装置、牵引用椅和急停开关；

▲2、具备腰部温热功能，温度≤60℃，温热等级至少5档可调；

▲3、具备颈部温热功能，温度≤60℃，温热等级至少5档可调；

4、无需中断治疗，即可实时查看牵引力、调节牵引力大小及温热等级；

5、上身固定方式：至少包含腋下摆臂和胸部两种固定方式；

6、设定值锁定功能：防止误操作引发医疗事故；

7、采用柔软钢丝牵引绳，固定轨道设计；

8、配有双色数码管显示；

9、全数字设定显示，且有记忆功能；

▲10、具备自动故障检测，以不同代码指示故障，停止治疗，故障排除后方可正常使用；

11、训练参数：腰部主牵引力1kgf～99kgf可调。腰部副牵引力0kgf～99kgf可调。颈部主牵引力1kgf～35kgf可调。颈副牵引力0kgf～35kgf可调。颈腰主/副牵引时间1s-99s可调；

12、牵引模式≥3种：至少包含主副牵引、连续牵引、间歇牵引；

13、配置清单：智能温热牵引系统1套。

八、半导体激光治疗仪技术参数要求
1、输出波长：主波长808nm±10nm 辅助波长650nm±10nm；

2、输出模式：连续 或 间歇；

▲3、工作方式：双路输出，独立控制，非接触式，体表垂直照射；

4、激光器功率：

整机输出功率：

面照治疗头为：500mw×3（808激光）+5mw ×80（650激光）=1900mw ；

点照射治疗头为：500mw×1（808激光）+5mw ×6（650激光）=530mw ；

输出总功率为：2430mw；

5、照射面积：

①面照治疗头：24cm±1cm×14cm±1cm 面照射最大面积：≥33600mm²；3个808 激光管辐照面积(2cm一10cm):9cm²-60cm² ；

②点照治疗头：3.3cm±1cm，点照射最大面积：≥855mm²；1个808 激光管辐照面积(2cm一10cm):4cm²-40cm²；

▲6、激光器数量：面照治疗头激光管≥83个，点照射治疗头激光管≥7个；

7、输出激光功率不稳定度st：优于±10%；

8、输出激光功率复现性Rp：优于±10%；

▲9、操 作：≥8 英寸触摸屏可随意触摸操作；

10、气缸液压支架：全方位调节，全铝坚硬打造，高低升降，随推随用；

▲11、折页角度：治疗头水平转动角度≤3300，俯仰角度≤1800；

12、配置清单：半导体激光治疗仪2台。

九、短波治疗仪技术参数要求
▲1、治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差1min，预热时间≤120s。治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束；

2、治疗模式：连续和脉冲；

▲3、输出功率：分0W、20W、40W、60W、100W、200W六档可调，允差±20%；

4、脉冲模式：脉冲调制频率：疏波MF70Hz，密波DF350Hz；允差±10%。调制波形：方波；

5、输出线长度：≥1100mm，允差±10%；

6、指示灯条：指示输出强度；

7、治疗结束后输出保护功能：有声音提示并断开输出；

▲8、具有手动调谐功能；

▲9、配备≥4个电子管；

10、符合GB 9706.1-2020、GB 9706.203-2020的要求；

11、配置清单：短波治疗仪1台。

十、微波治疗仪技术参数要求
1、辐射器规格：Φ170mm，允差±15%。辐射面积≥226cm²；

2、治疗时间：0～30min，连续可调，级差1min；

3、输出方式：连续式和脉冲式；

▲4、显示方式：电容触控操作平台；

5、工作频率：2450MHz±50MHz；输出功率：为0~150W连续可调，级差10W；

▲6、辐射器具有实时输出提示功能；

▲7、辐射器驻波比≤2；

▲8、外壳泄漏:<0.5 mW/cm²；

▲9、非期望辐射:<4 mW/cm²；

10、符合GB 9706.1-2020、GB 9706.206-2020的要求。附件符合YY0899-2020的要求；

11、配置清单：微波治疗仪2台。

十一、电动升降床技术参数要求
1、应采用直线电机，增加床体稳定性和安全性；

▲2、收滑轮踏板：产品能通过收滑轮踏板实现固定和移动功能的转换；

3、应采用抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适；

4、运行模式：间隙运行，运行2分钟，休息18分钟；

5、床体重量：≥115kg，允差±5kg；

6、床面规格（长×宽）：≥210(L)cm*120(W)cm。，允差4cm；

7、升降高度：43cm～95cm，允差±3cm；

8、配备紧急停止开关；

9、配备手控器，可根据需要调节床体的升降；

10、床板安全工作载荷：床板的安全工作荷载不应小于170kg；

11、防进液程度：IPX4；

12、配置清单：电动升降床2台。

十二、电动起立床技术参数要求
1、 床体尺寸：≥1825mm×770mm×450mm（最低位置，含床垫），允差±50mm；

 床垫尺寸：≥1900*630mm，允差±50mm；床板高度连续可调，床板对称轴中心点距离地面的高度最低450mm,最高800mm，允差±50mm；

▲2、床板垂直升降倾斜角度连续可调，且最大角度85°，允差-5°；

扶手板高度可调节，起立床直立85°时，扶手板最低位置距地面高度最低800mm，最高1500mm，允差±50mm，连续可调；
▲4、 脚踏板上折可调节最大角度25°，下折可调节最大角度30°，允差±5°；

▲5、 脚踏板向内旋转可调节最大角度40°，向外旋转可调节最大角度30°，允差±5°；

▲6、 床板水平上升速度为10mm/s，水平下降速度为11mm/s，允差±2mm/s；

床板从水平位到直立位的运行时间应大于30s，床板从直立位到水平位的运行时间应大于30s；

8、电机数量：≥2个；

9、配置清单：电动起立床1台。

十三、吞咽神经肌肉低频电刺激仪技术参数要求
1、主要构成：由主机、电极线组成；手持式；液晶屏幕显示界面；

▲2、治疗功能及输出路（线）数：具备成人连续脉冲治疗模式和儿童交替脉冲治疗模式。治疗（成人、儿童）模式：2路（4线）；

3、开路电压峰值：≤150V，输入功率：≤50VA；

4、治疗模式：共有二种模式；

5、连续脉冲治疗模式（成人）：

▲5.1、脉冲强度：0-30mA可调,50档可调；

5.2、脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调；

6、交替脉冲治疗模式（儿童）：

▲6.1、脉冲强度：0-30mA可调，50档可调；

6.2、脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调；

7、配置清单：吞咽神经肌肉低频电刺激仪1台。

十四、认知功能康复训练系统技术参数要求
▲1、产品由硬件和专用软件组成。硬件包括:电脑主机、显示器、打印机、键盘、鼠标、加密狗、麦克风、音箱、操作台。专用软件包括以下功能模块:患者管理、处方管理训练单元、量表评估、系统管理；

2、硬件配置： CPU：≥双核；内存：≥8GB； 硬盘：≥200G；

3、软件环境：操作系统：Microsoft Windows 10及以上；

4、数据接口：传输协议为：USB协议；储存格式为：MDB；

5、患者管理：具有新建和查找患者功能，具有查看和修改患者自然信息功能，具有新增、查看和修改患者病例信息功能，具有患者归档、提档和删除功能，具有针对患者安排评定和训练任务、查看任务完成情况、打印评定报告和训练报告功能；

▲6、处方管理功能：可新增、查看、修改和删除处方，处方名称由用户自定义，处方内容由用户从评估量表和训练单元中自行选取归纳；

▲7、量表评估功能：至少提供以下通用量表：LOTCA认知评估、认知功能筛选检查表、简易智能状态检查(MMSE)、蒙特利尔认知评估中文版(MoCA)、瑞文测验彩色版(CPM)、韦氏成人智力量表城市版(WAIS-RC)、注意力评估、韦氏记忆量表(WMS)(甲式)、韦氏记忆量表(WMS)(乙式)、记忆功能障碍筛查、Rivermead行为记忆试验(RBMT)、威斯康星卡片分类测验(WCST-64)、失认症评估、症状自评量表(SCL-90)、长谷川痴呆量表(HDS)、Blessed痴呆量表(BDS)、失算症评估(EC301)；

8、康复训练功能≥6类：至少包含注意训练、记忆训练、计算训练、思维训练、知觉训练、执行功能六大类别的康复训练；

▲9、用户管理功能：具有新建和删除用户，具有查看和修改用户自然信息功能；

10、系统锁定功能：系统锁定状态下，所有用户仅可进行查看患者相关信息，进行量表评估和康复训练，编辑、保存、打印量表评估报告和康复训练报告功能；

11、使用限制：需插入密码狗，并输入正确的密码才能进入使用；

▲12、系统稳定性：168小时开机测试，无死机情况；

13、系统交互方式：支持Windows10鼠标键盘操作和触摸屏操作；

▲14、效率：软件功能界面间切换、信息查询和报告生成处理时间≤2s；

配置清单：认知功能康复训练系统1套。

十五、镜像神经元康复训练系统技术参数要求
▲1、至少包含1套控制单元，1套镜像神经元康复训练专用软件，2通道虚拟现实头盔，1通道独立训练显示设备、组成，至少可提供3路独立并行的镜像神经元刺激流； 

▲2、提供方案管理，可定制每周、每天、每次的训练内容，内置≥8种常见的康复治疗方案（如语言康复、认知康复、肢体康复等）；

3、刺激次数和时间间隔可自定义设置，单一刺激次数最多可达999次，间隔可达999秒；

4、可自动执行康复计划，实现患者自主刺激训练；

5、可自动提供语音功能，可播放各类提示语音，并可调整声速、声量参数功能；

6、配有训练方案打印功能，支持模板定制打印格式；

7、具备软件控制台，可单屏主操作，多屏任意显示，任意切换；

8、提供WAB失语评定，至少可对8种类型的失语类型进行判断；

9、具有≥6项构音训练系统功能：听理解，阅读与听理解，言语表达，文字表达训练，音乐训练。提供不少于40种经典的言语理解、表达、复述、阅读等训练；

10、VR头盔支持1920x1080,  VR头盔视野不小于75°； 

▲11、语音、口型、动作可以选择播放、相互配合播放；

▲12、至少有六百条动作视频及相配合的口型和语音的训练方案； 

▲13、具有吞咽音视觉刺激模块，诱导患者的吞咽行为; 具有排尿音视觉刺激模块，诱导患者的排尿行为； 

▲14、具有虚拟训练模块，可以在词、长字词、长句中添加文本内容，并通过系统模拟口型朗读，逐步增加训练难度；

15、配置清单：镜像神经元康复训练系统1套。

[image: image1.png]VU I 2 BR B BOEREER B HOER




1、四肢联动康复器有上下肢训练、脉搏血氧、分隔训练功能；

2、具有用户资料管理系统：可搜索、新建、查看、删除、修改用户资料，资料可导出；

3、安全保护：手动急停：按下急停开关，可立即停止工作。痉挛保护：在被动训练状态，当患者产生肌肉痉挛时，康复器在5s之内停止运转，痉挛保护激活时应伴有声音提示信号。脉搏血氧保护：若接有脉搏血氧仪设备，接收到的数据超出脉搏、血氧设定值，20s内康复器停止工作；

▲4、 座椅的水平旋转角度为360°可调节，每90°为一个间隔。座椅前后手动最大可调节行程为280mm，分级可调。座椅最大承重135kg；

5、康复器可根据患者运动状态自动切换主动模式和被动模式，自动切换前提供至少2s的切换提示；

6、被动模式: 转速15～55 r/min可调，调节步长为1 r/min，康复器显示转速监测值；

▲7、主动模式:(1) 康复器的阻力扭矩0～20 N·m可调，调节步长为1N·m，阻力控制分为自动，手动，自动+手动3种模式。康复器显示转速监测值；

8、对称性监测：康复器提供肌力对称性信息，以图示的方式显示，并含有相对比例数据；

▲9、痉挛保护等级低、中、高三档可调，痉挛扭矩分别为：10、15、20 N·m。

▲10、上下肢训练可分为3个阶段：预热阶段、积极治疗阶段、消极治疗阶段。5个时期：预热期、过渡期、积极治疗期、消极治疗期、冷却期；

▲11、康复器有可接收脉搏血氧仪设备数据的接口，可监测患者脉搏血氧数据。

12、分隔训练：将训练过程分隔成若干阶段，单独设置每一阶段的持续时间、控制转速、阻力和最大电刺激量，并可设置分隔训练的循环次数；

13、配置清单：四肢联动训练器1台。

十七、上下肢主被动康复训练器技术参数要求
1、上下肢型主被动康复训练器可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练，电机数量≥2个电机；

2、上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练；

3、上肢训练器高度可调节：0~150mm可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练；

4、小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾；

▲5、显示屏：≥8英寸液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便；

▲6、训练模式≥4种：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

▲7、具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度10级可调；

8、训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

9、速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；

▲10、阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调；

11、训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；

12、训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

13、配置清单：上下肢主被动康复训练器1台。

十八、上下肢主被动训练器（床边）技术参数要求
1、床旁型设计，方便移动，用于卧床患者的康复治疗；

2、电机数量：≥4个电机；

3、电动调节横向及竖向支臂的伸缩，无需操作者手动搬动；

4、训练器横向支臂可伸缩：0mm～150mm可调，竖向支臂可伸缩：0mm～300mm可调；

5、电动调节固定脚升降，治疗时，降下固定脚，确保训练过程中设备稳定，不出现滑动；

6、下肢松紧带可调：根据实际情况拉筋或放松松紧带；

▲7、显示屏：≥8英寸液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便；

▲8、训练模式≥4种：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

▲9、具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度10级可调；

10、训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

11、速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；

▲12、阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调；

13、训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；

14、训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

15、上下肢主被动训练器（床边）1台。

十九、空气波压力循环治疗仪技术参数要求
1、LCD液晶触摸显示屏≥5.7英寸，参数显示直观，操作简单快捷； 

2、专业空气波充气模式≥8种；

▲3、单气压通道，单电疗通道，专业双通道设计，电疗气压两用一体机； 

▲4、通过专业设计，可选择空气波压力疗法和电刺激疗法单独使用或者联动使用，大大提高了治疗的安全性；同时丰富治疗手段，提高临床工作效率；

5、配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果； 

▲6、具备叠加式双层无缝气囊，防止出现压力死角，避免挤压不充分的情况； 

7、设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； 

▲8、过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤；

配置清单：空气波压力循环治疗仪1台。

二十、数字OT综合评估与训练系统技术参数要求
▲1、操作显示：≥55英寸液晶触控屏，支持10点触控；

2、电动高度升降行程：≥700mm。电动角度调节范围：0°～90°；

3、软件系统：包括用户管理、（游戏）训练、训练记录、（游戏）资源管理、用户档案、设置等部分；

▲4、评估量表：≥50个；

▲5、训练模式：八种，基本认知、感知觉、语言认知、数学、思维、社会行为、艺术行为和综合认知，每种训练模式下配置多种游戏，让患者在娱乐、学习中得到康复训练；

▲6、游戏数量：≥30个游戏；

7、训练报告：根据训练的数据，生成整体的报告，支持导出和打印；

8、自定义游戏：可对部分游戏的训练内容修改调整；

9、训练内容分为不同关卡和等级，适合不同程度的人群；

▲10、硬件配置：处理器：12代i5以上处理器； 内存：≥8G；硬盘：≥128G固态；显示器：≥多点触控电容屏55英寸；

11、配置清单：数字OT综合评估与训练系统1套。

二十一、踝关节康复训练系统技术参数要求
▲1、被动训练方式：背屈/跖屈、外翻/内翻两种模式；

2、训练角度：背屈：0～25°，允差±3°。跖屈：0～45°，允差±3°。外翻：0～10°，允差±3°。内翻：0～10°，允差±3°；

3、被动训练时间/次数：被动训练时间：1min～99min，级差1min，允差±30s。

被动训练次数：1次～99次，级差1，允差±1次。间歇时间：0s～9s，级差1s，允差±1s；

▲4、运动模式：匀速、加速、渐进、摆动共四种，通过手控器切换；

5、匀速模式：速度1.4～2.4°/s，5档可调，级差0.25°/s，允差±20%；

6、加速模式：电机在治疗时间的中间区域运行速度比两端运动速度快；

▲7、渐进模式：背屈/跖屈：渐进角度5～15°，级差1°，允差±2°。外翻/内翻：渐进角度5～6°，级差1°，允差±2°。渐进次数：3～10次，级差1次，允差±1次。渐进模式执行一个完整的周期后，自动解除渐进模式；

▲8、摆动模式：背屈/跖屈：摆动角度5～15°，级差1°，允差±2°。外翻/内翻：摆动角度5～6°，级差1°，允差±2°。摆动次数：3～10次，级差1次，允差±1次；

9、安全保护装置：紧急制动按钮；

10、配置清单：踝关节康复训练系统1套。

二十二、膝关节康复训练系统技术参数要求
▲1、显示方式：≥10英寸液晶触摸屏显示；

▲2、工作模式：柔韧伸展、速度控制、协调节律、功能性肌力、自定义模式；。

3、柔韧伸展：膝部上摆至最大伸展角度停留，角速度默认为35°/s，负荷可调，训练时间30s～50min可调，步进30s，伸展时间1s～20s可调，步进1s；

4、速度控制：膝部上摆，阻力随速度变化调整。角速度默认为80°/s，负荷可调，可记录当前训练时间；

5、协调节律：膝部反复动作，角速度默认为70°/s，负荷可调，训练时间30s～50min可调，步进30s；

6、功能性肌力：膝部反复动作，角速度默认为30°/s，负荷可调，训练时间30s～50min可调，步进30s；

▲7、自定义处方：根据患者自身体能状况进行训练参数的设定，训练时间30s～50min可调，步进30s；

▲8、康复报告：具有查看及导出功能，包括角速度、活动范围、时间、伸展时间、次数、平均阻力、平均耗能；

9、阻力类型：电磁阻力。调节范围：1～20档。调节方式：手动、自动；

10、角度校准模式：可自定义设置初始位置；

11、靠背调节范围：前后0～150mm；

12、配置清单：膝关节康复训练系统1套。

二十三、平衡功能评估与训练系统技术参数要求
1、额定输入功率：≥50VA；

2、测试平台外形尺寸（长宽高）：1100×835×1090mm，允差±10%；

3、操作台外形尺寸（长宽高）：790×700×1900mm，允差±10%；

4、扶手杆调节高度：0～250mm，允差±5%；

5、活动平台绕球心摆动范围：-10°～+10°，允差±2°；

▲6、液压阻尼器可提供6个等级的阻力调节，一键电动调节；

▲7、配置2个固定脚轮和1个万向脚轮方便转移整机；

8、配置可穿戴式安全防护腰围；

9、测试平台与主机之间连接方式：有线、无线两种；

10、测试平台最大承重：136kg；

▲11、情景互动模式训练：稳定、承重转移、承重转移和稳定、双重任务四种训练类别，45款游戏，可进行单双侧、单双向、单双轴训练，训练后自动生成游戏训练报告及数据评估；

12、评估报告：根据患者的稳定指数、标准差、区域占比等数据，生成整体的评估报告，支持打印功能；

13、训练方式：游戏训练、常规训练；

14、测试方式：睁眼稳定范围测试、睁眼姿态稳定测试、闭眼姿态稳定测试；

15、具有系统管理、患者管理、病历储存、备份恢复功能；

16、配置清单：平衡功能评估与训练系统1套。

二十四、悬吊系统技术参数要求
1、悬吊系统安装方便，规格尺寸(L×W×H)：≥2900mm*2100mm*2390mm；

▲2、悬吊系统为落地支架式，每个悬吊器支持前后位移；（可提供相关证书）

3、每个悬吊器自带2条悬吊绳，长3.2M，支持上下拉伸并自固定，一组悬吊绳最大承重135KG；自带一条移控制绳；

▲4、配备悬吊弹力绳：300mm≥10条，450mm≥4条；

5、配备自锁式无弹力绳：长300mm≥4条和600mm≥2条；

6、配备≥1个中分带，尺寸≥670*80*3mm，用于头颈部的固定与手法治疗；

7、配备≥1个胸部悬带，用于托持胸部或背部，锁扣式设计紧锢防滑；

8、配备≥4个握具，尺寸≥330*155*3mm，用于支撑手腕或脚腕；

9、配备≥2个窄悬带，尺寸≥860×130×8mm，用于四肢关节的托持固定；

10、配备≥2个宽悬带，尺寸≥850×240×8mm，用于上肢躯干的托持固定；

11、配备≥2个圆形平衡气垫，用于平衡能力训练；

12、配置清单：悬吊系统1套。

二十五、上肢功能电刺激系统技术参数要求
▲1、结构与组成：由主机（平板电脑）、控制器（无线）、上肢电刺激组件（含神经假体、内置电刺激器）和电极组成，其中上肢电刺激组件为3通路输出，具有5个刺激点位，同时对应刺激伸指肌群、屈指肌群和大鱼际。（提供有效证明）；

2、操作与显示：平板电脑可进行模式选择设置、动作方案设置、刺激参数设置和患者使用数据统计。控制器以无线方式连接上肢电刺激组件，可实时调节刺激程序、调节刺激强度；

▲3、模式种类：分为治疗模式和实用模式，共有7组动作。治疗模式下有4组动作：抓握/放开，伸指，抓握，腕屈/腕伸，通过平板电脑自由组合动作方案；实用模式下有3组动作：抓握/放开，伸指，侧捏。（提供有效证明）；

4、包含多种电极适配器、腕部适配器和伸肌面壳，通过更改调节电极片位置，使不同长度手臂的相应肌肉能得到准确电刺激；

5、电刺激参数：最大输出电压：电刺激系统在负载电阻0～1500Ω时最大输出电压≤120V。电刺激系统的输出电流：0～80mA可调，步距1mA可调。波形：双向正负双脉冲。脉冲刺激频率：10Hz～50Hz可调；

6、配置清单：上肢功能电刺激系统1套。

二十六、下肢功能电刺激系统技术参数要求
▲1、结构与组成：由主机（平板电脑）、控制器（无线）、下肢电刺激组件（含护套、电刺激器）、电极和足底触发器组成。其中下肢电刺激组件为2通路输出，同时对应刺激胫前肌、股四头肌或腘绳肌。（提供有效证明）；

2、操作与显示：平板电脑可进行模式选择设置、动作方案设置、刺激参数设置和患者使用数据统计。控制器和电刺激器之间采用无线通讯技术，控制器为中文菜单显示屏，可控制电刺激输出大小，且内置多种刺激程序，刺激强度用数字表示，实时显示电刺激状态及设备硬件情况；  

▲3、模式种类：分为治疗模式、步行模式、坐站模式。（提供有效证明）；

3.1、治疗模式，在使用者站、坐或躺时进行电刺激，促进肌肉再学习，预防和延缓下肢肌萎缩，保持和改善膝关节、踝关节活动范围；

3.2、步行模式，足底触发器自动感受足底压力，控制器智能判断步行周期的支撑相和摆动相，按照自然步态要求，按需刺激胫前肌、股四头肌和腘绳肌，辅助完成步行功能；

▲3.3、坐站模式，按需刺激股四头肌，稳定膝关节，完成坐-站转移；

4、下肢电刺激组件包含大腿电刺激组件和小腿电刺激组件；

5、电刺激参数：最大输出电压：电刺激系统在负载电阻0～1500Ω时最大输出电压≤120V。电刺激系统的输出电流：0～80mA可调，步距1mA可调。波形：双向正负双脉冲。分对称脉冲输出波形及非对称脉冲输出波形两种可选；
脉冲刺激频率：10Hz～50Hz可调；

6、配置要求：下肢功能电刺激系统1套。

二十七、熏蒸床技术参数要求
1、熏蒸仓内的温度可在35～45℃范围内调节；

2、熏蒸时间可在1～99min范围内调节，在水量充足的情况下，连续工作时间不少于8个小时；

3、熏蒸床的蒸汽发生器容积≥3000ml，最大熏蒸量≥650ml/h；

▲4、 采用4区（1区、2区、3区、4区）单控方式，每个区域可独立使用，也可多区组合使用；

5、四区独立（颈区、肩背区、腰臀区 、下肢区）每区可投放不同病症的药物进行熏蒸，四种病症可以同时治疗；

▲6、每区均配有送风装置，并设计了独立的风道，使熏蒸温度更加均匀；

7、具备自动进水、水位检测功能。治疗过程中，药液缺少，设备自动补水。（此功能需外接水源）；

8、具有防干烧保护、并有声响报警提示，保障患者的安全；

▲9、 熏蒸仓防溢流设计，当熏蒸仓内水位超过安全界限，自动将多余液体通过排水管排出，防止液体溢出熏蒸仓；

配置清单：熏蒸床4台。

二十八、熏蒸治疗仪技术参数要求
1、正常工作加药量V：2.2L≤V≤5L，温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃；

2、双路输出中药蒸汽,既可为一个患者提供两个部位治疗,也可同时治疗两个患者,互不影响；

3、采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能。如“液体缺少，请加液体”、“正在预热”、“正在治疗”、“压力超高，正在减压”等；

4、熏蒸容器具有六重安全防护装置，如达到压力自动泄压、限压阀失效后安全阀自动泄气等多重安全保护装置。具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施；

▲5、设有两个独立的熏蒸容器，并在熏蒸容器内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢；

6、翻盖0～90°范围内任意悬停；
▲7、喷头配有嵌入式吸水海绵隔离罩，吸附多余水珠，使病人和喷嘴之间保持安全距离，防止烫伤；

▲8、具有浓度检测功能，通过数值大小指示运行时药物的浓度，清晰直观；

9、配置清单：熏蒸治疗仪1台。

二十九、上肢智能反馈训练系统技术参数要求
▲1、传感器技术：至少采用8个角度传感技术，非接触式检测、性能稳定、使用寿命长、高灵敏度。

2、外骨骼机械臂可进行左手或右手的切换。

3、配备神经康复专用手套：协助固定患者手部，同时增加与外骨骼的匹配度。

▲4、设备具备血氧饱和度与脉率监测功能，可实时监测患者的心跳次数和血氧饱和度变化情况并在软件中实时显示，蓝牙无线连接，支持蓝牙4.0BLE协议。

▲5、Brunnstrom量表-上肢功能评估：患者完成相关评估之后，设备可读取当前登录用户的评估数据生成并打开Brunnstrom 评定报告，初步作出Brunnstrom 上肢功能的分级，操作者可以根据患者功能障碍程度实时调整康复计划。

▲6、量表评估功能：内置≥7种量表可以提供更直观全面和精确的评估结果，至少包含“动作活动记录量表MAL”、“上肢功能指数评定量表UEFI”、“改良 Ashworth 痉挛评定”、“肌力评定(Lovett分级法)”、“Fugl-Meyer运动功能评定”、“改良Barthel指数评定量表”、“Brunnstrom评定”，此外还可以添加自定义量表。

7、数据库功能：记录患者基本信息、评估结果及所有训练数据，以备后期查阅估结果及训练数据，并可转换成EXCEL文档方便打印。

8、视觉、语言智能反馈：具有动作的指引、声音提示、视觉的刺激等多种感知觉的生物反馈，提高患者在训练过程中代入感。

▲9、训练模式：具至少有三种维度训练模式，为患者提供目的性、功能性的训练：一维游戏训练针对于单关节训练，；二维游戏训练，侧重于关节协调性训练，；而三维训练，具有空间立体感。

▲10、训练游戏数量：≥28个不重复游戏；一维游戏大于等于13个、二维游戏≥14个、三维游戏≥2个。

11、内置具有传统中医训练疗法——太极云手训练。

12、软件识别功能：智能识别训练左/右手臂。

13、上肢外骨骼硬件参数：上臂长度调节最大距离：90mm，前臂长度调节最大范围：145mm，手臂架高度最大距离：400mm，手臂架平移最大距离：600mm，握力值范围：0~10 Kg。

14、上肢外骨骼训练及评估角度：，肩关节内收最大角度：40 °，肩关节外展最大角度：120 °，肩关节前屈最小角度：45 °，肩关节前屈最大角度：135 °，肘关节屈曲最大角度：145 °，前臂旋前最大角度：85 °，前臂旋后最大角度：85 °

15、外骨骼减重/负重补偿功能：上臂重力补偿范围：0~9 Kg、前臂重力补偿范围：0~4.2 Kg;前臂及上臂的减重/负重装置通过一体式旋钮调节，在减重状态下可以为患者减轻一部分肢体重力的影响，负重状态下可以实现垂直活动的抗阻训练。

16、配置清单：上肢智能反馈训练系统1套。

三十、气囊式体外反搏系统技术参数要求
1、心电参数：心电信号增益：四级增益，共模抑制比>80dB，心电检出门限不大于0.25mV；心电导联：标准三导联，心电波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追；心电信号经过工频滤波及抗基线飘移处理，信号稳定抗干扰。

2、脉搏参数：1血氧饱和度显示范围：70-100%，精度 + 2%；脉率显示范围：30次/min～250次/min时，精度+ 2%。

3、血压参数：压力显示范围：0-300mmHg，精度±3mmHg，分辨率1mmHg；血压测量范围和测量精度：收缩压：40mmHg～270mmHg； 舒张压：10mmHg～210mmHg；测量精度：小于±5mmHg；治疗前或后设备配带血压在线监测模式设计，监测数据信息可以自动录入病人管理系统。

▲4、触发模式：心电R波正负触发；设备可自动识别监测心率不齐，在心率允许的范围内，安全做治疗。

▲5、压力参数：治疗压力单位以“毫米汞柱”和“兆帕斯卡”双显示，临床操作治疗压力时单位直接换算；压力调控范围75-300mmHg， 可以调节高低，每次加或减5mmHg；设备具有足够的保压模式，保证治疗的安全性和效果。

▲6、界面显示参数：采用≥18英寸高分辨率触摸显示器，稳定性及灵敏度好，寿命长，无闪烁，大视角显示。

7、多重保护措施及保护显示：过早充气和过迟排气保护，停机后电磁阀延续排气；压力过高自动保护及心电电极脱落保护功能，并弹出提示消息框界面显示。

8、机械部分：设备具有超静音设计，整机嗓音≤65db(A)，提供检测报告；心电、血氧、血压、系统控制，采用的模块化设计，抗干扰强，实时性高。

9、软件部分：治疗时间可以设定5到60分钟，治疗完成后自动停机。

▲10、病人管理系统：病人治疗信息可存储、分析、输出、打印。

11、网络部分：远程网络技术操作指导：设备操作与维护指导、远程设备软件升级指导；局域网云功能：可以实现一台终端指导操作多台设备。

12、气囊参数：卡扣式强化式治疗外囊套，材料环保耐用，容易包裹；复合弹性内囊充气受力均衡，增加挤压效率，减少挤压疼痛。

13、配置清单：气囊式体外反搏系统1套。

三十一、多体位康复床技术参数要求
1、 电机数量：≥3；

▲2、产品结构：四折六段；（四折：头板、背板、臀板、腿板；六段：头板分段、左头板扶手分段、右头板扶手分段、背板分段、臀板分段、腿板分段）；

3、床体尺寸（长×宽×高）：≥2125mm×650mm×450mm（最低位置，含床垫）；

▲4、 床板高度连续可调，床板对称轴中心点距离地面的高度最低450mm,最高800mm，允差±50mm；

5、头板扶手高度连续可调；

6、床板调节方式： 头板：手动；背板：电动；臀板：电动；腿板：手动；

7、床板可调节最大角度：(1) 头板：上折30°，下折50°；(2) 背板：上折55°，下折10°；(3) 臀板：上折60°，下折10°；(4) 腿板：上折35°，下折50°；

▲8、床板水平上升速度为15mm/s，水平下降速度为17.5 mm/s，允差±2mm/s；

▲9、床板角度调节方式为电动时，调节时间应小于30s；

10、配置清单：多体位康复床1台。

三十二、低频治疗仪技术参数要求
1、输入功率不大于 250VA；

▲2、输出脉冲频率：0.8Hz~520.2Hz 自动调整；

3、输出脉冲最大幅度：不大于 38V；

4、定时设置范围：0-60min±1% 默认值20min，调节步长1min；

5、皮肤电极单个脉冲的最大输出能量≤0.5mJ；

▲6、输出具有 2 组吸附电极、2 组贴片电极，双路可调输出显示清晰；

▲7、新型的负压吸附系统，既能使双路吸附电极轻松地吸附于治疗部位，又能起到中医拔罐作用；

8、配置清单：低频治疗仪1台。

三十三、肌电生物反馈仪技术参数要求
▲1、台面款机型，通道数≥2；

2、彩色触摸屏 ≥8英寸；

3、反馈阈值的准确度：反馈阈值10uV-999uV，在中心频率点180Hz测量时误差应不大于标称值的±10%或±2μV；

4、分辨率（测量灵敏度）：≤2μV；

5、通频带：不窄于20Hz～500Hz；

6、差模输入阻抗：大于5MΩ；

7、共模抑制比：大于100dB；

▲8、具有61个处方：55个内置处方，6个自定义处方；

▲9. 具有同步和异步两种输出模式：同步治疗时A、B两通道工作状态、治疗时间、治疗处方、治疗参数、患者信息完全一致； 异步治疗时A、B两通道完全独立控制，互不干扰；

10、具有3种治疗方式：自由治疗、处方治疗、反馈治疗；

11、配置清单：肌电生物反馈仪2台。

三十四、附件配置清单要求

1、生物反馈胃肠起搏治疗仪 1台

2、子午流注穴位调控仪 1台

3、神经和肌肉电刺激仪 1台

4、氦氖激光治疗仪 1台

5、火针装置 1台

6、足脉通短波治疗仪 1台

7、熏蒸治疗仪
 2台

8、上肢关节康复器 1台

9、中医定向透药治疗仪 1台

10、脉冲磁刺激仪 1台

11、盆底生物反馈治疗仪 1台

12、微波治疗仪 1台

13、电磁波治疗仪 1台

14、电针仪 1台

15、医用压缩式雾化器 1台

16、中医定向透药治疗仪 1台

17、空气波压力治疗仪 1台

18、肘关节锻炼器 1台

19、体外冲击波治疗仪 1台

20、肌电生物反馈仪 1台

21、电动治疗床 1台

三、售后服务要求

供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

质保期限要求：本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后1年。

履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。


