ZC20260134  上海市光华中西医结合医院所需急重症和康复体检设备等一批医疗设备公开招标项目
第一标包招标需求文件
[bookmark: OLE_LINK1]上海市光华中西医结合医院所需急重症和康复体检设备等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件
第一标包：急重症设备
一、项目概况
1、设备数量
	序号
	设备名称
	数量
	设备单价
限价
（万元）
	设备核价
限价
（万元）

	重症科

	1
	电动床
	6
	3.5
	21

	2
	输液泵
	6
	1.2
	7.2

	3
	注射泵
	6
	2
	12

	4
	临时起搏器
	1
	5.85
	5.85

	5
	心电图机
	1
	2.5
	2.5

	6
	可视气管插管箱
	1
	6
	6

	7
	心肺复苏器
	1
	23
	23

	8
	便携式转运呼吸机
	1
	16
	16

	9
	急救转运床
	1
	5
	5

	10
	升温毯
	1
	8
	8

	11
	降温仪
	1
	4.5
	4.5

	12
	床旁X光机
	1
	55
	55

	13
	床旁快速生化检测仪
	1
	6
	6

	14
	床单位臭氧消毒机
	1
	1.2
	1.2

	15
	病历车
	1
	0.5
	0.5

	16
	多功能治疗车
	1
	1.2
	1.2

	17
	口服药车
	1
	0.8
	0.8

	18
	输液车
	1
	0.5
	0.5

	19
	双层治疗车
	1
	1
	1

	20
	移动紫外线车
	1
	0.3
	0.3

	21
	血气分析仪
	1
	14
	14

	22
	皮下动态血糖监测系统
	1
	2
	2

	23
	便携式监护仪
	1
	3
	3

	24
	肠内营养泵
	1
	1
	1

	25
	支气管镜
	1
	12
	12

	26
	连续血液净化机CRRT
	1
	30
	30

	急诊科

	1
	抢救床
	4
	6
	24

	2
	监护仪
	4
	10
	40

	3
	输液泵
	4
	1.2
	4.8

	4
	注射泵
	4
	2
	8

	5
	临时起搏器
	1
	5.85
	5.85

	6
	心电图机
	2
	2.5
	5

	7
	可视气管插管箱
	1
	6
	6

	8
	心肺复苏器
	1
	23
	23

	9
	便携式转运呼吸机
	1
	16
	16

	10
	洗胃机
	1
	0.7
	0.7

	11
	急救转运床
	4
	5
	20

	12
	升温毯
	1
	8
	8

	13
	降温仪
	1
	4.5
	4.5

	14
	床旁X光机
	1
	55
	55

	15
	床旁快速生化检测仪
	1
	6
	6

	16
	床单位臭氧消毒机
	4
	1.2
	4.8

	17
	移动紫外线车
	4
	0.3
	1.2

	18
	血气分析仪
	1
	14
	14

	病房

	1
	抢救床
	2
	6
	12

	合计
	498.4


2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为上海市光华中西医结合医院。
3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：床旁X光机、抢救床。
5、本标包中带“★”的为关键指标，未响应按无效处理；“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“★”与“▲”指标需提供技术支撑材料。
二、产品技术指标要求
重症科
一、电动床技术参数要求
1、	在患者的诊段、治疗和监护时使用，用以支撑患者身体、形成临床所需体位。
2、	▲具备功能：整体高度调节、背部升降、膝部升降、前倾、后倾 、一键心脏椅位、一键复位、背膝联动、电动CPR
3、规格：床板长≥1950mm，床面宽≥900mm，全长≥2201mm，全宽≥1084mm，自带隐藏式延长框架，全长可延长达到≥2346mm（提供完整版的注册证附件——技术要求）
4、▲功能：背部上升≥75°；膝部上升≥45°；高低升降范围满足 482-862mm；头高脚低≥16°，头低脚高≥16°；一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；电动/手动CPR。
4、床体下方配有夜灯，按键开关在手持控制器上。
5、床板两侧，各设置手动CPR装置1套。
6、床板两侧，共设置8处束缚装置，用于捆绑特殊病患
7、床板两侧，共设置引流袋及附属挂钩4组，每组3个挂钩。
8、在床四角各设置2个点滴杆插孔，合计8处可以使用。
9、▲脚轮：直径125mm医用双面脚轮。具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置。
10、配置清单：
1）冷轧钢喷涂床架   1台；
2）分体式升降护栏（含护士控制面板） 4片                                  
3）树脂头脚板（吹塑成型、可拆卸） 1套；
4）专业医用电机  4只；
5）电动及手动CPR装置 1套
6）手持式遥控器 1只；
7）延长床架   1套
8）医用双面脚轮  4只；
9）中控锁装置   1套 ；
10）床垫止滑器   3个；
11）床侧引流袋挂架  4组；
12）标准输液架插孔8个；
13）标配蓄电池1个；
14）防撞轮装置  1套；
15）数字秤系统（需出厂前定制）
16）床垫 1张
17）餐板1个。

二、输液泵技术参数要求
1、支持输肠内营养液功能
2、输液精度≤±5%
3、输液速度范围：0.1-2000ml/h, 且最小步进为0.01ml/h
4、快推速度范围：0.1-2000ml/h
5、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
6、至少8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式
7、支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注
8、▲可选时辰给药模式，支持正弦时辰给药和恒速时辰给药两种方式，适用于肿瘤科输注化疗药物
9、▲不小于7英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
10、支持药物库，可储存5000种药物信息
11、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色
12、阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg
13、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
14、具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

三、注射泵技术参数要求
1、注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%
2、注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h
3、快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h
4、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
5、支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
6、▲注射泵具有电动离合，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止意外Bolus
7、8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式
8、▲不小于7英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
9、支持药物库，可储存不少于5000种药物信息
10、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色
11、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值
12、阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg

四、临时起搏器技术参数要求
1、标准及认证：符合NMPA认证
2、起搏模式：SSI(AAI,VVI),SO0(A00.VO0)
3、起搏频率：30-200次/分钟
4、脉冲波形：恒定电压-非对称斜顶形矩形负脉冲
5、脉冲幅度：0.1-10.0V
6、脉冲宽度：0.06-2.0ms
7、感知灵敏度：0.5-20mV
8、输入阻抗：≥150KΩ
9、不应期：250ms
10频率上限：220次/分钟
11开机默认参数：起搏模式：SSI，频率：70次/分钟，脉冲幅度：5V, 脉冲宽度：1.5ms，感知灵敏度：2.0mV
11紧急起搏参数：起搏模式：SSI，频率：70次/分钟，脉冲幅度：10V, 脉冲宽度：1.5ms，感知灵敏度：2.0mV:
12、快速心房起搏功能：具备快速心房起搏功能调节功能
13、功能默认参数要求：起搏模式：S00，频率：400次/分钟，脉冲幅度：10.0V，脉冲宽度：1.5ms
14、快速心房起搏参数要求：起搏模式：S00，频率：30—1000次/分钟，脉冲幅度：0.1—10.0V，脉冲宽度：1.5ms
15、其他要求：起搏暂停、低电量提示、自动锁屏和心内图幅度缩放

五、心电图机技术参数要求
1、▲频率响应：0.01Hz ~ 500Hz
2、采样率：64 kHz
3、起搏器采样率：96 kHz
4、输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）
5、▲定标电压：1mV±1%
6、耐极化电压：≥±900mV（±5%）
7、内部噪声：≤12.5µVp-p
8、共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启） 
9、灵敏度选择（至少包含）：1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10、自动mm/mV ±5%

六、可视气管插管箱技术参数要求
1、▲镜体结构为全包型结构设计
2、▲搭载一次性使用全包喉镜片
3、▲显示屏尺寸≤3″TFT
4、显示器前后转动角度110°±10%
5、显示器左右转动角度270°±10%
6、软管长度：115±5mm
7、软管直径：5.3±2mm
8、头端长度：6±1mm
9、连接方式：直插式
10、观察视角60°±15%
11、光照度≥150Lux
12、摄像头分辨率≥7.87lp/mm
13、景深5-100mm
14、可分辨灰阶度≥32
15、储存空间≥32G

七、心肺复苏器技术参数要求
1、★具备NMPA认证
2、▲便携式电动胸腔按压机，采用3D包裹方式。
3、▲应采用PC+ABS硬质背板与软绑带结合（需提供加盖制造厂家公章的产品说明书）
4、按压频率：按压频率范围100-120次/分钟内，误差值为：±1次/分钟。（需提供产品注册证技术要求）
5、按压深度精度：误差值为：≤±2mm。（需提供产品注册证技术要求）
6、按压通气模式：连续按压模式和 30:2。
7、支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥60°
8、▲智能终端显示屏≥2.4英寸，可同屏调节按压模式，按压深度
9、单块电池供电时间：新电池充满电的情况下，电池可以连续运行的时间≥60 分钟；可外接 220V 交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。
10、单块电池具有电池电量检查按钮和电量指示灯，可直观检查电池电量。（需提供技术要求或者电池实物图）
11、▲低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥15分钟 （需提供加盖制造厂家公章的产品说明书）
12、▲主机上应具有按压深度显示窗口，可显示实际按压深度，确保有效按压（需提供产品实物图照片或加盖制造厂家公章的产品说明书）

八、便携式转运呼吸机技术参数要求
1、类别：气动电控型呼吸机
2、具备中文语音导航和报警功能，方便医务人员快速操作
3、屏幕：彩色触摸屏，尺寸≥7英寸
4、▲内置电子PEEP功能，无需外接机械PEEP阀，PEEP压力0,3～30cmH2O
5、▲具有多种呼吸模式：IPPV、V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、APRV、APRV+PSV、PRVC、PRVC+PSV、BiPPV、BiPPV+PSV、CPR、RSA、CPAP、CPAP+PSV、PCV、
6、标配HFNC模式，流速范围：2-80L/min
7、标配CPR功能，心肺复苏指导和自动通气功能（单人/双人/持续三种模式），单人模式按压通气比30：2，按压30次后，呼吸机自动进行2次通气
8、▲具有一键通气功能，可快速设定婴幼儿、儿童和成人模式，进入抢救状态
9、吸呼时间比：59:1~1:99可调
10、▲潮气量：20mL ～ 2500mL
11、呼吸频率： 0～120bpm
12、氧浓度调节范围：40%~100%可调
13、吸气压力：3cmH2O～60cmH2O可调
14、触发方式：压力触发/流速触发
压力触发-20cmH2O～20cmH2O
流速触发1L/min～15L/min
15、压力支持：0，3cmH2O～35cmH2O

九、急救转运床技术参数要求
1、▲规格要求：全长≥2152mm、全宽≤776mm，高低升降满足560～890mm。
2、基本功能：背部升降0～90°；膝部上升0～40°；床头尾倾斜-18°～18°。
3、基本配置：床面板为优质ABS材质，4段式设计，保证床板的强度。
4、采用双液压缸式设计，承重能力更加，稳定性更好，操作更加轻松。安全工作载荷≥225kg。 
5、▲床板头部左、中、右各有红色按压抬升手柄，通过气压弹簧控制，便于实现背部升降操作。 
6、膝部升降采用手摇柄操作，不用的时候手摇柄可以收纳，不占用空间。手摇柄具有过摇保护功能。
7、▲标配有直径≥200mm中控锁树脂脚轮，防腐蚀、耐酸性佳。其中一个含碳导电轮(黄色),起到将静电随时转移至地面作用。（提供导电证明）
8、标配有导向功能的中心第五轮，直径100mm。
9、脚轮采用中控式刹车、定向设计，床体前、后、左、右4向均有操作踏板。
10、床头、足部各标配有1根（共2根）折叠升降式点滴杆，使用时升起，不用时可以收纳放置。
11、床尾配有记录台（300mm*400mm），台面可向前、后两面水平放置，可作为记录台或监护台使用。不使用时可以收纳放置，不占用空间。
12、床体四角配有防撞缓冲轮。
13、配置清单
1）床体  1套；
2）转动式护栏  2片；
3）200mm的单面脚轮（其中1只带导电功能）  4只；
4）中控锁踏板系统  1套；
5）中心第五轮  1套；
6）记录台  1个；
7）防撞轮  1套；
8）膝部升降手摇柄   1套；
9）推行把手  3个；
10）背部按压抬升手柄  3个；
11）高度上升踏板  2个；
12）高度下降与倾斜踏板  2个；
13）引流架  2个；
14）点滴架  2个；
15）床垫  1张

十、升温毯技术参数要求
1、毯子应内置碳纤维加热层，加热均匀，并配有多个温度控制传感器进行毯面温度的采样（需提供彩页、说明书或实际图片进行证明）
2、★毯子应采用低压直流24V供电，无机械旋转装置，无工作噪音（需提供彩页、说明书或实际图片进行证明）
3、▲毯子应分为四层：碳纤维加热层，导热绝缘布保护层，阻燃记忆海绵缓冲层，TPU复合布接触层（需提供彩页、说明书或实际图片进行证明）
4、毯子两侧应配有固定用绑带，可固定于手术床
5、体温传感器
5.1、▲采用成品医用温度探头，全封闭设计，可重复使用。
5.2、测量范围：25～45℃，最大误差：±0.3℃。
6、毯子防护等级：IPX4或更高等级

十一、降温仪技术参数要求
1、半导体技术一体化控温系统，即可降温也可升温；
2、双通道 四接口， 可以同时使用也可以单独使用；
3、18B20体温探头；体温检测方式为腋温或者肛温，可任意选择
4、≥ 7 寸触摸屏控制显示，可以实时显示水温和人体温度；
5、温控方式：叁核半导体温控系统，制冷制热一体化，内置水温传感器，监控实时水温；
6、控制模式：分为自动模式和手动模式；可以通过设置体温或水温来控制机器运行；
7、自锁快速拔插接头，防液体泄漏
8、▲水温设定范围：2℃ ~39℃, 步进：≤0.1℃；
9、水温显示范围：2℃ ~39℃；水温准确度±0.5℃；
10、空载时，预设39℃时的制热平均速率：应不低于5.3℃/min；
11、空载时，预设12℃时的制冷平均速率：应不低于2.8℃/min；
12、报警功能：在下列情况下应能声光报警
[bookmark: OLE_LINK2]12.1、医用控温毯在水箱缺水时：
12.2、水温超过42℃时，应能断开制热/制冷单元供电；
12.3、体温检测功能开启后，体温传感探头从人体脱落、故障时。
13、过热断电功能：水温超过42℃时应能自动断开制热/制冷单元供电，并发出提示报警。
14、体温传感器：可以设定患者的目标体温：
14.1、制冷设定范围：30.0℃～40.0℃；步进：0.1℃；
14.2、制热设定范围：30.0℃～37.0℃；步进：0.1℃；
14.3、体温传感器监测范围不小于28℃～43℃，允差：±0.1℃。

十二、床旁X光机技术参数要求
1、主要配置应满足：X射线高压发生器、X射线管组件、X射线限束器、无线平板探测器、图像处理工作站、数字化X射线影像处理软件、移动机架。
2、无线可移动式平板探测器：
2.1、▲平板探测器信号传输为无线
2.2、探测器类型：要求非晶硅平板探测器（整板）
2.3、▲成像面积：≥430mmX430mm； 
2.4、像素间距：≤140μm。
2.5、A/D转换系数：≥16-bit
2.6、影像采集时间＜3s
2.7、空间分辨率≥3.7lp/mm
2.8、采集矩阵≥3072×3072
3、	高频高压发生器
3.1、发生器最大功率：≥56kW（需提供医疗器械注册证登记表或检验报告证明）
3.2	、摄影kV：40~150kv 
3.3、摄影最大mA: ≥700mA（需提供医疗器械注册证登记表或检验报告证明）
3.4、发生器工作频率：≥400 kHz（需提供医疗器械注册证登记表或检验报告证明）
4、X光球管:
4.1	、▲阳极热容量: ≥244kJ
4.2	、管组件热容量: ≥1000kJ
4.3	、阳极最大转速：≥10800rpm
4.4	、电压：40-150kv
4.5	、双焦点:小焦点≤0.6/大焦点≤1.0mm
4.6	、焦点功率：小焦点≥30kW\大焦点≥50kW
5、限束器
5.1、具有激光定位
5.2、具有SID测量尺，测量行程大于1800mm
6、移动机架
6.1、多关节折叠臂结构（非立柱式）；提供实物照片功能：狭小病房空间内，不需移动主机可以做到左、右定位
6.2、X射线管组件焦点距地移动范围≥400-2000mm
6.3、X射线管组件可绕悬臂周转动，转动角度±90度
6.4、限束器可绕X射线基准轴转动，转动范围不小于180度
6.5、具有刹车制动装置
6.6、高清电容式触摸屏≥18英寸
7、	图像采集工作站
7.1、主机及工作站：主机配置：CPU≥3.5GHz、内存≥4GB、机械硬盘≥1T、固态硬盘≥128GB；显示器配置：屏幕尺寸≥18.5inch、分辨率≥1024*768。
7.2、软件连接发生器：要求能与X线发生器无缝衔接、可操作软件界面上调整发生器参数KV/mAs等、并且可进行摄影检查参数编辑。
7.3、要求在检查影像上可显示曝光参数KV、mAs及剂量。
7.4、要求具备满足DICOM3.0协议要求，传输及存档；可以自动/手动传输图像以及自动存档。
7.5、要求具备图像回调功能，图像翻转、空间滤过、图像普通、锐利增强选择、窗宽窗位调整。
8、▲为保证设备图像质量的优质性及兼容性，图像采集软件及平板探测器需为同一厂家研发生产（提供相应证明文件，否则视为负偏离）
9、▲为保证设备售后及维修便利性，高压发生器及机架需为同一厂家研发生产（提供相应证明文件，否则视为负偏离）
10、▲DR须具备DAP功能，即剂量面积乘积显示功能，当指示值大于5μGy·㎡时，指示值与测量值的误差不大于±35%。（须提供医疗器械注册证或检验报告验证）。

十三、床旁快速生化检测仪技术参数要求
1、分析方法：分光光度法（速率法、终点法等）
2、检测项目：生化九项、综合Ⅰ十三项、临床急诊十三项、电解质七项、综合Ⅱ生化检测、尿液等套餐，包括肝功、肾功、电解质、血糖、血脂、心肌酶、淀粉酶等项目。
3、▲样本类型：肝素抗凝的全血或血浆、血清。
4、▲自带机内全血样本离心功能
5、吸光度线性：相对偏倚在±5%范围内的最大吸光度应不小于2.0。
6、吸光度准确度：吸光度值0.5，允许误差±0.025；吸光度值1.0，允许误差±0.07。
7、吸光度的稳定性：吸光度的变化不应大于0.01。
8、吸光度的重复性：用变异系数表示，不应大于1.5%。
9、吸光度准确度与波动度：温度值在设定值的±0.3℃内，波动度不大于±0.2℃。
10、测试波长：340nm、405nm、470nm、510nm、546nm、630nm。
11、▲速度：≤12min（多项目）
12、试剂类型：冻干试剂预封装于试剂盘。
13、检测通道：1个样本（多项目）
14、温育条件：37℃±0.3℃，波动度不大于±0.2℃。
15、定标要求：通过试剂盘二维码识别读取定标曲线。
16、混合震荡功能：通过高速运转盘片，使样本离心分离，将样本、稀释液与试剂混合，并左右震荡盘片将待检测液体充分混匀。
17、▲稀释液添加方式：自动添加
18、扫描枪：内置，仪器自动扫描盘片上的二维码。

十四、床单位臭氧消毒机技术参数要求
1、具有深度消毒、能灭活病毒。
2、真空抽吸，正负压交替作用，更彻底地进行消毒。
3、臭氧发生量（工作浓度）： 6g/h
4、额定功率：280VA
5、电源：220V，50Hz
6、臭氧浓度≥450 mg/m³, 最高超过1000 mg/m³。
7、消毒时间及过程：抽真空，充臭氧，消毒，解析还原；定时器时间选择：1～99（分钟），直观显示。
8、环境泄漏：臭氧外泄漏量＜0.04 mg/m³。
9、噪音：噪声≤45dB（A）。
10、可查询累积工作时间及累计消毒次数。
11、具有两种消毒模式：手动模式、自动模式。
12、对大肠杆菌杀灭率、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠球菌；灭菌率达到99.9%  杀灭对数值：≥3.0。

十五、病历车技术参数要求
1、基本尺寸：402x402x990mm。
2、车体主要由优质材料注塑成型组成。台面ABS材质，可放置25个病历夹，带有可锁结构，格条采用ABS材料
3、上有一抽屉，一体式把手，采用三节式滚珠静音滑轨
4、脚轮采用4寸优质聚胺脂静音防尘轮
十六、多功能治疗车技术参数要求
1、基本尺寸：380x450x920mm。
2、主要材料Φ25x1.3不锈钢管；3寸优质聚胺脂静音轮；上下层为二个不锈钢盘， 底板配有二个方形塑料污物桶，不锈钢推手下面配有一个消毒液架。
7、，四个脚轮，其中二个对角带刹车。

十七、口服药车技术参数要求
1、规格：850x520x950mm
2、材质：ABS；
3、车体底部：万向静音轮，其中两只带刹车功能；
4、急救车配有≥5个抽屉；
5、侧面配有药品废物盒。

十八、输液车技术参数要求
1、基本尺寸：630*470*910mm。
2、上下二层，有二层抽屉，二个塑料污物桶和一个塑料置物架。塑料污物桶和一个塑料置物架。台面上方有三面不锈钢围栏，台面上方有可伸缩输液袋挂架，高度可调节，有10个挂钩。主体材料选用塑钢结合，台面采用工程塑料制成，4寸优质聚胺脂静音轮；抽屉采用三节滚珠导轨。
6、脚轮转动灵活，并与车脚装配牢固，四个脚轮，其中二个对角带刹车。

十九、双层治疗车技术参数要求
1、基本尺寸：710x460x910mm；托盘尺寸：550x410mm。
2、 整车采用全新ABS注塑成型
4、围栏设计，三面防护能有效避免物品掉落
5、双层ABS台面设计、白色台面白色立柱，专用手柄方便推动，下有二个并排的小抽屉。
6、抽屉采用ABS工程塑料注塑成型，配自由分隔档盒，可自由存取药品或器械

二十、移动紫外线车技术参数要求
1、灯管：直管型石英紫外线低压汞消毒灯（ZSZ30D）2支×20W石英灯管
2、紫外线灯管辐射强度≥107μm/c㎡
3、紫外线灯管寿命≥5000h
4、紫外线波长:253.7nm
5、电源电压:220V/50Hz
6、输入功率：132VA
7、灯臂调节角度:可在0-180度， 
8、定时范围:0-60分钟，用户可根据消毒时间自己设置
9、熔断器型号：5×20  250V  2A
10、分类：I类，B型，连续运行设备，不能在有易燃易爆麻醉气体和空气的混合或氧或氧化亚氮的混合气情况下使用的设备
11、灯车不使用时可以把灯管放进保护门内，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。该产品使用轻巧，灵活及实用。

二十一、血气分析仪技术参数要求
1、分析仪应采用电极法
2、进样方式：自动吸样进样，支持注射器模式、毛细管模式
3、★用血量：≤63μL
4、测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca++、Hct、Lac、Glu 
5、 计算参数:cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等,24项
6、样本类型：≥9种
7、定标方式：可自动定标及手动启动定标
8、★检测时间：从开始测量本次样本到给出本次样本血气结果≤45s
9、▲检测耗材：测试卡、定标液，常温（2~26 ℃）或冷藏（2~8 ℃）保存
10、▲耗材常温（2~26 ℃）存储有效期≥180天
11、▲耗材上机有效期≥30天
12、▲测试卡规格：50人份、100人份、200人份、300人份、600人份，科室可根据需要灵活选择
13、▲内置5000mAh高容量可充电锂电池，断电后仍可待机时间≥4h或可连续测量时间≥2h（含打印）
14、仪器内置热敏打印机，可打印病人样本结果、质控分析结果、室间质评、定标分析结果及日志等。

二十二、皮下动态血糖监测系统技术参数要求
1、显示方式：蓝牙实时动态监测（非扫描、非回顾）
2、传感器探针特性：柔性软针（无断针风险）
3、24 小时葡萄糖数据点：480 个（每 3 分钟生成一个葡萄糖数据点）
4、实验室测试准确性：整体MARD值小于9%。
5、校准方法：出厂校准。工厂校准信息编码在传感器保护膜上打印的 QR码中。用户无需校准
6、传感器初始化时间：45min
7、持续葡萄糖监测系统血糖可报告范围：1.7–27.8mmol/L/8、电极数量：3电极
8、防水等级：IP58，5级防尘，8级防水（1.5 米水深，1 小时）
9、高低血糖提示：有，高低提示值可跟根据不同患者情况设定
10、事件记录：有，可记录胰岛素注射（基础/餐时）、GLP-1RA注射、运动、饮食、口服药等事件
10、一体式：传感器、发射器、助针器一体化设计，可保存最长16天的监测数据
11、传感器经过电子束辐照灭菌，为一次性使用器械
12、实验室测试准确性性（线性偏差）：葡萄糖浓度＜5.55mmol/L应不超过±0.83mmol/L，葡萄糖浓度≥5.55mmol/L应不超过±15%

二十三、便携式监护仪技术参数要求
1、适用范围：成人，儿童，新生儿（须提供医疗器械注册证）
2、	▲操作方式：标配触摸屏
3、	▲屏幕：≥10.4英寸，背光内置式TFT彩色显示屏
4、	▲电池：标配锂电池，单支电池充满电后监护时间≥6小时
5、	▲存储：≥120小时全息波形存储
6、	▲软件内置智能图示操作指南，介绍各个参数测量方法，专业术语、特殊符号，及基本问题处理方法等，具备药物计算功能
7、	跨床监护：≥ 8床位
8、	ECG功能：
8.1：ECG波形可层叠显示
8.2：可同屏显示7导联ECG
8.3：高T波抑制能力，ESU防护，耐除颤保护，起搏监测
8.4：▲频率特性：0.05~150Hz
8.5：QRS识别模式：成人，儿童，新生儿
8.6:标配高精度心律失常分析功能，QRS检测灵敏度与AHA数据库的符合度≥99.8%
9、SpO2功能：
9.1、▲成人用血氧饱和度探头可水洗消毒
9.2、成人用血氧饱和度探头采用平行夹设计，减少患者压痛感
9.3、具备抗运动干扰或者低灌注场合精准测量软件调节功能
9.4、可显示信号质量指数SQI，灌注指数PI  
12、▲NIBP功能：
12.1、成人/儿童袖带充气时间: ≤11s
12.2、新生儿袖带充气时间：≤5s
12.3、血压测量模式：手动，定时，腰麻，连续等可选
12.4、新生儿NIBP充气袖带：带有过压保护功能，机器自动识别新生儿袖带，并开启新生儿压力测量模式，压力过大时，自动断开袖带
13、体温测量功能：标配双体温接口

二十四、肠内营养泵技术参数要求
1、挤压方式：盘式蠕动式
2、喂养精度≤±5%
3、喂养速度范围：1-1500ml/h
4、喂养量（预置量）范围：1-9999.9ml/h，步进0.1ml/h
5、KTO速度范围：1-30ml/h
6、▲3种喂养模式：连续喂养模式、滋养喂养模式、间歇喂养模式
7、支持反抽功能，反抽流速范围：1-1200ml/h
8、▲不小于4.3英寸彩色显示屏，采用触摸屏技术
9、▲支持营养库，至少支持5000种营养液名称
10、▲泵端可查看能量、蛋白质累计量情况，评估患者营养供给
11、支持阻塞压力报警，压力档位至少5档。

二十五、支气管镜技术参数要求
1、操作手柄（含插入管）：
1.2、▲成像原理：电子成像技术，产品不含导像、导光纤维。
1.3、▲软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm。
1.4、插入部有效长度≥610mm,自带有白色刻度标识。
1.5、视场角≥120°。
1.6、景深≥3-100mm。
1.7、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°。
1.8、操作手柄具备左右旋转功能，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°,向右≥120°。
1.9、▲操作手柄具有≥3个具备独立电子功能的按键。
2、图像处理器：
2.1、▲配备≥4.0英寸手持式LCD电容式触摸屏。
2.2、图像显示器的显示分辨率≥720×720。
2.3、▲在实时观测模式下，主机首界面具有亮度调节快捷按键，能够精确调控内窥镜前端LED灯的亮度，支持三级灵活调节。
二十六、连续血液净化机CRRT技术参数要求
1、技术要求：
1.1、具有一体化的智能枸橼酸抗凝功能：设备配置有枸橼酸输入泵和钙溶液推注泵，枸橼酸输入和钙溶液输入的联动控制，实现局部枸橼酸抗凝功能。
1.2、卡盘式管路+引导式管路安装：采用卡盘式管路，具有图文引导式管路安装，管路安装简单、快捷。
1.3、管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。
1.4、具有一键式滤器和管路预充功能：管路和滤器安装好后，可一键式预充，操作简单。
1.5、置换液加热控制：采用大体积双面加热装置，加热均匀高效；精确控制置换液温度，区别于其他设备的控制档位方式，置换液控制精度±1℃。
1.6、设备配置≥4个流量泵（不包括肝素泵）。
2、流量控制范围：
2.1、血泵流量范围：30mL/min～500mL/min。
2.2、置换液流量范围：100～12000mL/h。
2.3、废液流量范围：100～12000mL/h。
2.4、透析液流量范围：100～12000mL/h。
3、压力监测范围：
3.1、动脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。
3.2、静脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。
3.3、跨膜压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。
3.4、滤前压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。
3.5、一级膜外压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。
4、气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡。
5、漏血监测：可检测≤0.35mL/min（HCT 32%）。
6、脱水范围为0～3000mL/h。
7、加热系统：直接控制置换液温度，温度范围：33～40℃ ，置换液温度控制精度：±1℃。


急诊科
一、抢救床技术参数要求
1、在患者的诊段、治疗和监护时使用、用以支撑患者身体、形成临床所需体位。
2、▲规格：床板长≥2000mm，全长≥2210mm；床板宽≤860mm，床板离地高度≤435mm。
3、▲通过电机推杆实现各种体位，背部升降≥70°，腿部升降≥25°，整床升降≥430-780mm，整床前后倾斜≥12°,一键式心脏椅位，一键复位，电动CPR功能
4、床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型，背部床板带有透气孔≥18个，腿板透气孔≥12个。
5、床板：腰臀部床板可拆卸清洗消毒
6、头尾版采用高密度聚乙烯（HDPE)树脂材料，（HDPE)树脂材料具有阻燃特性。
7、床尾板设置安全指示标签，最大限度防止医疗安全事故的发生。
8、头尾板均有把握手柄，分别设计≥2处推行防滑坡度设计，便于推行
9、床板两侧，各设置手动CPR装置1套。
10、床板上方两侧，各设置5个束缚装置，用于捆绑特殊病患。
11、床板两侧，各设置引流袋及附属挂钩2个。
12、▲直径125mm脚轮，具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置。床尾侧设置刹车踏板≥2个，踏板上有操作标识。
13、设有一键紧急停止开关。
14、电动病床采用的电机推杆在负载≥600KG，推动测试次数≥20000次的情况下电机正常工作。

二、监护仪技术参数要求
1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 
2、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示。
3、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。
4、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。
5、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s
6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
7、心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析 
8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
9、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
10、★提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果。
11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH

三、输液泵技术参数要求
同重症科设备。
四、输液泵技术参数要求
同重症科设备。
五、注射泵技术参数要求
同重症科设备。
六、临时起搏器技术参数要求
同重症科设备。
七、心电图机技术参数要求
同重症科设备。
八、可视气管插管箱技术参数要求
同重症科设备。
九、心肺复苏器技术参数要求
同重症科设备。
十、便携式转运呼吸机技术参数要求
同重症科设备。
十一、洗胃机技术参数要求
1、泵壳温升：洗胃机连续4h 正常运行后，泵壳温升应不大于60℃。
2、工作噪声：洗胃机工作噪声不大于A声级65dB。
3、限定压力：洗胃机的工作压力绝对值应在47～67 kPa范围内。
4、流量：“口腔插管”档应不小于2L/min；“鼻腔插管”档应不小于1L/min。
5、压力变化：洗胃机工作压力变化应不大于±5 kPa,  最大值应不大于67 kPa。
6、冲、吸转换装置：
6.1、洗胃机的冲、吸应有状态指示；
6.2、洗胃机的自控冲液量应不大于350ml/次；自控吸液量应不大于450ml/次；自控吸液量应 大于自控冲液量，但不应大于150 ml/次；
6.3、电动洗胃机应有冲、吸液量平衡装置，液量平衡状态时，接内径6mm 胃管的冲液量应减 少到（100ml～200ml）/ 次，接内径4mm胃管的冲液量应减少到（50ml～150ml）/ 次。
6.4、洗胃机的冲、吸转换装置发生单一故障时，洗胃管路内绝对压力不应超过67 kPa。
7、封闭性：洗胃机的各部件及管路接口应封闭良好，不得有渗、漏水现象。
8、管路：洗胃机上连接胃管的外接管路应符合下列要求：
8.1、管路的长度不少于800mm,  内径不小于6mm;
8.2、管路应在负压8.0×10Pa(600mmHg）时整个长度上的扁塌程度应小于0.5；管路应在正 压9.3×10'Pa(700mmHg) 时不爆破。
8.3、管路经消毒后，应仍能满足8.2（即上一条）的要求。
9、管路接口：洗胃机外接管路应有明显标记。
十二、急救转运床技术参数要求
同重症科设备。
十三、升温毯技术参数要求
同重症科设备。
十四、降温仪技术参数要求
同重症科设备。
十五、床旁X光机技术参数要求
同重症科设备。
十六、床旁快速生化检测仪技术参数要求
同重症科设备。
十七、床单位臭氧消毒机技术参数要求
同重症科设备。
十八、移动紫外线车技术参数要求
同重症科设备。
十九、血气分析仪技术参数要求
同重症科设备。
病房
一、抢救床技术参数要求
同急诊科设备。

三、售后服务要求
1. 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。
2. 质保期限要求：本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后1年。
3. 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
4. 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。
5. 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。
6. 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。
7. 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。
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