ZC20260134  上海市光华中西医结合医院所需急重症和康复体检设备等一批医疗设备公开招标项目
第二标包招标需求文件

上海市光华中西医结合医院所需急重症和康复体检设备等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件
第二标包：康复体检设备

一、项目概况
1、设备数量
	序号
	设备名称
	数量
	设备单价
限价
（万元）
	设备核价
限价
（万元）

	[bookmark: OLE_LINK4]体检站

	1
	心电图机
	1
	2.5
	2.5

	2
	医用电子血压计
	2
	2.5
	5

	3
	牙床椅
	1
	4.5
	4.5

	4
	动脉硬化检测装置
	1
	20
	20

	5
	免散瞳眼底照相机
	1
	35
	35

	6
	裂隙灯显微镜
	1
	1.9
	1.9

	7
	非接触裂隙灯前置镜
	1
	0.25
	0.25

	8
	双目显微镜
	1
	1
	1

	9
	电子耳镜
	1
	0.4
	0.4

	10
	LED头灯
	1
	0.15
	0.15

	11
	眼压仪
	1
	10
	10

	门诊治未病

	1
	中医经络诊断系统
	1
	10
	10

	2
	中医体质辨识系统
	1
	10
	10

	3
	子午流注低频治疗仪（20穴位）
	1
	15
	15

	4
	中医定向透药治疗仪
	2
	1
	2

	5
	熏蒸床
	2
	4.5
	9

	6
	智能中医灸疗床（砭石灸疗型）
	1
	10
	10

	7
	湿热敷装置
	1
	5
	5

	8
	智能艾灸净烟仪
	2
	5
	10

	合计
	151.7


2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为上海市光华中西医结合医院。
3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：动脉硬化检测装置、免散瞳眼底照相机。
5、本标包中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“▲”指标需提供技术支撑材料。
二、产品技术指标要求
体检站
一、心电图机技术参数要求
1、标准12导联心电信号同步采集、同步分析，兼容9导联采集模式
2、▲输入阻抗：≥100 MΩ
3、▲频率响应：0.01 ~500Hz
4、▲耐极化电压：≥±955 mV
5、共模抑制比：≥140 dB ；
6、A/D转换：24 bit
7、采样率：≥64000 Hz
8、▲独立起搏通道，起搏采样率≥75000 Hz
9、▲定标电压：1 mV±1%
10、≥8.0英寸高清液晶触摸显示屏，屏幕倾角设计，分辨率≥800*600
11、▲具备功能键和标准键盘物理按键，并具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率
12、内置一体化热敏式点阵打印机，非外置或者打印机组装模块；并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告
13、设备内置存储器可支持≥10000例病例储存，并支持外接U盘扩展存储空间
14、手动、自动、节律等检查模式可选，并支持实时采样、预采样及触发采样等采样模式
15、具有智能采集功能，可根据导联信号质量自动开始/停止心电采集
16、支持≥30min波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析并选择所需要的时间段进行记录
17、具有图形化ST显示功能，直观提示心肌梗死相关信息，并可打印相关报告。

二、医用电子血压计技术参数要求
1、测量原理：示波法
2、显示方式：LCD，7.0英寸彩屏显示
3、使用寿命：10万次
4、▲测量范围：压力:0 mmHg~300mmHg (0.0kPa～40.0kPa) ；脉博:40~200次/分钟
5、▲精准度：压力传感器准确性：±2mmHg(±0.267kPa) ，脉搏：±2%或±2次/分钟(取大者)或以内。 
6、结果分析:根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示
7、测量姿势:臂筒可上下旋转
8、▲适用臂围:17cm-45cm
9、超压保护:压力达到300mmHg,急速排气保护，排气时间≤10秒
10、测量模式：自动加压与固定加压双模式测量
11、血压计工作模式：智能充气、线性放气
12、记忆组数：300组
13、打印功能：三种打印模式
14、数据联网功能：可支持USB、以太网和RS-232串口数据传输。
三、牙床椅技术参数要求
1. 牙科椅承载能力≥150KG;牙科椅最低椅位≤380mm，最高椅位≥780mm;采用金属靠背，无需借助工具就可拆卸更换。 
2. 牙科椅水气管均为优质医用抗菌专业产品，具有抗菌效果（口腔刺激试验、皮肤致敏试验 、细胞毒性试验合格），能有效抑制细菌和生物膜的生成。
3. ▲牙科椅采用人体工程学设计，椅架及底座、上下平行盖为优质钢材和压铸铝结构。
4. 具有最后椅位记忆功能，在吐痰位操作完成后轻松回到之前的工作椅位，节省操作时间。牙椅靠背、座垫采用人造合成纤维皮革，具有抗撕裂、抗菌活性。
5. 牙科椅水气管均为优质医用抗菌专业产品，具有抗菌效果（口腔刺激试验、皮肤致敏试验 、细胞毒性试验合格），能有效抑制细菌和生物膜的生成。
6. 欧式器械盘架，造型美观,下挂式器械盘（面积：≥575x570x145mm ）；有气锁开关。
7. 器械盘把手采用气动刹车控制,可灵活调节高低度及准确定位；承重2.5kg。
8. ▲器械盘控制面板可控制预置及程序椅位，水杯注水、痰盂冲洗、口腔灯开关等；手机管采用独立控制集成阀，分别控制两高一低手机，三用枪有效防止手机在工作时相互串水、串气。
9. ▲下挂器械盘标配6个器械挂架位，可选多种器械（气动马达、电动马达、两高一低光纤手机管、洁牙机、光固化机、三用枪等）。
10. 一体式S型助手架≥90°，痰盂可旋转≥180°，助手操作灵活；痰盂缸可拆卸式的设计，便于彻底清洁，更方便后期维护。
11. 强、弱吸唾管，均为优质医用抗菌专业产品，具有抗菌效果（口腔刺激试验、皮肤致敏试验、细胞毒性试验合格），能有效抑制细菌和生物膜的生成。强吸管内壁为六角设计。
12. 超小箱体（侧箱内部采用铝合金压铸成型，重量轻，耐腐蚀）；30°角倾斜设计，使得助手位空间感更大。
13. 具有3个智能温控传感器的水加热系统，大容积的24V防干烧水加热系统，有效监测漱口水温度。
14. 三轴向LED感应灯；最高照度＜8000~＞40000Lux；色温：50000K±10%；可进行无极变光的亮度调节；可通过感应孔切换到黄光模式；具有与座椅同步控制系统，调节椅位时口腔灯自动关闭，椅位调整完毕，口腔灯自动打开并恢复到所调定的亮度。
15. 当椅位运动与口腔灯具有同步控制系统；具有口腔灯亮度自动记忆功能有效提升患者的就诊舒适度。

四、动脉硬化检测装置技术参数要求
1. ▲产品适用范围：用于人体动脉血管结构和功能病变的早期筛查。
2.检测参数（包括但不限于）：ABI(踝臂指数)、BAI(臂踝指数)、UT(脉波上行时间)、MAP%(平均动脉压)、AI(反射波增强指数)、baPwv(踝臂脉搏波传导速度)、HR(心率)、ET（射血时间）、PEP（射血前期）、ET/PEP（射血指数）、BMI(体重指数)。
3.可重复性:在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数。读数之间相差:0mmHg:所有读数最大误差:+1mmHg。
4.压力传感器准确性：±2mmHg。
5.心率测量范围：30bpm-300bpm；精度范围±1%或1bpm取大者。
6.高大T波抑制能力：1mV
7.频率响应（带宽）：43.1Hz-300Hz
8.最小臂围、踝围≤16cm。
9. ▲袖带和气囊以及连接管路应能够承受内部压力≥360mmHg。
10.产品注册证的产品组成部分应列明包含心电夹、心音探头、PCG加重物等配件。
11. ▲血压测量工作原理：升压法测量，数字化采集。
12.标配运动负荷试验模式软件: 含ABI历史数据趋势图、血压检测列表；支持上肢运动负荷试验、下肢运动负荷试验、平板运动负荷试验。
13.标配监测功能，可输出多次测检测历史曲线。
14.四肢同步检测各项参数，检测模式包含：四肢同步检测、单侧检测、单肢体检测。
15.数据检索：可根据日期（最近一天、一周、一月、三月、一年）检索；可根据类型：ABI、PWV检测参数结果范围检索；可根据设定五种检索条件（可按病历号、姓名、性别、工种、用药、检查医师进行检索）；检索结果可升序、降序排列。
16. ▲具备臂-踝脉搏波传导速度(PWV)的正常值范围参考数据库，需＞9100例。
17.无需外接云服务，软件界面支持生成二维码，用户可自行扫码保存，自行打印。
五、免散瞳眼底照相机技术参数要求
1、成像视场为45°，视场允差±7%
2、成像分辨率：视场中心处 ≥ 60lp/mm；视场中部处（r/2）≥ 40lp/mm；视场边缘处（r）≥ 25lp/mm
3、像放大率：0.60，允差±7%
4、眼底上的像素间距：5.75μm，允差±7%
5、▲患者屈光不正补偿的调焦范围：不小于-15D～+15D
6、摄像闪光的显色指数：Ra≥85
7、▲摄像闪光的相关色温：3000K≤Tc≤6700K
8、摄像机：高分辨率、高光感、医用级CMOS拍摄眼底的影像，特点在于分辨率高色彩还原度好，能更清楚的观察到眼底血管的位置结构和影像。拍摄角度：45°免散瞳，非接触式采集，提升测量安全与舒适度。高清图像是最大限度还原眼底视网膜真实的色彩和形态。
9、▲全自动拍摄。一键完成双眼自动对焦，自动拍摄测量;自动找眼，自动切换左右眼，操作简单，电动颌托测量全程语音提示操作。更简单测量速度更快，10秒完成双眼眼底照相。
10、在软件方面多了血管增强图像：对血管进行对比度增强，使其更加明显；神经纤维增强图像：对神经纤维进行对比度增强，使其更加明显。
11、6种图像模式，方便观察眼底细节和组织结构。
12、9个固视灯，满足周边视网膜成像需求。
13、一秒生成眼底分析报告，辅助阅片，量化眼底病风险，助理近视防控。
14、工作模式：全自动/半自动操作可自由切换；一键完成双眼自动对焦，自动拍摄测量；测量全程语音提示操作；免散瞳、非接触式测量；眼底相机主机和工作站一体式设计，无需外接工作站。

六、裂隙灯显微镜技术参数要求
1、显微镜类型：双目交角式立体显微镜
2、目镜：10X 
3、显微镜总放大率：10X，16X，
4、▲视场直径：￠17.5mm ￠14mm 
5、屈光度可调：＞±7D
6、裂隙宽度：0~14mm连续可调
7、裂隙长度：1~14mm连续可调
8、▲光斑直径：￠0.3，￠2、￠5.5、￠9、￠14，（mm）
9、滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片
10、裂隙旋转角度：0~180°
11、照明灯泡：12V30W卤钨灯泡，可选配LED光源
12、固视灯：绿色LED
13、额拖升降范围  ≥80mm
14、运动底座前后移动范围  ≥90mm
15、运动底座左右移动范围  ≥100mm
16、运动底座上下移动范围  ≥30mm

七、非接触裂隙灯前置镜技术参数要求
1、▲视野:静态视角94°/动态视角120°
2、▲放大率:影像0.75倍，光斑放大1.33倍
3、工作距离:5MM
4、有效孔径:20mm
5、材质:玻璃
6、镀膜:宽波段

八、双目显微镜技术参数要求
1、工作条件: 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2、▲光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。
3、载物台：钢丝传动，无齿条结构
4、尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）
5、调焦机构：可以进行张力调节，有粗调限位，避免标本或物镜的损伤。
6、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25
7、 照明系统：20000小时寿命LED光源，能耗≤1.7W
8、▲双目观察筒：瞳距调整范围48-87mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20mm
9、目镜：10X，带眼罩，视场数≥20mm
10、▲物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。
11、▲物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）
12防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理
13所采用光学元件均为环保无铅玻璃。

九、电子耳镜技术参数要求
1、光照方式：光导纤维照明
2、▲放大倍率：3X
3、▲窥耳器孔径：2.5mm、3mm、5mm
4、电源：DC:3V，5号干电池2节
5、照明光源型号：规格：2.5V/1.6W，微型卤钨灯泡
6、设备安全分类：BF型应用部分
7、工作制：连续运行

十、LED头灯技术参数要求
1、额定电压：AC100~240V 50/60Hz
2、产品规格：LED 3W
3、工作距离:420mm
4、验证距离：200mm处
5、▲产品色温:4000~5500K
6、▲产品照度：≥12000Lux
7、充电时间：≤5h
8、▲供电时间：≥4h
9、显色指数：≥85%
10、头围尺寸：510-610mm
11、光斑尺寸：20~105mm（400mm处）
12、电池类型：锂电池
13、电池容量：3.7V/2200mAh

十一、眼压仪技术参数要求
1、测量范围:   0~60 mmHg （0.13~7.8 kPa）
2、量程设置：30mmHg / 60mmHg 两种量程
3、测量精度：1 mmHg（0.13 kPa）
4、工作距离：11 mm
5、▲移动行程：左右±42.5 mm，前后±17 mm ，上下±18 mm
6、下颚托升降：54mm
7、▲测量方法：手动 / 单眼全自动 / 双眼全自动
8、测量次数：1次 / 3次
9、对准方法：深度学习模型找眼+瞳孔中心反射点精准对焦。
10、▲角膜补偿： 支持录入，自动计算补偿
11、▲LOL(人工晶体）模式：可测人工晶体眼患者
12、数据处理：根据测量波形剔除低置信度数据。测量数据为3次时加权平均得出结果。
13、数据存储：内置病例系统，可追溯历史数据，呈现数据变化曲线。数据可以表格形式导出。
14、打印：内置热敏打印机带自动切纸功能
15、SYZ三维定位，全自动测量左右眼数据，无需手动切换
16、▲显示器：10.1英寸彩色触摸屏，HDMI接口
门诊治未病
一、中医经络诊断系统技术参数要求
1、阻抗检测的准确性：设备测量的阻抗范围包括但不限于100Ω～10KΩ；测量结果是连续显示，显示值与实际值的误差≤±10%。测量结果为不连续显示状态时，阻抗W的取值范围为（第1档：100欧姆≤W≤20k欧姆；第2档：20k欧姆≤W≤470k欧姆；第3档：470K欧姆≤W≤10000K欧姆），其各状态的下限标称阻抗值与使得该段状态有效显示的下限实际阻抗值的误差应≤4%。平均相对偏差≤0.3%。
2、检测电压：设备的检测电压≥7.8V±0.2V（RMS）。
3、检测电流：设备的检测电流为直流输出，且检测电流≤0.2mA（RMS）。
4、电极的有效尺寸：检测电极的有效尺寸内径是9mm±10%；辅助电极的有效面积≥300mm²。
5、电极阻抗：检测电极阻抗：R＜1Ω。 辅助电极阻抗：R＜1Ω。
6、重复性：设备在正常的工作状态下，重复测量3次，其变异系数≤0.8%。
7、检测端口：主机依据型号分类兼容USB多级采集端口。
8、可显示人体十二条经络分别对应的穴位图形标示点及穴位位置确定点及文字描述位置确定点。
9、▲能出具至少九种检测报告：十二经络分析图；健康状态诊断报告；五行藏象气血诊断图；经络虚实报告；体质、未病测评报告；足底反射穴位刺激方案；体重健康管理报告；减重管理报告；针灸、艾灸、中频电疗穴位报告。
10、报告涵盖对应的证名证型证候判断、治疗方案等综合健康管理等内容。
11、系统支持快速统计和选择当天、三天、七天内历史患者信息，提升医生复诊业务办理效率。
12、系统支持查找历史信息，自定义精准日期内就诊患者筛选，实现快速查询与实时同步。
13、配备科研模块，实现可视化操控，通过对应控制键触发附属探测采集器工作，精准采集人体穴位的信号值并回传到主机。
14、▲科研模块包含十二条经络、不少于110个穴位的综合数值。

二、中医体质辨识系统技术参数要求
1、须符合中华中医药学会GB/T 46939-2025《中医体质分类与判定》标准，可输出 9 种基本体质以及百余种复合体质。
2、▲可以对中医不少于9种体质（平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质等）做辨识判定。
3、根据9大体质详细划分得到不少于80种中医脏腑辨证分型，根据细化的体质分型进行判断，可直接精准定位到脏腑。
4、▲提供≥8种中医体质辨识版本，含成人版、老人版、儿童版、孕妇版、五态人格版等。
5、中医养生方案库以及中医适宜技术干预方案库。
6、可提供不同体质对应的当令季节的健康养生指导及干预服务。
7、支持“零候诊”功能。
8、具有多维度数据管理功能。

三、子午流注低频治疗仪（20穴位）技术参数要求
1、液晶显示屏操作显示+旋钮调节。
2、▲输出通道：20通道，含4路吸附通道。
3、输出波形：双向不对称方波。
4、波形模式：有连续波、断续波、疏密波三种波形模式； 
5、脉冲频率：有三种频率模式，分别为自定义（频率范围1Hz～1kHz可调，允差±20％，最大不超过1kHz）、固定（分15档）、组合（四种：组合1、组合2、组合3、组合4）。
6、脉冲周期：1ms～1s，允差±20％，脉冲宽度：不大于0.8ms。
7、输出幅度：在500Ω的负载电阻下，输出幅度不大于65V。
8、输出电流：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值不大于50mA。
9、治疗时间：5min～60min可调，允差±10％。
10、▲具有吸附功能，压强调节范围：0～-40kPa可调，步进10kPa，允差±10%。
11、▲其中9、10、19、20通道采用并联输出形式，即可选择普通电极片治疗也选择吸附电极进行治疗。
12、具有六大功能模块
13、▲病症功能：具有不少于100种病症信息，可从病症模块进行选穴直接进入治疗。
14、▲具有对所选治疗穴位自动进行通道配对功能。避免非专业医护人员对穴位配对不专业，影响治疗效果。

四、中医定向透药治疗仪技术参数要求
1、输出通道：4通道（同时治疗4名患者）；
2、▲控制方式：单键飞梭控制，一键快速操作；
3、▲四种治疗模式：非对称定向药物导入；非对称定向药物导入＋电极保温＋动态磁场；对称仿生按摩；对称仿生按摩＋电极保温＋动态磁场；
4、中频载波频率：2000 Hz – 4000 Hz；低频调制频率：0 – 150 Hz；
5、中频载波波形：三角波；
6、▲ 动态磁场：支持；
7、电极保温档位：0 – 5共6级调节；
8、电极保温温度：≤ 60℃
9、输出强度控制：0 - 99共100级步进可调；
10、定时时间控制：00 – 60分钟；
11、工作电源：交流220±22V，50HZ±1Hz；
12、熔断器规格：F1AL250V； 
13、连续工作时间：4小时；
14、主机使用期限：6年；

五、熏蒸床技术参数要求
1、额定输入功率：≤2300W。
2、▲熏蒸模式：露头式全身熏蒸和局部式生殖系统熏蒸。
3、治疗机温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。
4、治疗时间：1～99min可调，允差±30s。
5、加热锅容积：≥5L。
6、▲具有自动上水、雾化、防干烧、臭氧消毒、双重超温保护功能。
7、座椅高度可调节，具备手部活动窗、足底按摩器、氛围灯、清洗装置。
8、具有自动控温、漏电保护、过载保护、状态提示、故障自检、结束提示。
9、舱内设有停止加热按钮。

六、智能中医灸疗床（砭石灸疗型）技术参数要求
1、产品运行噪音小于 60dB；
2、产品排风量≥220m³/h；
3、产品应能承重 150kg 静负荷；
4、产品开启自动点火后，应在 150s±20s 后自动断电； 
5、▲联网功能，WIFI联网和4G联网（选配）
6、▲自动排烟功能，把灸疗床里的艾烟通过排烟风机排出。
7、▲自动摇摆功能，通过摇摆托盘使床体内温度达到均衡，不会出现受热不均匀的情况
8、自动点火功能，点火柱发热，把靠在点火柱上的灸材点燃
9、开关功能，轻触开关按键开机，长触开关按键3秒关机
10、主要结构：由床体、12 个灸材加热炷、控制装置、排烟装置、升降摇摆装置、一次性使用床垫组成。

七、湿热敷装置技术参数要求
1、额定功率：≤2300VA±10%。
2、恒温加热箱容积：≥70L。
3、支持一键切换自动、手动工作模式。可预设工作时间段，支持预开机及自动关机。
4、温度设定范围：0～99℃可调，达到预设温度后可自动恒温且具备超温停止加热功能。
5、▲热敷袋种类：手部、标准、颈肩、加长四种，且配备毛巾布套。
6、安全保护≥2种。
7、热敷袋保温时间20～30min，可反复使用。
8、多重故障自检，错误代码显示。
9、温控灵敏度：±1℃。
10、节能加热：内热式高效节能型厚膜管状加热器。
11、防水垢结构设计。

八、智能艾灸净烟仪技术参数要求
1、▲主要功能：微电脑数码控制、单灸头摆动实现往复灸、具备节能烟气净化器。
2、工作条件：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；大气压力：700hPa～1060hPa；使用电源：a.c.220V，50Hz；输入功率：≤2000VA。
3、灸材材质：灸材应仅由艾绒制成，可适配、5cm×2.5cm艾柱。
4、治疗时间：根据患者需要，自行控制开关按钮，开启或结束治疗。
5、安全保护性能：灸疗机有手动停止输出的功能。断电再恢复时，没有有任何输出。输出时有指示功能。温度保护功能。
6、可明火往复灸：明火艾灸能够产生更温和，更强的火力，能够直达深部组织，并充分发挥艾草的中药疗效，智能单臂可做往复灸。
7、▲安装节能烟气净化器：设备安装节能烟气净化器比三元催化净烟效果更好，低功率也可以启动，这样净化效果大大提升，还节能。

三、售后服务要求
1. 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。
2. 质保期限要求：本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后1年。
3. 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
4. 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。
5. 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。
6. 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。
7. 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。
8. 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。
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