上海市光华中西医结合医院所需检验科等一批医疗设备

公开招标项目招标需求文件

第一标包：全自动免疫分析仪等

一、项目概况

1、设备数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备 单价限价 （万元） | 设备核价限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动免疫分析仪 | 1 | 50 | 50 |
| 2 | 全自动免疫荧光核型及滴度判读系统 | 1 | 50 | 50 |
| 3 | 医疗专用设备 （全自动免疫流水线） | 1 | 300 | 300 |
| 4 | 全自动免疫印迹分析仪 | 1 | 30 | 30 |
| 5 | 免疫印迹仪 | 1 | 30 | 30 |
| 6 | 全自动化学发光仪器 | 1 | 30 | 30 |
| 7 | 荧光显微镜 | 1 | 24.5 | 24.5 |
| 8 | 酶标仪 | 2 | 4.5 | 9 |
| 9 | 洗板机 | 2 | 5 | 10 |
| 10 | 全自动血栓弹力图分析仪 | 1 | 18 | 18 |
| 合计 |  |  |  | 551.5 |

2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：医疗专用设备（全自动免疫流水线）。

5、本标包中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。““▲”指标需提供技术支撑材料。

- 产品技术指标要求

一、全自动免疫分析仪技术参数要求

1、功能要求：采用发光定量检测自身免疫疾病检测项目，包括但不限于抗核抗体谱检测、ANCA三项（MPO / PR3 / GBM）抗磷脂抗体检测（心磷脂AGM / 抗β2糖蛋白AGM）等自身抗体检测项目。

▲2、样 本 位：样本类型包含血清血浆，单次样本检测通量不低于100个，且稀释液位不低于3个，支持直接稀释，不占用试剂位。

3、试 剂 位：不低于20个，试剂仓具备低温存放冷藏功能。

▲4、检测项目：不低于20项。

- 加样针移液量：满足0-5000μL，增量1μL。

- 加样精度：加样体积V＞50μL时，CV≤+5%。

7、加 样 针：采用tip头，避免交叉污染，具备液位探测、防撞功能。

▲8、急诊功能：具备急诊功能，支持急诊通道优先。

9、具备条形码：可兼容条形码种类不低于6种。

10、安装环境：设备于室温下运行，220V交流电。

11、数据传输：支持医院LIS通讯系统。

二、全自动免疫荧光核型及滴度判读系统技术参数要求

1、产品至少由光学系统、载片转运单元、图像采集系统及软件控制系统组成。

2、光源系统：单通道荧光光源（波长：456 nm），具备使用寿命长、亮度高、稳定性好的特性。

3、载片容量：一次性装载量≥27片，兼容常规免疫荧光载片，可支持多批次检测连续开展。

4、载片识别：具备载玻片自动识别功能，可通过条码扫描等多种识别方式，快速、精准获取载玻片上的样本信息。

▲5、支持自动封片与加盖盖玻片功能 ，全程无需人工干预。

6、摄像机：配备高分辨率彩色摄像机，彩色相机分辨率≥230万像素；拍摄速度≥165帧/秒(1920×1200)。

▲7、图像采集速度：单孔拍摄3张图像可在30秒内完成，最高支持单孔拍摄9张图像；支持根据实验需求自定义拍照模式与拍摄数量。

8、图像分辨率：荧光图像分辨率≥800 万像素；支持JPEG、TIFF等多种图像格式存储，便于后续图像处理与分析。

9、扫描方式：支持自动或手动选择扫描区域。

10、图像数据处理：备图像数据辅助审核功能，包括但不限于：大小图浏览、图像放大缩小、人工审核、支持图像二次采集。

11、图像分析判读：具备图像分析功能，可对荧光核型进行准确分类与判读，判读范围至少包含：ANA（均质型、致密细颗粒型、核颗粒型、核点型、核仁型、核膜型、着丝点型、胞浆型、线粒体样型、高尔基体样型）、ANCA（pANCA、cANCA、阴性）、dsDNA（阳性、阴性）。

12、滴度判读：具备滴度判读功能，可根据荧光信号的强度和分布，结合预设的滴度判读标准，自动计算样本的滴度，滴度识别误差在±1个级别。

13、核型判读：支持单核型和复合核型判读，其中阴阳性判读符合率>95%，基础单核型判读符合率>90%。

▲14、报告生成：具备报告生成功能，支持生成详细的检测报告，报告内容至少包括样本信息、检测项目、检测结果、荧光图像、滴度分析、核型判读、参考值范围等。

三、医疗专用设备技术参数要求

全自动免疫流水线

1、样本处理系统技术要求

1.1、整套系统须具备批量进出样、自动离心去盖、自动加盖、自动存储等功能模块，通过该系统能够使得操作自动化，过程简便化。

1.2、在线分析仪均具备单机工作能力，能够脱离样本处理系统独立工作。

▲1.3、具备常规架式进样、倾倒式进样以及气动进样等多种方式，可根据实际场景灵活选择。

1.4、进样区容量≥600管样本。

▲1.5、离心速度≥500管样本/小时，低温离心，自动配平。

1.6、离心转速为≥4000 RPM，可自定义离心时间。

1.7、去盖速度≥600管样本/小时，具备紫外消杀及空气过滤功能。

▲1.8、具备血清质量识别功能，有效监测并及时筛选出脂血、溶血、黄疸等异常样本。

1.9、加盖速度≥600管/小时。

1.10、具备自动质控功能，支持自动复温、摇匀。

1.11、具备视觉识别功能，可识别样本架有无样本及样本有无管帽。

1.12、系统采用全电机驱动方式，全流程无需空气压缩机提供动力。

1.13、为保证系统的兼容性和服务一致性，要求样本处理系统和在线生化及免疫分析仪器均为同一品牌。

2、全自动免疫分析仪技术要求

2.1、检测原理：吖啶酯标记的磁微粒直接化学发光技术

2.2、配套化学发光检测项目≥180项。

▲2.3、可检测AMH、PGI、PGII、G-17、抑制素A等项目。

▲2.4、支持系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、自免肝、I型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎、IgG亚类、狼疮肾炎抗C1q抗体等相关测试项目。

▲2.5、检测速度：单模块≥600测试/小时。

2.6、模块化组合，支持≥4个模块级联拓展。

2.7、单模块在机冷藏试剂位≥40个，支持不停机更换试剂及耗材。

2.8、可灵活搭配进样单元，单机最大样本位≥140个，支持原始管上机及随时加载。

▲2.9、首个出结果时间：最快≤12分钟。

2.10、单模块可一次性装载≥3000个反应杯，支持随时倾倒式批量装载，反应杯不足报警提醒功能。

2.11、无需一次性Tip头吸取样本。

2.12、样本针携带污染率不高于0.1 PPM。

2.13、试剂盒内含配套校准品，无需额外购买，满足溯源要求。

2.14、保持高度可拓展性，可无缝接入同品牌流水线系统，也可与同品牌生化分析仪联机。

3、配置清单：全自动样品处理系统 1套、全自动免疫分析仪 2台

四、全自动免疫印迹分析仪技术参数要求

1、可实现免疫印迹法的加样、温育及清洗、到信号识别及结果分析的全自动。

2、样本位≥50个，可双盘进行操作，具有急诊位。

▲3、支持同盘项目数量≥4个，膜条容量≥50个。

4、一台设备可同时检测过敏原与ANA谱。

▲5、通道数≥9个；分配液量0.1-5.0mL。

6、加样方式：永久性钢针加样。

7、加样体积：10-1000μL，1μL可调。

8、支持扫描仪导入图片进行结果判读，可做单独的判读软件使用。

▲9、免疫印迹仪配套试剂检测项目包含：抗核抗体谱、抗血管炎谱、自身免疫性肝病、胃肠谱、肌炎谱、过敏原等项目。

五、免疫印迹仪技术参数要求

1、可实现免疫印迹法的加样、温育及清洗、到信号识别及结果分析的全自动。

2、样本位≥50个，可双盘进行操作，具有急诊位。

▲3、支持同盘项目数量≥4个，膜条容量≥50个。

4、一台设备可同时检测过敏原与ANA谱。

▲5、通道数≥9个；分配液量0.1-5.0mL。

6、加样方式：永久性钢针加样。

7、加样体积：10-1000μL，1μL可调。

8、支持扫描仪导入图片进行结果判读，可做单独的判读软件使用。

▲9、免疫印迹仪配套试剂检测项目包含：抗核抗体谱、抗血管炎谱、自身免疫性肝病、胃肠谱、肌炎谱、过敏原等项目。

六、全自动化学发光仪器技术参数要求

▲1、检测速度：单台设备检测速度≥900测试/小时。

2、试剂仓：单台设备检测试剂位≥40个。

▲3、样本位：单台设备≥400个。

4、样本加注针：具备液位探测、堵针监测、空吸监测、防撞功能，360°高压环流清洗，2个独立强化清洗位，携带污染率≤0.1ppm。

5、2个独立稀释位，独立注液、独立搅拌混匀、独立稀释废液处理；支持自动稀释、可自定义稀释模式/倍数；双备份稀释液位，独立冷藏保存。

▲6、检验原理：采用磁微粒化学发光法。

7、耗材管理系统：双底物备份系统、双稀释液备份系统、双洗液备份系统，支持不停机耗材更换、添加，具备耗材余量实时监测、显示功能，自动浓缩洗液配比功能。

8、反应杯：单台设备一次性可装载≥3000个，支持随时添加，自动排杯、自动计数、余量实时监测。

▲9、化学发光配套试剂检测项目：包括但不限于抗核抗体15项（抗双链DNA、组蛋白、核小体、nRNP/Sm、Sm、SS-A、SS-B、Jo-1、PM-Scl、着丝点蛋白 B、Scl-70、增殖细胞核抗原(PCNA)、核糖体P蛋白、线粒体M2型和Ro-52抗体）、血管炎3项（抗髓过氧化物酶抗体、抗蛋白酶3抗体、抗肾小球基底膜抗体）、抗磷脂酶A2受体抗体、骨碱性磷酸酶（BAP）、细胞因子15项、葡糖糖6磷酸异构酶（GPI）等项目检测。

七、荧光显微镜技术参数要求

1、光学系统：无限远光学系统，可实现明场、暗场、相差多功能显微观察。

2、观察筒：铰链式三目，瞳距调节范围不窄于53mm-75mm。

3、目镜：大视野目镜，视场数≥22。

4、物镜：4X无限远平场消色差物镜。

5、调焦机构：粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值≤2μm，粗动行程每圈≤40mm，微动行程每圈≤0.2mm，调焦范围≥24mm。

6、转换器 ：内向式四孔转换器。

7、载物台 ：双层活动平台。

▲8、荧光装置，激发片涵盖：450-490nm高透，荧光光源，长效光源，寿命≥1w小时以上。

▲9、LED照明系统：白色LED，亮度可调，可选配卤素灯。

10、数据接口：USB接口，连续输出。

八、酶标仪技术参数要求

- 光源：6V10W卤钨灯，寿命5000小时以上。

- 波长范围：400-750nm。

- 滤光片：标配405，450，490/492，630nm四个滤光片，最多可装载八个滤光片。

4、测量方式：单波长、双波长、多波长、终点法、两点法、动力法、凝集扫描，外部软件控制测量。

5、空白方式；单孔空白、多孔空白、行空白、列空白。

▲6、计算方式：光密度、行减、列减、线性、二次曲线、三次曲线、幂函数、分对数、四参数方程。

- 检测速度：单波长<3秒/96孔，双波长<6秒/96孔。

▲8、测量范围：0.0000-4.5000Abs。

- 分辨率：0.0001A。

10、线性度：±0.5%或<0.025A。

11、重复性：<0.1%或±0.002A。

12、通道差异：<0.01A。

▲13、显示：嵌入式8寸彩色液晶触摸屏或外接液晶显示屏，可显示整板样本结果和定标曲线。

14、存贮：500个以上检测程序和500块96孔板检测结果，200种酶标板格式，100000个以上测试结果。

- 接口：4个USB双向通讯口，1个RS232接口，1个VGA接口，一个NET接口，1个键盘接口和1个鼠标接口。

- 环境：电源12V DC(100V-240V宽幅输入)；温度，5℃~40℃；湿度10%~90%。

九、洗板机技术参数要求

- 适用微孔板：96孔微孔板。

▲2、清洗头：96针单条可控制，8孔/条和12孔/条可选。

▲3、清洗方式：单板、双板或多板三种。

- 清洗体积：50-2000μL，以50μL递增。

- 清洗次数：1~99次。

- 注液准确度：≤2%。

- 残液量：≤1μL。

- 注液精密度：CV≤1.5%。

9、浸泡和振动时间：0-999秒/分/时可调。

▲10、洗板速度：5秒/板/次。

十、全自动血栓弹力图分析仪技术参数要求

1、总体要求

1.1对来源于人体全血样本进行凝血功能分析，动态监测整个凝血过程。

▲1.2全自动设备，至少支持进样、样本扫描、试剂装载、加样、混匀、孵育、检测、结果计算、报告输出、预警全过程。（需提供证明文件）

1.3开机自检时间≤5min。

▲1.4检测原理为电磁法检测，通过样品杯旋转转换电子信号用来测量。（需提供证明文件）

2、检测项目

2.1至少包括普通检测、肝素酶对比检测、血小板图检测、快速检测、功能性纤维蛋白原检测。

3、样本要求

3.1至少包含全血，不需要预处理样本。

3.2支持原始采血管直接上机，闭盖穿刺进样。

4、设备通道要求

4.1检测通道≥8个。

4.2试剂位≥7个。

4.3样本位≥24个，支持设置任意样本位为急诊位。

4.4独立清洗位≥2个。

4.5单次可搭载反应杯≥50个，支持随时添加。

4.6具有反应杯空位识别功能以及清点位置、数量功能。

▲4.7具有至少两套独立进液系统，独立的样本针与试剂针避免交叉污染。（需提供证明文件）

4.8试剂针加样精度≤3微升，样本针加样精度≤10微升。

5、检测要求

5.1机器内置条码扫描器。

▲5.2至少包含加样针堵针、空吸检测，压力检测报警。（需提供证明文件）

5.3具有试剂液面检测功能。

5.4检测速度：≥16测试/小时。

5.5检测误差：CV≤10%。

5.6所有试剂位具有定时混匀功能。

5.7支持多种自动停止检测模式。

6、温度控制

6.1检测通道具有独立温度控制系统：

1）检测通道控温范围：至少包含25℃~45℃；

2）检测通道控温精度：±0.5℃及以内；

3）通道预温时间：≤8min预温至37℃。

6.2支持试剂在机冷藏：

1）试剂仓控温范围：至少包含2℃~8℃；

2）试剂仓控温精度：±1℃及以内；

3）样本放置位具有预温功能，可将样本维持在37℃恒温。

7、硬件及软件要求

7.1集成触控一体机，配置要求如下：

1）彩色液晶显示屏，显示屏尺寸≥24英寸，分辨率≥1920×1080；

2）显示屏有抗刮抗磨护眼保护膜；

3）内存≥4G，硬盘≥128G。

7.2数据传输：要求与医院信息系统双向连接，数据与图像自动上传。

7.3专用软件，功能要求如下：

1）支持设备自检，异常信息提醒；

2）支持样本、试剂的状态查看、信息编辑；

3）报告模式：至少有数据+图形+初步诊断建议，支持自定义参数输出及打印。

8、原厂提供免费保修：≥5年

十一、附件配置清单要求

1、A类生物安全运输箱 12个

2、超低量程电导率测试笔 2个

3、温湿度软件和硬件 1套

4、加湿器 4台

5、除湿器 3台

6、空气净化器 4台

7、空气净化器 6台

8、酶标仪 1台

9、全自动毛细管电泳仪1台

10、全自动显微扫描分析仪 1台

11、染色机 1台

三、售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 质保期限要求：如无特殊要求，本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。