ZC20260146      上海市光华中西医结合医院所需手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目
	招标需求文件 第三标包	
上海市光华中西医结合医院所需手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件
第三标包：眼科设备1
一、项目概况
1、 设备数量
	序号
	设备名称
	数量
	设备
单价限价
（万元）
	设备核价限价
（万元）

	1
	强脉冲光干眼治疗仪
	1
	100
	100

	2
	电脑非接触眼压计
	1
	10
	10

	3
	综合检查台（含裂隙灯）一
	1
	20
	20

	4
	综合检查台（含裂隙灯）二
	1
	20
	20

	5
	视力表灯箱
	2
	0.05
	0.1

	6
	验光镜片箱
	1
	0.3
	0.3

	合计
	150.4



2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为上海市光华中西医结合医院。
3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：强脉冲光干眼治疗仪。
5、本标包中带“★”的为关键指标，未响应按无效处理；“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“★”与“▲”指标需提供技术支撑材料。


2、 产品技术指标要求
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1、强脉冲光干眼治疗仪技术参数要求
1、光源：强脉冲光
2、安全性：消除脉冲起始部分的能量峰
3、有效性：避免脉冲末端能量衰减的无效
4、重复性：均一的“方形波”均匀分布
5、强脉冲光波长：包含400-1200nm
6、治疗光波长：包含515-1200 nm
7、最大能量密度：≥35 J/cm²
▲8、治疗能量密度： 包含10~35 J/cm²（即最小≤10 J/cm²，最大≥35 J/cm²
9、脉宽: 4-20 ms范围可调，非固定脉宽
10、脉冲延迟：5-150ms范围可调
11、脉冲方式：包含多个同步脉冲，子脉冲间有脉冲延迟
12、脉冲调节方式：子脉冲可选单脉冲，双脉冲，三脉冲方式
13、子脉冲脉宽可视可调
14、频率：≥1HZ
15、光导晶体规格：数量≥3种
▲16、光导晶体尺寸：大光导面积≥525mm²，小光导面积≤36 mm²
17、冷却方式：蓝宝石冷却光导晶体，持续接触式冷却
18、冷却系统：外置冷却水循环系统
19、冷却水箱位置：外置式可视技术
20、脉冲技术：可控输出的，形态均一方形波脉冲
▲21、多种滤光片选择：包含但不限于515nm,560nm,590nm,615nm,640nm,695nm
22、滤光片：具备560nm,590nm滤光片用于治疗睑板腺功能障碍引起的干眼症。
23、更换滤光片方式：单手具更换滤光片，滤光片采用热插拔更换技术
▲24、治疗手具脉冲发射按钮：多位置设置，≥3个，方便操作
25、治疗睑板腺功能障碍（MGD）：提供最优化和安全的脉冲治疗，在保护表皮同时封闭异常毛细血管，阻止炎症扩散
26、配置清单：
（1）强脉冲光干眼治疗仪主机一台
（2）强脉冲光治疗头一个
（3）滤光器515nm,560nm,590nm,615nm,640nm,695nm 各1个
（4）可拆卸的蓝宝石冷却光导晶体3个
（5）移动/存贮平台一台
（6）医生防护眼镜一副
（7）患者防护眼镜一副
（8）视觉训练仪一套
（9）角膜内皮镜一套
（10）眼科AB超一套

2、电脑非接触眼压计技术参数要求
1、眼压测量范围：1mmHg至60mmHg（1mmHg精度）
2、平均值显示：1mmHg/0.1mmHg精度可调
3、测量模式：1-30mmHg/1-60mmHg
4、操控方式：触摸屏和操作杆
5、定位方式至少包含：自动拍摄模式、半自动模式、手动模式
▲6、人工晶体眼测量模式校准点亮度调整范围：0-100%
★7、眼内压补偿调整：内置计算公式可计算基于不同的中央角膜厚度为测量出的眼内压提供相应的补偿值
8、打印机切纸方式：内置热敏打印机，自动切纸
▲9、显示器：≥8.5寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏
10、安全性：通过安全制动器可以设置安全距离
11、数据传输方式至少包含三种：USB（输入），RS232C（输出），LAN（输出）
12、配置清单：
（1）电脑非接触眼压计主机一台
（2）打印纸两包
（3）颌托纸一包
（4）说明书一本
（5）防尘罩一个
（6）电动升降桌一台
3、综合检查台（含裂隙灯）一 技术参数要求
1、显微镜类型：伽利略式
▲2、放大倍率至少包含：6 X、10X、16 X、25 X、40 X
3、目镜：12.5X
4、放大倍率调节方式：5档鼓式旋纽
5、瞳距调节范围：55~78mm
6、目镜屈光度调节范围：-5D~+5D
7、一体化设计：主体与轨道一体设计，操作更稳定；一体设计减小安装人为因素影响
8、裂隙照明宽度：可在0~14mm之间连续可调
9、裂隙照明长度：可在1~14mm之间连续可调
▲10、裂隙照明最小光斑直径≤0.2mm
11、裂隙角度：0°~180°
12、裂隙倾斜角度包含但不限于：5°、10°、15°、20°
13、照明光路滤光片包含但不限于：蓝色滤光片、无赤光滤光片
▲14、光源： LED或卤素灯
15、相机类型：内嵌式数码相机，无须另外安装分光器
16、采集方式：图片、视频、多张连拍
▲17、具有睑板腺拍摄功能
18、具有自动调整曝光参数功能
▲19、左右眼识别：可以自动识别
20、采集触发方式：使用裂隙灯手柄按键触发采集
21、配置清单：
（1）裂隙灯显微镜主机一台 
（2）彩照红外一体数码照相机一个
（3）干眼检查分析系统软件一套 
（4）干眼投射照明装置一套 
（5）图像采集系统一套 
（6）电脑工作站一套
[bookmark: _GoBack]（7）彩色打印机一台	
（8）专用诊疗桌一台
4、综合检查台（含裂隙灯）二 技术参数要求
1、光源：白色LED/红外LED
2、显微镜类型：伽利略型
3、目镜：12.5X  水平联动装置
▲4、显微镜放大倍率至少包含：6X、10X、16X、25X、40X五种
5、屈光度调节：+7D ~--7D
6、裂隙高度： 1mm ～ 14mm连续可调
7、裂隙宽度： 0mm ～ 14mm连续可调
8、裂隙角度：0°～180°可旋转
9、裂隙前倾包含但不限于：0°、5°、10°、15°、20°
10、滤光片包含但不限于：无色片、 隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片
▲11、干眼装置：二环合一检查时，无需来回切换或者拆卸组合。
▲12、采集器：高清采集器，像素≥2400万。
13、眼前节综合分析：具有泪河高度测量、泪膜破裂时间测量、脂质层等级评估、眼红分析、角膜染色观察、检查螨虫功能
14、具有干眼治疗进展管理系统功能
15、配置清单：
（1）裂隙灯显微镜主机一台 
（2）彩色照相图像采集系统一套 
（3）干眼检查分析系统软件一套
（4）干眼投射照明装置一套
（5）电脑工作站一套
（6）彩色打印机一台
（7）电动升降桌一台
5、视力表灯箱技术参数要求
1、每行由5个大小和阅读难度一致的Sloan字母组成，共14行。
2、从第一个字起，按“从左到右、从上向下”的顺序阅读，至某行至少3个字母不能读出，取前一个正确读出的字母为视力检查记录值。
3、从第一个字起，向下读每一行的第一个字，至能够正确读出字母的最后一行。然后从左到右读出本行(必要时连读下一行)的字母，至某行至少3个字母不能读出。取前一个正确读出的字母为视力检查记录值。
4、距离:5米或2.5米。
5、单套配置:
（1）视力表灯箱1个
（2）电源线 1根
6、验光镜片箱技术参数要求
1、镜片：浮法玻璃，塑料边框，皮箱包装。
2、通光大孔径：≥26mm，外径≥38mm
3、标准装箱数：≥232pcs
4、测量范围：球镜0.12-20.00DS
柱镜0.12-6.00DC
棱镜0.5-8.0△
5、配置清单：
（1）验光球镜（+）68片
（2）验光球镜（-）70片
（3）柱镜片（+）34片
（4）柱镜片（-）34片
（5）棱镜片：12片
（6）辅助镜片：10片
三、售后服务要求
1. 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。
2. 质保期限要求：如无特殊要求，本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。
3. 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
4. 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。
5. 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。
6. 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。
7. 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。
8. 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。
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