上海市光华中西医结合医院所需检验科、手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件

第二标包：电动手术床

一、项目概况

1、设备数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备 单价限价 （万元） | 设备核价限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动手术床 | 4 | 60 | 240 |
| 合计 |  |  |  | 240 |

2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：电动手术床。

5、本标包中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“▲”指标需提供技术支撑材料。

6、本标包接受进口产品。

二、产品技术指标要求

电动手术床技术参数要求

（一）、整体要求

1、床体材质：整床包括底座及附件采用优质镍铬不锈钢材料，100％不锈钢床体，易于清洁保养。不锈钢表面经钝化工艺处理，防护等级达到IP X4，可清洗消毒。

2、床垫：可拆卸，采用记忆海绵材料，具有减压、导静电、X光可透等特性。厚度≥80mm。

3、床体侧边导轨25x10 mm，连接各类手术附件。

（二）、技术参数：

▲1、电动功能：电动调节手术床的升降、头脚倾、左右倾、背板上下、一键折刀/反折刀、床面平移、腿板整体及左右分别上下、“0”位、刹车及解锁。“0”位键可一键使所有动作复位，包括平移和立柱升降回到中间位。

2、具有紧急停止按键，紧急情况下可一键停止手术床移动。

3、手术床采用可靠的电动技术，床面模块宜采用电机齿轮技术，操作时床面各模块动作同步，体位调节更平稳精准，确保手术的安全。（提供相关结构的拆解图及说明）

4、 床面采用模块化设计，可灵活自由搭配，满足各种类型手术需求。床面关节采用关节耦合式连接方式，非传统插拔式连接方式，防止插拔关节处因液体渗漏、氧化和磨损等导致插拔困难，影响使用。（提供产品连接方式的实物图片及说明）

5、手术床底座为大脚轮设计 (≥120mm)，四轮可视，非隐藏式脚轮设计。四个脚轮都为万向轮，移动灵活，并可电动锁定。锁定时脚轮升起，床底座与地面接触牢固，稳定性极佳。

▲6、有两套独立电子操作系统，一套为红外无线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统（面板须位于手术床头脚侧，非左右侧，便于紧急情况下从任意一侧操作），两套系统独立运行，确保手术床在遥控器发生故障时仍能可靠地运行，每套系统均设置手术床的各种体位及电池电量状态等功能。

7、手术床具有防碰撞功能，头脚倾动作时可有效防止手术床与地面发生碰撞。此外手术床立柱具有防碰撞功能，当立柱下降时，如立柱外罩被底座上意外放置的物品顶住，立柱下降自动停止，防止立柱外罩挤压损坏。

8、 手术床可由充电电池供电，以免电线防碍医务人员活动并确保最大的安全性，同时也保留电源直接供电功能，充电电池终身免维护。电池充满电后可支持50-80台手术。

9、具有“紧急停止”按钮——立柱、有线遥控、无线遥控，紧急情况下可一键停止手术床。

10、可选择多种控制方式选择：立柱面板、有线遥控、无线遥控、脚踏开关控制。

11、 具备先进的一体化数据接口，可与国际主流品牌的一体化厂家相连接。

12、 技术参数要求：

12.1、台面长度（带头板）≥2142mm。

12.2、台面宽度（不含边轨）≥530mm。

12.3、台面高度调节范围（不含垫子）：低位≤600mm；高位≥1060mm。

▲12.4、头脚倾≥35°，左右倾≥27°。

12.5、下背板上/下折：≥90°/ -50°。

12.6、腿部台板的倾斜角≥90°/ -90°。

12.7、电动控制床面水平移动≥340mm，给手术床带来良好的床下透视空间。

12.8、手术床体最大承重≥360kg，并满足≥2.5倍极限承重的要求（提供相关证明）。

（三）、产品配置要求：

手术床每套，其中含：主体（含底座、立柱、下背板、坐板）、上背板*1，头板*1、分体式腿板*1、麻醉架*1、臂托架*2、体部/腿部束带*1

（四）附件配置清单要求

1、电动手术床4套

三、售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 质保期限要求：如无特殊要求，本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。