ZC20260146      上海市光华中西医结合医院所需手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目
	招标需求文件 第一标包	
上海市光华中西医结合医院所需手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件
第一标包：手术室设备

一、项目概况
1、 设备数量
	序号
	设备名称
	数量
	设备
单价限价
（万元）
	设备核价限价
（万元）

	1
	[bookmark: OLE_LINK1]高频电刀
	2
	10
	20

	2
	升温毯
	2
	8
	16

	3
	保冷柜
	4
	1
	4

	4
	保温柜
	4
	1
	4

	5
	高压灭菌锅
	1
	3
	3

	6
	可视化麻醉插管镜
	4
	5
	20

	7
	麻醉输注泵
	6
	5
	30

	8
	血气分析仪
	1
	8
	8

	9
	麻醉机1
	2
	30
	60

	10
	麻醉监护仪1
	2
	15
	30

	11
	麻醉机2
	2
	30
	60

	12
	麻醉监护仪2
	2
	15
	30

	合计
	285



2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为上海市光华中西医结合医院。
3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：麻醉机、麻醉监护仪。
5、本标包中带“★”的为关键指标，未响应按无效处理；“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“★”与“▲”指标需提供技术支撑材料。


2、 产品技术指标要求
[bookmark: OLE_LINK3]1、高频电刀
▲1、适用范围：用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、骨科、胸腹外科、心胸外科、泌尿外科、妇科、神经外科、五官科、手外、肛肠、肿瘤等科别，配以合适附件可应用于各类内窥镜手术，如腹腔镜、膀胱镜、宫腔镜等。双极模式为射频级工作频率，凝血精准有效，低功率下对周围组织的损伤能降到最低限度,配以专用的电凝镊和电极，可以完成神经内镜下的各种微创手术。配双极电切镜可做双极生理盐水电切（等离子电切）等
2、输出特性：应采用全悬浮输出，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）
3、应具有五路输出：两路单极手控输出，两路单极脚控输出（具有插入识别功能，防止插错误用），一路双极脚控输出
★4、应采用CPU控制，记忆上次手术所用功率，当再次开机时可复现上次功率设定值
▲5、输出频率：单极512KHZ，双极标准凝512KHZ，其他三种双极模式为1024KHZ
6、输出控制：可选择手控和脚控两种方式
7、输出功率：单极≥350W，双极≥200W
8、具有单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置，手术过程中不必进行单极、双极模式转换
▲9、应采用单极低电压设计
▲10、具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别
▲11、具有主机故障识别功能，即主机一旦无输出，面板会有相应代码提示。
12、每次开机时，内设软件检测系统应对设备参数进行自检，视情形进行自修复，如不能修复则禁止输出
13、应采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情况，立即发出声光报警
▲14、应采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程动态监测，一旦发现短路、开路或接触质量降低情况，立即发出声光报警，切断输出，可防止患者高频灼伤,监测范围7.5-150欧姆。同时监测接触电阻增幅超过30%时停止输出，发出声光报警。
15、输出功率应实行双重采样和双重控制（双重闭环控制）。
16、主机应具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能
★17、冷却方式: 自然冷却，无风扇
18、间歇加载允许连续使用，允许长时间开路和短路
▲19、可选用同品牌附件（包括各种中性极板、可高温复消型单双极手术电极等），适应各种手术需求
▲20、脚踏开关连接：可连接单联脚踏开关和双联脚踏开关，脚踏开关防水等级不低于IPX8级
21、排烟系统：具备排烟系统连接功能
▲22、具备连接同品牌氩气控制仪的功能
▲23、输出模式应至少包含：七种单极模式，四种双极模式，共十一种模式
24、单极切割模式≥四种
24.1、纯切：功率0-350W 工作频率512KHZ 负载500Ω 峰值电压≤2500V
24.2、混切1：功率0-250W 工作频率512KHZ负载500Ω 峰值电压≤4000V
24.3、混切2：功率0-200W 工作频率512KHZ负载500Ω 峰值电压≤4000V
24.4、混切3：功率0-120W 工作频率512KHZ负载500Ω 峰值电压≤4000V
25、单极凝血模式≥三种
25.1、软凝：功率0-150W 工作频率512KHZ 负载200Ω 峰值电压≤1000V
25.2、点凝：功率0-120W 工作频率512KHZ 负载500Ω 峰值电压≤4000V
25.3、面凝：功率0-100W 工作频率512KHZ 负载1000Ω 峰值电压≤5000V
▲25.4、双路输出面凝：功率0-100W，峰值电压≤5000V
[bookmark: OLE_LINK2]▲26、双极模式≥四种
26.1、双极标准凝：功率0-200W 工作频率512KHZ 负载100Ω 峰值电压≤400V
26.2、双极普凝（精确）：功率0-200W 工作频率1024KHZ 负载100Ω 峰值电压≤400V
26.3、双极强凝：功率0-200W 工作频率1024KHZ 负载100Ω 峰值电压≤500V
▲26.4、宏双极：功率0-200W 工作频率1024KHZ 负载200Ω 峰值电压≤800
27、基本配置
27.1、主机 1套
27.2、每套包含：电缆1根、说明书、保修卡、合格证、保险丝等
27.3、单联脚踏开关1只
27.4、双联脚踏开关1只
27.5、可高温消毒手控刀1把
27.6、可高温消毒双极电凝镊1套
27.7、绝缘容器1只
28.8、配套设备：电动止血带（双路）一台
2、升温毯
一、产品组成：
▲1、由恒温器(主机)、毯子和体温传感器(体温探头)三部分组成，其中：主机、毯子、体温传感器为产品的标准配附件。 
2、额定电源电压和频率：交流220V，50Hz
二、恒温器加温性能
1、加温模式：具备手动和自动两种加温模式
2、温度设置范围：33.0℃~39.0℃，步进：0.1℃
3、温度显示范围：20.0℃~42.0℃，分辨率：0.1℃
4、最大表面温度：正常状态下，毯子接触表面温度不超过41℃；单一故障状态下，毯子表面温度不超过42℃。
5、温控及过载保护：除温度调节装置外，设有完全独立的过温保护安全装置，保证接触表面在正常工作条件下，最高温度 < 41℃。
▲6、系统报警：提供不少于5种系统报警。
三、毯子性能参数
1、毯子内置碳纤维加热层，加热均匀，并配有多个温度控制传感器进行毯面温度的采样
★2、毯子应采用低压直流24V供电，无机械旋转装置，无工作噪音
▲3、毯子应为四层结构：碳纤维加热层，导热绝缘布保护层，阻燃记忆海绵缓冲层，TPU复合布接触层
4、毯子两侧应配备固定用绑带，可固定于手术床
四、体温传感器
▲1、采用成品医用温度探头，全封闭设计，可重复使用。
2、测量范围：25～45℃，最大误差：±0.3℃。
五、安全特性
1、毯子防护等级：不低于IPX4
3、保冷柜技术参数要求
1、工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。
2、样式：立式，双门
3、有效容积不低于310L(冷藏不低于210L，冷冻不低于100L)。
▲4、冷藏温度2~8℃，冷冻温度-10~-30℃（可调）
▲5、温度控制：冷藏显示分辨率不低于0.1℃，冷冻显示分辨率不低于0.1℃
6、上下门应配备独立锁扣
7、报警功能应至少包括：高低温报警、开门报警、断电报警、环温报警、电池电量低报警、通讯故障报警、传感器故障报警等
8、不少于两种报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警
▲9、存储安全：双压缩机独立制冷系统，冷藏冷冻单独显示，可独立开关
▲10、采用名牌压缩机，碳氢制冷剂；EC低噪音风机
11、具备按键屏功能：可同时显示冷藏室温度和冷冻室温度，能设定箱内温度、高低温报警，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色
12、应采用脚轮加底脚设计（4个脚轮/2个底脚）
▲13、应标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥72小时
▲14、整机噪音≤41db(A) 
4、保温柜技术参数要求
1、工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度≤70%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。
2、样式：立式，单门
▲3、有效容积≥100L。
4、箱内温度范围：20℃～55℃。
5、箱体材料：高品质不锈钢。
6、内胆材料：高品质不锈钢。
7、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。
8、温度控制：范围在20℃～55℃范围内，显示分辨率不低于0.1℃。
9、应采用一体式把手，单手实现开关门，更加省力。
10、按键屏功能：彩色触摸屏，可显示箱内温度、设定温度温度等，能设工作温度、工作温差值等参数。
11、采用高性能保温材料。
▲12、应采用双系统设计：电控系统+备用机械控制系统。
▲13、应采用PTC陶瓷复合加热技术，加温迅速，PTC具备过热保护器，温度过高时自动断电（PTC保护器表面温度超过110℃）。
14、应采用新式C型风道设计，箱内温度更均一稳定。
15、箱体底部应配4个万向轮+2个底脚，便于移动和安放。
16、配置2层浸塑搁架。
5、高压灭菌锅技术参数要求
1、非包裹灭菌全过程时间10-12分钟。
2、灭菌腔尺寸长宽高不低于:38CM*18CM*7.8CM；
3、系统运行情况可显示于屏幕；可以随时安全地中断灭菌程序。
4、具备自我检测系统,一旦在运行过程中出现问题,系统自动中止运作,并将故障代码显示于屏幕。
5、应适用于含腔器械和实心器械灭菌,可以进行非包裹灭菌。
6、主要性能指标：
6.1最高工作压力可达240kPa以上。
6.2工作压力范围：69kPa～212kPa。
6.3最高工作温度可达135℃以上。
6.4工作温度：121℃-135℃。
6.5灭菌容积：≥5.0升。
6.6水箱容积：≥3.0升。
6.7水源：超纯水、去离子水、实验室用水、蒸馏水、纯净水                                
6.8电源电压：AC 220V±22V。 
6.9电源频率：50Hz±1Hz。 
6.10输入功率：≤1.3kVA。 
6.11大气压力范围：70.0kPa～106.0kPa
6.12环境温度范围：+5℃~+40℃。
6.13蒸汽发生器功率：1.2kVA±5%。
6.14熔断器： F8AL250V φ5×20mm  
6.15安全阀整定压力：0.25MPa。
6.16设备工作介质：水蒸汽。
6.17工作相对湿度：≤85%。
6.18正常使用场所：工作室内
6.19工作方式：间歇运行。（≤6 周期/小时）
6、可视化麻醉插管镜技术参数要求
★1、镜体结构为全包型结构设计
★2、搭载一次性使用全包喉镜片
★3、显示屏尺寸≤3″TFT
4、显示器有触摸/WiFi功能
5、显示器前后转动角度110°±10%
6、显示器左右转动角度270°±10%
7、充电时间＜3h
8、待机时长＞3.5h
9、软管长度（儿童及成人）：115±5mm
10、软管直径（儿童及成人）：5.3±2mm
11、头端长度（儿童及成人）：6±1mm
12、镜片支架部件防水等级 IPX7
13、连接方式：直插式
14、观察视角60°±15%
15、光照度≥150Lux
16、摄像头分辨率≥7.87lp/mm
17、景深5-100mm
18、可分辨灰阶度≥32
19、储存空间≥32G
20、可储存照片数量＞30万张，照片格式为JPG，像素为1088*720
21、可储存录像时长＞16小时，视频格式为AVI，像素为1088*720
▲22、支持低电量提示功能：电量不足时橙灯亮
23、喉镜片和喉镜配合后具备防雾性能
24、充电次数＞300 次
25、使用期限6年或戊二醛3000个消毒周期
7、麻醉输注泵技术参数要求
1、基本要求：
1.1、单套标准配置：一拖三；
1.2、产品必须通过CFDA和CE等多家机构认证；
1.3、质保期：≧5年，终身维护；
2、主要技术参数及配置：
2.1、多通道工作站参数：
2.1.1、输液工作站的每个组架能插入不少于3个输注模块，即插即用,注射模块和输液模块的个数、位置可任意组合。
▲2.1.2、扩展性：每2-5个组架之间可自由组合在一起，无需辅助工具和任何附件，组合后单列最多可安装15台输注泵；
2.1.3、组架应满足一根电源线中央集中供电；
2.1.4、组架外侧应具有输液管路和延长管路管理夹，避免管路缠绕；
2.1.5、应具有声、光及明确的闪动符号报警功能；
2.1.6、应配备有独立把手，安装固定快捷简单；
2.1.7、工作站组架内任意输注模块之间具备级联功能，满足连续输液功能需求；
2.2、注射泵模块参数:
2.2.1、自动识别注射器规格应包含：10ml、20ml、30ml、50ml所有符合标准的注射器；
★2.2.2、≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、级联模式（配合多通道输液工作站）；
2.2.3、速率范围：0.1-2000ml/h，以0.1 ml/h递增；
2.2.4、注射精度：≤±2%
2.2.5、KVO速度:0.1-5.0mL/h可调；
2.2.6、可以动态显示管路的压力状态；
2.2.7、触摸屏操作，全中文显示；
2.2.8、更改速速时完全不需要中断输液；
2.2.9、报警应包含：输注即将完成、输注完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、级联序号重复、无法启动注射、遗忘操作、阻塞预警、管路脱落
[bookmark: OLE_LINK4]2.2.10、具备阻塞降压功能：智能降压防止过量输液；
2.2.11、具备夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；
2.2.12、能够存储、回放≥2000组历史信息记录；
▲2.2.13、界面背景颜色：可选择7种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级；
▲2.2.14、具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数；
2.2.15、报警音量10级可调；
2.2.16、模块化插装结构设计，泵与泵之间可以方便组合成多道泵；可升级为多通道输注工作站，即插即用，可热插拔；
2.2.17、具有USB接口；
2.2.18、应内置锂电池在中速（5ml/h）状态下，工作时间不小于6个小时；
3、配套设备:5台带加温功能的肠内营养泵

8、血气分析仪技术参数要求
▲1、方法学：干式电化学法/交流阻抗法
▲2、电极测量方式：免维护微电极技术
3、进样方式：自动平行进样 
▲4、测试时间：从自动吸样到显示结果≤55秒
▲5、测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测≥10项实测参数，至少可提供两种9项卡试剂盒，试剂盒种类≥40种
6、计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等,实测和计算参数≥33项
7、标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种
8、定标方式：液体定标，测量前单点定标
▲9、试剂盒：试剂盒内含血气测试卡，单人份设计，独立包装，常温或冷藏保存，即取即用，单人份测试卡常温有效期不少于210天。
10、质量控制：提供原厂配套三级液体质控品
11、操作界面：≥7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程
12、内置高容量充电电池，断电后仍可待机时间≥24h
13、仪器内置热敏打印机 
14、数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统，仪器可自动存储≥10000个病人结果
9、麻醉机1技术参数要求
1、基本要求
1.1、操作环境，温度：10°至40°C，湿度：15至95%，大气压：500至800 mmHg
1.2、电源：220V (±10%), 50Hz(±2%)
1.3、后备电池使用时间：90分钟
1.4、机架：带推车，前扶手，三个大抽屉，中央脚刹
1.5、工作台双层灯光亮度可调，全金属台面
1.6、标配气体模块侧插槽
1.7、标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏VGA接口。
1.8	、标配缆线防缠绕功能，防止在推动机器过程中脚轮被环境中线缆缠绕。
1.9	、配原厂侧台板
2、气源
2.1、氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警
2.2、笑气：当氧气供应失灵时，具有笑气自动切断装置；Link-25笑氧联动，保证笑氧混合时，氧浓度不低于25%
2.3、具有空气气源及接口
2.4、快速充氧范围25-75L/min
2.5、可选配三气源
3、流量计
3.1、电子流量计，氧气、空气，流量通过呼吸机屏幕及数码管两种方式电子显示；流量范围0.1-15 l/min
3.2、具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min，保证在停电时能正常工作
4、挥发罐
4.1、内置一体化双罐位，标配一个七氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐。提供材料证明
4.2、自检程序中包含一键式挥发罐自动监测，避免长期使用橡胶圈老化带来的麻药泄露风险
4.3、罐位上排灯设计，方便腔镜手术昏暗环境下精准调控挥发罐。
▲4.4、标配2个挥发罐的位置，具有互锁功能，无需手动选择使用罐，标配一个七氟醚挥发罐
5、呼吸回路
5.1、3L极小的回路容积，手动皮襄不参与机械通气，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障。
▲5.2、所有与外部气体或患者气体接触部分呼吸回路（含标配流量传感器、风箱折叠皮囊）可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染，流量传感器上必须具有134℃国际认证标识。
5.3、模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内(提供图片）；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装
5.4、标配可重复使用具备干湿分离功能的二氧化碳吸收罐
5.5、标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰，无需关停机械通气，可方便直接更换，不会产生漏气
5.6、使用备用电池时回路仍可部分加热解决回路积水问题
5.7、智能回路系统，能识别和显示：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态
5.8、应采用水管理回路构造，智能引导水行进方向，保证回路不受积水影响
5.9、上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全
5.10、鹅颈式手动皮襄支架可不同角度及高度的调整，且不参与通气，不存在回路漏气风险。
6、呼吸机 
[bookmark: OLE_LINK8]★6.1、气动电控呼吸机，支持中英文界面
▲6.2、应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气，提供注册证证明
6.3、可以提供CE、FDA
★6.4、15英寸彩色可180度平面旋转及可调节倾斜度的玻璃触摸显示屏幕，具备双分屏显示功能.当触屏失灵,手动可调.
▲6.5、用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检。
▲6.6、提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro、PCV-VG、SIMV PCVVG、手动通气、电子PEEP。
▲6.7、配VCV心脏旁路功能，并可在VCV模式下进行机械通气；容量、呼吸暂停、低浓度麻药、二氧化碳、低气道压和呼吸频率报警都暂停。
6.8	标配气流暂停功能，适用于机械通气，通过一键式操作即可实现暂停新鲜气流和报警，方便术中吸痰，管位调整等操作
▲6.9、配两种以上肺复张解决方案，支持术中执行单次膨肺和PEEP递增循环法等肺复张的临床决策。
★6.10、标配单宽度气体模块采用旁路式气体监测：O2、N2O、CO2及五种麻醉气体吸入和呼出浓度，有病人顺应性监测；MAC值计算及年龄校正
6.11、潮气量范围:5-1500ml（VCV、SIMV PCV-VG模式下：20ml-1500ml，PCV模式下5ml-1500ml）
6.12、呼吸频率：4-100 次/分钟
6.13、吸呼比：2:1到1:8
6.14、最大吸气流速：120 l/min+新鲜气体流量
6.15、压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O
6.16、压力限制范围：12到 100 cmH2O
6.17、标配SIMV模式：流速触发，触发范围: 0.2–10 L/min；触发窗范围: 关，5%–80% 呼气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0秒；压力支持：2-40cmH2O
6.18、标配具备窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：吸气暂停：关，5%-60%时间；吸气终止水平：5%-75%；压力范围：0，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式；当患者触发的呼吸次数的达到“退出后备”中设置的参数后，呼吸机将自动恢复 PSVPro 模式。
6.19、具备具备吸入端，呼出端双流量传感器；具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差.
▲6.20、标配预测体重计算功能，即通过输入患者身高计算显示理想体重，再基于理想体重计算值完成自动潮气量TV设定，可根据理想体重进行自动调节呼吸频率（RR）。 也可选择不依赖于患者身高独立设定PBW，再基于便于初始通气设置，以节省病例启动时间。在对VCV、PCV VG、SIMV VC和SIMV PCV-VG（VC容量通气模式）下。
▲6.21、标配支持驱动压测量，可实时显示驱动压监测数值
6.22、智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全
6.23、标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式
6.24、30分钟迷你趋势图，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示。
6.25、标配被动排污系统,可选配内置主动排污。
7、数字和波形监测
7.1、监测参数：吸入氧、空气流量、可选笑气、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。
▲7.2、标配的回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环，并可与波形同屏显示；回路顺应性；气体流速。可冻结六个呼吸环，用于不同手术期间肺顺应性监测对比。
7.3、报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息
7.4、内置插件槽，可支持热插拔模块，无需关机重启，开机状态下即可更换，气体模块与监护仪互用节约成本
7.5、智能报警限设置功能，可以根据手术参数运行情况智能给出报警限值参考，智能节约操作，提高效率。
7.6、可选配同品牌监护仪屏幕+插件箱安装方案 ，监护仪显示器与垂直放置，方便麻醉医生快速浏览患者监测信息。
8、传感器
8.1、抗变型可变孔口自加热流量传感器
8.2、吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200ml/min-15L/min；保证SIMV、PSV功能的实施
8.3	、选配一个近端流量传感器，位于患者口鼻端，适用于新生儿等潮气量监测精度较高的麻醉通气。
▲8.4、流量传感器为非耗材设计，可重复性使用	
9、备件，资料及技术服务
9.1	、为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件
9.2、中标人须向买方提供操作手册一套。
9.3、中标人须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求
9.4	、在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。
9.5	、设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。
9.6	、在中国境内有相应的零配件保税库和维修机构。
10、技术培训要求
10.1、中标人应提供现场或网络培训。
10、麻醉监护仪1技术参数要求
1、基本要求
1.1	、主机：低功耗、无风扇设计，模块化插件式监护仪，适用范围：成人、儿童、新生儿
1.2	、≥15.6英寸彩色医用级电容彩色触摸宽屏（16:10），显示器分辨率：1366 x 768像素，一键操作模式：触屏、屏幕快捷键
1.3、可扩展模块插槽，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作
1.4	、具备大字体界面显示：可根据临床需求选择4个或6个参数分别在四个/六个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察
▲1.5、具有不少于168小时趋势及图表回顾及不少于72小时全息回顾功能
1.6	、具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储至少200幅快照
1.7	、中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节，屏幕显示波形通道数≥12，数字区4
1.8	、标配电池槽，可配置内置式高性能锂电池，续航时间>4小时
1.9	、报警功能：四级文字和三级声、光报警递进式报警系统，多种报警界限设置
2、设备技术参数要求
2.1、基本参数至少包含：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创
可选配参数：麻醉气体、心排量、熵指数或BIS、肌松监测
2.1.1、心电监测
2.1.1.1、同步多导联心律失常分析，可同时对≥4道ECG心电导联进行分析（须提供相关技术文件）
2.1.1.2、ST段测量功能可用于新生儿、儿童及成人，需提供注册证等证明文件
2.1.1.3、心率测量范围：20-300bpm
★2.2、无创血压监测：监测范围：10-290mmHg；采用双管路双脉冲步进式放气振荡法
2.3、有创压力监测：测量范围：-40 ~ 320 mmHg
▲2.4、监测同一个有创压力时，可同屏同时显示收缩压变异率（SPV）和脉压变异率（PPV），须提供截图证明
▲2.5、神经肌电传导监测模块（NMT）
2.5.1、刺激模式：四个成串刺激（TOF）、双短强直刺激（DBS）、单次肌颤搐刺激（ST）、强直刺激后单刺激肌颤搐计数（PTC）。
2.5.2、监测项目：TOF%、DBS%、Count计数、PTC
▲2.5.3、可提供机械传感器和电子传感器。电子传感器适用于2岁以下儿童，可以放置于手部或者脚部等多部位。满足临床和科研需求，具有机械和电传感器.
▲2.6、监护仪可实现熵指数模块或BIS模块评估大脑状态或意识水平的监测功能
3、网络功能
3.1、支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统，标配网口，支持与中央监护系统的数据传输
3.2、支持同网络内1023台设备隔床跨视，且支持远程报警自动查看（AVOA）具备WPA-Enterprise、WPA2-Enterprise企业级加密认证，提升无线网络安全
3.3、设备配置要求：主机*1个、熵指数模块或BIS模块*1个、神经肌电传导监测模块*1个
4、验收及培训
4.1、中标人应提供现场或网络培训。
5、售后服务要求
5.1、保修期≥3年
5.2、在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应
6、配置清单
	主机
	病人监护仪
	2

	5导心电
	3/5 导联 心电监护电缆，带 ESU 滤波器
	2

	
	心电导联线组，5 导联，夹式 
	2

	无创血压
附件
	空气软管，NIBP，成人/小儿型，DinaClick 接口，3.6 米
	2

	
	血压袖带/成人型/DinaClick 接口/23 - 33 CM/5个
	2

	血氧
	一体化指夹式传感器
	2

	体温
	双路温度监护电缆
	2

	
	可重复使用温度探头 – 食道/直肠 (成人型)
	2

	有创压
	IBP 适配器双路电缆30 cm/1 ft
	2

	意识深度监测模块
	意识深度监测模块
	2

	
	意识深度监测传感器电缆
	2

	
	意识深度监测传感器/独立型/数量25枚
	2

	神经肌电模块
	神经肌电传导监测模块
	2

	
	神经肌电传导监测电缆
	2

	
	神经肌电传导监测传感器
	2

	
	神经肌电传导监测电极片/数量30枚
	2

	配套设备
	转运用小监护仪
	2

	配套设备
	主机监护仪的显示器
	1




11、麻醉机2技术参数要求
1、主要规格和系统概述
1.1、适用于成人、儿童和新生儿麻醉。
1.2、整机技术标准按麻醉工作站设计：所有参数、波形由一体化彩色大屏幕同屏显示，无须外接屏幕。
1.3、配置第二状态显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息。
1.4、标配备用手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。
1.5、麻醉安全：气源故障时麻醉保障：在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机继续进行机械通气，保证病人安全
2、技术参数
2.1、气体输送系统
2.1.1电子流量监测装置，数值和虚拟流量计显示，总流量管可显示所有新鲜气体的总流量；
2.1.2 可分别设置每种新鲜气体的流量，新鲜气体流量的设置范围：0–15 L/min。
2.1.3电子流量监测装置在关机时也能输送氧气和麻药用于进行手动通气。
2.2、麻醉呼吸机
▲2.2.1、驱动方式：非风箱式驱动，保障潮气量的精准 
2.2.2、采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。
2.2.3、呼吸机使用时无需驱动气体，节省科室成本
2.2.4、呼吸机在中央气源故障和气源失控的极端条件下可继续工作，帮助医生从容应对突发事件，保证患者安全
2.2.5、通气模式：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停模式（一键暂停，便于术中操作），SIMV-VC、SIMV-PC、、CPAP/PSV（带后备窒息通气）以及 SIMV-VC/PS、 SIMV-PC/PS 模式。
2.2.6、暂停模式：独立的通气模式，可一键暂停新鲜气体和麻药的输送。通过“计时器”功能还能设置暂停持续的时间，到时及时报警提示医生切换通气模式。在术中进行吸痰，调整插管位置，移动患者等操作时，可防止麻醉气体通过开放的Y 型接头对室内空气的污染。
2.2.7、容量控制模式下潮气量设定范围: 5 - 1500 ml
2.2.8、可升级容量控制下最小设置潮气量5ml，支持小潮气量手术
2.2.9、吸气压力Pinsp : (PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下）
2.2.10、呼气末正压PEEP：关，2 - 35 cmH2O
2.2.11、呼吸频率: 3 - 100 次/分
2.2.12、吸气时间：0.2 - 10 秒
▲2.2.13、吸呼比：1:49 - 49:1（源于频率和吸气时间）
2.2.14、最大吸气流速：电动电控式驱动≥160 L/min 或非风箱式驱动≥200 L/min，保障患者的氧合和肺泡充分打开
2.2.15、麻醉师可以在麻醉机直接输入病人的身高，麻醉机自动计算理想体重并据此自动预设相关的通气参数和报警阈值； 
2.2.16、主动式电子PEEP阀，呼气相维持稳定PEEP，避免肺泡塌陷
3、呼吸回路：
3.1、集成呼吸回路，耐137℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶。
[bookmark: _GoBack]3.2、呼吸系统总容量：≤ 3.6 升（包括可重复使用钠石灰罐容量1.5 升）
3.3、一体化的回路主动加热系统（可关闭），防止呼吸回路积水。
3.4、组件少，拆装无需工具，机器内部流量传感器≤2 个。
3.5、手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL 阀调节范围：开放，5 - 70 cmH2O 。
★3.6、标配5 个高精度非压差式流量传感器，全自动标定，流量传感器徒手可拆卸，无需工具。
3.7、手术过程中，医生可直接更换流量传感器，保障手术的安全性。
3.8、流量传感器故障时，也能确保准确的容量输送，保障麻醉的安全性
3.9、同一品牌 CO2 吸收罐容量1.5 升
3.10、标配主动式麻醉废气排放装置（AGSS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备。
4、麻醉气体挥发罐
4.1、挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产。
4.2、挥发罐具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运。
★4.3、配置一个原厂同品牌七氟醚挥发罐（加药量≥360 毫升），可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐。
4.4、只需出厂一次定标，终身免维护。
4.5、能够满足低/微流量麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在0.2 - 15L/min。
5、监测和报警
5.1、一体化内置式≥15 英寸彩色触摸幕（非外挂），可快捷切换3 种配置视图；
5.2、全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动。
5.3、全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。
5.4、实时显示3 道波形。
5.5、日志中最多可保存20000 个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍然保留不会被删除。
5.6、通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT 和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）。
5.7、监测范围：压力：-20 - 99 cmH2O；潮气量监测范围：0 - 2500 mL；顺应性: 0 -200 mL/ cmH2O；阻力：0 - 100 cmH2O/L/s；弹性：0.005 - 10 mL/ cmH2O。
5.8、报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。
5.9、自动设置报警限值功能：可一键自动调节所有报警的设置限值。按压相应按键后，机器自动根据预先设定的百分比对报警的上下限进行调整，便于医生方便，快速，适当地调节报警限值。
5.10、CBM 模式（心脏旁路模式）用于在使用体外循环机时抑制相应报警。
6、其它要求
6.1、内置后备电池，断电情况下麻醉机可继续工作。
★6.2、电源：100-240伏特。
6.3、传输协议：Medibus X。
6.4、接口至少包含：标配2个RS232，1个USB，1个RJ45。
12、可麻监护仪2技术参数要求
1、≥15英寸彩色TFT触摸屏，≥10通道，提供大字体显示功能，同屏支持≥12道波形显示
2、单个通道可至少同时显示趋势、波形和参数
3、提供屏幕布局自定义功能，可同屏显示NIBP测量历史记录
4、提供新生儿呼吸氧合图（OxyCRG）
5、数据存储：可存储≥240小时趋势数据，所有参数均可以表格或图形格式存储同时支持≥1200 个NIBP 测量数据、≥200 个参数报警事件和≥200个心律失常事件的存储
6、数据回顾：提供全部监护参数≥144小时趋势数据回顾，≥1200 个NIBP 测量数据、≥200 个参数报警事件和≥200个心律失常事件的回顾
7、全息波形回顾：提供≥96小时全息波形回顾功能
8、各类接口：至少提供1个VGA输出接口、1个Medibus/X接口、1个AG scio模块接口、1个以太网口、2个USB接口、1个模拟输出、护士呼叫系统和同步除颤接口
9、提供参数报警记录、趋势记录、药物计算、滴定表记录和回顾记录。
10、心电监测：提供ECG 5导联、标配3/5导联ST段分析，同时标注ST段改变程度，≥5道心电波形同屏显示；心率测量范围：成人：15 bpm 到 300 bpm，小儿/新生儿：15 bpm 到 350 bpm、提供≥15种高级心律失常分析
11、呼吸监测：呼吸导联：I 或 II、测量方法：胸阻抗法
12、无创血压监测：采用示波法或科氏音法；测量模式包括手动、自动、连续；参数显示包括收缩压、舒张压、平均压
13、体温监测：提供双通道体温支持温差测量；可测量位置：皮肤、口腔、直肠；测量范围：0 ℃到 45 ℃
14、脉搏血氧饱和度：测量范围：0% 到 100%、可测量灌注指数（PI），测量范围：0-10、SPO2灵敏度可调
★15、标配≥3道有创血压集成于主机一体，非模块化。
16、有创血压测量范围：-50 — 300 mmHg、压力标签至少包括 ART动脉压，PA肺动脉压，CVP中心静脉压，RAP右心房压， LAP左心房压， ICP颅内压
17、呼末二氧化碳：主流etCO2、测量方法  红外吸收技术、测量范围 主流etCO2: 0mmHg至 150mmHg、可测量etCO2呼末二氧化碳浓度，FiCO2吸入二氧化碳浓度，AwRR呼吸速率
18、可设定大气压补偿，氧气补偿，平衡气体补偿和麻醉气体补偿
19、提供监护仪显示麻醉机辅助下呼吸力学功能：至少包括平均气道压，呼气末正压，吸气峰压，呼吸频率，吸气潮气量，潮气量，吸气分钟通气量，分钟通气量，呼气末二氧化碳，吸入二氧化碳浓度，呼出氧浓度，吸入氧浓度 ，最低肺泡浓度、显示麻醉机波形：气道压力，流量，二氧化碳，氧气、包含呼吸环信息：流量-容积环，压力-容积环≥15.6英寸医用级电容彩色触摸宽屏（16:10），显示器分辨率：≥1366 x 768像素。
20、配置清单
20.1麻醉工作站：1台
20.2车架：1台
20.3主动式麻醉废气排放系统：1个
20.4流量传感器：1盒（5个/盒）
20.5一次性麻醉回路含一次性皮囊：1箱
20.6一体化气体监测模块：1个
20.7麻醉气体挥发罐：1套
20.8生命监护仪：1套

三、售后服务要求
1. 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。
2. 质保期限要求：如无特殊要求，本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后3年。
3. 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
4. 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。
5. 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。
6. 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。
7. 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。
8. 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。
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