ZC20260135 上海市光华中西医结合医院所需检验科、手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目
招标需求文件 第三标包

上海市光华中西医结合医院所需检验科、手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件
[bookmark: _GoBack]第三标包：眼科手术显微镜
一、项目概况
1、设备数量  1套
	序号
	设备名称
	数量
	设备
单价限价
（万元）
	设备核价限价
（万元）

	1
	眼科手术显微镜
	1套
	150
	[bookmark: OLE_LINK1]150

	合计
	150


2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。
3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：眼科手术显微镜。
5、本标包中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“▲”指标需提供技术支撑材料。
6、本标包接受进口产品。

二、产品技术指标要求
一、眼科手术显微镜技术参数要求
1、镜体
1.1、光学系统：复消色差光学系统
1.2、变倍系统：电动连续调节
▲1.3、主刀镜双目镜筒：≥210度倾斜角可调
1.4、目镜：10ⅹ或12.5ⅹ
▲1.5、目镜屈光补偿至少满足：+8D到-8D
1.6、物镜：f=200毫米
▲1.7、红光反射至少满足：6倍红光反射区域
1.8、助手镜系统：0度助手镜，独立调焦变倍
▲1.9、助手镜双目镜筒：≥215度倾斜角可调
2、XY水平移动
2.1、平移范围：≥60mmx60mm
2.2、复位功能：具备一键复位，X-Y水平移动系统自动复位至中心位置，也可XY与聚焦分开复位。
2.3、具备智能待机功能
3、照明系统
3.1、照明方式：非光纤传导
▲3.2、光源：LED光源，至少有暖白、冷白、混合三种不同色温的模块可选
3.3、同轴光和倾斜光照明控制系统：可通过脚踏单独调节主照明和红光反射照明的亮度，并且可自定义设计个性化参数
3.4、景深增强：具备
4、光学部件倾斜
4.1、倾斜角度至少满足-90°~+30°
5、控制单元
5.1、双触摸显示屏
5.2、原厂多功能触控彩色显示屏：≥18英寸LCD内置一体化触控彩色显示屏，可同时显示≥14个工作单元情况
5.3、控制面板：配备抬头彩色显示面板，可提供放大倍数、照明亮度、红反亮度信息，方便主刀术中观察。并且可调节照明亮度,具备一键复位及XY与聚焦分开复位功能
5.4、用户自定义设置：可存储≥40组个性化手术医生参数
5.5、具有全封闭防水无线脚踏
6、支架系统
6.1、支架类型：电磁锁支架
6.2、内置不间断电源，关机后依然可解锁支架，并可进行无线脚踏充电
7、非接触广角镜
7.1、前置镜表面材料：石英玻璃制
7.2、观察范围至少满足60--130 度，眼底观察清晰，并且有防雾透气功能
7.3、无需内调焦，无论是观察后极部还是大视野范围，术中均无需更换镜片
8、倒像镜
8.1、倒像镜居中跳动小于5%。
9、高清摄录像系统
9.1、动态氛围：≥85db
9.2、显示屏尺寸≥55英寸：分辨率≥3840*2160
9.3、摄像头曝光：自动曝光控制
9.4、视频叠加功能：可与玻切设备进行数据融合，影像实时叠加手术参数，实现一体化智能手术平台，提供完整手术解决方案
10、可升级模块
10.1、可升级术中导航系统，用于眼科白内障晶体植入规划引导
11、附件配置清单要求
	1
	主镜 （包括调焦 、倾斜调节和XY水平移动系统 ）
	1

	2
	落地式电磁锁支架
	1

	3
	标准电源线
	1

	4
	防尘罩  
	1

	5
	术者触控显示面板
	1

	6
	彩色抬头显示屏
	1

	7
	16功能无线充电脚踏
	1

	8
	物镜  工作距离 WD=200mm 
	1

	9
	主刀手柄消毒套  
	6

	10
	双面镜筒旋钮帽
	12

	11
	215°倾角可调主刀镜  
	1

	12
	10X目镜
	4

	13
	独立变倍调焦助手镜 
	1

	14
	倒像镜系统
	1

	15
	LED光源模块
	1

	16
	高清摄像头
	1

	17
	非接触式眼底广角观察系统
	2

	18
	眼底镜
	2

	19
	高清摄录像系统
	1

	20
	不间断电源
	1

	21
	后节观察系统
	1

	22
	无线脚踏连接线
	1

	23
	术中导航系统
	1



三、售后服务要求
1. 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。
2. 质保期限要求：如无特殊要求，本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。
3. 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
4. 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。
5. 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。
6. 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。
7. 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。
8. 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。

