上海市光华中西医结合医院所需检验科、手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件

第三标包：眼科手术显微镜

一、项目概况

1、设备数量  1套

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备 单价限价 （万元） | 设备核价限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科手术显微镜 | 1套 | 150 | 150 |
| 合计 |  |  |  | 150 |

2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：眼科手术显微镜。

5、本标包中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“▲”指标需提供技术支撑材料。

6、本标包接受进口产品。

二、产品技术指标要求

一、眼科手术显微镜技术参数要求

1、镜体

1.1、光学系统：复消色差光学系统

1.2、变倍系统：电动连续调节

▲1.3、主刀镜双目镜筒：≥210度倾斜角可调

1.4、目镜：10ⅹ或12.5ⅹ

▲1.5、目镜屈光补偿至少满足：+8D到-8D

1.6、物镜：f=200毫米

▲1.7、红光反射至少满足：6倍红光反射区域

1.8、助手镜系统：0度助手镜，独立调焦变倍

▲1.9、助手镜双目镜筒：≥215度倾斜角可调

2、XY水平移动

2.1、平移范围：≥60mmx60mm

2.2、复位功能：具备一键复位，X-Y水平移动系统自动复位至中心位置，也可XY与聚焦分开复位。

2.3、具备智能待机功能

3、照明系统

3.1、照明方式：非光纤传导

▲3.2、光源：LED光源，至少有暖白、冷白、混合三种不同色温的模块可选

3.3、同轴光和倾斜光照明控制系统：可通过脚踏单独调节主照明和红光反射照明的亮度，并且可自定义设计个性化参数

3.4、景深增强：具备

4、光学部件倾斜

4.1、倾斜角度至少满足-90°~+30°

5、控制单元

5.1、双触摸显示屏

5.2、原厂多功能触控彩色显示屏：≥18英寸LCD内置一体化触控彩色显示屏，可同时显示≥14个工作单元情况

5.3、控制面板：配备抬头彩色显示面板，可提供放大倍数、照明亮度、红反亮度信息，方便主刀术中观察。并且可调节照明亮度,具备一键复位及XY与聚焦分开复位功能

5.4、用户自定义设置：可存储≥40组个性化手术医生参数

5.5、具有全封闭防水无线脚踏

6、支架系统

6.1、支架类型：电磁锁支架

6.2、内置不间断电源，关机后依然可解锁支架，并可进行无线脚踏充电

7、非接触广角镜

7.1、前置镜表面材料：石英玻璃制

7.2、观察范围至少满足60--130 度，眼底观察清晰，并且有防雾透气功能

7.3、无需内调焦，无论是观察后极部还是大视野范围，术中均无需更换镜片

8、倒像镜

8.1、倒像镜居中跳动小于5%。

9、高清摄录像系统

9.1、动态氛围：≥85db

9.2、显示屏尺寸≥55英寸：分辨率≥3840*2160

9.3、摄像头曝光：自动曝光控制

9.4、视频叠加功能：可与玻切设备进行数据融合，影像实时叠加手术参数，实现一体化智能手术平台，提供完整手术解决方案

10、可升级模块

10.1、可升级术中导航系统，用于眼科白内障晶体植入规划引导

11、附件配置清单要求

| 1 | 主镜 （包括调焦 、倾斜调节和XY水平移动系统 ） | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 落地式电磁锁支架 | 1 |
| 3 | 标准电源线 | 1 |
| 4 | 防尘罩 | 1 |
| 5 | 术者触控显示面板 | 1 |
| 6 | 彩色抬头显示屏 | 1 |
| 7 | 16功能无线充电脚踏 | 1 |
| 8 | 物镜 工作距离 WD=200mm | 1 |
| 9 | 主刀手柄消毒套 | 6 |
| 10 | 双面镜筒旋钮帽 | 12 |
| 11 | 215°倾角可调主刀镜 | 1 |
| 12 | 10X目镜 | 4 |
| 13 | 独立变倍调焦助手镜 | 1 |
| 14 | 倒像镜系统 | 1 |
| 15 | LED光源模块 | 1 |
| 16 | 高清摄像头 | 1 |
| 17 | 非接触式眼底广角观察系统 | 2 |
| 18 | 眼底镜 | 2 |
| 19 | 高清摄录像系统 | 1 |
| 20 | 不间断电源 | 1 |
| 21 | 后节观察系统 | 1 |
| 22 | 无线脚踏连接线 | 1 |
| 23 | 术中导航系统 | 1 |

三、售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 质保期限要求：如无特殊要求，本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。