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上海市光华中西医结合医院所需检验科等一批医疗设备
公开招标项目招标需求文件
第三标包：卧式高压蒸汽灭菌器等
一、项目概况
1、 设备数量
	序号
	设备名称
	数量
	设备
单价限价
（万元）
	设备核价限价
（万元）

	1
	卧式高压蒸汽灭菌器
	2
	6
	12

	2
	4度医用冰箱
	4
	3
	12

	3
	冰箱（带冷冻层）
	2
	6
	12

	4
	深低温冰箱
	2
	6
	12

	5
	恒温水浴箱
	4
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	1.2

	6
	离心机
	4
	2
	8

	7
	高速冷冻离心机
	3
	5
	15

	8
	超净工作台
	3
	1
	3

	9
	自动脱盖离心机
	4
	3.5
	14

	10
	循环肿瘤细胞检测平台
	1
	60
	60

	11
	全自动血流变分析仪
	1
	15
	15

	12
	普通光学显微镜
	1
	2
	2

	13
	水平离心机
	1
	1
	1

	14
	呼气试验测试仪
	1
	5
	5

	15
	偏光显微镜
	1
	8
	8

	16
	显微相机
	1
	1.6
	1.6

	17
	超声刀
	1
	40
	40

	18
	能量平台
	1
	80
	80

	合计
	301.8



2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为上海市光华中西医结合医院。
3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
4、本标包属于货物类招标项目，本标包核心产品有：能量平台。
5、本标包中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“▲”指标需提供技术支撑材料。

2、 产品技术指标要求
[bookmark: OLE_LINK3]1、卧式高压蒸汽灭菌器
1、应采用手轮式快开门旋压锁紧结构，保证锅盖开启与锁紧安全可靠
2、灭菌腔体应采用304不锈钢材质
3、具有自动进水与补水功能
4、自胀式密封圈结构
▲5、应采用液晶彩色触摸屏，可自动运行工作循环程序，灭菌结束（报警）后自动停止工作
▲6、具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品进行选择
7、具有自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能
8、应采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时联锁装置锁住锅盖把手，避免腔体内有压力时开锅盖
9、腔体与蒸发器均具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统
10、具有断水保护装置，水位检测报警功能和漏电保护系统
▲11、可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式
12、具有温度偏差修正功能
13、底部要带脚轮，方便移动
14、具有验证接口
15、内腔厚度≥3mm
16、可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力
▲17、制造商应具有国家规定的特种设备压力容器生产许可证资质（不属于外借第三方资质）和医疗器械证书
2、4度医用冰箱（3种规格要求）
4度医用冰箱/医用冷藏箱，1台
1、应采用立式设计，净容积≥460L
▲2、箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃
3、应采用风冷设计。温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃
4、至少具备1个测试孔设计，可根据实际需要检测箱内温度
5、设计不少于6层可调搁架
6、应采用三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率。
7、玻璃门应采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，日能耗不高于1.8kw.h。
8、具备全角度自关门功能
9、应至少具备以下报警功能：高低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、冷凝风机故障报警、冷凝器脏堵报警、电源板故障报警、电池电量低报警、传感器故障报警等，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）
10、应配有后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度不少于24小时
11、具备不少于7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿 
12、箱内设置不少于2个照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制；
13、应标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能
▲14、应标配WIFI物联模块，可通过手机APP程序远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况
15、应配备4个万向脚轮，配备两个固定底角
16、应配备价目条
17、产品具备医疗器械注册证
18、产品具备CQC节能环保认证报告

[bookmark: OLE_LINK2]4度医用冰箱/医用冷藏箱，1台
1、有效容积大于等于85升
▲2、由电脑板进行温度控制，数字显示箱内温度。箱内温度范围在2℃~8℃之间；温度显示具有实时显示和模拟显示两种模式可选
[bookmark: OLE_LINK1]3、应至少具备以下报警功能：多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警；压缩机和风机延时保护功能；可查询箱内的最高、最低温度；有声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种报警方式
4、应采用国产品牌压缩机，无氟制冷剂
5、制冷方式：应采用风冷结构设计，内部采用不少于2个蒸发风机及节能照明灯
6、应采用安全门锁设计，方便使用
7、冰箱内部应至少配有2层搁架及1个筐
8、应采用宽电压带设计：适合187～242V电压下使用
9、生产企业有医疗器械生产许可证
10、冰箱具有医疗器械注册证.具有节能环保证书
11、产品具有性能检测报告
12、应至少配有1个测试孔，方便用于对箱内温度进行监测
13、显示板应具有密码保护功能，防止随意操作
14、应采用触摸式按键设计，外观美观
15、可改制实现左右换门
▲16、标配WIFI模块，可实现物料APP显示以及报警

4度医用冰箱/医用冷藏箱 ，2台
1、箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1840mm 内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm
2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，LCD液晶显示，实时显示箱内温度；控温精度显示精度均为0.1℃
3、应采用立式设计，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆 
4、应采用碳氢制冷剂
5、制冷系统：应采用板式蒸发器设计、丝管式冷凝器设计
6、控温技术：至少搭配高精度2路传感器，包括显示传感器，控制传感器
7、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度
8、门体结构：门体双层钢化LOW-E玻璃，可上吹风，门体具有自关门设计
9、应至少具备以下报警功能：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；
10、温度监控：应至少配有一个测试孔，方便对箱内温度进行监测；
11、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；至少应配有6个搁架； 
12、柜内照明：应内设LED照明灯
13、固定移动：应配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚，便于移动和固定；
14、冷凝蒸发：冷凝水汇集后可自动蒸发
15、应配有后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度至少24小时
16、门体可带暗锁，同时可配置挂锁
17、应宽电压带设计，适合198～242V电压下使用 
18、产品认证：产品具有医疗器械注册证；

3、冰箱（带冷冻层）技术参数要求
1、有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L；
2、应采用立式双门设计，发泡门；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡；
3、箱体应采用喷涂钢板材质，内胆应采用304不锈钢材质
4、温度控制：微电脑控制，触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-40 ℃，可自行调节温度；
5、核心组件：应采用碳氢制冷剂
6、制造商应具有医疗器械生产许可证
7、门体结构：发泡门设计，满足避光保存要求；门体应采用低于90°自关，90°以上悬停设计
▲8、配置双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；
9、温度均匀性：采用高性能保温材料，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤3℃，波动性≤3℃；
10、应至少具备以下报警功能：蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口； 
11、标配数据存储模块，自带温度数据存储不少于十年，可实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。采购人需求数据时，可通过插入USB自动导出数据。
12、数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻室同时打印；可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；
13、应至少配有两个测试孔对箱内温度进行监测；
14、箱内配置：冷藏室应配有3个304不锈钢搁板和1个304不锈钢滑动抽屉；冷冻室应配有2个ABS塑料抽屉；
15、柜内照明：内设LED照明灯
16、固定移动：应配备4个脚轮和2个平衡底脚 
17、安全保障：冷藏室、冷冻室各应配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁
18、运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，可自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；
19、停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时；
20、冷藏室应配置自动化霜功能
21，当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定。
22，冷冻室应为隐藏蒸发器设计，冷冻室双重密封，结霜少；
23、应标配Wifi接口，可改制485接口，可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。

4、深低温冰箱技术参数要求
1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；样式：立式；有效容积≥620L；整机宽度≤1050mm(含手把、箱体、铰链)，保障足够放置空间；整机装箱量≥400个冻存盒，整机样本量≥40000份（2ml冻存管）；
2、采用HC环保制冷剂，根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准，单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；
▲3、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机耦合优化复叠制冷循环，具有级间换热器；高温级提供低温级的负荷，不单独参与箱内制冷，实现不同工况动态匹配，提高系统可靠性并降低噪音；提供产品彩页和制冷原理图等相关证明材料；
▲4、温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。
5、应至少具备以下报警功能：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；
6、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。双锁结构设计,自带暗锁，应可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；
▲7、应使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（90mm），VIP厚度≥15mm；
8、搁架可调，方便用户存储物品，可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒等；双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；
9、整机温度均匀性要好，最高温度与最低温度的差≤±5℃；
10、应具有自动加热门体快速平衡孔设计，二次开门时间小于1.5分钟，支持短时间内连续多次开门；
11、应标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险；
12、应具有医疗器械注册证，证书上产品型号与投标型号完全符合；

5、恒温水浴箱技术参数要求
恒温水浴箱，3台
1、电源电压	AC220V 50HZ
2、输入功率约	1000W
3、控温范围应在：	RT+5～99℃（最低温度37度，最高99度）
4、恒温波动度应在	±0.5℃
5、分辨率为	0.1℃
6、容积约为	28L
7、要求内胆尺寸(mm)W×D×H	≥600×300×160
● 数显、微电脑控制，带定时功能。
● 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。
● 采用不锈钢内胆和顶盖，防腐蚀、易清洁。

恒温数显水浴锅，1台
1、电源电压	AC220V 50HZ
2、输入功率约	300W
3、控温范围应在	RT+5～99℃
4、恒温波动度应在	±1℃
5、分辨率为	0.1℃
6、容积约	2L
7、工作盘尺寸(mm)W×D×H	约为160×160×130
● LED显示屏
● 内胆采用一次性成型技术，易清洗，延长使用寿命。
● 采用不锈钢内胆和顶盖，防腐蚀、易清洁。

6、离心机技术参数要求
1、最高转速：6000rpm；最大相对离心力：5474×g，
2、转速精度：±10rpm, 噪音：≤58dB（A）
▲3、转头最大容量：500mlx4；定时范围：1sec～99h59min59sec，
4、 微电脑控制、液晶同步显示设定参数和实时运行参数及运行状态
5、 不少于10种升降档位选择
6、 不少于15种工作模式设定，可自由编程 调用
▲7、转速/离心力可以互设、同步显示；自动计算RCF值
▲8、具备两种计时模式可选：启动计时、定速计时。
9、门盖双锁杆设计，磁感应安全门锁，启动后自动锁紧门盖。
▲10、要求无需专门配平，离心时能允许的偏差不少于20克。
11、吊杯应采用防脱设计，吊杯材料为高强度铝合金，使用更安全。
12、有门锁、不平衡、超速、过流等多重保护功能，有异常会报警停转。
13、可配置：真空采血管*112，

7、高速冷冻离心机技术参数要求
高速冷冻离心机，2台
▲1、最高转速：14000rpm；最大相对离心力：20717×g
2、高低速兼容，最大容量：低速水平转子，采血管×112，角转子6x100ml
3、温度范围：－20℃～40℃；温控精度：±2℃；转速精度±10rpm
4、噪音≤58dB，定时范围1sec～99h59min59sec
5、交流变频电机驱动，微电脑控制, 触摸键设定参数，液晶同时显示设定参数和实时运行参数及运行状态
▲6、不少于10种升降、速率选择；可根据样品特性选择升降速度，防止样品重悬，不少于15种工作程序设定，可自由编程调用，
7、转速、离心力能相互设定，同步显示，自动计算RCF值
▲8、具备两种计时模式：启动计时、定速计时
9、瞬时离心功能，可快速处理样品，自动识别转头，防止超速运行，快速预制冷功能
▲10、要求无需专门配平，离心最大允许偏差不少于20克，
11、内腔要有排水孔，能快速排干腔内冷凝水
高速冷冻离心机，1台
▲1、最高转速：16500rpm；最大相对离心力：21381×g
2、最大容量：12×10ml，噪音≤55dB，定时范围0sec～99h59min59sec 
3、温度范围：－20℃～40℃；温度控制精度：±1℃，转速精度±10rpm
4、微电脑控制, 液晶面板显示，触摸式按键设定参数
5、采用变频电机驱动，不锈钢离心腔，内外具备钢板防护
6、高效无氟环保制冷剂，静态制冷温度要最低可到－20℃，动态温度最低可稳定保持在4℃，
7、离心机不工作时，压缩机应继续保持动态运行状态，维持腔内温度恒定
▲8、转速／离心力能互设，设定参数和运行参数同步显示，运行状态一目了然，运行中可随时更改参数，无需停机；
9、不少于10个升、降速档选择；不少于15种工作模式选择，可自由编程调用 
▲10、具备两种计时模式可选：启动计时、定速计时，点动功能（short-spin），可瞬时离心
11、要有自动识别转头，防止超速运行；设有不平衡、超温、超速、过流等保护超过允许偏差会报警停机，离心结束有声音提示
12、磁感应门锁、双插销锁，一键电动开门，停电要有应急开锁孔 
13、内腔底部要带排水孔，方便快速排干腔内冷凝水

8、超净工作台技术参数要求
单人单面垂直单向流，准闭合式台面。
微电脑控制,采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小。
1、外形尺寸(宽×深×高)≥1030mm×740mm×1650mm
工作区尺寸(宽×深×高)≥870mm×690mm×520mm
2、过滤技术   采用HLPA Filter( 高效过滤技术) 过滤效率99.99%（H14）
3、洁净度      ISO 5 级（美联邦209E 100级）
4、噪声      ≤62dB(A)
5、振动半峰值  ≤5μm
6、照度       ≥300Lu
7、平均风速  ≥0.33m/s(可调)；
8、工作台面采用SUS304优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用优质钢板烤漆耐用易清洁，流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。
9、照明系统采用名牌灯具,护眼设计,照度大于国家标准。
10、带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。
11、人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。
▲12、操作挡板为安全玻璃移门，采用卷簧升降系统控制（不可使用配重块）,位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。
13设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定。
14、紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯关闭时，紫外灯才能运行，带插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。
▲15、控制面板采用液晶屏，按键由风机键、照明键、紫外键组成；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；
16、紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启；
17、设备的紫外灯和风机带定时开启功能。
18、具有二类医疗器械注册证。

9、自动脱盖离心机技术参数要求
▲1、最高转速：4200rpm；最大离心力：3826×g，
2、转速精度：±10rpm，转头最大容量： 750ml*4
3、定时范围：1～99h99min59S/连续/短时离心；噪音：≤58dB（A）
▲4、采用交流变频电机驱动，微电脑控制，触摸键设定参数，液晶屏能同步显示设定参数和实时运行参数及运行状态
5、不少于10种升、降速率选择，不少于15种工作程序设定，可自由编程离心参数，调用方便	
6、可设定两种计时模式:启动计时、定速计时，转速，离心力能相互设定且同步显示，自动计算RCF值，可快速处理样品
▲7、要求无需专门配平，离心最大允许偏差不少于20克，运行中可随时更改参数，无需停机
▲8、吊杯采用防脱设计，提篮能适用不同高度的试管，真空采血管脱帽率100%
▲9、转头带风盾设计，风盾盖随门开合
10、配自动脱帽器，采血管不少于96孔提篮
  10、循环肿瘤细胞检测平台技术参数要求
▲1、全自动荧光循环肿瘤系统（简称：CTC）扫描与分析，能一键生成CTC检测报告及细胞各通道图像，可实现CTC标本的全自动扫描和图像自动分析。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]▲2、加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥40张。
▲3、能精准排除阴性细胞，自动识别CTC，存储所有CTC的数字坐标并支持本机和第三方设备的再定位。
▲4、能自动识别半透明荧光样本的扫描区域，自动框选待扫描区域，并且支持自定义扫描区域，可同时框选多个不同的扫描框。提供扫描软件的操作界面截图。
5、物镜：配置高端物镜，20X数值孔径≥0.8。
▲6、能快速扫描6通道CTC荧光样本，每张片子扫描时间≤60分钟。
7、图像分辨率：明场：20X≤0.25μm/pixel；40X≤0.125μm/pixel。
8、需配备专业窄带多通道荧光滤色块组，支持至少四通道荧光扫描（FITC、TRITC、TX Red、DAPI）
9、数据传输接口：采用Camera Link或CoaXPress专业高速接口，避免USB类、网口类传输方式的不稳定性。
10、工作站处理器等于或优于：处理器i7，硬盘：512G固态+8T机械，内存：64G，显示器32寸。
11、为尽可能减少数字化扫片过程中对物理玻片的污染，需保证机器运行状态下为全封闭状态。
12、扫描预览功能：支持区域、多通道、多层模式扫描。扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置。
13、为保证扫描数据稳定可靠，数字切片须为单一文件，不接受多文件组成文件包形式，即一张玻璃切片对应一个数字切片图像文件。
14、图像调节：可以对图像进行对比度、亮度和 Gamma 校正，便于分析；图像显示：可放大或者缩小,移动位置等。		
15、图像浏览：支持数字病理图像的快速浏览，能对9张及以上病理切片同步对比浏览；在不同染色的多切片放置角度有偏差时自动对齐角度，便于进行对比观察。	
16、图像显示能支持多系统使用：Windows/IOS/Android系统，电脑、平板、手机进行切片浏览，支持通过网络web端浏览数字切片；
17、在线标注功能:支持对数字切片的标注及标记功能，支持绘制矩形、多边形、打点、自由图形，添加修改备注等功能；	
18、支持扫描后数字切片的云平台服务，支持自行注册账号，实现数字病理切片及其他数据上传，并以网页或二维码方式分享切片、病例等；
19、系统软件支持多个终端同时在线调阅和处理主系统文件，不收取额外费用。

11、全自动血流变分析仪技术参数要求
▲1、测量原理：切变率连续变化的非接触式压力传感法。
▲2、采用真空采血管原始管直接上机，穿刺进样，无需去盖。
3、混匀方式：智能机械手自动移出血液试管，进行颠倒混匀，并将试管放回原位。
4、标本位置可任意放置，所有结果可通过LIS系统上传。
5、自动清洗：具备废液清洗液液面报警功能，测量过程中清洗液能自动选择切换。
6、血浆分离：液面探针，仪器自动分离血浆，无需人工手动分离。
7、全自动化：放入试管架后，仪器自动移动试管架，自动判断有无样品，无样品的孔位自动自动跳过，试管架充满后自动提示报警。
8、条码识别：仪器自动识别试管条码，读取患者信息。
▲9、自动连续检测血浆、全血；
10、测试参数：21项以上的血流变学指标，包括红细胞压积，可打印表观粘度特性曲线。
11、切变率范围：切变率范围：1S~¹-200S~¹。
12、精密度：批内 CV高切变率≤2.0%、中切变率≤1.0%、低切变率<2.0%、血浆重复性偏差<1.5%。
13、标本用量：全血样品量≤2.0mL，血浆样品量≤1.8mL。
14、样品测试时间不少于60个/小时。
15、国家临检中心室间质评独立分组


12、普通光学显微镜技术参数要求
▲1、光学系统：光学系统，齐焦距离≤45mm
2、 观察筒：双目 / 三目观察筒
3、瞳距调节范围：48–75 mm
▲4、目镜：10×，视场数 FN20，带防霉处理
▲5、物镜配置（平场消色差物镜）：
4× / NA 0.1 / 工作距离 27.8 mm
10× / NA 0.25 / 工作距离 8.0 mm
40× / NA 0.65 / 工作距离 0.6 mm
100×（油镜）/ NA 1.25 / 工作距离 0.13 mm
▲6、总放大倍率：40×–1000×
7、聚光镜：阿贝聚光镜，NA 1.25（可浸油）
▲8、调焦系统：粗微调同轴，粗调行程：15 mm，微调精度：2.5 μm
▲9、载物台：机械式载物台
10、移动范围：X≥76 mm，Y≥30 mm
▲11、物镜转盘：4 孔固定转换器
12、机身设计：带人体工学防滑提手，轻便易搬运
13、光源：内置 LED 光源
14、光源寿命：约 20,000 小时，能耗≤1.7W
15、功耗：0.5 W
16、电源：AC 100–240 V，50/60 Hz 通用宽电压

13、水平离心机技术参数要求
▲1、最高转速：4200rpm；最大相对离心力：3155×g，转速精度：±10rpm
2、定时范围：1sec～99h59min59sec；噪音：≤58dB（A）
3、微电脑控制、液晶同步显示设定参数和实时运行参数及运行状态
▲4、不少于20种升降档位选择；能根据样品的特性自由选择升降速度，能有效防止样品重悬, 不少于120种工作程序设定，可自由编程调用
▲5、具备两种计时模式可选：启动计时、定速计时
6、 转速/离心力能互设、同步显示；自动计算RCF值
7、高强度铝合金吊杯，可选配不少于5种适配器
8、有门锁、不平衡、超速、过流等多重保护功能，有异常会报警停转
9、可配提篮：32*真空采血管，32*10ml，

14、呼气试验测试仪技术参数要求
一、技术性能指标
1、14C无淬灭标准源探测效率≥87%；
2、14C本底的计数率≤60CPM；
3、仪器连续工作48h后，14C探测效率的相对变化误差≤10%；
4、仪器测得的源强与已知的源强的相对变化误差≤10%。
二、仪器参数
仪器原理：液体闪烁计数方式
电源电压：a.c. 220V  50Hz
安全类型：防触电等级Ⅰ类、Ⅱ类设施类别
使用环境：温度5℃～40℃，相对湿度：≤75%
仪器体积约：（L×W×H）400mm×340mm×235mm
仪器功率：＜50VA。
测量时间：1、2、3、5、10分钟自动。
预热时间：≥30min

15、偏光显微镜技术参数要求
一、基本信息
1、设备类型：倒置生物显微镜
▲2、光学系统：光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm
3、核心用途：活细胞观察、细胞培养、荧光观察
二、光学参数
1、目镜：10×，宽视场（FN22）
▲2、标准物镜配置（4组）：
- 4×物镜：数值孔径（N.A.）0.13，工作距离（W.D.）17.0 mm
- 10×物镜：数值孔径（N.A.）0.25，工作距离（W.D.）8.8 mm
- 20×物镜：数值孔径（N.A.）0.40，工作距离（W.D.）3.2 mm
- 40×物镜：数值孔径（N.A.）0.55，工作距离（W.D.）2.2 mm
▲3、物镜转换器：手动4孔位，切换顺畅
4、聚光镜：超长工作距离聚光镜，数值孔径（N.A.）0.3，工作距离（W.D.）72 mm
5、照明系统：
- 明场照明：LED光源LED光源（色温≥4000K）
▲- 荧光照明：可选配100W汞灯光导照明
6、观察模式：支持明场、相差、荧光（蓝/绿/紫外激发）三种模式
三、机械与操作参数
1、调焦系统：
- 粗调：36.8 mm/圈，调节便捷快速
- 微调：0.2 mm/圈，调节精准，保障观察清晰度
- 总调焦行程：20 mm
2、镜筒：
- 类型：三目/双目可选
- 倾角：45°，符合人体工学，长时间观察不易疲劳
- 瞳距调节：50–70 mm
- 分光比：100% 目镜观察 / 100% 相机采集，切换灵活
▲3、载物台：
- 尺寸：≥200 × 252 mm，可放置多种规格培养容器
- 行程：X轴≥110 mm，Y轴≥74 mm，移动顺畅
- 适配容器：培养皿、培养瓶、微孔板等常用细胞培养容器
四、电气与环境参数
1、电源要求：AC 100–240V，50/60 Hz（宽电压适配，全球通用）
2、设备功耗：＜4 W，节能低耗
3、工作温度：5–40 ℃，适应多种实验室环境
4、工作湿度：≤80%（31℃以下），避免潮湿损坏设备
五、设备核心特点
▲1、抗紫外线涂层设计，可在超净台内进行紫外灭菌，不损伤设备光学部件
▲2、设备含有集成相衬技术，无需更换环板
3、45°人体工学观察角
4、可连接相机进行图像采集，支持后续图像分析与保存

16、显微相机技术参数要求
1、传感器：1 英寸大靶面 CMOS
▲2、有效像素：≥1250 万（4088×3072）
▲3、像元尺寸：≥3.1μm × 3.1μm
4、接口：USB3.0 高速传输
5、帧率：全分辨率 15fps；降帧可达 57fps
▲6、光谱响应：380–1100nm
7、色彩还原精准：优化色彩矩阵与 ISP，适合免疫组化、液基细胞、骨髓切片等病理诊断。
8、大靶面、低噪声、高灵敏度：弱光（暗场、荧光）表现强，信噪比高、细节清晰。
9、兼容性强：适配明场、暗场、相衬、偏光、DIC、荧光等各类显微镜。

17、超声刀技术参数要求
1、主机应该能兼容超声及高频电能两种能量，发生器获批三类注册证，纯超声能量达到可安全处理 7mm 及以下血管。
2、主机输入电源：AC 220V±22V，频率50/60Hz，最大功率1000VA
3、应具备同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械。
4、应具备集成式和非集成式超声刀，刀头具备有涂层和非涂层款。
5、高频单极模式：激励频率：≥430kHz；纯切功率：300W；混切功率：≥200W；凝血功率：≥120W。
6、高频双极模式：提供普通双极和自动双极两种模式，最大输出功率：≥70W。
7、档位及反馈技术：超声输出功率能提供 5档调节，并有明确的档位显示与工作提示音，便于术中快速调节。
▲8、应具备实时自适应组织技术，对于普通切割档，具有剪断点识别和温度控制算法。
9、应具备高级凝血功能：通过应用高级算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调节能量输出，显著增强血管凝闭效果。
10、设备应具备系统诊断功能，可以检测设备自身的工作状态和配套耗材的连接及工作状态，当有问题发生时，以图片和文字的形式对故障发出警示，并展示问题排查和解决步骤，便于操作者发现并排除故障。
11、应具备全彩LCD触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。
12、设备使用时，可提供手控功能，又可提供脚控功能。
13、可远程通过网口升级，也可通过USB进行现场升级。
▲14、应具备闭合血管直径可达5mm的集成式超声刀头和闭合血管直径可达7mm的非集成和非集成超声刀头。
15、应具有涂层款和非涂层款，全系列刀头均为加长型刀头，有效剪切长度不少于17.5mm，单次切割长度更长，闭合大血管更可靠。
16、弯曲弧度R≤22mm,头端纤薄有弧度，有利于进入狭窄空间，术者视野更好。
17、换能器集成智能芯片，可以记录使用次数，可重复使用次数可达100次。

18、能量平台技术参数要求
1、系统/发生器
1.1、主机输入电源：AC 220V±22V，频率 50/60Hz，最大功率 1000VA
1.2、可同时连接1把 大血管闭合切割器械、2把单极器械、1把双极器械。
1.3、单极电刀频率≥430kHz；最大电功率：纯切： 300W；混切：200W；软凝 120W；面凝 120W；高级面凝 120W 
1.4双极激励频率≥430kHz；最大电功率：95W
▲1.5 高频电刀输出：
①能闭合直径不超过 7mm（含 7mm）的血管、淋巴管及适合钳口大小的组织束，闭合完成可自动停止能量输出；最大电功率： 350W
1.6、主机应具备中性电极接触质量监测系统，监测到问题时系统会报警并停止能量输出
1.7、具备自适应技术，其算法根据血管组织阻抗、闭合进程等自动调整能量输出。
1.8、设备应具备系统诊断功能，可以检测设备自身的工作状态和配套耗材的连接及工作状态，当有问题发生时，以图片和文字的形式对故障发出警示，便于操作者发现并排除故障。
1.9、应具备全彩 LCD 触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。
1.10、设备使用时，可提供手控功能，又可提供脚控功能。
1.11、可远程通过网口进行系统升级及维护。可远程调取主机使用数据,
1.13、配备专用台车，提升转运效率，方便设备管理。
2、电刀器械功能
2.1、大血管切割闭合器械有弯头枪式、钝头枪式、大钳口弯型枪式和剪刀式等多种类型器械，根据医生习惯多种选择， 人性化设计。
2.2、应具有涂层款和非涂层款；弯头器械有效闭合长度为 21mm，切割长度 19mm，大钳口器械有效闭合长度 39mm，切割长度 37mm，单次剪切长度更长，剪切效率更高，闭合大血管更可靠。

三、售后服务要求
1. 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。
2. 质保期限要求：如无特殊要求，本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。
3. 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
4. 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。
5. 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。
6. 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。
7. 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。
8. 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。
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