上海市光华中西医结合医院所需检验科、手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件

第五标包：血气分析仪等

一、项目概况

- 设备数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备 单价限价 （万元） | 设备核价限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气分析仪 | 2 | 8 | 16 |
| 2 | 流式细胞仪 | 1 | 150 | 150 |
| 3 | 流式细胞仪样本制备系统 | 1 | 80 | 80 |
| 合计 |  |  |  | 246 |

2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为上海市光华中西医结合医院。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：流式细胞仪。

5、本标包中带“★”的为关键指标，未响应按无效处理；带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“★”与“▲”指标需提供技术支撑材料。

6、本标包接受进口产品。

二、产品技术指标要求

1、血气分析仪参数要求

1、方法学：电化学方法 ，光学方法，电导法/电学原理。

▲2、实测参数：血气(pH、PO2、PCO2)；电解质(Na+、K+、Ca2+、Cl-)；代谢物(Glu, Lac)检测≥10项实测参数；计算参数：cH+，cHCO3-，ctCO2（P），BE，Beact,BEecf，BB，SO2（c），P50，ctO2，ctCO2（B），pHst，cHCO3-st，PAO2，AaDO2，a/AO2，RI,AG,MCHC(6)等超过35项计算参数。

▲3、仪器封闭自动进样，拥有抗血凝技术。

4、电极特点：采用单独电极卡，采用卡包分离的模式，电极为免维护电极卡。

▲5、试剂包上机时间≥42天，且无需冷藏，并可在同型号机器上替换使用，保证充分利用。

▲6、仪器带自动酸碱平衡图（含所有1重和2重的酸碱平衡紊乱），能区别酸碱平衡图的类型≥13种。

7、定标要求：全自动液体定标方式，全自动1点定标和2点定标。

8、检测样本类型：全血，透析溶液，水溶液。

9、采用集成的试剂包，包含所有定标液、冲洗液、废液包和进样口。

10、封闭自动进样方式：至少包含注射器和毛细管进样，切换方便。

11、测试全参数样本量≤123ul。

12、原装质控品，质控品有效期可冷藏≥20个月，常温保存≥3个月，仪器含有L-J质控图，保证质控批号长时间稳定。

13、全参数得到检测结果时间≤2分钟。

14、软件功能：仪器自带在线提供病人趋势图（≥10天），便于临床监控病人周期性变化。

15、可一键选定所需要的套餐(单纯血气、血气+电解质、血气+电解质+生化等设置)。

16、具备FDA认证，具备CE认证，ISO13485。

17、中文界面，实现人机交互；联网LIS/HIS系统，双向交流。

18、运输条件-20～50℃，试剂盒可2℃-25℃保存。

19、支持USB口、有线和仪器自带数据存储功能，可存储255000条病人数据和质控信息。

配置要求：

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气分析仪 | 2 | 台 |
| 2 | 说明书 | 2 | 本 |

2、流式细胞仪参数要求

★1、配置三种或三种以上固态激光器，包括前向角FSC、侧向角SSC，荧光检测器≥12个，采用高灵敏度的光电倍增管（PMT）做为荧光通道检测器。

2、滤光片：可插式滤光片

▲3、信号检测：散射光和荧光信号经光导纤维传导，采用全反射光路检测系统，提高信号的接收效率和检测灵敏度。

▲4、荧光检测灵敏度：FITC＜65 MESF，PE＜10 MESF。（提供第三方检测报告）

5、全峰宽变异系数：CV＜3%（CEN）。

6、样本分获取速度：≥ 35,000细胞/秒。

▲7、交叉污染率：交叉污染率≤0.05%。

▲8、进样方式：采用真空泵或正压泵进样方式，非蠕动泵和注射泵。

9、流动室：采用不锈钢金属合金流动室，光胶耦合物镜（NA=1.2），亲水性好、热稳定性强，不易产生气泡，抗压利于高速分析。

▲10、可升级40管自动上样装置，兼容流式管架， 96孔板和384孔板。

11、荧光补偿方式：≥3种。

12、具备完善的仪器全程质量控制体系，能够自动检测和长期跟踪仪器性能的微量变化，生成Levey-Jennings曲线，提示最佳的仪器使用条件设置，保证数据的最高准确度和精度，同时具有最佳的可比性和连续性。

13、上样速度：三档可调，最大上样速度≥120μl/min。

14、操作软件：具备多功能的操作软件，支持自定义实验模板，支持更新。

15、电压调节：支持自动或手动调节电压。

▲16、通过国家卫健委组织的全国流式细胞仪分析-淋巴细胞亚群测定能力验证结果，具有独立分组，且实验室数量≥150家。

17、具备仪器同品牌≥6色淋巴细胞亚群试剂盒及质控品。

18、拥有国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。

19、具备同品牌的样本制备系统。

配置要求清单（除主要设备外其他配置）

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三激光流式细胞仪 | 1 | 套 |
| 2 | 电脑工作站 | 1 | 台 |
| 3 | 自动进样系统 | 1 | 套 |
| 4 | 电脑显示器 | 1 | 台 |
| 5 | 国产3千瓦稳压电源 | 1 | 台 |
| 6 | 彩色激光打印机 | 1 | 台 |
| 7 | 临床分析软件 | 1 | 套 |

3、流式细胞仪样本制备系统技术参数要求

▲1.可与流式细胞仪物理连接：可与同品牌流式细胞仪物理连接，自动将样本转移至流式细胞仪。

▲2．支持内置离心、洗涤：可升级实现内置离心机、洗涤转盘，满足离心、洗涤自动制备。

3.可与LIS系统双向集成

▲4.试剂瓶装载量：支持同时装载≥46个试剂瓶，兼容不同规格、不同品牌的试剂瓶。

5.预混试剂制备:支持≥45种试剂的预混

▲6.仪器单次上机样本量≥40个，样本类型包括全血、骨髓及单细胞悬液，可连续随机上样。

7.具备预洗染色裂解洗涤和固定破膜的功能，可自定义样本制备方法。

8.支持二维码自动扫描：实现标本、试剂、样本的全程可追溯。

▲9.设备的软件能满足对数据完整性、审计追踪和电子签名的技术要求（21 CFR Part 11）。

10.残留：样本残留＜0.02%， 试剂残留＜0.00002%。

11.通量：可对样本管进行完整的预洗、染色、裂解、洗涤全流程处理≥16个。

配置要求清单（除主要设备外其他配置）

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理样本制备系统（前处理） | 1 | 套 |
| 2 | 电脑工作站 | 1 | 台 |
| 3 | 软件 | 1 | 套 |

三、售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 质保期限要求：如无特殊要求，本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。

上海市光华中西医结合医院所需检验科、手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件

第六标包：视觉功能分析仪等

一、项目概况

1、设备数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备 单价限价 （万元） | 设备核价限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视觉功能分析仪 | 1 | 90 | 90 |
| 2 | 眼底照相机 | 1 | 89 | 89 |
| 3 | 综合验光仪 | 1 | 20 | 20 |
| 合计 |  |  |  | 199 |

2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：视觉功能分析仪。

5、本标包中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“▲”指标需提供技术支撑材料。

6、本标包接受进口产品。

二、产品技术指标要求

一、视觉功能分析仪技术参数要求

1、数据采集方式包含但不限于：全自动，半自动，手动

▲2、像差测量原理:Ray-Tracing光线追踪技术

3、可提供测量参数包含但不限于:像差RMS值，MFT函数值，PSF函数值，SR值，EEF函数值

4、具有像差分离显示功能:可现实角膜，眼内，全眼数据

▲5、视轴偏心测量：提供Kappa角与Alpha角测量数据

▲6、具有视觉功能分析功能：量化视觉功能评估，提供双眼视觉质量分析报告

7、瞳孔测量范围：≥2-8mm

8、角膜测范围：≥2-14mm

9、角膜曲率半径：≥5-10mm

10、角膜地形图：≥0-8mm

11、电脑验光球镜：≥-15D-+15D

12、电脑验光柱镜：≥-15D-+15D

13、波前像差测量包含但不限于：调制传递函数（MTF）、点扩散函数（PSF）、包围能量函数（EEF）、波前像差均方根（RMS）、斯泰尔比值（SR）

14、像差数据：提供像差至少8阶、44项数据

15、设备用途：具有门诊视光检查、角膜屈光术前及术后评估，白内障术前及术后评估、高端人工晶体手术，个体化指导及选择等功能。

16、配置清单：

（1）视觉功能分析仪主机一台

（2）电脑工作站一套

（3）软件一套

（4）彩色打印机一台

（5）电动升降桌一台

（6）前节一体化多功能激光一套

二、眼底照相机技术参数要求

1、拍摄方式包含但不限于：全自动拍摄、自动对焦、自动切换左右眼；个性化手动拍摄

2、拍摄范围：单次拍摄范围：视角≥50°

3、工作距离：≥35.5mm

4、拍摄瞳孔直径：最小拍摄瞳孔≤2.0mm

▲5、具有小瞳孔模式

6、拍摄模式包含但不限于：眼底彩照、外眼照相、立体照相

7、特殊成像模式包含但不限于：双侧双视野、IR红外光

▲8、拍摄技术：激光光源裂隙扫描拍摄技术

9、至少包含6种拍摄辅助功能：自动校准、自动对焦、自动拍摄、自动小瞳孔模式、自动切换左右眼

10、像素：≥1200万

▲11、屈光补偿范围： -33D 至 +40D【-13D 至 +12D(不使用屈光补偿镜片)； -33D 至 -12D(使用负镜屈光度补偿镜片)；+11D 至 +40D(使用正镜屈光度补偿镜片)】

▲12、显示屏：≥10.4英寸，360°旋转触控屏

13、内部固视标：中心及周边至少包含9方位固视标

14、配置清单：

（1）眼底照相机主机一台

（2）电脑工作站一套

（3）电动升降桌一台

（4）彩色照片打印机一台

三、综合验光仪技术参数要求

1、检查范围： 球镜：0～±27.00D（0.25/1/2/3D步长）；

柱镜：0～±8.00D（0.25/1D步长）

柱镜轴向：0～180º（1º/5º步长）；

棱镜：-20Δ～0～+20Δ（0.1/0.5/2.0Δ步长）

2、近视力检查照明：有

▲3、具有近距离检查倾斜功能

4、双眼平衡测试：棱镜分离法，红绿片分和偏光片

5、交叉柱镜：±0.25D或±0.50D

6、瞳距测量范围：48～80mm（1/0.5mm步长）

7、视野范围：≥35º

▲8、视功能检查自动计算：在AC/A等视功能检查时，程序可自动计算最终结果

▲9、具有患教功能

▲10、自动验光程序：能编辑至少5种自动验光程序，全中文菜单

11、操控面板：≥10.4英寸LCD彩色触摸屏

12、投影仪功能：带遥控器，可作远距离切换图表

13、投影距离：2.9m—6.1m

14、投影放大率：≥30倍（5M范围内）

▲15、视力表图表数量：≥30幅

▲16、视标转换：≤0.03秒变换一个

17、配置清单：

（1）电脑视力检查器一个

（2）触摸屏控制器一个

（3）电源盒一个

（4）近用视力测试杆一根

（5）视力表投影仪一台

（6）投影板一块

（7）遥控器一个

（8）电动升降桌一台

三、售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 质保期限要求：如无特殊要求，本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。

上海市光华中西医结合医院所需检验科、手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件

第七标包：荧光显微镜等

一、项目概况

1、设备数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备 单价限价 （万元） | 设备核价限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光显微镜 | 1 | 20 | 20 |
| 2 | 全自动琼脂糖凝胶电泳分析仪 | 1 | 30 | 30 |
| 合计 |  |  |  | 50 |

2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：全自动琼脂糖凝胶电泳分析仪。

5、本标包中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“▲”指标需提供技术支撑材料。

6、本标包接受进口产品。

二、产品技术指标要求

一、荧光显微镜技术参数要求

1、功能要求：满足荧光检测观测。

2、光学系统：配套无限远反差与色差校正光学系统。

▲3、荧光光源：配置LED荧光光源，输出＞40,000小时，发光波长范围：460-490nm，适用免疫荧光检测需要。

4、透射光源：投射光源寿命不低于1000小时，且亮度可调。

5、目    镜：采用双目镜筒，放大倍数10，最大视场数20，可调焦，最大视场数不低于20；瞳孔间距可调；镜筒倾角视角/高度: 30°/380至415mm；透射滤片：515 nm；分光器：510nm。

6、物    镜：四挡调节，可同时装载4个物镜，物镜需包含10X、20X、40X三挡；

7、载 物 台：载物台具备机械调节，粗调焦驱动：45mm/rev；细调焦驱动：0.5mm/rev；总升距：15mm。

▲8、摄像功能：具备摄像系统，彩色成像，实时传输镜下图像及拍照存储，白平衡 自动/手动 一键白平衡；持多路图像并行处理，支持普通拍摄和高分辨率拍摄功能。

▲9、辅助判读及存储：具备软件辅助判读系统，以便存储样本结果图像，形成病人全部病例及样本结果报告，可按时间和病人分类进行有效管理。

- 安装环境：室温下工作，实验室常规电源配置，使用220V交流电。

二、全自动琼脂糖凝胶电泳分析仪技术参数要求

- 检测原理：琼脂糖凝胶电泳法

2、主要用途：用电泳方法测定人体样本中各种蛋白的比例，用于肝、肾疾病和多发性骨髓瘤的诊断等。

▲3、检测项目：血清蛋白电泳、血红蛋白电泳、免疫固定电泳、尿蛋白电泳、LDH乳酸脱氢同工酶、脑脊液电泳等项目并有相关检测项目试剂注册证。

4、特殊项目：免疫固定具有针对CD38单抗药物(如达雷妥尤等)干扰移除试验试剂盒，并提供试剂注册证。

▲5、自动化程度：机内自动化点样，电泳、染色/脱色、干燥，扫描程序。

- 检测速度：血清蛋白≥100样本/小时。

- 胶片规格：对于样本量较少的免疫固定电泳，有不同规格大小胶片可供选择。

- 标本用量：标本用量≤10ul。

- 电泳控制：内置默认的电泳程序，也可自行设置电泳条件。

10、染脱色模块：染色舱自动染色，脱色，烘干，使用非刺激性脱色液清洗液等，不使用有挥发刺激性产品。

▲11、扫描模块：电泳仪器自带内置扫描功能，电泳仪与胶片扫描仪为一体式仪器，非分离式扫描仪。

12、数据处理：可将电泳蛋白组份的自动分区，识别并显示各蛋白组份的百分比；可自动将测得值与正常参考值范围进行比对。

- 软件界面：完全中文版软件使用界面，主菜单子菜单均为中文。

- 结果传输：可联入医院LIS系统，实现结果的双向传输。

15、数据存储：数据可依据硬盘大小无限存储，可原始保留1年以上数据且不存在自动覆盖。

16、报告单格式：具有报告系统，并带有原始电泳图谱。

三、售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 质保期限要求：如无特殊要求，本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。