ZC20260135 上海市光华中西医结合医院所需检验科、手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目
招标需求文件 第五、六、七标包
上海市光华中西医结合医院所需检验科、手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件
第五标包：血气分析仪等
一、项目概况
1、 设备数量
[bookmark: _GoBack]
	序号
	设备名称
	数量
	设备
单价限价
（万元）
	设备核价限价
（万元）

	1
	血气分析仪
	2
	8
	16

	2
	流式细胞仪
	1
	150
	150

	3
	流式细胞仪样本制备系统
	1
	80
	80

	合计
	246


2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为上海市光华中西医结合医院。
3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：流式细胞仪。
5、本标包中带“★”的为关键指标，未响应按无效处理；带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“★”与“▲”指标需提供技术支撑材料。
6、本标包接受进口产品。


二、产品技术指标要求
1、血气分析仪参数要求
1、方法学：电化学方法 ，光学方法，电导法/电学原理。
▲2、实测参数：血气(pH、PO2、PCO2)；电解质(Na+、K+、Ca2+、Cl-)；代谢物(Glu, Lac)检测≥10项实测参数；计算参数：cH+，cHCO3-，ctCO2（P），BE，Beact,BEecf，BB，SO2（c），P50，ctO2，ctCO2（B），pHst，cHCO3-st，PAO2，AaDO2，a/AO2，RI,AG,MCHC(6)等超过35项计算参数。
▲3、仪器封闭自动进样，拥有抗血凝技术。
4、电极特点：采用单独电极卡，采用卡包分离的模式，电极为免维护电极卡。
▲5、试剂包上机时间≥42天，且无需冷藏，并可在同型号机器上替换使用，保证充分利用。
▲6、仪器带自动酸碱平衡图（含所有1重和2重的酸碱平衡紊乱），能区别酸碱平衡图的类型≥13种。
7、定标要求：全自动液体定标方式，全自动1点定标和2点定标。
8、检测样本类型：全血，透析溶液，水溶液。
9、采用集成的试剂包，包含所有定标液、冲洗液、废液包和进样口。
10、封闭自动进样方式：至少包含注射器和毛细管进样，切换方便。
11、测试全参数样本量≤123ul。
12、原装质控品，质控品有效期可冷藏≥20个月，常温保存≥3个月，仪器含有L-J质控图，保证质控批号长时间稳定。
13、全参数得到检测结果时间≤2分钟。
14、软件功能：仪器自带在线提供病人趋势图（≥10天），便于临床监控病人周期性变化。
15、可一键选定所需要的套餐(单纯血气、血气+电解质、血气+电解质+生化等设置)。
16、具备FDA认证，具备CE认证，ISO13485。
17、中文界面，实现人机交互；联网LIS/HIS系统，双向交流。
18、运输条件-20～50℃，试剂盒可2℃-25℃保存。
19、支持USB口、有线和仪器自带数据存储功能，可存储255000条病人数据和质控信息。
配置要求：
	序号
	配置名称
	数量
	单位

	1
	血气分析仪
	2
	台

	2
	说明书
	2
	本


2、流式细胞仪参数要求
★1、配置三种或三种以上固态激光器，包括前向角FSC、侧向角SSC，荧光检测器≥12个，采用高灵敏度的光电倍增管（PMT）做为荧光通道检测器。
2、滤光片：可插式滤光片
▲3、信号检测：散射光和荧光信号经光导纤维传导，采用全反射光路检测系统，提高信号的接收效率和检测灵敏度。
▲4、荧光检测灵敏度：FITC＜65 MESF，PE＜10 MESF。（提供第三方检测报告）
5、全峰宽变异系数：CV＜3%（CEN）。
6、样本分获取速度：≥ 35,000细胞/秒。
▲7、交叉污染率：交叉污染率≤0.05%。
▲8、进样方式：采用真空泵或正压泵进样方式，非蠕动泵和注射泵。
9、流动室：采用不锈钢金属合金流动室，光胶耦合物镜（NA=1.2），亲水性好、热稳定性强，不易产生气泡，抗压利于高速分析。
▲10、可升级40管自动上样装置，兼容流式管架， 96孔板和384孔板。
11、荧光补偿方式：≥3种。
12、具备完善的仪器全程质量控制体系，能够自动检测和长期跟踪仪器性能的微量变化，生成Levey-Jennings曲线，提示最佳的仪器使用条件设置，保证数据的最高准确度和精度，同时具有最佳的可比性和连续性。
13、上样速度：三档可调，最大上样速度≥120μl/min。
14、操作软件：具备多功能的操作软件，支持自定义实验模板，支持更新。
15、电压调节：支持自动或手动调节电压。
▲16、通过国家卫健委组织的全国流式细胞仪分析-淋巴细胞亚群测定能力验证结果，具有独立分组，且实验室数量≥150家。
17、具备仪器同品牌≥6色淋巴细胞亚群试剂盒及质控品。
18、拥有国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
19、具备同品牌的样本制备系统。
配置要求清单（除主要设备外其他配置）
	序号
	配置名称
	数量
	单位

	1
	三激光流式细胞仪
	1
	套

	2
	电脑工作站
	1
	台

	3
	自动进样系统
	1
	套

	4
	电脑显示器
	1
	台

	5
	国产3千瓦稳压电源
	1
	台

	6
	彩色激光打印机
	1
	台

	7
	临床分析软件
	1
	套


3、流式细胞仪样本制备系统技术参数要求
▲1.可与流式细胞仪物理连接：可与同品牌流式细胞仪物理连接，自动将样本转移至流式细胞仪。
▲2．支持内置离心、洗涤：可升级实现内置离心机、洗涤转盘，满足离心、洗涤自动制备。
3.可与LIS系统双向集成
▲4.试剂瓶装载量：支持同时装载≥46个试剂瓶，兼容不同规格、不同品牌的试剂瓶。
5.预混试剂制备:支持≥45种试剂的预混
▲6.仪器单次上机样本量≥40个，样本类型包括全血、骨髓及单细胞悬液，可连续随机上样。
7.具备预洗染色裂解洗涤和固定破膜的功能，可自定义样本制备方法。
8.支持二维码自动扫描：实现标本、试剂、样本的全程可追溯。
▲9.设备的软件能满足对数据完整性、审计追踪和电子签名的技术要求（21 CFR Part 11）。
10.残留：样本残留＜0.02%， 试剂残留＜0.00002%。
11.通量：可对样本管进行完整的预洗、染色、裂解、洗涤全流程处理≥16个。
配置要求清单（除主要设备外其他配置）
	序号
	配置名称
	数量
	单位

	1
	前处理样本制备系统（前处理）
	1
	套

	2
	电脑工作站
	1
	台

	3
	软件
	1
	套



三、售后服务要求
1. 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。
2. 质保期限要求：如无特殊要求，本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。
3. 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
4. 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。
5. 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。
6. 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。
7. 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。
8. 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。


上海市光华中西医结合医院所需检验科、手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件
第六标包：视觉功能分析仪等
一、项目概况
1、设备数量
	序号
	设备名称
	数量
	设备
单价限价
（万元）
	设备核价限价
（万元）

	1
	视觉功能分析仪
	1
	90
	90

	2
	眼底照相机
	1
	89
	89

	3
	综合验光仪
	1
	20
	20

	合计
	199


2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。
3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：视觉功能分析仪。
5、本标包中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“▲”指标需提供技术支撑材料。
6、本标包接受进口产品。
二、产品技术指标要求
一、视觉功能分析仪技术参数要求
1、数据采集方式包含但不限于：全自动，半自动，手动
▲2、像差测量原理:Ray-Tracing光线追踪技术
3、可提供测量参数包含但不限于:像差RMS值，MFT函数值，PSF函数值，SR值，EEF函数值
4、具有像差分离显示功能:可现实角膜，眼内，全眼数据
▲5、视轴偏心测量：提供Kappa角与Alpha角测量数据
▲6、具有视觉功能分析功能：量化视觉功能评估，提供双眼视觉质量分析报告
7、瞳孔测量范围：≥2-8mm
8、角膜测范围：≥2-14mm
9、角膜曲率半径：≥5-10mm
10、角膜地形图：≥0-8mm
11、电脑验光球镜：≥-15D-+15D
12、电脑验光柱镜：≥-15D-+15D
13、波前像差测量包含但不限于：调制传递函数（MTF）、点扩散函数（PSF）、包围能量函数（EEF）、波前像差均方根（RMS）、斯泰尔比值（SR）
14、像差数据：提供像差至少8阶、44项数据
15、设备用途：具有门诊视光检查、角膜屈光术前及术后评估，白内障术前及术后评估、高端人工晶体手术，个体化指导及选择等功能。
16、配置清单：
（1）视觉功能分析仪主机一台
（2）电脑工作站一套
（3）软件一套
（4）彩色打印机一台
（5）电动升降桌一台
（6）前节一体化多功能激光一套

二、眼底照相机技术参数要求
1、拍摄方式包含但不限于：全自动拍摄、自动对焦、自动切换左右眼；个性化手动拍摄
2、拍摄范围：单次拍摄范围：视角≥50°
3、工作距离：≥35.5mm
4、拍摄瞳孔直径：最小拍摄瞳孔≤2.0mm
▲5、具有小瞳孔模式
6、拍摄模式包含但不限于：眼底彩照、外眼照相、立体照相
7、特殊成像模式包含但不限于：双侧双视野、IR红外光
▲8、拍摄技术：激光光源裂隙扫描拍摄技术
9、至少包含6种拍摄辅助功能：自动校准、自动对焦、自动拍摄、自动小瞳孔模式、自动切换左右眼
10、像素：≥1200万
[bookmark: OLE_LINK1]▲11、屈光补偿范围： -33D 至 +40D【-13D 至 +12D(不使用屈光补偿镜片)； -33D 至 -12D(使用负镜屈光度补偿镜片)；+11D 至 +40D(使用正镜屈光度补偿镜片)】
▲12、显示屏：≥10.4英寸，360°旋转触控屏
13、内部固视标：中心及周边至少包含9方位固视标
14、配置清单：
（1）眼底照相机主机一台
（2）电脑工作站一套
（3）电动升降桌一台
（4）彩色照片打印机一台
三、综合验光仪技术参数要求
1、检查范围： 球镜：0～±27.00D（0.25/1/2/3D步长）；
柱镜：0～±8.00D（0.25/1D步长）
柱镜轴向：0～180º（1º/5º步长）；
棱镜：-20Δ～0～+20Δ（0.1/0.5/2.0Δ步长）
2、近视力检查照明：有
▲3、具有近距离检查倾斜功能
4、双眼平衡测试：棱镜分离法，红绿片分和偏光片
5、交叉柱镜：±0.25D或±0.50D
6、瞳距测量范围：48～80mm（1/0.5mm步长）
7、视野范围：≥35º
▲8、视功能检查自动计算：在AC/A等视功能检查时，程序可自动计算最终结果
▲9、具有患教功能
▲10、自动验光程序：能编辑至少5种自动验光程序，全中文菜单
11、操控面板：≥10.4英寸LCD彩色触摸屏
12、投影仪功能：带遥控器，可作远距离切换图表
13、投影距离：2.9m—6.1m
14、投影放大率：≥30倍（5M范围内）
▲15、视力表图表数量：≥30幅
▲16、视标转换：≤0.03秒变换一个
17、配置清单：
（1）电脑视力检查器一个
（2）触摸屏控制器一个
（3）电源盒一个
（4）近用视力测试杆一根
（5）视力表投影仪一台
（6）投影板一块
（7）遥控器一个
（8）电动升降桌一台

三、售后服务要求
1. 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。
2. 质保期限要求：如无特殊要求，本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。
3. 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
4. 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。
5. 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。
6. 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。
7. 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。
8. 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。



上海市光华中西医结合医院所需检验科、手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件
第七标包：荧光显微镜等
一、项目概况
1、设备数量
	序号
	设备名称
	数量
	设备
单价限价
（万元）
	设备核价限价
（万元）

	1
	荧光显微镜
	1
	20
	20

	2
	全自动琼脂糖凝胶电泳分析仪
	1
	30
	30

	合计
	50


2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。
3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：全自动琼脂糖凝胶电泳分析仪。
5、本标包中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“▲”指标需提供技术支撑材料。
6、本标包接受进口产品。
二、产品技术指标要求
一、荧光显微镜技术参数要求
1、功能要求：满足荧光检测观测。
2、光学系统：配套无限远反差与色差校正光学系统。
▲3、荧光光源：配置LED荧光光源，输出＞40,000小时，发光波长范围：460-490nm，适用免疫荧光检测需要。
4、透射光源：投射光源寿命不低于1000小时，且亮度可调。
5、目    镜：采用双目镜筒，放大倍数10，最大视场数20，可调焦，最大视场数不低于20；瞳孔间距可调；镜筒倾角视角/高度: 30°/380至415mm；透射滤片：515 nm；分光器：510nm。
6、物    镜：四挡调节，可同时装载4个物镜，物镜需包含10X、20X、40X三挡；
7、载 物 台：载物台具备机械调节，粗调焦驱动：45mm/rev；细调焦驱动：0.5mm/rev；总升距：15mm。
▲8、摄像功能：具备摄像系统，彩色成像，实时传输镜下图像及拍照存储，白平衡 自动/手动 一键白平衡；持多路图像并行处理，支持普通拍摄和高分辨率拍摄功能。
▲9、辅助判读及存储：具备软件辅助判读系统，以便存储样本结果图像，形成病人全部病例及样本结果报告，可按时间和病人分类进行有效管理。
10、 安装环境：室温下工作，实验室常规电源配置，使用220V交流电。

二、全自动琼脂糖凝胶电泳分析仪技术参数要求
1、 检测原理：琼脂糖凝胶电泳法
2、主要用途：用电泳方法测定人体样本中各种蛋白的比例，用于肝、肾疾病和多发性骨髓瘤的诊断等。
▲3、检测项目：血清蛋白电泳、血红蛋白电泳、免疫固定电泳、尿蛋白电泳、LDH乳酸脱氢同工酶、脑脊液电泳等项目并有相关检测项目试剂注册证。
4、特殊项目：免疫固定具有针对CD38单抗药物(如达雷妥尤等)干扰移除试验试剂盒，并提供试剂注册证。
▲5、自动化程度：机内自动化点样，电泳、染色/脱色、干燥，扫描程序。
6、 检测速度：血清蛋白≥100样本/小时。
7、 胶片规格：对于样本量较少的免疫固定电泳，有不同规格大小胶片可供选择。
8、 标本用量：标本用量≤10ul。
9、 电泳控制：内置默认的电泳程序，也可自行设置电泳条件。
10、染脱色模块：染色舱自动染色，脱色，烘干，使用非刺激性脱色液清洗液等，不使用有挥发刺激性产品。
▲11、扫描模块：电泳仪器自带内置扫描功能，电泳仪与胶片扫描仪为一体式仪器，非分离式扫描仪。
12、数据处理：可将电泳蛋白组份的自动分区，识别并显示各蛋白组份的百分比；可自动将测得值与正常参考值范围进行比对。
13、 软件界面：完全中文版软件使用界面，主菜单子菜单均为中文。
14、 结果传输：可联入医院LIS系统，实现结果的双向传输。
15、数据存储：数据可依据硬盘大小无限存储，可原始保留1年以上数据且不存在自动覆盖。
16、报告单格式：具有报告系统，并带有原始电泳图谱。
三、售后服务要求
1. 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。
2. 质保期限要求：如无特殊要求，本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。
3. 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
4. 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。
5. 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。
6. 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。
7. 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。
8. 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。
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