ZC20260146      上海市光华中西医结合医院所需手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目
	招标需求文件 第二标包
上海市光华中西医结合医院所需手术室、特检、眼科等一批医疗设备
公开招标项目招标需求文件
第二标包：特检科设备
一、项目概况
1、 设备数量
	序号
	设备名称
	数量（套）
	设备
单价限价
（万元）
	设备核价限价
（万元）

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	1
	160
	160

	2
	门诊常规脑电图仪
	1
	45
	45

	3
	经颅多普勒血流分析仪
	1
	45
	45

	4
	动态血压
	1
	2.5
	2.5

	5
	动态心电图
	1
	8
	8

	6
	心电图
	1
	2
	2

	7
	心电图机
	1
	2.5
	2.5

	8
	床旁超声诊断仪1
	1
	50
	50

	9
	除颤监护仪
	2
	6.5
	13

	10
	床旁超声诊断仪2
	1
	50
	50

	合计
	378



2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为上海市光华中西医结合医院。
3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：彩色多普勒超声诊断仪。
5、本标包中带“★”的为关键指标，未响应按无效处理；“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“★”与“▲”指标需提供技术支撑材料。
2、 产品技术指标要求
1、彩色多普勒超声诊断仪技术要求
一、设备名称：彩色超声诊断系统
二、用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
三、要求为最新版本及最新机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。
四、系统技术规格及概述：
1、主机成像系统
▲1.1、高分辨率液晶显示器≥23英寸，操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸触摸屏
▲1.2、控制面板上可自定义按键≥10个，按键上可直接显示自定义的功能名称。
1.3、内置一体化超声工作站。
1.4、内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟。
1.5、主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调；
1.6、探头接口≥4个，全激活、相互通用
1.7、无需开机，即可在控制面板上显示电池的剩余电量
1.8、一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度。
1.9、自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。
1.10、穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度
★1.11自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。
1.12多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）
2、测量/分析和报告
2.1、一般测量应包含：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量
2.2、具备全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等
★2.3、血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。
2.4、支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。
2.5、小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。
2.6、支持二维立体血流功能，超微血流模式
2.7、宽景成像，支持B模式和Power模式，具备扫描速度提示，宽景拼接长度不小于100cm。
3、电影回放和数据存储
3.1、支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能
3.2、电影回放：≥1000秒
3.3、原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像。
▲3.4、硬盘：≥1T硬盘,SSD固态硬盘≥128G
3.5、具备多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
3.6、支持多设备图像对比功能，可导入MRI,CT等影像学图片，与实时超声图片进行对比显示。
3.7、支持一键传输图片到智能手机终端或PC端
4、连通性要求
4.1、支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输
4.2、支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备；
4.3、输入接口：音频输入，ECG信号输入
4.4、输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频
4.5、≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱、TYPE C 数据接口
5、系统技术参数及要求
5.1、探头规格
5.1.1、频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段
5.1.2、穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能
5.1.3、凸阵探头频率1.5-6.0MHz
       线阵探头频率3.0-14.0MHz
       腔内探头频率3.0-11.0MHz
       相控阵探头频率1.5-4.5MHz
5.2、应变式弹性成像
5.2.1、支持探头：浅表探头、腔内探头
5.2.2、弹性成像图谱≥5种可选。
5.2.3、弹性模式具有压力操作提示图标。
5.2.4、具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。
5.2.5、具备肿块周边组织弹性定量分析功能。
5.2.6、具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。
5.3、剪切波弹性成像
5.3.1、支持探头：凸阵探头，线阵探头；
5.3.2、支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像
5.3.3、实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。
5.3.4、实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。
5.3.5、同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。
5.3.6、支持肿块周边组织定量分析功能。
5.4、造影成像及定量分析功能
5.4.1、支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头
5.4.2、支持微血管造影增强功能
5.4.3、双计时器
5.4.4、造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。
5.5、TDI组织多普勒成像
5.5.1、TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图
5.5.2、TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图
5.6、乳腺病灶自动分析
★5.6.1、乳腺自动分析功能，具备同一病灶同屏显示≥4相交切面图像，最多可支持≥6个病灶分析。可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告。
5.7、超微血流
6、配置要求
超声主机1台
探头4把（浅表、心脏、腹部、腔内各1）
备用机1台
光子治疗仪1台
熏蒸治疗仪1台
[bookmark: _Hlk234244593]7、保修要求：整机质保≥3年

2、常规脑电图仪技术要求
一、性能要求：用于神经科、癫痫中心、功能科等动态脑电监测
二、性能参数
1、硬件要求
1.1、动态脑电记录盒≥17导，可记录16导EEG信号与1导心电信号；
[bookmark: OLE_LINK1]▲1.2、动态脑电记录盒重量≤120g（不含电池）；
1.3、电压测量：误差不超过±10％；
1.4、频率特性：（1-30）HZ
1.5、输入阻抗：≥ 10MΩ；
▲1.6、共模抑制比：≥ 112dB；
1.7、内部噪声：≤ 2.5µVP-P；
1.8、采样率：200Hz；
1.9、A/D 转换精度：12Bit；
1.10、输入回路电流：≤ 0.1μA；
1.11、输入范围：（2-900）µV，误差：±10％；
1.12、描记灵敏阀值：10Hz、2µV；
1.13、功率谱频率：±5%；
1.14、功率谱幅度：±10%；
1.15、耐极化电压：加±300mv的直流电压，幅度最大允许相对偏差±5%；
1.16、电池规格：1.5V,LR6（五号）碱性电池；数量：2个；
1.17、连续记录时间：12、24、48小时可设；
2、软件要求
2.1、灵敏度：OFF、(1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200)μV/mm；
时间常数：(0.03、0.1、0.3)s；0.03s～0.1s误差不超过±40%；大于0.1s误差不超过±20%；
2.2、高切滤波器：(15、30、35、50、60、70、120、300)Hz；
2.3、交流滤波器：50Hz ；
2.4、导联模式配置：支持最大16 组导联配置模式；
2.5、参考电极：AV（可增加或删除组合电极），AaV，0V，SD，OFF；
★2.6、显示通道数：最多显示64个通道，加一个标识数据通道；可以添加波形注释名称；
2.7、波形显示颜色：16色；
2.8、测量分析：具备测量周期、频率和电压幅度的功能。
2.9、标识信号：可通过动态盒子在采集时加入标记，也可回放时加入事件标记；
2.10、跳转功能：指定时间或者指定事件跳转；
2.11、显示模式：连续回放，高速回放，手动逐页，手动逐秒；
2.12、波形扫描速度：5 秒、8 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、60 秒、5 分每页或者自定义；
2.13、时间刻度线：0.1s,0.2s,1s；
▲2.14、脑电地形图显示：支持多种地形图显示方式，包括频率地形图与电位地形图，
2.15、档案存储及打印：具备打印脑电波形和诊断报告的功能。波形打印：事件打印，病人信息打印，导联打印；
▲2.16、cDSA彩色数字频谱分析实时显示：显示4导联脑波信号长程监测过程中各个脑波频率信号强度，导联可自定义;
▲2.17、aEEG振幅整合幅度图实时显示：显示4导联脑波信号长程监测过程中压缩振幅值趋势图，可自定导联、振幅范围；
★2.18、一键切换单极导联、双极导联和平均导联
★2.19、支持脑电与脑血流同步监测功能，评估患者神经血管偶联情况
三、配置要求
动态脑电记录盒2个
电脑主机1台
打印机1台
导电膏5盒
网状帽300个
四、保修要求：整机质保≥3年

3、经颅多普勒血流分析仪技术要求
一、整机性能指标：主要用于颅内及颈部血管检查、发泡实验、栓子监测。
二、硬件指标
1、计算机主机一套(含显示器)，独立TCD硬件、Windows系统平台；
2、支持1.6MHz、2MHz、4MHz、8MHz频率段探头，至少具备三个及以上有效探头接口；
3、支持1.6MHz监护探头，搭配监护头架使用，有效提升监测场景下颞窗不良患者检出率；
★4、具备20键以上防尘防水防摔小键盘（非电脑键盘），无需电池，USB直连主机，任何角度都能灵敏操控，具有自定义按键功能；
5、FFT点数设置:频谱分析点数可调，支持64、128、256、512、1024、2048
三、软件要求：
1、速度量程：使用1.6MHz探头50mm深度时,单向最大速度量程能达到750cm/s以上,在68mm深度,采用10mm的采样容积,速度量程可达到600cm/s以上；
2、检测参数：Peak（Vs）、Dias（Vd）、Mean（Vm）、PI、RI、S/D、a、HR、SBI、HITS、TI、DFI（脑死亡血流指数）、Dmean指数、 lindegaard指数；
3、双通道模式：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示≥10个深度的频谱图，双通道同步显示≥12个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存；
★4、标识法：标识当前信号噪声处理状态；
5、高通滤波：支持0-2700Hz可调，支持自动滤波功能；
6、精准化包络功能：支持精准化包络，包络位置及相关测量数值只与频谱信号相关，不受背景噪声和增益大小影响；
7、探头自动休眠：支持探头自动休眠功能，可自定义设置探头休眠时长，在空闲时自动休眠，提高探头使用寿命。
8、支持自动计算基于TCD的无创ICP数值；
9、动态M模功能：可无限时记录原始血流信息，动态回放超过100mm深度间隔的原始血流信息，回放过程中可调整至任意深度下的原始血流波形回放、测量、快照存储；
10、数据导出功能：支持经典病例数据导出功能，导出数据在任意电脑上都可以进行回放操作、参数调节等，助力教学演示；
11、快照存储/编辑功能：
    支持一键快照存储，快照频谱数据支持再次分析，可手动测量，支持十字光标、水平线、水平箭头等多种测量方式，快照频谱可以手动插入中/英文标识；快照支持栓子分析功能，可调出栓子声谱图，支持栓子时间差测量，支持手动标记栓子；支持在TCD监测过程中进行快照编辑功能；
12、一键报告功能：支持检查界面和病档管理界面两种方式一键生成报告，避免繁琐操作，快速完成报诊断报告；
13、具有网络连接端口：支持国际通用标准DICOM3.0网络接口，可连接医院网络进行快照图片和报告发送，支持结构化报告功能；
14、专业微栓子检测：
     具有气栓、固栓、伪差自动识别功能，栓子阈值可设置，适应不同场景下使用；栓子类别自动计数功能，支持气栓、固栓、伪差自动计数，监测出栓子信号时系统自动保存快照图片，自动生成栓子事件标识；支持微栓子频谱图、声谱图、M模上“斜形”运动轨迹、直方图等多种呈现方式，并可输出到报告；支持微栓子视频、音频、图片导出功能，方便教学演示；"
15、同一栓子声谱图自动比对功能：支持同一通道下，双深度的声谱图自动同窗口对比功能，排除同一栓子多次统计，提升栓子统计精准度；
16、智慧型发泡试验语音指导系统：
    专家真人语音引导，规范化发泡试验每个节点，支持静息、诱发试验两种模式；自动记录首栓、20/25S内栓子数量，出现栓子时自动计数、自动保存快照图片；根据试验结果可自动智能分级，分级标准支持自定义；
17、VCI指数功能：提示发泡试验中Valsalva动作有效性，规范Valsalva试验，提高检出率；
18、血管痉挛趋势图：同一患者多次检查结果自动生成血管痉挛趋势图，可动态评估患者血管痉挛发生、发展过程，提示干预、评估治疗效果等，同时血管痉挛趋势图可输出到报告；
19、数据缓存回放功能：支持30S数据缓存回放功能，可选择回放30S内血流频谱进行保存，永不错过最佳频谱信息；
20、实时输出与显示：血红细胞强度加权平均值IWM、能量Power以及血流速度Peak连续曲线显示与输出；
21、长程监护系统：全程多参数记录曲线、9导模拟输入信号+10导脑血流参数趋势监护、事件标识、自动报警功能，监护曲线支持拖拽、缩放、范围测量等，支持输出到报告；	
★22、配备脑血流自动调节软件，连续血压信号接入，行脑血流自动调节分析。
四、配置要求
立式主机1台
采集器1个
探头4个
五、保修要求：整机质保≥3年

4、动态血压技术要求
一、技术要求
1.1、测量方法：阶梯放气示波法
▲1.2、血压测量范围：收缩压为（5.3~35.9）kPa;即（40~270）mmHg,舒张压为（2.6~28.0）kPa;即（20~210）mmHg。
1.3、血压压力范围：0-300 mmHg 
1.4、心率范围：30-250 bpm
▲1.5、准确性：血压测量准确性最大误差应为±2mmHg，脉率测量准确性应为±2bpm或脉率的±2%取大值。
1.6、压力测量分辨率：1mmHg；脉率测量分辨率：1bpm；
1.7、可测量并记录不少于200条数据
1.8、工作电源：1000maH锂电池充电
1.9、取样周期：多个独立可程序化周期，5，10， 20，30， 60，90、120min
1.10、主机尺寸：大于等于115*50*20mm
1.11、显示屏： 大于等于60*20mmOLED彩色显示屏
1.12、重量： 小于等于110g，包括电池、袖带
1.13、工作环境：温度：5℃～40℃；相对湿度：10%～95%；大气压力：70KPa～106Kpa。
1.14、储存条件：温度为-20℃-+55℃；相对湿度不大于95%；大气压力：70KPa～106KPa；
1.15、数据连接：USB 数据线
▲1.16、佩戴方式：无气管穿戴式，体积小，重量轻，方便携带。
▲1.17、可设定儿科阈值，能够测量儿童血压。
1.18、黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态，以免患者好奇触动。
1.19、液晶屏同屏显示收缩压、舒张压和心率。处于工作状态时记录盒显示时间与光点。
1.20、电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到最大可能节省电池。
1.21、分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图），统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，显示在报告中。
▲1.22、提供脉搏波功能：同步提供每次血压测量数据的脉搏波波形，并可以通过同步的脉搏波波形对血压数据进行判断，校正。
▲1.23、软件具有高血压一键检索功能，方便临床医生在众多患者中快速轻易找出高血压患者。
1.24、支持血压比较分析功能。一个人如果前后两次或多次就诊。软件可以比较最近两次就诊的血压数据。
1.25、具备智能诊断功能，自动生成诊断结论，符合高血压指南诊断标准。
二、配置要求：
动态血压监测仪2个
三、保修要求：整机质保≥3年

5、动态心电图技术要求
一、产品名称
动态心电记录仪
二、动态心电分析系统整机功能要求
1、动态心电图分析系统具有下列认证文件：
（1）设备 具备CE等认证
（2）通过国家质量管理体系认证
2、能全信息存贮患者数据，并可DVD光盘刻录备份。
★ 3、1个标准24小时的记录，可在10秒内下载完毕
★ 4、系统同步分析一条记录时，自动分析时间小于10秒
3、开放数据接口
三、动态心电记录盒主要功能和技术要求
1、导联方式：标准7导联3通道。
2、1节7号碱性电池供电，最高可连续记录96小时以上。
3、记录盒外置两个指示灯，确保电极安放成功；可以查看导联连接状态，可以监控电池用量。
★4、采样率2000Hz，开启起搏达到4000Hz。高信噪比（>100dB），高精度高分辨率（12bit,最高10000Hz采样）
5、多通道采集起搏器信号，内置起搏器检测电路。
6、存储类型为SD存储卡。
7、可采集最小脉宽0.1ms，最小幅值2mv的起搏器信号。
8、记录盒内置电池电量检测和导联脱落检测电路，当电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式报警
9、记录盒功能键数量≤2个。
10、导联连接正常时，接入电源三分钟后，记录盒可自动开始记录。
四、智能动态心电分析软件主要功能和技术要求
1、具有精确的智能化算法，可根据数据特征自动调整分析策略，无需手动调整不应期时间，QRS波宽度，灵敏度，主分析导联等分析参数，即可获得准确的分析结果，实现房早、室早等心率失常的智能化分析。
2、具有全程自动跟踪编辑功能（自动修正伪差心搏后房早、自动移除房颤事件中房早、自动调整最快最慢心率位置）。
3、模板分析：包括正常、房早、室早、起搏、伪差、疑问心搏模板，模板数目自适应，根据实际波形逐波生成，修改模板方便快捷，可反复修改、单波修改、多波批量修改功能，模板内有同屏心搏叠加图。
4、具有心搏模板叠加功能以及叠加后的编辑修改功能，通过模板内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分、抽离、编辑、保存、打印。（波形反混淆分析技术，与Demix功能类似）
★5、房颤、房扑全自动分析：具有全程心电数据的RR间期时间散点图技术，一键自动分析房颤房扑，可准确定位房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率，房颤事件列表显示； 
6、提供同屏显示24小时、一小时时间散点图、以及对应的心电图条图、逐步定位具体心搏，列出具体房颤、房扑事件发生时间，时长等准确信息。
7、具有1小时Poincare散点图技术及24小时Poincare散点图。
8、具备ST段动态扫描分析功能，自动生成ST段事件统计。统计信息包括发生时间、时长、压低幅值。
9、≥43种直方图分析: 包括R-R间期、N-N间期、N-V间期、N-S间期、N-J间期、R-S间期、S-S间期、S-N间期、S-R间期、R-V间期、V-V间期、V-N间期、V-R间期、起搏到起搏、起搏到原发、原发到起搏、RR间期比、心率直方图在内的43种直方图。
10、可在直方图上批量编辑心搏、插入心搏，如房早未下传等。
11、自动挑选最快最慢心律，并自动插入图条，无需人工手动存图。
12、能够准确快速判断最快最慢心率，可以即时找到准确真实的最快最慢心率，并且支持即时打印。
13、具有起搏器分析功能，有单独的起搏心搏模板。可以查看每个通道的起搏器信号。
14、独立的起搏器自动分析工具，并以直方图加条图的方式显示，自动区分包括房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型，可手动标记感知过度、感知失败。
15、心律失常事件列表：室早时间、房早事件、停搏事件、心率异常事件、ST段事件单独列表，可根据心律失常发生时间、模板编号、事件类型对事件进行排序。
16、心律失常事件直方图：根据心律失常次起数描绘直方图，方便快速准确定位严重心律失常。如，单发室早次数统计直方图等。
17、心率变异性(HRV)分析：HRV频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行HRV时域分析，并可自定义时间段进行分析。
18、全览图批量编辑：可以大面积选择任意长度心搏，标记为伪差或者添加房颤事件、用户自定义事件。 
19、提供“转到时间”工具栏，可以查看自己所关注时间的心搏情况。
20、报告预览功能：可自动生成综述结论，结论术语有标准模板也可由用户自定义。报告预览中已存图条可再编辑。
21、具备全自动添加最快心律、最慢心律、单发室早、单发房早等图条功能，即：无需任何按钮，在数据分析完毕时即存好条图。
报告自定义功能:可自定义报告打印项目、页边距、字体、行距、图条打印通道和长度等信息，支持单通道长时间打印。
22、电子尺工具:测量尺可测量心电信号的间期和幅值,平行尺可代替分规功能。
23、ECG滤波功能:提供工频滤波和实时基线滤波功能,提高心电信号质量。
24、数据库管理功能：可根据病人姓名、ID号、性别、记录时间、分析医生、诊断信息对记录进行查找和浏览，数据库中显示字段可自定义；病人记录可以进行备份、导入和删除操作。
四、配置要求
记录盒4台
SD卡12张
导联线10根
[bookmark: _Hlk234246319]五、保修要求：整机质保≥3年

6、心电图技术要求
一、 ECG输入
1、ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集
2、导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）
3、输入阻抗：≥100 MΩ
▲4、频率响应：0.01~500 Hz
5、定标电压：1 mV±1%
▲6、耐极化电压：≥±955 mV
▲7、时间常数：≥ 5 s
8、共模抑制比：≥140 dB
9、A/D转换：24 bit
10、采样率：≥64000 Hz
▲11、独立起搏通道，起搏采样率≥75000 Hz
12、灵敏度选择：1.25 mm/mV、2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、20、10/5 mm/mV、13、自动（AGC）等多档可选
14、走速：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s等多档可选
二、整机配置：
1、≥7.0英寸高清液晶显示屏，屏幕倾角设计，分辨率≥800*480
2、具备功能键和标准键盘物理按键，并具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率
3、内置一体化热敏式点阵打印机，非外置或者打印机组装模块；并支持通过USB外接激光打印机打印A4报告
4、数据可通过SD卡、USB口导入导出,外接U盘和SD卡可扩展存储空间
5、隐藏式提手，方便机器移动
6、可支持通过有线的方式进行联网
7、交直流两用电源，内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时
三、系统功能
1、具有信号质量指示功能，可准确判定接触不良的电极并予以指示
2、手动、自动、节律、R-R等工作模式可选
3、支持R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出
4、自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输
5、支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告
6、长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录
7、自动分析功能：具有12导联同步自动分析功能，能诊断200种以上的心脏疾病，能通过软件无缝升级心电向量功能；具有4种或以上的QTc算法
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]8、具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息
9、可以与医院心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量
四、配置要求
主机1台
五、保修要求：整机质保≥3年

7、心电图机技术要求
一、 ECG输入
1、ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集
2、导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）
3、输入阻抗：≥100 MΩ
▲4、频率响应：0.01~500 Hz
5、定标电压：1 mV±1%
▲6、耐极化电压：≥±955 mV
▲7、时间常数：≥ 5 s
8、共模抑制比：≥140 dB
9、A/D转换：24 bit
10、采样率：≥64000 Hz
▲11、独立起搏通道，起搏采样率≥75000 Hz
12、灵敏度选择：1.25 mm/mV、2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、20、10/5 mm/mV、自动（AGC）等多档可选
13、走速：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s等多档可选
二、整机配置：
1、≥7.0英寸高清液晶显示屏，屏幕倾角设计，分辨率≥800*480
2、具备功能键和标准键盘物理按键，并具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率
3、内置一体化热敏式点阵打印机，非外置或者打印机组装模块；并支持通过USB外接激光打印机打印A4报告
4、数据可通过SD卡、USB口导入导出,外接U盘和SD卡可扩展存储空间
5、隐藏式提手，方便机器移动
6、可支持通过有线的方式进行联网
7、交直流两用电源，内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时
三、系统功能
1、具有信号质量指示功能，可准确判定接触不良的电极并予以指示
2、手动、自动、节律、R-R等工作模式可选
3、支持R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出
4、自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输
5、支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告
6、长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录
7、自动分析功能：具有12导联同步自动分析功能，能诊断200种以上的心脏疾病，能通过软件无缝升级心电向量功能；具有4种或以上的QTc算法
8、具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息
9、可以与医院心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量
四、配置要求
主机1台
电脑2台
五、保修要求：整机质保≥3年

8、床旁超声诊断仪1技术要求
一、货物名称：便携彩色多普勒超声诊断系统
二、产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、小器官、血管、肺部等检查需要
三、系统技术规格及概述：
1、系统通用功能
★1.1、笔记本型便携式超声诊断系统，配置≥2个显示屏，≥15英寸高分辨率LED显示器，配置≥12英寸防眩光触摸屏，操作面板具备物理按键与触摸按键
1.2、探头接口≥1个，可扩展到≥3个
★1.3、整机重量≤3.5kg（含电池）
1.4、支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）
2、二维灰阶模式应至少具备：
2.1、组织谐波成像
2.2、组织特异性成像
2.3、多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头
2.4、频率复合成像
2.5、斑点噪声抑制成像
2.6、局部图像增强技术
3、M型成像模式应至少具备：
3.1、彩色M型
3.2、解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转
4、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
4.1、双实时同屏对比显示
4.2、自动调节取样框的角度及位置
5、频谱多普勒成像
5.1、脉冲多普勒、高脉冲重复频率
5.2、连续多普勒
6、一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）
7、图像放大技术
7.1、一键实现全屏放大
7.2、10倍局部放大（支持前端、后端放大）
8、超声教学助手
四、测量分析和报告
1、常规测量软件包
2、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
3、妇科/产科专用测量软件包
4、心脏功能专用测量软件包
5、支持血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果
6、支持自动血分数自动测量：可在图像解冻状态下扫查并自动识别左室内膜并计算射血分数，提供心功能指数分析。
五、电影回放及原始数据处理
1、电影回放
1.1、所有模式下支持手动、自动回放
1.2、支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影
1.3、支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）
2、原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节
六、信息管理与存储
1、≥120G固态硬盘
2、内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作
3、支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
4、动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。
5、支持主机一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，添加标签、评论，便于会诊、交流
七、连通性
1、HDMI、USB3.0接口、网络接口
2、支持数据无线传输
3、DICOM3.0系统
4、多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架
5、专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件
★6、国标220V电源线，采用磁性电源插头
八、配置要求
主机1台
台车1个
凸阵探头1把，
线阵探头1把
相控阵探头1把
探头扩展器1个
九、保修要求：整机质保≥3年

9、除颤监护仪技术要求
一、设备性能要求
1、重量：≤4.2kg（含电池）。
2、彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。
3、提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。
[bookmark: _Hlk168322752]4、支持中文操作界面。
5、屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。
▲6、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群（需提供NMPA注册证明材料）。
7、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
[bookmark: _Hlk172228867]8、手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
9、可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。
[bookmark: _Hlk172228884]▲10、支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。
[bookmark: _Hlk172228969]11、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
12、AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。
13、开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。
14、除颤充电迅速，充电至200J≤4s。
15、除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。
16、从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
17、体外电极板支持病人接触状态显示。
18、支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。
[bookmark: _Hlk172229010]19、可选CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。
20、抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。
21、支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。
22、心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。
23、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。
24、支持ST和QT实时分析。
[bookmark: _Hlk172229043]25、阻抗呼吸率范围：0-200rpm。
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]26、脉率范围：20-300bpm。
27、无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
28、支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
29、支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。
30、支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
[bookmark: _Hlk172233994][bookmark: _Hlk172227943]31、标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次，
32、无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸，无需拆机，便于维护。
33、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
34、配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。
[bookmark: _Hlk172229227]35、可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
36、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。
37、支持设备状态指示灯用户检测。
38、设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
39、支持自检放电能量精度显示和打印。
[bookmark: _Hlk154064330]40、可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态
[bookmark: _Hlk172229270]41、防尘防水级别不低于IP55。
42、可承受0.75米跌落冲击。
[bookmark: _Hlk172229303]43、工作环境温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。
[bookmark: _Hlk172228008]▲44、除颤仪可升级与同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面
45、除颤仪的报警可升级通过手表实时分发给医护人员，保障患者安全
二、配置能要求
主机2台
多功能除颤手柄2套
三、保修要求：整机质保≥3年

10、床旁超声诊断仪2技术要求
一、设备名称：便携式彩色超声诊断系统
二、设备数量：1套
三、设备用途：全身超声治疗诊断应用包括但不限于心脏、神经、肌骨康复、腹部脏器、妇科产科、急危重症、小器官、面部组织、浅表组织、血管、泌尿等应用。
四、设备技术要求：
1.设备产品名称：便携式彩色超声诊断系统或彩色超声诊断仪；（含便携式超声主机）
2.设备硬件技术要求：
2.1系统设计：
2.1.1主机设计：设备主机需同时具备医用高分辨率显示屏与全色触摸屏双屏设计，便于用户操作和感控处理；
2.1.2物理键设计：设备操作需具备实体物理键，便于使用者操作最常用功能；
2.1.3操控设计：设备需同时具备触摸屏触摸板的双触摸操控，无轨迹球设计，便于感控清洁；
2.1.4密封感控设计：设备操作区域需具备密封无死角一体化设计，便于感控清洁；
2.2主机硬件指标：
2.2.1主机重量≤7.5公斤（不含电池）
2.2.2★主机显示屏尺寸≥15英寸；
2.2.3主机显示屏分辨率≥1920x1080像素
2.2.4超声图像尺寸≥10英寸； 
2.2.5超声图像区域分辨率≥95万像素；
2.2.6具备投射式全色电容触摸屏；
2.2.7★触摸屏尺寸≥11英寸；
2.2.8系统冷启动时间≤50秒；
2.2.9系统动态范围≥183dB；
2.2.10系统物理发射通道数≥128通道；
2.2.11系统物理接收通道数≥128通道；
2.2.12系统灰阶指数≥256阶；
2.2.13模数转换位数≥12bit
2.2.14主机达到IP22或以上防尘防水等级；
2.2.15具备清洁模式，在不影响当下操作的情况下，快速进行清洁模式，显示屏，触摸屏、物理键、触摸板等区域清洁
2.3探头硬件指标：
2.3.1可支持配置常规成人腹部探头；
2.3.2可支持配置常规成人心脏探头；
2.3.3可支持配置常规浅表探头，探头阵元数≥192阵元
2.3.4具备单晶体探头技术，并列明对应探头型号；
2.3.5可支持配置最高频≥19MHz的线阵探头；
2.3.6▲具备平面贴片式环锁探头接口技术，非针插式或插槽式卡锁探头接口；
2.3.7探头达到IPX7级浸没防水等级；
2.3.8系统可选配支持扩展3个激活的探头接口；
2.4专用台车硬件指标：
2.4.1可选配专用台车；
2.4.2专用台车需具备液压升降功能；
2.4.3专用台车升降高度范围≥20厘米；
2.4.4具备无杯套设计探头放置架，便于感控清洁的无死角、；
2.4.5台车最低高度状态下且探头线缆不绕圈情况下不触地；
2.4.6具备专用超声耦合剂瓶架≥2个；
2.4.7具备专用探头表面清洁湿巾罐架；
2.4.8专用台车支持主机与台车的快速连接和分离；
2.4.9专用台车与主机间电源与探头隐藏式连接，提升系统稳定性；
2.4.10可选配台车电源及电池模块；
2.4.11具备可独立锁止的耐用万向脚轮≥4个；
2.4.12具备独立的储物盒；
2.4.13台车前后均具备把手便于使用者推拉转向等操作；
3.设备成像模式技术要求：
3.1具备以下成像模式：
3.1.1B模式；
3.1.2彩色血流速度Color模式；
3.1.3PW频谱模式；
3.1.4CW频谱模式；
3.1.5M模式；
3.1.6组织多普勒TDI模式；
3.2B模式技术要求：
3.2.1增益实体按键可调；
3.2.2具备无级触控TGC曲线调节；
3.2.3具备一键图像优化；
3.2.4具备反相组织谐波成像技术（PITHI）；
3.2.5具备空间复合成像技术；
3.2.6空间复合角度≥9个角度；
3.2.7空间复合偏转线束≥9000线束；
3.2.8非冻结状态下动态范围调节；
3.2.9冻结状态下动态范围调节；
3.2.10集成在深度控制中的自适应焦点与图像自动调节功能；
3.2.11具备输出功率调节功能；
3.2.12具备线阵角度偏转成像；
3.2.13★具备相控阵角度偏转成像；
3.2.14成像深度范围≥1-35厘米；
3.2.15具有实际临床意义（非相控阵最低深度模式下）最大帧率≥100帧/秒；
3.2.16TIS/TIB/TIC热指数显示；
3.2.17具备图像方向旋转、翻转功能；
3.2.18具备自适应的斑点噪声抑制技术；
3.2.19具备凸阵和线阵的穿刺中线显示功能；
3.2.20支持≥8倍的读放大功能；
3.2.21支持写放大功能；
3.2.22支持≥4倍的冻结后处理图像放大操作；
3.2.23支持并排显示功能；
3.2.24★系统可开启穿刺引导专注模式，确保穿刺引导安全进行；
3.2.25★支持自动角度穿刺针显像增强功能，支持最细30G以上穿刺针清晰显像；
3.2.26自动角度穿刺针角度参考线不随进针角度变化，避免干扰操作者注意力；
3.3彩色Color模式技术要求：
3.3.1具备彩色速度模式Color Velocity模式；
3.3.2具备彩色方差模式Color Variance模式；
3.3.3彩色增益独立调节；
3.3.4彩色血流自动优化功能，可快速调节快、中、慢三种血流速度图像；
3.3.5具备彩色壁滤波器；
3.3.6具备彩色取样框角度调节功能；
3.3.7彩色取样框位置与大小可调；
3.3.8彩色基线调节功能；
3.3.9彩色与二维对比显示功能；
3.3.10彩色图像显示/隐藏功能；
3.3.11彩色最大脉冲重复频率≥16667Hz；
3.4多普勒频谱模式技术要求：
3.4.1具备脉冲频谱多普勒PW模式；
3.4.2具备连续频谱多普勒CW模式；
3.4.3具备三同步（三工）模式，且二维与彩色帧率满足临床应用；
3.4.4具备双同步模式；
3.4.5多普勒增益独立调节；
3.4.6多普勒取样框大小独立调节；
3.4.7多普勒频谱音量调节；
3.4.8多普勒频谱自动描记功能；
3.4.9多普勒频谱翻转功能；
3.4.10多普勒频谱量程调节功能；
3.4.11多普勒频率角度矫正功能；
3.4.12多普勒频谱取样线偏转功能；
3.4.13多普勒频谱走屏速度调节；
3.4.14多普勒频谱显示比例调节；
3.4.15多普勒频谱基线调节；
3.4.16具备多普勒频谱壁滤波器；
3.5M模式技术要求：
3.5.1M模式增益独立调节；
3.5.2M模式深度调节功能；
3.5.3M模式下触控无级TGC调节功能；
3.5.4M模式一键自动优化；
3.5.5M模式走屏速度调节功能；
3.5.6M模式显示比例调节功能；
3.5.7支持解剖M型功能；
3.6组织多普勒成像模式
3.6.1具备组织多普勒TDI成像模式；
3.6.2TDI增益独立调节；
3.6.3TDI取样框大小独立调节；
3.6.4TDI基线调节功能；
3.7在线教育培训系统：
3.7.1系统具备在线教育培训系统；
3.7.2在线教育培训系统需涵盖：超声原理和系统使用，麻醉、疼痛、血管、妇产、肌骨和穿刺引导等领域；
3.7.3▲在线教育培训系统具备≥130个教育培训视频；
3.7.4▲在线教育培训系统支持边观看视频，边进行超声扫查的功能；
4.设备标记测量计算分析技术要求：
4.1基础测量功能：
4.1.1具备B模式下基本测量：距离，曲线长度，面积，周长，椭圆测量，手动描记，容积，目标深度，角度，容积流量直径等；
4.1.2具备M模式下基本测量：距离，时间，斜率，心率等；
4.1.3具备频谱模式下基本测量：速度，斜率，时间，收缩/舒张比率，流量，VTI，TAM，TAP，心率，阻力指数，脉搏指数等；
4.1.4多普勒模式下支持手动或自动描记；
4.2系统分析计算功能：
4.2.1具备专用腹部测量计算包；
4.2.2具备专用的心脏测量计算包；
4.2.3具备专用的组织多普勒测量计算包；
4.2.4具备专用的妇产测量计算包；
4.3体表标记图：
4.3.1具备体表标记图；
4.3.2具备标签功能；
4.3.3具备箭头标签功能，并支持≥5个箭头显示；
4.4专用工作流与检查模式：
4.4.1具备穿刺引导操作专用工作表；
4.4.2具备符合ACEP指南的急救超声工作表；
5.设备连通性技术要求：
5.1 DICOM
5.1.1设备支持DICOM 3.0协议；
5.1.2设备支持DICOM 3.0 打印，存储，MPPS，存储确认等功能
5.1.3设备支持DICOM结构化报告；
5.1.4可将DICOM配置存储到USB存储器便于复制或恢复；
5.2外部数据连接管理：
5.2.1设备支持USB 3.0存储；
5.2.2设备支持≥4个USB接口；
5.2.3设备具备以太网接口；
5.2.4设备具备支持≥1080P高清数字视频输出；
5.2.5支持IPv4和IPv6网络协议；
5.2.6设备支持无线网络协议；
6.设备数据存储与安全性技术要求：
6.1设备存储：
6.1.1内部存储空间≥128GB;
6.1.2B模式下影像存储≥300MB；
6.1.3支持存储≥700个病例；
6.1.4支持单病例≥500个超声图像或影像；
6.1.5支持前瞻式影像存储；
6.1.6支持回顾式影像存储；
6.1.7支持影像播放速率调节；
6.1.8支持最大60秒影像存储；
6.1.9影像存储格式包括：JPEG, BMP, MP4;
6.1.10支持DICOM3.0格式存储；
6.1.11设备支持存储空间过小警报功能；
6.2病人信息管理系统：
6.2.1系统具备专用的病人信息管理系统；
6.2.2具备已存储图像或影像的缩略图显示功能；
6.2.3具备已导出病人信息的自动删除功能；
6.3数据安全性：
6.3.1系统支持安全模式启动功能；
6.3.2系统支持用户基于角色的认证功能；
6.3.3系统支持LDAP轻型目录访问协议；
6.3.4系统安全策略支持WEP，Radius，WAP，WAP2；
6.3.5系统支持复杂秘钥规则；
6.3.6系统支持秘钥保护；
6.3.7系统支持急救模式开启功能；
6.3.8支持安全DICOM通讯功能；
6.3.9支持系统防火墙；
6.3.10数据静态及传输加密并支持FIP140-2认证；
6.3.11数据安全性符合FIPS要求：FIPS199，FIPS200，NIST800-53；
7.设备电源技术要求：
7.1系统供电：
7.1.1系统支持AC与电池双供电模式；
7.1.2具备低电量警告功能；
7.2系统电池：
7.2.1系统使用可循环充电的锂电池；
7.2.2具备非通电状态下的电池电量物理指示灯；
7.2.3系统电池支持至少1小时连续扫查；
7.2.4系统支持台车电池供电；
7.2.5主机电池及台车电池供电下，系统使用时间≥2小时；
8.设备配置要求：
8.1设备需配置：主机，原厂专用台车，探头及其他配附件；
8.2探头配置：
8.2.1成人腹部凸阵探头，频率范围1-5MHz，阵元数≥128阵元；
8.2.2成人浅表探头，频率范围3-12MHz，阵元数≥192阵元；
8.2.3成人相控阵探头，频率范围1-5MHz，阵元数≥64阵元
9.设备使用年限要求
9.1.1主机使用年限≥10年
[bookmark: _GoBack]9.1.2探头使用年限≥6年
五、售后服务及其他
1.★保修年限：主机与探头自装机验收之日起≥5年；
2.设备装机服务：原厂提供设备装机服务，装机服务包括设备的安装，调试，使用培训等；

三、售后服务要求
1.供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。
2.质保期限要求：如无特殊要求，本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。
3.履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
4.供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。
5.供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。
6.本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。
7.后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。
8.本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。
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