上海市光华中西医结合医院所需手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件

第四标包：眼科设备2

一、项目概况

- 设备数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备 单价限价 （万元） | 设备核价限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼表综合分析仪（角膜地形图） | 1 | 60 | 60 |
| 合计 |  |  |  | 60 |

2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为上海市光华中西医结合医院。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

4、本标包属于货物类招标项目，本标包核心产品有：眼表综合分析仪（角膜地形图）。

5、本标包中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“▲”指标需提供技术支撑材料。

- 产品技术指标要求

▲1、测量技术：≥3种，至少包含干涉测量技术、红外成像技术、Placido盘技术

2、测量光源：≥3种，至少包含红外LED ，波长范围：800nm-900nm；

白色LED， 波长范围：400nm-750nm

钴蓝色光 ，波长范围：410nm-520nm

3、对焦方式：≥2种，至少包含自动对焦、手动对焦

4、采集模式≥3种，至少包含单张拍摄，多张拍摄，视频拍摄

▲5、图像分辨率：≥2300万像素

6、干眼检查功能：

6.1、检查模式：具备智能导航模式

6.2、干眼自动评估系统：具有自动诊断干眼各项指标正常与否功能

▲6.3、干眼问卷量表：至少包含中国干眼问卷&OSDI&DEQ5报告，可自动评分，自动诊断干眼严重程度

6.4、非侵入泪膜破裂时间：至少包含动态视频、泪膜破裂地形图、泪膜破裂分布曲线、首次破裂时间、平均破裂时间等指标

6.5、泪河高度测量模式：≥2种，至少包含 AI自动测量，手动测量模式

▲6.6、脂质层厚度测量：具备干涉测量模块，利用干涉测量技术干涉成像，具备测量每次瞬目后的平均脂质层厚度功能

6.7、脂质层厚度显示范围：0-100+nm，测量精度≤1nm

6.8、眨眼分析：至少包含眨眼频率、不完全眨眼次数、完全眨眼次数、眨眼间隔、瞬目质量等指标

6.9、瞬目质量测量范围：0-100

6.10、睑板腺量化分析：通过红外技术拍摄上下睑板腺，可自动进行缺失率量化分析，可提供睑板腺3D成像

6.11、睑缘分析：具备提供睑缘和腺体开口高清图像功能

6.12、眼红分析：具备高清拍摄结膜血管图像功能，可通过与分级量化模版比对分级，评估结膜充血严重程度。

6.13、螨虫检查：可以提供睫毛根部的袖套状分泌物及鳞屑高清图片，通过与分级量化模版比对，评估蠕行螨睑缘炎严重程度。

6.14、角膜染色观察：可利用钴蓝光评估角膜上皮完整性，检查角膜炎症或黏蛋白缺乏型干眼

6.15、干眼综合报告：具备一键自动生成单页综合诊断报告功能，提供五边形雷达图，从而自动诊断干眼类型

▲6.16、干眼报告模式：≥6种，至少包含 综合报告、单页报告、治疗报告、随访报告、单目报告、双目报告

7、角膜地形图功能：

▲7.1、Placido环数：≥24环

▲7.2、测量点数：≥8640个测量点

7.3、角膜地形图：至少包含圆锥角膜筛查，角膜接触镜模拟验配，像差分析功能

7.4、角膜地形分析图：至少包含角膜轴向曲率、角膜切向曲率、屈光力图等参数

7.5、瞳孔测量模式：≥3种，至少包含 暗视觉、中间视觉、明视觉测量

7.6、动态瞳孔测量：可以提供从明视条件到暗视条件的瞳孔变化曲线图

8、配置清单

8.1、干眼和角膜地形图测试仪主机                   1台

8.2、电脑工作站                                   1台

8.3、打印机                                       1台

8.4、电动升降台                                   1台

三、售后服务要求

- 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。

- 质保期限要求：如无特殊要求，本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。