ZC20260135 上海市光华中西医结合医院所需检验科、手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目
招标需求文件 第一标包
上海市光华中西医结合医院所需检验科、手术室、特检、眼科等一批医疗设备公开招标项目招标需求文件
[bookmark: _GoBack]本项目的特定资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
（1）供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；（2）供应商及其报价产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；（3）供应商应符合相应医疗器械生产许可或医疗器械经营许可或备案管理的规定；（4）供应商具有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；（5）本项目不接受联合投标。 （6）本项目经财政审批，允许采购进口产品。
3、本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。



第一标包：全自动蛋白分析仪
一、项目概况
1、设备数量
	序号
	设备名称
	数量
	设备
单价限价
（万元）
	设备核价限价
（万元）

	1
	全自动蛋白分析仪
	1
	24
	24

	合计
	24


2、交货期限及交货地点：合同签订后45天内完成所有设备的交付、安装、调试。交货地点为招标人指定地址。
3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，设备交付、安装、调试完成后支付合同的金额的60%，质保期满一年支付合同剩余金额；实际支付以财政批复为准，具体支付节点及金额以财政最终核定为准。若财政批复金额低于合同暂定金额，双方应依据批复金额对合同价款进行相应调整；若财政未批复或批复延迟，付款期限相应顺延，采购人不承担违约责任。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
4、本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：全自动蛋白分析仪。
5、本标包中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“▲”指标需提供技术支撑材料。
6、本标包接受进口产品。

二、产品技术指标要求
1、 全自动蛋白分析仪技术参数要求
1、 产品主要由样本前处理模块、检测模块、软件和控制模块等组成。
2、 样本类型：支持血清、血浆、尿液及脑脊液等多种样本类型。
3、 进样方式：采用轨道式进样系统，支持样本连续处理与随机访问功能。
4、 样本识别：支持原始采血管、封闭尿液管开盖或穿刺取样，具备系统条形码自选功能。
5、 样本位：数量≥70个，支持急诊样本随机进样模式。
6、 试剂位：数量≥30个，采用防蒸发密封结构，可降低试剂挥发速率。
7、 支持样本自动稀释、混匀、预温育，具备稀释液自动添加功能，同时配备液位监测装置，当液位异常时可及时发出报警提示。
8、 ▲检测原理：采用免疫散射比浊法检测法。
9、 ▲检测项目：数量≥40项，至少涵盖免疫功能（IgG/IgA/IgM/IgG亚型1-4）、肾脏疾病（α2-巨球蛋白、β2-微球蛋白、胱抑素C）、心血管疾病（hs-CRP、载脂蛋白）、游离轻链（Kappa/Lambda）、补体（C3/C4）、类风湿因子（RF）、营养监测（铜蓝蛋白、前白蛋白）、遗传性血管性水肿监测（C1抑制剂）等关键指标。
10、 检测速度：单批次测试速度≥200测试/小时。
11、 ▲具备抗原过量检测功能，稀释比例至少覆盖1:1至1:40000区间。
12、 软件支持中文操作界面，至少具备自动化样本管理、试剂批次管理、参考曲线定义等功能。
13、 具备故障自恢复、报错提醒功能，支持试剂与样本自动识别，可对试剂/样本缺失、样本吸空、堵塞等异常情况进行报警提示。
14、 配备数据处理工作站，数量1台，至少满足：CPU性能核不低于4核，内存≥8G，固态硬盘≥256G，显示器≥21英寸，分辨率不低于1920*1080。
15、 配套离心设备附件要求：血型及配血离心工作组（ORTHO Workstation）1台。

三、售后服务要求
1. 供应商或原厂在国内设立专业的维修机构。
2. 质保期限要求：如无特殊要求，本标包所有投标产品交付采购人并经验收通过后不少于3年。
3. 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
4. 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。
5. 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。
6. 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。
7. 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。
8. 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。
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