上海市同仁医院所需一批检验相关设备

公开招标项目招标需求文件

第二标包：实时荧光定量PCR仪

- 预算金额：108万，超过此预算金额报价无效。其中，实时荧光定量PCR仪1 预算金额为54万；实时荧光定量PCR仪2预算金额为54万；设备预算金额为此投标最高限价。

- 交货期限：合同签订后60天内完成所有设备的交付、安装、调试。

- 交货地点：上海市同仁医院

- 付款方式：设备验收合格之后6个月内支付100%货款，具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

- 本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：实时荧光定量PCR仪。

- 本标包中带“★”的为关键指标，未响应按无效处理；“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“★”与“▲”指标需提供技术支撑材料。

- 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

- 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。

- 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。

- 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。

- 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。

- 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。

设备一：实时荧光定量PCR仪1 （预算金额54万）技术参数

一、仪器规格

- 热循环系统：珀耳帖效应系统

- 光学系统：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年)

- 检测器： CCD/CMOS，可同步采集所有反应孔荧光数据，不同孔之间不存在扫描时间差

- 荧光通道数：≥6色激发光通道和≥6色检测光通道

- ★精确数码温控模块: ≥6个独立的数码温控区域，各温控区域温度可单独控制，非随机生成，非递增或递减式温度梯度

- 模块规格：支持96孔0.1ml模块型号或96孔0.2ml模块型号，支持快速运行模式

- ★温度范围：4-99.9℃

- ★温控模块最高升降温速率：≥9.0℃

- ▲支持HRM应用，高分辨熔解曲线分辨率：小至0.015℃

- 反应体积：0.1ml模块：10-30uL ；0.2 ml模块：10-100uL

- 支持耗材：所有耗材全开放，支持原厂或第三方公司生产的耗材

- ★数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

- 适配染料：FAM, SYBR，VIC, JOE, TET, HEX，ABY/TAMRA/NED/ CY3，JUN,ROX/Texas Red，Mustang Purple,Cy5,LIZ,Cy5.5

- 通道开放性：全开放，支持国产、第三方生产的染料、试剂，能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数(CNV)检测

- ▲被动参照染料：软件支持荧光染料校准功能，能有效校正孔与孔之间的加样误差，样品蒸发的误差 （提供软件截图及视频）

- ▲数据保护：仪器内置触摸屏电脑可备份还原≥1000次的实验数据，系统外接电脑，提供原厂云服务平台，实现实验数据的三重保护

- 动态范围：10个对数的线性动态范围

- 检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系

- 精密度（分辨率）：最低可分辨1.5倍拷贝数差异

- ★运行时间：≤30分钟完成qPCR反应

- 具有医疗器械注册证

- ▲设备具备完善的科研应用支持能力，提供相关应用领域公开发表的学术论文或应用案例证明材料。”

- 投标机型为市场正常售卖型号，不接受临时定制机型，提供厂家或代理商盖章版整机和耗材非定制化承诺函

- 单机运行模式：内置互动触摸屏，可直接定义运行程序，并储存数据结果；支持单机运行，可连接或不连接电脑

二、软件支持应用

- 基于标准曲线的绝对定量

- 相对标准曲线

- 基于比较Ct值的相对定量

- 融解曲线分析

- 基于或非基于实时扩增的基因分型

- 基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并可提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

- 基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并可提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

- 基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并可提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

- ▲独立的基因表达二级分析软件，可同时分析至少100块板的实验数据，并提供热图、散点图、聚类图等不同格式的数据分析结果统计（需提供软件截图和操作视频）

- ▲独立的蛋白热稳定性分析软件，支持多块96孔或384孔板数据合并分析；软件提供至少两种Tm值分析方法，并对结果进行聚类展示（需提供软件截图和操作视频）

- ▲附带独立的原厂引物与探针设计软件

- ▲软件支持免费SAE功能，即安全、审计和电子签名功能，可设置管理员、科学家、技术员等多级账户权限，不同账户类型拥有不同的操作权限，软件可自动记录实验操作，保证数据安全可追溯（需提供软件截图和操作视频）

三、配置要求

- 实时荧光定量PCR仪主机*1台

- 分析软件*1套

- 装机试剂盒*1套

- 引物与探针设计软件*1套

四、售后服务：质保期≥5年

设备二：实时荧光定量PCR仪2（预算金额54万）技术参数

★一、主体部件

1、实时荧光定量PCR仪主机（含彩色触控屏）  一台

2、96孔模块  一个

3、384孔模块  一个

3、操作及分析软件   一套

二、技术参数:

主要技术指标：

1、反应时间：≤42分钟(384孔板，40个循环)

2、检测模式： HybProbe杂交探针、SimplProbe单探针、染料模式、水解探针、分子信标、蝎型探针、高分辨率熔解曲线（HRM）等

3、可检测单拷贝基因

4、线性范围：1-1010个拷贝

5、支持高分辨率熔解曲线分析（HRM分析）

★6、无需光路校正

7、精密度：≤1.5 倍拷贝数差异，置信度 ≥99.8%

▲8、检测通道数：≥7通道，滤光片：≥14个

9、温控模块一体化成型，不接受定制机

10、传感器：CMOS或CCD，所有样本同时检测，孔间无时间差

11、样本平均温控速率≥4.7℃/s

12、可区分1000拷贝和2000拷贝模板浓度的差异

▲13、激发滤光片与检测滤光片可自由组合，提供28种不同的组合的检测模式。（投标文件需提供厂家彩页或官网截图作为证明文件）

14、	温度准确性≤±0.1℃（温控范围在38-95℃时）

★15、温度均一性（Tm)：≤±0.1℃（温控范围在38-95℃时）

16、	熔解曲线温度分辨率≤0.01℃

▲17、熔解曲线温度采集数据频率：每摄氏度采集≥25个数据点

▲18、高分辨率熔解曲线反应时间<10分钟(65-95℃，整板每摄氏度采集25次数据)

19、	光源：高强度白色固态LED光源

20、	激发波长：390-710 nm，连续不间断

21、	单个光源寿命≥10000小时

★22、无需ROX等被动染料校正

▲23、可提供原厂七重荧光PCR检测试剂盒，用于染色法和探针法定量、基因分型，以及多种病毒、真菌、细菌、寄生虫和肿瘤/血液疾病相关基因位点的原厂检测试剂，检测疾病种类包括：呼吸道疾病、胃肠道疾病、超级细菌检测、新生儿疾病检测等。

24、	样本通量和规格：一台主机支持384孔模块与96孔模块，并且一台主机内可通过增购模块自行更换并升级至384和96孔双模块，自行手动更换后无需校准（投标文件中提供厂家彩页或官网截图作为证明文件）。

25、	≥20英寸全彩色触控屏

三、售后服务：维保期≥5年