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第三标包：基因测序仪
一、项目信息
1. 预算金额：235万，超过此预算金额报价无效。预算金额为投标最高限价。
2. 交货期限：合同签订后60天内完成所有设备的交付、安装、调试。
3. 交货地点：上海市同仁医院
4. 付款方式：设备验收合格之后6个月内支付100%货款，具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
5. 本标包属于货物类招标项目。本标包核心产品有：基因测序仪。
6. 本标包中带“★”的为关键指标，未响应按无效处理；“▲”的为重要指标，其他为一般指标。“★”与“▲”指标需提供技术支撑材料。
7. 履约验收要求：项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
8. 供应商需提供设备安装需要的基建要求，包括场地面积、承重、层高、用电等情况（如有）。设备安装验收后提供免费培训服务，提供与设备相关的操作手册和使用说明书。
9. 供应商需承诺设备接口免费开放，免费接入医院综合运营系统，如有端口费用由中标方承担。
10. 本次报价包含设备费用、安装调试费、运输费、包装费、税金等完成本项目所需要的所有费用。
11. 后续的全生命周期成本及备品备件采购价格情况等相关说明。
12. 本项目需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案以及技术支持资料。
二、产品参数
1. ★设备获得三类医疗器械注册证（国械注准）。
2. ▲在临床上用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序，以检测基因序列。以提供的医疗器械注册证适用范围/预期用途作为评价依据。
3. 可开展病原微生物宏基因组检测、病原微生物靶向高通量测序、胎儿染色体异常无创产前基因检测、胚胎植入前染色体异常检测、单基因遗传病基因检测、肿瘤靶向用药等临床应用；及可开展全基因组测序、全外显子测序、转录组测序、宏基因组测序、单细胞测序等科研应用。
3.测序仪控制软件：可实现中英文双语控制系统切换。
4.平台：配置大通量、小通量两种规格载片，满足不同业务需求。
5. ▲单次可同时运行≥2张载片，可灵活进行多种不同的应用。
6. ▲PE150测序模式下，单次运行最高可产出碱基数据量≥1000Gb。
[bookmark: OLE_LINK1]7. ▲单次运行单张大通量载片可产生≥1500M序列（Reads），双载片模式可产生≥3000M序列（Reads）。
8. ▲基于四色荧光技术，以提高碱基识别准确度。
[bookmark: OLE_LINK2]9. ▲序列读长至少支持SE50、PE50、SE100、PE100、PE150这5种测序读长可选，且已获批可用于临床。提供测序试剂国家药品监督管理局（NMPA）官网截图体现明确要求的测序读长及与所投设备适配证明材料。
10. 样本标签序列≥9个碱基（bp），可提高样本识别的精确度。
11. 可连续读取12个以上（如AAAAAAAAAAAA）单个重复碱基序列信息。
12. 大通量载片单张载片有4个独立的流道（lane），至少可同时运行≥4种不同的检测样本（文库）。
13. ▲采用规则阵列载片，提供产品说明书关键页。
14. 采用线性扩增方式，每轮扩增均以原始文库分子为模板。
15. ▲使用标准文库，大通量载片在SE100测序模式下，数据质量高于 Q30 的碱基百分比＞90%，需提供制造商盖章的产品彩页或官网截图。
16. 测序的同时能进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列。
17. 加载系统：测序仪能满足自带或选配外置样本加载系统的功能，实现载片制备，不同载片可以加载不同样本。
18. ▲可提供与所投设备适配的不同临床应用项目的高通量基因检测试剂盒≥5种，需提供已获批可用于临床的三类医疗器械注册证及适配证明材料（以试剂盒说明书体现的适用仪器机型为准）。
19. ▲可提供与上述高通量基因检测配套使用的数据分析软件≥5种，需提供医疗器械注册证，并提供软件厂家出具的软件可与所投设备及试剂盒配套使用的说明函。
20. ▲可提供全外显子检测（WES）本地化检测，单次运行可检测≥48个样本，单个样本数据量不低于10G。
21. 控制工作站配置：内存≥256Gb。
22. 操作环境：环境温度涵盖19～25℃；相对湿度涵盖20%～80%RH，无冷凝；气压范围涵盖70kPa～106kPa。
23. 额定功耗＜1500 VA。
24.净重≤200 千克。
25.长宽高均小于1100毫米。











配置清单
	设备名称
	单位
	数量

	基因测序仪 (联合探针锚定聚合测序技术)
	台
	1

	全自动测序文库制备系统
	套
	1

	二代测序检测系统辅助设备
	套
	1



	设备名称
	用途
	数量

	超洁净工作台
	试剂分装
	1

	冷藏冷冻冰箱
	试剂储存
	1

	低温冰箱
	试剂储存
	3

	冷冻离心机
	血浆分离专用
	1

	恒温混匀仪
	样本提取使用
	1

	磁力架
	核酸纯化使用
	2

	磁力架
	文库纯化使用
	2

	单道移液器（套）
	样本提取使用
	3

	掌上离心机
	　
	3

	漩涡震荡仪
	　
	3

	荧光定量仪
	定量检测
	1

	不间断电源
	提供蓄电
	2

	打印机
	　
	1






三、设备维修保养及售后服务承诺书
一、 设备维修保养服务内容
1. 日常维护  
- 提供操作指导与日常清洁、校准等基础维护建议。  
- 建议定期检查设备运行状态（每年1次基础检测）。  
2. 定期保养  
- 每12个月提供一次专业保养服务，包括内部清洁、部件润滑、性能检测等。  
- 保养后提供检测报告，记录设备状态及更换配件详情。  
3. 故障维修  
   - 设备出现异常时，提供远程诊断或现场维修服务。  
   - 维修范围包括部件调试、零件更换、系统复位等。  
4. 保修期：
二、 服务响应与流程 
1. 服务申请  
   - 用户可通过电话、邮件提交服务需求。  
   - 需提供设备型号、编号、故障现象及现场情况说明。  
2. 响应时效  
   - 紧急故障：2小时内响应，24小时内提供解决方案；  
   - 一般问题：8小时内响应，3-5个工作日完成处理；  
   - 保养服务：提前7天预约安排。  
3. 维修实施  
   - 故障确认后提供维修方案及报价，经用户同意后实施；  
   - 维修后进行设备测试，并附维修报告。  
三、 售后承诺 
1. 保修政策  
   - 新购设备享终身免费保修（人为损坏除外）；  
   - 保修期内免费维修或更换故障部件。  
2. 备件支持 
   - 常用配件储备充足，紧急需求可优先调配；  
   - 停产品设备继续提供5年有限配件支持。  
3. 服务费用
   - 保修期内免费服务；  
   - 保修期外按成本价收取配件费及人工费，提前告知报价。  
四、 责任与免责
1. 用户责任  
   - 按操作规范使用设备，避免人为损坏；  
   - 配合提供设备使用环境及故障信息。  
2. 服务方责任
   - 确保维修质量，保养后设备正常运行；  
   - 因维修失误导致的损失，承担相应责任。  
3. 免责情况  
   - 因不可抗力（如自然灾害）导致的维修延迟；  
   - 非服务方原因造成的设备损坏（如擅自改装、超负荷使用）。  
五、 其他条款 
1. 本服务书自双方签定设备销售合同后生效，有效期至设备报废；  
2. 服务内容可根据设备类型调整，以补充协议为准；  



