ZC20260169 上海市同仁医院所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目（第九标包）招标需求文件
上海市同仁医院
所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目
标包七：彩色多普勒超声诊断仪6采购需求文件

一、采购设备名称：彩色多普勒超声诊断系统（150万）
投标人资格要求（详见招标公告）
二、数量：一套
三、设备用途
主要用于腹部、心脏、妇产、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、泌尿、新生儿、小儿、骨骼肌肉、神经、造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
四、主要技术规格及系统概述
（一）主要技术规格
1.主机成像系统：
▲1.1高分辨率液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。
1.2 集束精准发射技术
1.3 脉冲优化处理技术
1.4 海量并行处理技术
1.5 自适应增益补偿技术
1.6 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；
[bookmark: _Hlk72913048]1.7 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量，支持所有探头
1.8 脉冲反向谐波成像单元；
1.9 彩色多普勒成像技术；
1.10 彩色多普勒能量图技术；
1.11 方向性能量图技术
1.12 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；
1.13 动态范围≥320dB，数字化通道≥4,700,000
1.14智能全程聚焦技术
1.15 智能聚焦技术 ：焦点区域随深度调节安图像比例自动优化聚焦区域；不同模式切换后，聚焦区域保持原有模式深度。
1.16 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像
1.17 智能实时图像优化技术：应用新一代算法，通过实时监测图像像素曝光度，结合时间空间复合成像功能，全程实时自动优化图像中的每一个像素，获得更优异的图像；减少操作步骤，提高扫查效率。
1.18空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头
1.19自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。
1.20 图像自定义排序技术：可对已经存储的图像，根据客户需求手动进行图像排序。实现对图像分类管理。
1.21 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；内有一体化超声工作站；
2 先进成像技术
2.1具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23.8英寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080）
2.2 超宽视野成像扫描技术，支持测量功能,电影回放功能，至少支持线阵、凸阵及容积探头，可结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用
2.3超声声速自动校正技术，具备专门的预置条件，科针对肥胖及困难病人，可用于乳腺检查，并可调整级别。
2.4 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域
2.5 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具
2.6 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断
▲2.7 术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像
2.8 造影成像技术
▲2.8.1 高帧频造影模式：凸阵造影帧频≥50帧/秒；线阵造影帧频≥90帧/秒
2.8.2 造影剂二次谐波成像单元，包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术
2.8.3 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量
2.8.4 造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，微凸探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、腔内的前列腺、经阴道妇科等需求
2.8.5 具有造影双计时器，具有闪烁造影成像技术，在造影过程中对微泡实施高能量爆破，爆破能量可调。
2.8.6实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果
▲2.8.7 超分辨造影微血流成像：使用超分辨率处理方法和高级运动补偿技术来提高血管空间分辨率和减少运动伪像。可用于评估组织内微血管架构和微循环血流灌注情况。支持凸阵、微凸阵、线阵、心脏、腔内及矩阵探头。
▲2.8.8 超分辨造影微血流时间到达成像：在超分辨造影微血流成像技术的基础上，安照灌注时间顺序，用不同的颜色标识，提高造影图像的时间分辨率及微血管显示能力，增加造影鉴别诊断能力。并可进行自定义起始到达强度5挡可调，较少造影伪像干扰。
2.8.9 双微造影：结合造影及微视血流成像两项技术，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性
2.9 弹性成像技术
2.9.1 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式
★2.9.2 具备囊实性结构鉴别弹性成像技术
2.9.3 具备浅表及腔内弹性成像
2.9.4 主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。
2.10 实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价
2.10.1 支持腹部及浅表探头
2.10.2具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式
▲2.10.3 取样框ROI可调节大小，取样框ROI大小多级可调，腹部凸阵最大面积≥25cm²（或最大达≥5x5cm）；浅表线阵最大面积≥15cm²（或最大达≥5x3cm）
2.10.4 具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量
2.10.5 具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算
2.10.6 测量值可以两种单位显示，KPa及m/s 
2.11具有高清微视血流成像技术，可高清显示超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头、微凸阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。（附图证明）
2.12 立体光影血流成像技术：结合血流速度和能量信号，通过模拟光照，在二维探头下实现三维立体血流显示效果。提高血流空间分辨率。5档可调：关闭、低、中、高、最大。
2.13 感兴趣区定量分析： 可用于组织分析、造影分析、彩色多普勒分析，针对相应的感兴趣区进行声学定量分析，提高了分析结果的一致性和重复性。
2.14 内中膜厚度测量：供自动测量颈动脉或其他表浅血管的内中膜厚度，不需要手工放置测量光标，用最短时间完成内中膜厚度测量。
2.15 具备智能多普勒血管检查技术，支持单键优化二维、多普勒图像质量，单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等，具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。
2.16 具备3D/4D成像
2.16.1 具备自由臂三维成像，支持常规凸阵、微凸阵、线阵探头技术
2.16.2 具有多平面MPR模式、具有表面模式、骨骼模式、反转成像模式等
2.16.3 三维反转成像技术
2.16.4 可直接获取3D数据
3 测量和分析：( B 型、M 型、D 型、彩色模式)
3.1 一般测量：距离、面积、周长等
3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等
3.3 外周血管测量和计算功能
3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)
3.5 心脏功能测量
4图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元
4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；
4.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧
4.3 具备主机硬盘图像数据存储
4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等
4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节
5 输入/输出信号
5.1 输入：DICOM DATA
5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出
6连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件
（二）系统技术参数及要求
1系统通用功能
1.1探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用
1.2预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节
1.3 安全性能：符合国家医疗器械安全质量要求
2 探头规格
2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22 MHz
2.2 二维、彩色多普勒均可独立变频
2.3 类型：电子相控阵、线阵、凸阵 
2.4 单晶体探头≥7把，具有腹部、浅表、心脏、腔内、经食道等单晶体探头
▲2.5 腹部单晶体凸阵探头（至少包含 1.0-5.0MHz） 
腔内单晶体微凸阵探头（至少包含 3.0-10.0MHz） 
心脏相控阵探头（至少包含 1.0-5.0MHz） 
单晶体线阵探头（至少包含 2.0-22MHZ） 
血管线阵探头（至少包含 3.0-12MHZ） 
小器官线阵探头（至少包含 5.0-12MHz）
★2.6扫描深度≥55cm
2.7 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD、电子微凸阵：B/PWD、电子相控阵：B/PWD、 B/CWD
3 二维显像主要参数
3.1 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒，凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒，扫描线：每帧线密度≥320超声线
★3.2增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M 可独立调节
3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率
3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦
3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理
3.6 接收超声信号系统动态范围≥320 dB
4 频谱多普勒
4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）
4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz，电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz，电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz
4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；
4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度≥ 28.0m/s
4.5 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)
4.6 Doppler及M型电影回放：≥48 秒
4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择
▲4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调
4.9 零位移动：≥8 级
4.10 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；
4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算
5 彩色多普勒：
5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）
5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)
5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)
5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）
5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比
5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；
6 超声功率输出调节：
6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER
6.2 输出功率选择分级可调
7 记录装置：
7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存
7.2 主机硬盘容量≥500G
7.3 DVD-RW 或USB图像存储
7.4 USB接口≥5个，用于图像传输
8技术手册：中文操作手册

注：
1、本标包产品为医疗器械，须具备国家相关行业主管部门颁发的有效期内的医疗器械注册证，须载明于投标文件中，否则视作无效投标。
2、本标包▲项为重要技术指标响应条款，投标人须根据要求提供相应的证明材料。若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则需提供下述任一材料均可（包括制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布的资料打印件、检测机构出具的检测报告、原厂DataSheet、说明书、手册、图纸、功能截图等）。未提供相关证明材料或提供的证明材料不能满足文件要求的，视为该项指标负偏离。

五、配置清单
5.1 超声主机*1台
5.2 心脏相控阵探头*1把
5.3 腹部单晶体凸阵探头*1把
5.4 腔内单晶体微凸阵探头*1把
5.5 单晶体线阵探头*1把
5.6 血管线阵探头*1把
5.7 甲乳小器官线阵探头*1把
5.8 其他配套：包含配套电动检查床及可调温耦合剂加热器等配套设施

六、售后及其他要求
1、项目交付时间：合同签订后30日内完成供货及安装调试。
2、质保期：自验收合格正常使用日起，质保期至少3年。
3、备品备件：投标人配备充足的备品备件，并保证十年以上的供应期。
4、响应要求：投标人应具备售后服务工程师，维修响应时间≤4小时，24小时内上门维修，若无法维修，则提供备用机。提供7*24小时维修电话，对保修期外维修必须做到先维修后付款。
5、技术服务：质保期内，每年至少一次提供设备例行保养，并有报告。
6、安装和培训：
6.1、投标人应提供详细设备安装条件和要求。应严格按照产品说明书、符合国家规定，确保设备稳固、用电安全、符合消防规范。
6.2、投标人负责设备的安装和调试。投标人需制定全面、可行的供货安装调试方案，确保招标人能够迅速并有效地投入使用相关设备。投标人应根据项目需求在响应文件中制定详细完善的供货安装调试方案，包括但不限于供货质量保障措施，供货进度保障措施，安装调试流程及保障措施，安装调试人员配备等内容。
6.3、投标人负责操作培训和维修培训。针对设备提供操作、维护、安全等相关内容的培训服务，应包括设备功能操作、日常使用规范、安全注意事项、日常清洁保养、简单故障排查、耗材更换方法、用电安全、应急停机操作、突发情况处置等。
7、验收要求：
7.1、招标人自行验收。以采购需求、投标文件、合同约定及国家行业标准为依据。双方共同开箱核验，核对设备型号、规格、数量、配件，查验产品合格证、注册证、说明书等资料，不合格产品当场退换。
7.2、中标人提交标的货物后负责完成产品的安装及摆放到位，安装结束后双方即时验收，验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。如遇现场不能即时验收情况，由中标人方以正式邮件形式向招标人提交验收申请，招标人应在三日内进行数量、质量的验收并由指定验收人签字确认。
7.3、项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织实施。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
8、报价要求：
本标包投标总价包含投标人完成本标包实施所需的全部费用，具体包括：所投能量平台设备主机及全部标配附件、包装费、装卸费、运输费、现场安装调试费、验收检测费、操作及维修培训费、质保期内免费维保及例行保养费、各项税费（含增值税及所有附加税费）、技术服务费、售后服务费以及质保期内备品备件保障等全部相关费用。招标人除支付上述投标总价外，不再就本标包向中标人支付任何其他费用。
七、支付方式
付款方式：货（设备）到验收合格后60天内招标人支付货款的100%。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。
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上海市同仁医院
所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目
标包八：激光眼底相机

一、采购设备名称：激光眼底相机（140万）
投标人资格要求（详见招标公告）
二、数量：一套 
三、设备用途
用于眼底视网膜周边部摄影检查、视网膜荧光素血管造影及脉络膜造影，支持疾病检测、诊断和分层分析，显示和存储眼底影像。
四、主要规格及系统概述
1、成像技术原理：共聚焦扫描激光成像
▲1.1光源：≥3种激光波长，≥488nm波长蓝光获取视网膜浅层神经层反射信息；≥520nm波长绿光获取视网膜深层的RPE色素上皮层信息；≥785nm 波长获取视网膜深层及脉络膜层反射信息
1.2成像模式：
近红外成像、无赤光成像蓝光、无赤光成像绿光、自发荧光成像蓝光、自发荧光成像绿光、共焦激光彩照、视网膜造影、脉络膜造影、动态造影同步造影
1.3分层功能多波长成像具备：具备拍摄一次即可获取红、绿、蓝通道影像；分别获取视网膜不同深度与组织结构对于病灶的反射信号及影像。
1.4动态预览：具备165°超广角近红外实时预览、观察并记录视网膜及玻璃体动态影像功能。
★1.5高清成像范围：单次成像≤45°眼内角镜头用于黄斑区高清成像；
1.6激光真彩变焦功能：激光真彩成像角度≥3种视场角（单张成像）的无损光学变焦功能，可通过软件切换角度，单张眼内角度45°、90°、135°、165°一键切换（无需更换镜头）
1.7视网膜造影变焦功能：视网膜造FFA成像角度≥3种视场角（单张成像）的无损光学变焦功能，可通过软件切换角度，单张眼内角度45°、90°、135°、165°一键切换（无需更换镜头）
▲1.8脉络膜造影变焦功能：脉络膜造影ICGA成像角度≥3种视场角（单张成像）的无损光学变焦功能，可通过软件切换角度，单张眼内角度45°、90°、135°、165°一键切换（无需更换镜头）
1.9蓝自发荧光变焦功能：488nm蓝自发荧光成像角度≥3种视场角（单张成像）的无损光学变焦功能，可通过软件切换角度，单张眼内角度45°、90°、135°、165°一键切换（无需更换镜头）
1.10绿自发荧光变焦功能：520nm绿自发荧光成像角度≥3种视场角（单张成像）的无损光学变焦功能，可通过软件切换角度，单张眼内角度45°、90°、135°、165°一键切换（无需更换镜头）
▲1.11同步造影变焦功能:FFA+ICGA 同步造影成像角度≥3种视场角（单张成像）的无损光学变焦功能，可通过软件切换角度，单张眼内角度45°、90°、135°、165°一键切换（无需更换镜头）
1.12动态造影变焦功能：FFA+ICGA 动态造影成像角度≥3种视场角（单张成像）的无损光学变焦功能，可通过软件切换角度，单张眼内角度45°、90°、135°、165°一键切换（无需更换镜头）
★1.13高级分析功能：具备视细胞血流功能
▲1.14机身可旋转：机身左右旋转≥60°
1.15图像最小分辨率：≤5μm。
1.16拍摄瞳孔≤2mm
▲1.17屈光度调节范围：-35D至+50D。
1.18拍摄方式包含：手柄控制、图标点击、自动拍摄等拍摄方式
1.19对焦方式包含：自动对焦、手动对焦（根据病灶层次）。
1.20具备左右眼自动识别。
1.21拼图功能包含：自动拼图、手动拼图。
1.22固视灯包含：内固视灯（任意调节）、外固视灯
▲1.23采集速度≤0.2秒。
1.24实时预览≥16帧/秒。
1.25具备ART实时叠加降噪图像降噪技术。
1.26视网膜立体成像（3D）：自动生成3D视网膜演示及查看功能，立体呈现视网膜形态
对于视网膜脱离、屈光不正、白内障等状态下模拟临床医生检查眼底影像过程
1.27 DICOM/PACS 数据接口，承担接入医院系统相关端口费用。
注：
1、本标包产品为医疗器械，须具备国家相关行业主管部门颁发的有效期内的医疗器械注册证，须载明于投标文件中，否则视作无效投标。
2、本标包★项为实质性响应条款，投标人须根据要求提供相应的证明材料。若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则需提供下述任一材料均可（包括制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布的资料打印件、检测机构出具的检测报告、原厂DataSheet、说明书、手册、图纸、功能截图等）。未提供相关证明材料或提供的证明材料不能满足文件要求的，作无效投标处理。
3、本标包▲项为重要技术指标响应条款，投标人须根据要求提供相应的证明材料。若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则需提供下述任一材料均可（包括制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布的资料打印件、检测机构出具的检测报告、原厂DataSheet、说明书、手册、图纸、功能截图等）。未提供相关证明材料或提供的证明材料不能满足文件要求的，视为该项指标负偏离。
五、配置清单
	序号
	配  置
	数  量

	1
	激光扫描摄像头
	1

	2
	主机控制盒
	1

	
	操作终端：6核CPU、8G内存、1T硬盘
	1

	3
	彩色高清显示设备
	1

	4
	头架运动底座组件
	1

	5
	使用说明书
	1

	6
	合格证
	1

	7
	电动升降台
	1



六、售后及其他要求
1、项目交付时间：合同签订后30日内完成供货及安装调试。
2、质保期：质保期至少3年。
3、备品备件：投标人配备充足的备品备件，并保证十年以上的供应期。
4、响应要求：投标人应具备售后服务工程师，维修响应时间≤4小时，24小时内上门维修，若无法维修，则提供备用机。提供7*24小时维修电话，对保修期外维修必须做到先维修后付款。
5、技术服务：质保期内，每年至少2次提供设备例行保养，并有报告。
6、安装和培训：
6.1、投标人应提供详细设备安装条件和要求。应严格按照产品说明书、符合国家规定，确保设备稳固、用电安全、符合消防规范。
6.2、投标人负责设备的安装和调试。投标人需制定全面、可行的供货安装调试方案，确保招标人能够迅速并有效地投入使用相关设备。投标人应根据项目需求在响应文件中制定详细完善的供货安装调试方案，包括但不限于供货质量保障措施，供货进度保障措施，安装调试流程及保障措施，安装调试人员配备等内容。
6.3、投标人负责操作培训和维修培训。针对设备提供操作、维护、安全等相关内容的培训服务，应包括设备功能操作、日常使用规范、安全注意事项、日常清洁保养、简单故障排查、耗材更换方法、用电安全、应急停机操作、突发情况处置等。
7、验收要求：
7.1、招标人自行验收。以采购需求、投标文件、合同约定及国家行业标准为依据。双方共同开箱核验，核对设备型号、规格、数量、配件，查验产品合格证、注册证、说明书等资料，不合格产品当场退换。
7.2、中标人提交标的货物后负责完成产品的安装及摆放到位，安装结束后双方即时验收，验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。如遇现场不能即时验收情况，由中标人方以正式邮件形式向招标人提交验收申请，招标人应在三日内进行数量、质量的验收并由指定验收人签字确认。
7.3、项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织实施。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
8、报价要求：
本标包投标总价包含投标人完成本标包实施所需的全部费用，具体包括：所投能量平台设备主机及全部标配附件、包装费、装卸费、运输费、现场安装调试费、验收检测费、操作及维修培训费、质保期内免费维保及例行保养费、各项税费（含增值税及所有附加税费）、技术服务费、售后服务费以及质保期内备品备件保障等全部相关费用。招标人除支付上述投标总价外，不再就本标包向中标人支付任何其他费用。
七、支付方式
付款方式：货（设备）到验收合格后60天内招标人支付货款的100%。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。
ZC20260169上海市同仁医院所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目（第八标包）招标需求文件

上海市同仁医院所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目
标包九：腔镜设备（乳腺手术）招标需求文件
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]一、采购设备名称：内窥镜荧光摄像系统（100万）
投标人资格要求（详见招标公告）
二、数量：一套
三、设备用途：本设备用于与医用内窥镜、冷光源配合使用，能够同时获取白光图像与荧光图像，用于多种手术场景模式，必须包含腔镜乳腺手术（包括经腋窝、经乳晕等入路），为术者术中判断提供实时影像参考。

四、主要规格及系统概述
1主机
1.1 主机图像输出分辨率4096*2160P、3840*2160P、1920*1080P可选。
1.2 主机图像输出帧率50/60fps可选。
1.3 主机具备≥7英寸触控屏，可在触控屏上实现科室选择、亮度调整、拍照、录像、白平衡、动态增强、主动降噪、色调调节、暗场增强、除烟去雾、荧光颜色、荧光增强、荧光优化、色彩增强、结构增强、放大、旋转、冻结、参数设置等功能。
1.4 主机具备≥2档去摩尔纹功能。
1.5 主机具备电子染色功能，可突出血管显示。
1.6 ★主机图像显示模式≥3种，包括白光模式、单色荧光模式、荧光和白光融合叠加模式等。
1.7 ★主机梯度荧光种类≥3种。
1.8 ★主机支持荧光颜色≥5种可选。
1.9 ★主机支持荧光颜色自定义。
1.10 荧光探测灵敏度≤0.05μg/ml。
1.11 荧光探测深度≥20mm。
1.12 荧光动态响应范围≥24dB。
1.13 最小感光度≤0.3 lux。
1.14 主机画面窗口模式≥4种，包括单屏、双屏、多屏、画中画等。
1.15 ★主机具备多种图像调节功能，支持对亮度、对比度、饱和度、锐度及荧光亮度等参数进行多级连续或分档调节。
1.16 ▲主机支持图像≥4倍电子放大，放大功能≥4档可调。
1.17 主机画面镜像翻转模式≥3种。
1.18 主机色彩风格模式≥4种。
1.19 主机具备快速自动曝光功能，曝光调整时间≤1秒。
1.20 主机支持自动调光：摄像主机与光源联动，光源根据图像自动调节输出。
1.21 主机支持画幅自适应，自动调节画幅，适应不同画幅需求。
1.22 ★主机具备丰富的图像信号输出端口，至少包含3G-SDI、12G-SDI、HDMI、DVI接口各≥1个，以满足不同显示设备的连接需求。
1.23 主机具备HDMI 2.0 接口，可输出4K图像。
1.24 主机具备USB 3.0 接口，可通过USB接口内置刻录4K分辨率视频及图片。
1.25 主机预设的手术场景模式≥12种，包括：肝胆外科、妇科、胸外科、胃肠科、甲乳外科、泌尿外科、普外科、儿科、神经外科、骨科、耳鼻喉科及自定义模式等。
1.26 主机具备白平衡记忆功能，可自动校正白平衡。
1.27 主机设备类型：I类CF型，可应用于心脏手术。
2摄像头
2.1 摄像头重量≤300 g。
2.2 ▲摄像头CMOS数量≥4个。
2.3 有效像素≥890万。
2.4 水平分辨率≥3600线，竖直分辨率≥2500线。
2.5 ★光学变焦摄像头，变焦范围≥14-35mm，光学放大倍数≥2.5。
2.6 视场中心角分辨力≥10 (C/°)。
2.7 ▲摄像头按键≥5个，支持拍照、白平衡、荧光模式切换、控制光源等功能，支持按键自定义功能。
2.8 摄像头防水等级IPX8。
2.9 摄像头设备类型：I类CF型，可应用于心脏手术。
3光源
2.1 ▲光源与摄像主机能够兼容匹配，实现系统联动控制（提供相关兼容性证明材料或承诺函）。支持与摄像主机联动，实现控制光源输出功能。
2.2 光源可提供白光和荧光两种照明模式。
2.3 具备≥7英寸触控屏，可在触控屏上实现白光亮度调节、激光亮度调节、待机功能。
2.4 色温在5000-7000K范围内。
2.5 显色指数≥95。
2.6 光通量≥1600 lm。
2.7 ★中心最大照度≥30000000 lx。
2.8 ▲激发光波长≤785nm。
2.9 ▲激发光精度≤±5nm。
2.10 白光亮度≥9档可调，荧光亮度≥9档可调。
2.11 不插光纤或光纤松动时，开启自动保护功能，中断光源输出。
2.12 ▲光源灯珠寿命≥60000小时。
2.13 ▲光源具备脚踏开关扩展接口。
2.14 ▲设备符合防除颤应用要求。
2.15 设备类型：I类CF型，可应用于心脏手术。
2.16 导光束接口可兼容≥2-6.5mm直径导光束。
2.17 配备导光束长度≥3m，通光孔径≥4.8mm。
4 气腹机
4.1 ▲气压设定范围≥0-30mmHg。
4.2 ▲流量调节范围≥0.1-42L/min，流量调节精度≤0.1L/min。
4.3 具备过压提示功能、过压释放功能、欠压自动补充功能。
4.4 具备气体加热功能，输出口气体温度≤37℃。
4.5 ▲可连接脚踏开关实现气腹机排气功能。
4.6 充气模式可选择气腹针模式或大容量模式。
4.7 容量模式可选择儿童模式、成人模式、肥胖模式。
4.8 ★具备一键排烟功能，能够通过气腹机液晶屏开启自动排烟功能。
4.9 ★具备一键除雾功能，能够通过气腹机液晶屏开启自动除雾功能。
4.10 包含气体过滤器，其过滤部分对气体中0.3μm及以上微粒的滤除率不小于95%。
4.11 工作噪声≤60dB。
4.12 可显示输入CO2气压。
4.13 可显示总耗气量，显示精度≤0.1L。
4.14 具有总耗气量置零键，可点击触控屏将总耗气量数值置零。
4.15 ▲设备符合防除颤应用要求。
4.16 设备电气安全类别：CF型。
5 腹腔镜
5.1 工作长度≥340mm，工作直径≥10mm，视向角30°，视场中心角分辨力≥12 C/(°)，同时支持荧光和白光，内窥镜可对近红外光照明物体成像。内窥镜可采用高温高压、低温等离子等多种灭菌方式进行灭菌
5.2 工作长度≥290mm，工作直径≥5mm，视向角30°，视场角≥65°，支持白光成像，不要求近红外荧光成像，可采用低温等离子或高温高压灭菌
6 显示器
6.1 屏幕尺寸≥32英寸。
6.2 支持3840×2160分辨率的影像显示。
6.3 水平视角≥178°，垂直视角≥178°。
6.4 亮度≥1000cd/m2。
6.5 对比度≥1300:1。
6.6 响应时间≤14ms。
6.7 信号输入端口包括DVI、HDMI、DP、VGA、3G-SDI、12G-SDI等。
6.8 信号输出端口包括DP、12G-SDI等。
6.9 支持画中画、双画面等多窗口模式
7 台车
7.1 内窥镜摄像系统专用医疗台车，带显示器支臂，旋转、高低、俯仰全自由度调节，静音脚轮。

 注：
1、本标包产品为医疗器械，须具备国家相关行业主管部门颁发的有效期内的医疗器械注册证，须载明于投标文件中，否则视作无效投标。
2、本标包★项为实质性响应条款，投标人须根据要求提供相应的证明材料。若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则需提供下述任一材料均可（包括制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布的资料打印件、检测机构出具的检测报告、原厂DataSheet、说明书、手册、图纸、功能截图等）。未提供相关证明材料或提供的证明材料不能满足文件要求的，作无效投标处理。
3、本标包▲项为重要技术指标响应条款，投标人须根据要求提供相应的证明材料。若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则需提供下述任一材料均可（包括制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布的资料打印件、检测机构出具的检测报告、原厂DataSheet、说明书、手册、图纸、功能截图等）。未提供相关证明材料或提供的证明材料不能满足文件要求的，视为该项指标负偏离。
五、配置清单
	配置
	数量

	图像处理器
	1

	医用显示器
	1

	光源
	1

	摄像头
	1

	内窥镜
	2（含5mm1根）

	导光束
	2

	台车
	1

	气腹机
	1

	消毒盒
	2



六、售后及其他要求
1、项目交付时间：合同签订后30日内完成供货及安装调试。
2、质保期：质保期至少5年。
3、备品备件：投标人配备充足的备品备件，并保证十年以上的供应期。
4、响应要求：投标人应具备售后服务工程师，维修响应时间≤4小时，24小时内上门维修，若无法维修，则提供备用机。提供7*24小时维修电话，对保修期外维修必须做到先维修后付款。
5、技术服务：质保期内，每年至少一次提供设备例行保养，并有报告。
6、安装和培训：
6.1、投标人应提供详细设备安装条件和要求。应严格按照产品说明书、符合国家规定，确保设备稳固、用电安全、符合消防规范。
6.2、投标人负责设备的安装和调试。投标人需制定全面、可行的供货安装调试方案，确保招标人能够迅速并有效地投入使用相关设备。投标人应根据项目需求在响应文件中制定详细完善的供货安装调试方案，包括但不限于供货质量保障措施，供货进度保障措施，安装调试流程及保障措施，安装调试人员配备等内容。
6.3、投标人负责操作培训和维修培训。针对设备提供操作、维护、安全等相关内容的培训服务，应包括设备功能操作、日常使用规范、安全注意事项、日常清洁保养、简单故障排查、耗材更换方法、用电安全、应急停机操作、突发情况处置等。
7、验收要求：
7.1、招标人自行验收。以采购需求、投标文件、合同约定及国家行业标准为依据。双方共同开箱核验，核对设备型号、规格、数量、配件，查验产品合格证、注册证、说明书等资料，不合格产品当场退换。
7.2、中标人提交标的货物后负责完成产品的安装及摆放到位，安装结束后双方即时验收，验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。如遇现场不能即时验收情况，由中标人方以正式邮件形式向招标人提交验收申请，招标人应在三日内进行数量、质量的验收并由指定验收人签字确认。
7.3、项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织实施。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
8、报价要求：
本标包投标总价包含投标人完成本标包实施所需的全部费用，具体包括：所投能量平台设备主机及全部标配附件、包装费、装卸费、运输费、现场安装调试费、验收检测费、操作及维修培训费、质保期内免费维保及例行保养费、各项税费（含增值税及所有附加税费）、技术服务费、售后服务费以及质保期内备品备件保障等全部相关费用。招标人除支付上述投标总价外，不再就本标包向中标人支付任何其他费用。
七、支付方式
付款方式：货（设备）到验收合格后60天内招标人支付货款的100%。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。
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