ZC20260169上海市同仁医院所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目（第六标包）招标需求文件
上海市同仁医院
所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目
标包四：彩色多普勒超声诊断仪4招标需求文件

一、采购设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪（120万）
投标人资格要求（详见招标公告）
二、数    量：一套
三、设备用途：
主要用于医学临床腹部、心脏、妇产、血管、泌尿系统、小器官、手术介入等提供彩超诊断。
四、主要规格及系统概述
4.1 主机成像系统
4.1.1 ▲高分辨率液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080，屏幕亮度和对比度数字可调，视角≥170°，显示器倾斜/旋转分别独立可调。操作面板具备液晶触摸屏≥10英寸，触摸屏可独立调节角度，可视角度≥170°。（提供资料证明）
4.1.2 触摸屏可通过手指滑动进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大、描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。
4.1.3 控制面板支持独立旋转和上下电动调节。左右旋转角度≥±60°，上下移动行程≥200mm。
4.1.4 控制面板支持根据不同临床应用自适应调整按键布局，支持≥6个用户自定义按键。
4.1.5 内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟。
4.1.6 主机操作面板应采用一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三档可调。
4.1.7 ▲探头接口≥5个，全激活、相互通用。（提供资料证明）
4.1.8 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit。
4.1.9 多倍信号并行处理。
4.1.10 数字化二维灰阶成像及M型显像单元。
4.1.11 具备彩色多普勒成像技术。
4.1.12 具备彩色多普勒能量图技术。
4.1.13 具备方向性能量图技术。
4.1.14 具备解剖M型技术，支持≥3条取样线，360度旋转调节，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。
4.1.15 数字化频谱多普勒显示和分析单元（至少包括PW、CW和HPRF）。
4.1.16 斑点噪声抑制成像，在二维图像、造影成像模式及三维成像下可支持，≥7档可调。
4.1.17 一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化偏转角度、取样容积大小、角度。
4.1.18 具备自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。
4.1.19 具备速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度。
4.1.20 图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍。
4.1.21 全屏放大，支持≥2种放大模式。
4.1.22 线阵探头双B图像拼接。
4.1.23 自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释、自动标记体位图、自动切换图像模式等。
4.1.24 多语言操作界面，英语、中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）。
4.1.25 支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或PC端回放语音注释。
4.2 测量/分析和报告
4.2.1 一般测量：至少包括距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量。
4.2.2 全科测量包，自动生成报告：至少包括腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等。
4.2.3 自动产科测量，要求自动测量≥6项胎儿发育评估指标。
4.2.4 自动NT测量。
4.2.5 胎儿心脏评估：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持胎儿心脏不少于15个测量项目，并同时获得胎儿心脏发育评分。
4.2.6 具备小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角、β角，自动进行临床分型。
4.2.7 宽景成像，支持B模式和Power模式，具备扫描速度提示，宽景拼接长度≥100cm。
4.2.8 支持二维立体血流功能。
4.2.9 ▲支持自动胎心率测量，可在B/M模式下自动计算胎心率。（提供资料证明）
4.3 电影回放和数据存储
4.3.1 支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能。
4.3.2 录像存储长度≥1000秒。
4.3.3 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影；对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键。
4.3.4 支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像。
4.3.5 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后最大可进行≥32项参数调节，能支持二维图像离线后进行M成像。
4.3.6 主机内置存储空间≥1TB，其中系统/缓存高速存储≥128GB，支持数据长期安全存储。
4.3.7 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时可进行实时检查，不影响检查操作。
4.4 连通性要求
4.4.1 支持网络连接，具备DICOM 3.0标准接口，可与主流符合DICOM3.0 标准的PACS系统对接联网。
4.4.2 支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备。
4.4.3 通过网络可在超声主机上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内，设备已储存患者基本信息后应仍可选是否传输患者姓名、检查部位、年龄、性别、检查时间。
4.4.4 输入接口：至少包括音频输入、ECG信号输入等。
4.4.5 输出信号：至少包括HDMI视频、S-VIDEO视频、VGA视频等。
4.4.6 ▲USB接口≥4个（含TYPE-C接口），支持外接存储设备及数据导出。具备光盘刻录功能或提供等效数据备份解决方案。
4.5 系统技术参数及要求
4.5.1 二维灰阶模式
4.5.1.1 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit。
4.5.1.2 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理。
4.5.1.3 扫描线：每帧线密度≥512超声线。
4.5.1.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件。
4.5.1.5 复合成像技术：采用不少于9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像。
4.5.1.6 组织特异性成像预设，可以针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真。
4.5.1.7 具备声速自适应校正技术，可根据人体组织特性自动优化成像声速，提升图像质量。
4.5.1.8 最大显示深度≥40cm。
4.5.1.9 TGC≥8段，LGC≥6段。
4.5.1.10 动态范围≥200。
4.5.1.11 增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100级，可视可调步进≤1dB。
4.5.1.12 伪彩图谱≥8种。
4.5.1.13 最大帧率≥1000帧/秒。
4.5.1.14 成像速度：凸阵探头，18cm深度时，扫描角度最大，帧率≥20帧/秒。
4.5.2 彩色多普勒成像
4.5.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。
4.5.2.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW。
4.5.2.3 取样框偏转≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节。
4.5.2.4 具备速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度。
4.5.2.5 最大帧率≥260帧/秒。
4.5.2.6 成像速度：相控阵探头，彩色取样框全视野，18cm深度时，帧率≥9帧/秒；凸阵探头，彩色取样框全视野，18cm深度时，帧率≥5帧/秒。
4.5.3 频谱多普勒模式
4.5.3.1 至少包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。
4.5.3.2 显示方式：至少包括B、PW、B/PW、B/C/PW、B/CW、B/C/CW等。
4.5.3.3 最大速度≥7.60m/s（连续多普勒速度≥30m/s）。
4.5.3.4 最小速度≤1mm/s（非噪声信号）。
4.5.3.5 取样容积0.5-20mm，支持所有探头。
4.5.3.6 偏转角度≥±30度（线阵探头），并支持快速角度校正。
4.5.3.7 零位移动≥8级。
4.5.3.8 支持频谱自动测量。
4.5.4 探头规格
4.5.4.1 频率：所配探头应均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段。
4.5.4.2 扫描频率：凸阵探头带宽2.0-6.0MHz，角度≥72°×1把；腔内探头带宽3.0-11.0 MHz，角度≥180°×1把；线阵探头带宽3-13 MHz ×1把。
4.5.4.3 穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵需具备多角度穿刺引导功能。
4.5.5 应变式弹性成像
4.5.5.1 支持探头：浅表探头、腔内探头。
4.5.5.2 弹性成像图谱≥5种可选。
4.5.5.3 弹性模式具有压力操作提示图标。
4.5.5.4 ▲具备肿块周边组织弹性定量分析功能。（提供资料证明）
4.5.5.5 支持应变、应变率和应变直方图的测量。
4.5.5.6 具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。
4.5.6剪切波弹性成像（提供资料证明）
4.5.6.1 支持探头：凸阵探头、线阵探
4.5.6.2 支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像
4.5.6.3 实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据
4.5.6.4 实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下、左右多种方式可调。
4.5.6.5 同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。
4.5.6.6 ▲支持肿块周边组织定量分析功能。
注：
1、本标包产品为医疗器械，须具备国家相关行业主管部门颁发的有效期内的医疗器械注册证，须载明于投标文件中，否则视作无效投标。
2、本标包▲项为重要技术指标响应条款，投标人须根据要求提供相应的证明材料。若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则需提供下述任一材料均可（包括制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布的资料打印件、检测机构出具的检测报告、原厂DataSheet、说明书、手册、图纸、功能截图等）。未提供相关证明材料或提供的证明材料不能满足文件要求的，视为该项指标负偏离。

五、配置清单
1. 超声主机1台，
2. 凸阵探头×1把；腔内探头×1把；线阵探头×1把。
3.腔内探头放置架（可左右互换）×1个
4. 可升降检查床×1张
5. 耦合剂加热器×1个 

六、售后及其他要求
1、项目交付时间：合同签订后30日内完成供货及安装调试。
2、质保期：质保期至少5年。
3、备品备件：投标人配备充足的备品备件，并保证十年以上的供应期且必要时可以及时供应。
4、响应要求：投标人应具备售后服务工程师，维修响应时间≤4小时，24小时内上门维修，若无法维修，则提供备用机。提供7*24小时维修电话，对保修期外维修必须做到先维修后付款。
5、技术服务：质保期内，每年至少一次提供设备例行保养，并有报告。
6、安装和培训：
6.1、投标人应提供详细设备安装条件和要求。应严格按照产品说明书、符合国家规定，确保设备稳固、用电安全、符合消防规范。
6.2、投标人负责设备的安装和调试。投标人需制定全面、可行的供货安装调试方案，确保招标人能够迅速并有效地投入使用相关设备。投标人应根据项目需求在响应文件中制定详细完善的供货安装调试方案，包括但不限于供货质量保障措施，供货进度保障措施，安装调试流程及保障措施，安装调试人员配备等内容。
6.3、投标人负责操作培训和维修培训。针对设备提供操作、维护、安全等相关内容的培训服务，应包括设备功能操作、日常使用规范、安全注意事项、日常清洁保养、简单故障排查、耗材更换方法、用电安全、应急停机操作、突发情况处置等。应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
7、验收要求：
7.1、招标人自行验收。以采购需求、投标文件、合同约定及国家行业标准为依据。双方共同开箱核验，核对设备型号、规格、数量、配件，查验产品合格证、注册证、说明书等资料，不合格产品当场退换。
7.2、中标人提交标的货物后负责完成产品的安装及摆放到位，安装结束后双方即时验收，验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。如遇现场不能即时验收情况，由中标人方以正式邮件形式向招标人提交验收申请，招标人应在三日内进行数量、质量的验收并由指定验收人签字确认。
7.3、项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织实施。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
8、报价要求：
本标包投标总价包含投标人完成本标包实施所需的全部费用，具体包括：所投能量平台设备主机及全部标配附件、包装费、装卸费、运输费、现场安装调试费、验收检测费、操作及维修培训费、质保期内免费维保及例行保养费、各项税费（含增值税及所有附加税费）、技术服务费、售后服务费以及质保期内备品备件保障等全部相关费用。招标人除支付上述投标总价外，不再就本标包向中标人支付任何其他费用。

七、支付方式
付款方式：货（设备）到验收合格后60天内招标人支付货款的100%。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。
ZC20260169 上海市同仁医院所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目（第四标包）  招标需求文件
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上海市同仁医院
所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目
标包五：彩色多普勒超声诊断仪5招标需求文件

一、采购设备名称：妇产专用彩色超声诊断系统（290万）
投标人资格要求（详见招标公告）
二、数    量：一套
三、设备用途：
主要用于产前筛查、胎儿心脏、新生儿、妇科生殖、盆底、腹部、成人心脏、泌尿、小儿、血管、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、弹性成像、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
四、主要规格及系统概述
1. 主机成像系统：
1.1 高分辨率液晶硬屏显示器≥23英寸，超广角180°视野，无闪烁，不间断逐行扫描。可上下左右任意旋转，可前后折叠。操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，触摸屏可以同屏显示显示器的容积图像，并且可以在触摸屏上进行容积图像的X/Y/Z轴等多多参数调节。
1.2 集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束。
1.3 脉冲优化处理技术。
1.4 海量并行处理技术。
1.5 自适应增益补偿技术。
1.6 数字化二维灰阶成像及M型显像单元。
1.7 解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。
1.8 脉冲反向谐波成像单元。
1.9 彩色多普勒成像技术。
1.10 自适应宽频带彩色多普勒成像技术。
1.11 彩色多普勒能量图技术。
1.12 方向性能量图技术。
1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元。
1.14 系统动态范围≥390dB，数字化通道≥7,070,000个。
1.15 智能全程聚焦技术；即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致；具备智能聚焦调节技术：焦点区域随深度调节安图像比例自动优化聚焦区域；不同模式切换后，聚焦区域保持原有模式深度。
1.16 一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像。
1.17 智能实时图像优化技术：应用新一代算法，在非冻结状态下，通过实时监测图像像素曝光度，结合实时复合成像技术功能，全程实时自动优化图像中的每一个像素，获得更优异的图像；减少操作步骤，提高扫查效率。可实现自动优化远场图像，提高穿透显示；多级可调，范围±20dB,可实现自动补偿声影后方图像，提高图像均匀性，提升图像信息量。多级可调，范围±10dB。
1.18 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵、容积探头和线阵成像探头。支持梯形成像模式。
1.19 斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。支持2D和2D/CFI/多普勒/TDI及造影模式。
1.20 图像自定义排序技术：可对已经存储的图像，根据客户需求手动进行图像排序。实现对图像分类管理。
1.21 实时二同步/三同步能力，内置 DICOM 3.0 标准输出接口，内有一体化超声工作站。
2. 先进成像技术：
2.1 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23英寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920×1080）。
2.2 宽景成像技术：支持旋转及测量；具备线阵、凸阵及容积探头；结合成像技术如复合成像技术结合使用。
2.3 超声声速自动校正技术：针对肥胖及困难病人；可用于乳腺检查，并可调整级别；专门的预置条件。
2.4 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵腔内及容积探头均应具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。
2.5 组织多普勒技术（TDI/或DTI），具有至少包括彩色，谐波，PW，M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。
2.6单晶体探头技术：探头振元需使用单晶体材质，同时对接收波束进行提纯处理，对显像困难的病人图像大大改善。支持至少包括凸振探头、相控阵探头、微凸探头、线阵探头、腔内探头及容积探头等。
2.7实时3D/4D成像技术。
2.7.1具备三维、四维实时成像功能三维容积定量，支持腹部、妇产科、小器官、腔内检查成像，支持腹部、高频、腔内及腹部、浅表矩阵探头检查成像。
2.7.2具备自由臂三维成像，支持常规凸阵、微凸阵、线阵探头。
2.7.3具有至少包括多平面模式、具有表面模式、骨骼模式、反转成像模式等。
▲2.7.4智能容积断层成像，可在X,Y,Z轴具有多层断层显示方式并可同屏显示至少25幅图像，断层间隔及深度可调节；具有可调节不同层厚显示方式，最小层厚≤0.1mm。
2.7.5厚层容积切片技术，可在X,Y,Z轴进行任意位置的三维立体结构显示，对组织内的微小病变及内部细节三维结构选择性的进行三维立体显示，显示厚度及位置可调。
2.7.6自动体积定量技术：对获取的容积数据进行体积的计算。至少包括三种计算方式：手动方式：通过测量三个径线得到体积；半自动：将容积数据分解成若干平面，通过对每个平面进行边界的勾画后得到总的体积；全自动：对于囊性结构，系统自动确定其边界，并计算出其体积。
2.7.7具有曲线三维切割获取技术，可以根据组织结构轮廓调整从而方便的进行三维成像。
2.7.8支持3D数据存储及后处理。
▲2.8 真实渲染成像功能：通过容积处理方式，增强容积图像的细节显示，提高图像真实感，加强临床诊断信心。智能可变光源系统应通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示。
2.8.1光源可在容积图像上跟随手动调节的位置可视可调。
2.8.2光源移动方向，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节。
▲2.8.3全触屏手势操控三维成像后处理：通过在全触摸屏上进行手势操作，可对容积图像进行X/Y/Z轴向旋转及放大/缩小调整，并通过手势操作，使得光源可沿X/Y/Z轴三个方向进行调节，有助于组织内部的结构观察。
2.8.4光源快速起始位置≥6个。
2.9容积轮廓剪影显示模式：可以突出显示容积图像内结构的轮廓。通过调节阈值，可以选择只显示容积图像表面成像或既显示表面又显示容积数据内部组织，如液性区形态、骨骼分布和形态。对于诊断多胎妊娠、骨骼畸形、内脏反位等畸形，可以帮助直观快捷的诊断。并可配合使用光源移动，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节，帮助医生对所感兴趣区域进行着重的观察。
2.10 仿真容积轮廓剪影显示模式：可以突出显示容积图像内结构的轮廓外还可根据部位深度不同，通过深蓝至浅蓝递进式显示，并可配合使用光源移动，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节，帮助医生对所感兴趣区域进行着重的观察。
2.11胎儿面部自动识别容积成像：通过大数据建立胎儿组织结构的骨性结构标志库，基于机器深度学习功能，自动识别感兴趣区域内骨性标志，通过人工智能（AI），一键快速获取胎儿容积数据，例如一键化去除胎儿颜面部遮挡，自动识别胎儿颜面部骨骼标志从而获得清晰胎儿颜面部容积图像。帮助使用者能够快速获得胎儿容积图像，提高工作效率。
▲2.12 容积深度渲染：基于深度信息的创新性显示方法，用不同颜色渲染深部组织信息提高3D图像Z轴（深度）方向渲染效果，呈现更多的立体结构信息，凸显需要观察的解剖部位，帮助临床医生获得更多的诊断信息。≥25种色调可调节，满足不同用户需求。
2.13容积探头扫查角度自动偏转技术：扫查过程中，无需转动探头，扫查角度可自动偏转，最大偏转角度±45°，可调档位≥5档，并同时支持多种显示模式。
2.14 自动产科测量：通过人工智能解剖，单键选择产科常规的自动测量（双顶径、枕额径、头围、腹围和股骨长度）。
2.15 时间空间相关成像技术：
2.15.1 通过技术获取完整的胎心容积数据，并可进行自由的旋转、切割、断层，直接观察胎儿心脏的内部结构及血液动力学改变，对胎儿先天性心脏畸形的早期诊断提供信息。可实时显示X、Y、Z不同切面信息，心脏瓣膜立体成像及心率的信息，辅助临床诊断。
2.15.2 容积数据支持真实容积渲染成像，增强容积图像的细节显示，提高图像真实感，加强临床诊断信心。智能可变光源系统通过虚拟光源位置的改变可得到多方位容积增强显示。光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节和移动，利于深部组织结构的显示和观察。
2.15.3 容积数据支持DICOM-Export，可以输出沿X、Y、Z轴不同切面的序列图像。
2.16 容积增强成像技术：对容积数据进行多切面采集和处理，有效地的抑制噪音，增强多切面图像分辨率，所有容积探头均应支持此技术，该技术包含：
2.16.1 通过增强多平面图像的对比度，提高A/B/C平面的对比分辨率，有利于胎儿脊柱等高回声、强回声组织的显示。
2.16.2 通过调节多平面图像的厚度，以增加A/B/C平面图像的细节分辨率。
2.17 智能容积断层成像，可在X,Y,Z轴具有多层断层显示方式并可进行同屏显示。
2.17.1 单次可切割≥30幅图像。
2.17.2 同屏最少可显示25幅图像。
2.17.3 可进行多种显示格式排列，包括3*3、4*4、5*5。
2.17.4 可调节不同断层切割层厚，最小切割层厚≤0.1mm。
2.18 曲面容积断层成像，对于有弧度的脏器，可按照其走形弧度节段一一垂直切割，并可进行测量，从而避免因直接切割弧形脏器造成的切面信息不完整。
2.19 空间定位成像：可将容积数据内的三个相互垂直的平面在一幅图像上进行关联显示，从而更直观显示出X/Y/Z轴三个切面的空间关系，有助于医生对空间位置有更好的理解。
2.20自动体积定量技术：对获取的容积数据进行体积的计算。至少包括三种计算方式：手动方式：通过测量三个径线得到体积；半自动：将容积数据分解成若干平面，通过对每个平面进行边界的勾画后得到总的体积；全自动：对于囊性结构，系统自动确定其边界，并计算出其体积。
2.21 触摸屏三维成像全触控技术：触摸屏可手势操作三维立体图像，替代按钮功能，至少包含图像的旋转，光源位置移动，容积数据A\B\C平面选择及取样框位置、大小调整，取样曲线位置调节，“十”字定位点位置移动。
2.22具有高清微血流成像技术，可高清显示超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头、微凸阵探头，可用于至少包括腹部、妇科、产科、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有不少于8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。
2.23立体血流成像技术：结合血流速度和能量信号，通过模拟光照，在二维探头下实现三维立体血流显示。提高血流空间分辨率。≥5档可调：至少包括关闭、低、中、高、最大等。
2.24 胎儿生长发育指标自动测量：基于解剖智能超声的胎儿生物测量半自动测量工具。工作流增强测量工具适用于以下胎儿生物特征测量：至少包括BPD、HC、OFD、FL和AC。
2.25弹性成像技术
2.25.1实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式。
★2.25.2具备囊实性结构鉴别弹性成像技术
2.25.3具备浅表及腔内弹性成像
2.25.4实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。
2.26实时剪切波弹性成像技术，具有实时显示感兴趣区颜色编码定量评估组织硬度及置信图模式。
2.27 造影成像技术
2.27.1 具备造影实时优化技术：在非冻结状态下，通过实时监测图像像素曝光度，全程实时自动优化造影图像中的每一个像素，获得更优异的造影图像。
2.27.2 帧频：凸阵造影帧频≥220帧/秒；线阵造影帧频≥348帧/秒。
2.27.3 凸阵探头10cm深度，扫描角度60°，帧率可达35帧/秒及以上。
2.27.4 线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上。
2.27.5 造影剂二次谐波成像单元，包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。
2.27.6 可与空间复合成像技术、斑点噪声抑制技术结合使用。
2.27.7 造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，矩阵探头，微凸探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、心肌、腔内的前列腺、经阴道妇科等二维及三维造影成像。
2.27.8 具有造影双计时器。
2.27.9 具有爆破功能，在造影过程中对微泡实施高能量爆破，爆破能量可调。
2.27.10 组织抑制技术功能，可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示，可开关，可分级，可视可调。
2.27.11 在机造影时间强度曲线定量分析；具备造影定量分析组织运动追踪技术，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确。
2.27.12造影及微血流实时对比成像：在造影全过程中可同屏双幅实时显示造影图像及基于多普勒技术的微血流图像，提供更多诊断信息；也可单幅叠加实时显示造影及微血流图像。
2.28 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果。
▲2.29 超分辨造影成像：使用超分辨率处理方法和高级运动补偿技术来提高血管空间分辨率和减少运动伪像。可用于评估组织内微血管架构和微循环血流灌注情况。支持凸振、线阵、心脏、矩阵和腔内探头。
▲2.30 超分辨造影微血流时间到达成像：在超分辨造影微血流成像技术的基础上，按照灌注时间顺序，用不同的颜色标识，提高造影图像的时间分辨率及微血管显示能力，增加造影鉴别诊断能力。并可进行自定义起始到达强度5挡可调，较少造影伪像干扰。
2.31具备智能多普勒血管检查技术
2.31.1单键优化二维、多普勒图像质量。
2.31.2单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等。
2.31.3具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像，自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。
2.32感兴趣区定量分析：可用于组织分析、造影分析、彩色多普勒分析，针对相应的感兴趣区进行声学定量分析，提高了分析结果的一致性和重复性。
3. 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)
3.1 一般测量：至少包括距离、面积、周长等；
3.2 产科测量：至少包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；
3.3 外周血管测量和计算功能；
3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)；
3.5 心脏功能测量。
4. 图像存储（电影）回放重显及病案管理单元
4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。
4.2 机械硬盘≥2TB（SSD固态硬盘），DVD／USB图像存储；电影回放。
4.3 具备主机硬盘图像数据存储。
4.4 病案管理单元至少包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。
4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。
4.6 电影回放：≥2000帧。
5. 输入/输出信号：
5.1 输入：DICOM DATA，输出：S-视频、DP高清数字化输出。
6. 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件。
7. 系统通用功能：
7.1 探头接口选择：≥4个，非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头，容积探头可接任意探头接口。
7.2 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
8. 探头规格
8.1 二维、彩色、多普勒均可独立变频。
8.2 类型：线阵、凸阵 、相控阵、电子矩阵。
8.3 可选单晶体探头≥13把，具有腹部、浅表、心脏、腔内、经食道、腹部容积全面单晶体探头支持。
8.4 专业腹部、妇产科电子矩阵探头，电子矩阵探头有效阵元数≥9000。
8.5 电子线阵探头有效阵元数≥1920。
8.6 电子矩阵探头视野≥100度。
8.7 线阵探头扫描深度≥14cm，最大扫描宽度50mm。
▲8.8单晶体心脏探头：超声频率至少包含 1-5MHz；
单晶体新生儿心脏探头：超声频率至少包含 2-9MHz；
单晶体腹部探头：超声频率至少包含 1-5MHz；
单晶体腔内探头：超声频率至少包含 3-10MHz；
单晶体高频探头：超声频率至少包含 2-22MHz；
腔内容积探头：超声频率至少包含 3-9MHz；
腹部容积探头：超声频率至少包含 2-9MHz。
★8.9扫描深度≥55cm。
8.10 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD; 电子矩阵：B/PWD电子相控阵：B/PWD、 B/CWD。
8.11 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置。
9. 二维显像主要参数：
9.1成像速度：相控阵探头，90°角,18CM深度时，帧速度≥65帧/秒，凸阵探头，18CM深度时，帧速度≥45帧/秒，线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥74帧/秒。
★9.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8 段，图像实时或冻结后均可以调节TGC，优化图像。B/M 可独立调节。
9.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。
9.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦。
9.5 接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理。
9.6 接收超声信号系统动态范围≥390 dB。
9.7 二维灰阶成像 256 灰阶。
10. 频谱多普勒：
10.1 显示模式：脉冲多普勒（PWD）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）；
10.2 显示方式：B/D、B/C/D、D；
10.3 最大测量速度：PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥9m/s；CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥28m/s；
10.4 最低测量速度：≤ 0.25mm/s（非噪音信号）；
10.5 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；
▲10.6 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；
10.7 频谱零位移动：≥9级；
10.8 显示控制：反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位；
10.9 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算；
10.10 Doppler及M型电影回放：≥48 秒。
11. 彩色多普勒：
11.1 显示方式：速度图(CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）。
11.2 扫描速率：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥18帧/ S。
11.3 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI)；组织多普勒(TDI)。
11.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)。
11.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）。
11.6 彩色显示角度：10-120°选择。
11.7 显示控制：零位移动分、黑白与彩色比较、彩色对比。
11.8 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。
11.9 组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒。
12. 超声功率输出调节：
12.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER，输出功率选择分级可调。
13. 记录装置：
13.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。
13.2主机硬盘容量≥2T（SSD固态硬盘）,DVD-RW 或USB图像存储,USB接口≥5个，用于图像传输。
13.3 操作手册
注：
1、本标包产品为医疗器械，须具备国家相关行业主管部门颁发的有效期内的医疗器械注册证，须载明于投标文件中，否则视作无效投标。
2、本标包▲项为重要技术指标响应条款，投标人须根据要求提供相应的证明材料。若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则需提供下述任一材料均可（包括制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布的资料打印件、检测机构出具的检测报告、原厂DataSheet、说明书、手册、图纸、功能截图等）。未提供相关证明材料或提供的证明材料不能满足文件要求的，视为该项指标负偏离。

五、配置清单
1. 超声主机*1台
2. 成人心脏相控阵探头*1把
3. 新生儿心脏相控阵探头*1把
4. 腹部单晶体凸阵探头*1把
5. 腔内单晶体微凸阵探头*1把
6. 单晶体线阵探头*1把
7. 腔内容积探头*1把
8. 腹部单晶体容积探头*1把
9. 妇产容积成像软件*1套
10. 其他配套：超声检查床*2张、椅*2张。

六、售后及其他要求
1、项目交付时间：合同签订后30日内完成供货及安装调试。
2、质保期：质保期至少3年。
3、备品备件：投标人配备充足的备品备件，并保证十年以上的供应期且保证必要时可以及时供应。
4、响应要求：投标人应具备售后服务工程师，中标人收到招标人提出的报修要求后，应在2小时内响应，24小时内到达现场，并在72小时内修复，若72小时内不能修复，提供同等档次备用设备供招标人使用，保证招标人工作正常运行。
5、技术服务：质保期内，每年至少一次提供设备例行保养，并有报告。
6、安装和培训：
6.1、投标人应提供详细设备安装条件和要求。应严格按照产品说明书、符合国家规定，确保设备稳固、用电安全、符合消防规范。
6.2、投标人负责设备的安装和调试。投标人需制定全面、可行的供货安装调试方案，确保招标人能够迅速并有效地投入使用相关设备。投标人应根据项目需求在响应文件中制定详细完善的供货安装调试方案，包括但不限于供货质量保障措施，供货进度保障措施，安装调试流程及保障措施，安装调试人员配备等内容。
6.3、投标人负责操作培训和维修培训。针对设备提供操作、维护、安全等相关内容的培训服务，应包括设备功能操作、日常使用规范、安全注意事项、日常清洁保养、简单故障排查、耗材更换方法、用电安全、应急停机操作、突发情况处置等。
7、验收要求：
7.1、招标人自行验收。以采购需求、投标文件、合同约定及国家行业标准为依据。双方共同开箱核验，核对设备外观、型号、规格、数量、配件，查验产品合格证、注册证、说明书等资料，不合格产品当场退换。
7.2、中标人提交标的货物后负责完成产品的安装及摆放到位，安装结束后双方即时验收，验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。如遇现场不能即时验收情况，由中标人方以正式邮件形式向招标人提交验收申请，招标人应在三日内进行数量、质量的验收并由指定验收人签字确认。
7.3、项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织实施。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
8、报价要求：
本标包投标总价包含投标人完成本标包实施所需的全部费用，具体包括：所投能量平台设备主机及全部标配附件、包装费、装卸费、运输费、现场安装调试费、验收检测费、操作及维修培训费、质保期内免费维保及例行保养费、各项税费（含增值税及所有附加税费）、技术服务费、售后服务费以及质保期内备品备件保障等全部相关费用。招标人除支付上述投标总价外，不再就本标包向中标人支付任何其他费用。

七、支付方式
付款方式：货（设备）到验收合格后60天内招标人支付货款的100%。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。
ZC20260169 上海市同仁医院所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目（第五标包）  招标需求文件
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上海市同仁医院
所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目
标包六：OCTA采购需求文件

一、采购设备名称：眼前后节光学相干断层扫描仪（185万）
投标人资格要求（详见招标公告）
二、数量：一套
三、设备用途
用于眼前后节结构断层成像及血管成像，眼前后节疾病诊断所需的定性与定量分析
四、主要技术规格及系统概述
（一）具备OCT成像功能
1.★OCT光源中心波长≤1050 nm（不计算允差）
2.▲OCT扫描速度≥40万次/秒
3.OCT横向光学分辨率≤10μm
4.眼前节OCT扫描最大范围≥20mm
5.▲眼后节OCT扫描最大范围≥30mm或150度
（二）具备OCTA成像功能
1.▲注册证适用范围包含眼前节及眼后节血管成像
2.前节血流成像单次扫描最大范围≥18mm×18mm
3.眼底血流成像单次扫描最大范围≥30mm×30mm（不计算允差）
4.眼底血流成像拼图最大范围≥48mm×42mm（不计算允差）
（三）具备高分辨眼底镜
[bookmark: OLE_LINK1]1.眼底成像技术：共聚焦成像技术（cSSO共聚焦扫描高亮度眼底镜或cSLO共聚焦扫描眼底镜）
2.眼底成像波长≤830 nm（不计算允差）
3.眼底成像范围≥90°×90°
4.具备眼动追踪频率
（四）具备眼底分析功能
[bookmark: _Hlk210063097]1.动态C-scan显示，C-scan平面可根据组织结构自适应变化
2.血流成像量化功能至少包含：血流密度、血管长度密度、血管直径指数、分形维数
3.具备基于深度学习的人工智能分层，支持手动调整分层线并可自动扩展调整范围
4.具备全层去伪影功能，在OCTA及断层图像上的血流信号均可去除投射伪影
5.青光眼分析具备杯盘比、视杯视盘面积、盘沿面积、神经纤维层厚度、神经节细胞复合体厚度、青光眼进展趋势、神经节细胞复合体（视网膜神经纤维层 + 神经节细胞层 + 内丛状层）厚度等参数进行自动量化，支持双眼及对比分析
6.视网膜下积液自动识别量化功能
7.具备脉络膜大中血管显示及量化功能
（五）具备眼前节分析功能
[bookmark: _Hlk210063509]1.注册证适用范围包含角膜曲率和厚度、瞳孔直径、前房深度、晶体厚度、人眼角膜直径的测量等功能。
2.具备小梁虹膜空间面积、房角开放距离、小梁虹膜夹角、房角隐窝面积、360°房角分析等自动测量功能
3.具备ICL拱高自动测量功能
（六）其他参数
[bookmark: _Hlk210064007]1.★具备内置前节镜头组，前后节成像可由电机自动切换，无外置镜头下即可显示全景前节断层图像同时显示角膜及双侧房角
[bookmark: OLE_LINK4]2.可在非超广角镜头下使用标准镜头进行黄斑及视神经精细成像
3.▲具备鼠标控制一键式全自动对准及对焦功能（非操纵杆操作），包含设备机头上下左右前后、OCT图像自动居中及对焦、OCT信号自动调节至最强信号等
3.支持用户自定义常用扫描模式，系统预置多种常规扫描协议供选择
4.▲具备动物专用镜头用于动物眼底及眼前节OCT结构成像及血流成像
5.具备动物专用镜头用于动物眼底结构、眼前节结构厚度量化功能
6.DICOM/PACS 数据接口，支持免费接入医院系统。

注：
1、本标包产品为医疗器械，须具备国家相关行业主管部门颁发的有效期内的医疗器械注册证，须载明于投标文件中，否则视作无效投标。
2、本标包★项为实质性响应条款，投标人须根据要求提供相应的证明材料。若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则需提供下述任一材料均可（包括制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布的资料打印件、检测机构出具的检测报告、原厂DataSheet、说明书、手册、图纸、功能截图等）。未提供相关证明材料或提供的证明材料不能满足文件要求的，作无效投标处理。
3、本标包▲项为重要技术指标响应条款，投标人须根据要求提供相应的证明材料。若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则需提供下述任一材料均可（包括制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布的资料打印件、检测机构出具的检测报告、原厂DataSheet、说明书、手册、图纸、功能截图等）。未提供相关证明材料或提供的证明材料不能满足文件要求的，视为该项指标负偏离。
五、配置清单
1、设备主机 1套
2、电动升降桌  1套
3、电脑主机 1套
4、显示器1套
5、超广角镜头1套
6、打印机1套
六、售后及其他要求
1、项目交付时间：合同签订后30日内完成供货及安装调试。
2、质保期： 质保期至少5年。
3、备品备件：投标人配备充足的备品备件，并保证十年以上的供应期。
4、响应要求：投标人应具备售后服务工程师，维修响应时间≤4小时，24小时内上门维修，若无法维修，则提供备用机。提供7*24小时维修电话，对保修期外维修必须做到先维修后付款。
5、技术服务：质保期内，每年至少一次提供设备例行保养，并有报告。
6、安装和培训：
6.1、投标人应提供详细设备安装条件和要求。应严格按照产品说明书、符合国家规定，确保设备稳固、用电安全、符合消防规范。
6.2、投标人负责设备的安装和调试。投标人需制定全面、可行的供货安装调试方案，确保招标人能够迅速并有效地投入使用相关设备。投标人应根据项目需求在响应文件中制定详细完善的供货安装调试方案，包括但不限于供货质量保障措施，供货进度保障措施，安装调试流程及保障措施，安装调试人员配备等内容。
6.3、投标人负责操作培训和维修培训。针对设备提供操作、维护、安全等相关内容的培训服务，应包括设备功能操作、日常使用规范、安全注意事项、日常清洁保养、简单故障排查、耗材更换方法、用电安全、应急停机操作、突发情况处置等。
7、验收要求：
7.1、招标人自行验收。以采购需求、投标文件、合同约定及国家行业标准为依据。双方共同开箱核验，核对设备型号、规格、数量、配件，查验产品合格证、注册证、说明书等资料，不合格产品当场退换。
7.2、中标人提交标的货物后负责完成产品的安装及摆放到位，安装结束后双方即时验收，验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。如遇现场不能即时验收情况，由中标人方以正式邮件形式向招标人提交验收申请，招标人应在三日内进行数量、质量的验收并由指定验收人签字确认。
7.3、项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织实施。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
8、报价要求：
本标包投标总价包含投标人完成本标包实施所需的全部费用，具体包括：所投能量平台设备主机及全部标配附件、包装费、装卸费、运输费、现场安装调试费、验收检测费、操作及维修培训费、质保期内免费维保及例行保养费、各项税费（含增值税及所有附加税费）、技术服务费、售后服务费以及质保期内备品备件保障等全部相关费用。招标人除支付上述投标总价外，不再就本标包向中标人支付任何其他费用。
七、支付方式
付款方式：货（设备）到验收合格后60天内招标人支付货款的100%。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。
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