ZC20260169 上海市同仁医院所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目（第三标包）  招标需求文件
上海市同仁医院
所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目
标包一：彩色多普勒超声诊断仪1招标需求文件

一、采购设备名称：彩色多普勒超声诊断系统（150万）
投标人资格要求（详见招标公告）
二、数    量：一套 
三、设备用途：
主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
四、主要规格及系统概述
4.1 主机成像系统
4.1.1 高分辨率医用液晶显示器≥23英寸，分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可前后折叠，可以上下升降、左右旋转。
4.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥13英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可编辑触控屏上各种功能及参数的位置触摸屏角度可以独立于主机调节 
4.1.3 隐藏式抽拉键盘具备键盘背景灯
▲4.1.4采用主流医用级操作系统（如Windows 10/11或同等性能嵌入式系统），支持DICOM3.0标准，具备用户权限管理及数据安全防护功能。
4.1.5 自适应增益补偿技术
4.1.6 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；
4.1.7 频率复合成像单元
4.1.8 彩色多普勒成像技术
4.1.9 自适应宽频带彩色多普勒成像技术
4.1.10 彩色多普勒能量图技术
4.1.11 方向性能量图技术
4.1.12 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；
▲4.1.13 动态范围≥370dB（提供证明图片）
4.1.14 智能化一键图像优化技术；一键快速优化多种参数，自动优化图像
4.1.15 空间复合成像技术
4.1.16 斑点噪声抑制及边缘增强技术：可有效消除斑点噪声伪像，增强组织边缘显示，提高图像分辨率和对比度；调节级别≥5级，支持所有探头，并可与其他图像优化技术联合使用。
▲4.1.17 测量放大镜功能，可实时放大测量光标进行测量，同屏双区域显示，可对卡尺标记周围的区域放大（非放大（ZOOM）图像测量）。（提供证明图片）
▲4.1.18 触摸屏上具备≥5个自定义快捷模式按键，设置后，即可一键切换不同探头并直接进入诊断模式条件。（提供证明图片）
4.1.19 智能图像增强技术，可智能识别因强回声结构产生的声影区，并动态补偿以减少声影对后方组织结构造成图像显示不清及声晕伪影等影响。
4.1.20 高清成像技术，减弱超声图像的模糊特征，提高细微结构分辨力。
4.1.21 精细血流成像技术，有效提高低速血流信号的检出以及细微血管的显示。
▲4.1.22 微细血流灌注技术，用于观察微血管结构的血流灌注情况，达到类似造影成像的效果。可提供血管指数，显示测量值，可定量感兴趣区血管分布。（提供证明图片）
4.1.23 立体血流显示技术，可以与彩色血流图、彩色能量图及微血流灌注成像联合使用。
4.1.24 弹性成像技术，具有压力提示，支持混合模式，可独立调节弹性图亮度，可获取弹性应变率，目标区及参照区形变状态以彩阶图像直观显示
4.1.25 胎儿生长参数自动检测功能：智能识别胎儿颅脑双顶径、头围、腹围、股骨、肱骨等主要结构并自动测量生长参数。
4.1.26 小儿髋关节发育评估功能，计算α角,β角，自动进行临床分型
▲4.1.27 血管内中膜自动测量功能：支持颈动脉前后壁IMT自动识别与测量；具备测量结果可视化分析功能，可通过颜色或图形标识区分正常/异常范围，辅助评估血管病变风险。（提供功能界面截图证明）
4.1.28 具有造影成像技术，支持低机械指数造影；具有参考指针功能，可在图像上显示参考指针。可用于在“双幅实时”模式下为成像图像和组织图像指示同一位置。双计时器，具备向后存储，≥5分钟。具备造影时间强度曲线定量分析。 
▲4.1.29 宫颈弹性评估功能：支持宫颈硬度定量分析，可自动获取宫颈弹性相关量化参数（如弹性比值、硬度值等），用于辅助评价宫颈机能及预测早产风险；支持剪切波或应变弹性成像技术。（提供功能界面及参数测量截图证明）
4.1.30 二维卵泡自动评估技术：2D模式下利用深度学习算法自动识别查找卵泡，并测量每个卵泡的大小以评估卵泡状态，为IVF提供有用的指标
4.1.31 Auto EF左室射血分数自动测量技术
4.1.32 心肌应变及应变率成像技术，支持牛眼图≥18节段分析显示（提供图片证明）
▲4.1.33 二尖瓣环位移追踪技术（TMAD或等效技术）：支持通过半自动或全自动方式追踪二尖瓣环相对于心尖的运动位移，快速评价左室整体收缩功能；支持多点标记或AI自动识别。（提供功能界面及测量结果截图证明）
4.1.34 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，双幅实时模式下支持彩色血流隐藏、颜色反转及微血流灌注成像、立体血流成像模式。
4.2 测量和分析部分
4.2.1 常规测量软件包
4.2.2 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量
4.2.3 专科测量软件包，支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告。
4.2.4 妇科测量软件包
4.2.5 产科测量软件包：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；
4.2.6 心脏测量软件包
4.2.7 腹部测量软件包
4.2.8 小器官测量软件包
4.2.9 血管测量软件包
4.3 探头规格
4.3.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22MHz
4.3.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；
4.3.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵
4.3.4 具有单晶体探头技术，可选配≥5把单晶体探头，具有单晶体线阵探头、单晶体相控阵探头、单晶体凸阵探头、单晶体容积探头等
4.3.5 探头接口：探头接口 ≥4个，互通互用，并具有防尘门设计，可避免灰尘进入主机，对主机造成潜在风险。
4.3.6 单晶体腹部凸阵探头，频率范围1.0-7.0MHz（提供证明材料加盖公章）
▲4.3.7 单晶体线阵探头，频率范围4.0-14.0MHz。（提供证明材料加盖公章）
4.3.8 单晶体相控阵探头，频率范围1.0-5.0MHz（提供证明材料加盖公章）
4.3.9大角度腔内探头，频率范围3.0-11.0MHz，扫查角度≥210°
4.3.10 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD；电子相控阵：B/PWD、B/CWD
4.4 输入/输出信号：
4.4.1 输入：USB3.0、DICOM、外部音频
4.4.2 输出：HDMI、S-VHS、VGA、音频输出、USB3.0
4.4.3 主机内置一体化USB接口 ≥4个
4.5 二维成像主要参数
4.5.1 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥38帧/秒
[bookmark: OLE_LINK5]4.5.2 扫描线：每帧线密度≥500超声线
4.5.3 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹
▲4.5.4最大显示深度≥55cm。（提供证明图片）
▲4.5.5 增益调节：B、B/M、C、D可独立调节，TGC ≥10段调节。
4.5.6 LGC≥10段调节
4.5.7 预设条件：针对不同的脏器检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节、常用所需的外部调节及组合调节。
4.6 频谱多普勒
4.6.1 方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）
4.6.2 最大测量速度：PW：血流速度 ≥20m/s，CW：血流速度 ≥40m/s
4.6.3 显示方式：B/D、B/C/D
4.6.4 零位移动：8级
4.6.5 取样宽度及位置范围：多级可调，取样框宽度可调范围0.5mm-25mm。
4.7 彩色多普勒
4.7.1 彩色优化技术：提高帧频、增强彩色灵敏度，获取最佳彩色模式。
4.7.2 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示等。
4.7.3 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比。
4.7.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°。
4.7.5 彩色显示帧频：凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频 11帧/s。
4.8操作流程
4.8.1 一键智能优化：
4.8.2通过一键操作迅速优化多种参数，可自动优化二维、彩色及频谱图像。
4.8.3通过一键操作迅速调整彩色及频谱取样框的位置及偏转角度，一键调整到最佳,更快更容易进行检查，减少漏诊。
4.8.4 图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断。
4.9超声图像及病案管理系统：
4.9.1 固态硬盘存储患者数据信息，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息
4.9.2 硬盘容量 ≥512GB
4.9.3 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC机上直接查看图像
4.9.4 具有图像存储与（电影）回放重现单元
▲4.9.5 可选配医学影像存储传输与信息管理系统（PACS），支持与本机无缝对接，具备编辑打印图文报告、院内/远程会诊、云端病例存储与检索等功能；支持DICOM 3.0标准接口，兼容主流第三方PACS系统。

注：
1、本标包产品为医疗器械，须具备国家相关行业主管部门颁发的有效期内的医疗器械注册证，须载明于投标文件中，否则视作无效投标。
2、本标包▲项为重要技术指标响应条款，投标人须根据要求提供相应的证明材料。若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则需提供下述任一材料均可（包括制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布的资料打印件、检测机构出具的检测报告、原厂DataSheet、说明书、手册、图纸、功能截图等）。未提供相关证明材料或提供的证明材料不能满足文件要求的，视为该项指标负偏离。

五、配置清单
1.超声主机1套
2.探头：单晶体凸阵探头*1个；单晶体线阵探头*1；大角度腔内探头*1；单晶体相控阵探头*1
3.腔内探头支架*1
4.耦合剂加热架*1
5.其它附属配套：电动检查床及配套椅*2

六、售后及其他要求
1、项目交付时间：合同签订后30日内完成供货及安装调试。
2、质保期：质保期≥5年。
3、备品备件：投标人配备充足的备品备件，并保证十年以上的供应期。
4、响应要求：投标人应具备售后服务工程师，维修响应时间≤4小时，24小时内上门维修，若无法维修，则提供备用机。提供7*24小时维修电话，对保修期外维修必须做到先维修后付款。
5、技术服务：质保期内，每年至少一次提供设备例行保养，并有报告。
6、安装和培训：
6.1、投标人应提供详细设备安装条件和要求。应严格按照产品说明书、符合国家规定，确保设备稳固、用电安全、符合消防规范。
6.2、投标人负责设备的安装和调试。投标人需制定全面、可行的供货安装调试方案，确保招标人能够迅速并有效地投入使用相关设备。投标人应根据项目需求在响应文件中制定详细完善的供货安装调试方案，包括但不限于供货质量保障措施，供货进度保障措施，安装调试流程及保障措施，安装调试人员配备等内容。
6.3、投标人负责操作培训和维修培训。针对设备提供操作、维护、安全等相关内容的培训服务，应包括设备功能操作、日常使用规范、安全注意事项、日常清洁保养、简单故障排查、耗材更换方法、用电安全、应急停机操作、突发情况处置等。
7、验收要求：
7.1、招标人自行验收。以采购需求、投标文件、合同约定及国家行业标准为依据。双方共同开箱核验，核对设备型号、规格、数量、配件，查验产品合格证、注册证、说明书等资料，不合格产品当场退换。
7.2、中标人提交标的货物后负责完成产品的安装及摆放到位，安装结束后双方即时验收，验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。如遇现场不能即时验收情况，由中标人方以正式邮件形式向招标人提交验收申请，招标人应在三日内进行数量、质量的验收并由指定验收人签字确认。
7.3、项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织实施。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
8、报价要求：
本标包投标总价包含投标人完成本标包实施所需的全部费用，具体包括：所投能量平台设备主机及全部标配附件、包装费、装卸费、运输费、现场安装调试费、验收检测费、操作及维修培训费、质保期内免费维保及例行保养费、各项税费（含增值税及所有附加税费）、技术服务费、售后服务费以及质保期内备品备件保障等全部相关费用。招标人除支付上述投标总价外，不再就本标包向中标人支付任何其他费用。

七、支付方式
付款方式：货（设备）到验收合格后60天内招标人支付货款的100%。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。
ZC20260169 上海市同仁医院所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目（第一标包）  招标需求文件

上海市同仁医院
所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目
标包二：彩色多普勒超声诊断仪2招标需求文件

一、采购设备名称：彩色多普勒超声系统（290万）
投标人资格要求（详见招标公告）
二、数    量：一套
三、设备用途：
主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等应用。
四、主要规格及系统概述
1. 	物理规格及人机交互要求
▲1.1	显示器要求：≥27英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥2560*1440、可上下移动、左右旋转、前后移动。前后移动距离≥45cm。液晶触摸屏要求：≥15英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节，满足机身静止状态下，独立调节角度≥50度,触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式。（提供资料证明）
1.2 	操作面板具有6向独立的电动调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移），方便操作者进行操作。
1.3 	具有控制面板集成一体化的两块不同大小的触摸屏，可自定义按键功能，随检查模式自动切换功能，可显示电池剩余电量。
▲1.4	探头接口数量≥5个，均要求为无针式接口且大小一致，可全激活。（提供资料证明）
1.5 	探头接口具有防尘、防线缆缠绕的保护罩。
1.6 	具备中央刹车系统。
▲1.7	需配置内置电池，不插电状态下，支持60分钟超声检查，支持电控助力，可轻松推行超声设备。（提供资料证明）
2.	成像技术要求
2.1 	具备数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥16bit。
2.2 	具有宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调。
2.3 	支持高分辨率成像，可清晰显示直径≤100um的血管内膜。
2.4 	具有斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持3D/4D、CFM/PDI、
宽景成像、造影成像等技术。
2.5 	具备多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档。
2.6 	具备声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示。
2.7 	支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，支持≥2种放大模式，放大后图像可全屏显示。
2.8 	具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示。
2.9 	具备扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵，相控阵探头均应具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。
2.10 	支持一键自动图像优化，可一键快速优化二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像。
2.11 	支持二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。
2.12 	具有频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求线阵探头可支持连续多普勒成像）。
2.13 	具备超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，提高血流敏感度、血管空间分辨力。
2.14 	支持智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整调整频谱取样容积及角度。
2.15 	具备穿刺针增强显示功能，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，支持自适应校正角度，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心及成功率。
2.16 	支持解剖 M 型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）。
2.17 	支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，至少包括探头扫查位置、解剖图和超声标准切面图等。
3.	成像功能要求
3.1 	造影成像
3.1.1	造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头。
3.1.2	支持微血管造影增强。
3.1.3	支持混合模式，将组织图像叠加在造影图像上。
3.1.4	支持实时显示组织图像和造影图像，造影图像和组织图像位置可互换。
3.1.5	具有双计时器。
3.1.6	支持向后存储≥8分钟电影。
3.1.7	具备造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI。
3.1.8	具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置。
3.1.9	造影成像帧率：凸阵探头10cm深度，帧率≥60帧/s；线阵探头3.5cm深度，扫描范围最大，帧率≥100帧/秒。
3.2 	应变式弹性成像
3.2.1	应变式弹性成像支持：至少包含凸阵探头、线阵探头、腔内探头等。
3.2.2	具有压力补偿技术，用于减少深部组织的伪像，增加整场图像的均匀度。
3.2.3	具有压力操作提示图标，支持逐帧图像的压力大小查看。
3.2.4	支持应变、应变率和应变直方图的测量。
3.2.5	具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能。
3.3 	剪切波弹性成像
3.3.1	支持探头：凸阵探头、线阵探头、腔内探头。
3.3.2	支持二维实时剪切波弹性成像和单点式剪切波成像，提供定量的组织硬度信息。
3.3.3	实时剪切波弹性成像取样框大小和位置可调。
3.3.4	弹性定量的参数至少包括杨氏模量E（单位 ：kPa），剪切波速度Cs（单位 ：m/s），剪切模量G（单位：kPa）等定量数据。
3.3.5	实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，显示格式应至少包括上下，左右多种方式可调，支持剪切波弹性成像全屏显示。
3.3.6	具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。
3.3.7	具有病灶周边浸润区的环形定量工具，环形的大小分级分档，可视可调。
3.3.8	具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。
3.3.9	支持可信度图显示，运动稳定性指数显示。
3.3.10	支持高帧率剪切波弹性成像，剪切波ROI大小为4cm*2.5cm时，帧率≥5帧/秒。
3.3.11	可支持在同一切面下同时成像应变式弹性和剪切波弹性，并实时双幅显示。
3.4 	超高分辨率造影成像
▲3.4.1	支持凸阵探头和线阵探头在机实现微米级的超高分辨率造影成像技术，可显示出≤100um直径的微小血管（附真实临床图），支持血管密度成像模式，血流速度成像模式，血流方向成像模式，血管密度方向成像模式。
3.4.2	造影图像采集帧率≥500帧/秒。
3.4.3	可定量分析感兴趣区域内血管的像素距离和像素比，获得血管距离、血管密度、和血管密度比的定量信息。
3.4.4	支持在超分辨造影图像的拟合曲线任意两点之间画一条水平线，测量并计算血管直径。
3.5 	宽景成像
3.5.1	宽景成像应能支持至少凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头。
3.5.2	支持二维宽景和彩色宽景。
3.5.3	自动检测宽景成像时探头的扫描方向，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常。
3.5.4	支持对宽景成像过程进行回访，成像后的图像可旋转及测量。
3.5.5	宽景成像拼接长度≥200cm。
3.6 	粘弹性成像
▲3.6.1	支持腹部和浅表粘度系数和频散系数测量。（提供资料证明）
3.6.2	支持实时粘弹性成像 、剪切波弹性成像 、及二维成像上下左右多种模式混合显示。
3.6.3	粘性图谱≥8档。
▲3.6.4	支持多参数成像，可同屏实时进行粘弹性，剪切波弹性和声衰减成像（提供资料证明）。
3.7 	组织特征成像功能
3.7.1	支持腹部声衰减模式。
3.7.2	支持浅表声衰减模式。
3.7.3	支持基于射频数据的肝肾比测量，辅助定量评估肝脏脂肪变性程度。
3.7.4	支持肝纹理功能，通过肝脏图像纹理特征分析，辅助定量评估肝脏脂肪变性程度。
3.7.5	支持局部声速值，采用自动声速相关算法来测量了肝脏中的声速变化，根据肝实质回波信号测量声速大小，以量化与肝脏脂肪变性严重程度相关的脂肪含量。
3.8 	心血管成像
3.8.1	支持组织多普勒速度成像：至少具备组织速度成像、组织频谱成像、组织能量成像、组织 M 型成像四种模式。
3.8.2	支持组织多普勒定量分析：速度、应变、应变率定量分析。
3.8.3	支持血管脉搏波分析，提供反应血管管径变化的管径搏动曲线和搏动时空图，支持测量脉搏波速度早期/晚期均值和标准差、脉搏波速度、管径峰值/谷值、管径峰值/谷值标准差、管径差值、管径搏动比、顺应性。
4.	测量分析和报告
4.1 	全科测量包：至少包括腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科等。
4.2 	能够自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹。测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长。
4.3 	支持肝肾比测量，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估。
4.4 	血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标等，具有IMT分析评估曲线。
4.5 	全自动左心射血分数的测量，要求不需要连接心电图，并具有专门按键，对冻结的心脏图像，一次按键，机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且以左右双幅图像显示，可以自动得出EF、SV等测量数值。
4.6 	支持自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。操作协议可由用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理。
5.	电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统
5.1 	电影回放能够满足在所有模式下可用、支持手动、自动回放，支持4D电影回放。
5.2 	原始数据处理，最大可进行不少于32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种等）。
5.3 	支持导出数字化图像格式：至少包括BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4/WMV/MOV等。
5.4 	支持3D打印格式文件的导出：至少包括STL/OBJ格式等。
5.5 	支持后台存储、导出、备份图像数据资料同时、可进行实时检查，不影响检查操作。
5.6 	支持高性能固态硬盘存储≥1TB。
5.7 	支持外部USB移动存储。
5.8 	具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限。
6.	系统技术参数及要求
6.1	二维灰阶模式
6.1.1	最大显示深度：≥40cm。
6.1.2	动态范围：≥260dB。
6.1.3	TGC 增益补偿：≥8段。
6.1.4	LGC 侧向增益补偿：≥8段。
6.1.5	成人腹部凸阵探头扫描角度：≥130度。
6.1.6	腔内探头扫描角度：≥210度。
6.1.7	成人心脏相控阵探头扫描角度≥150度。
6.1.8	电影回放：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒。
6.2 	彩色多普勒成像
6.2.1	显示方式：至少包括B/C、B/C/M、B/C/PW等。
6.2.2	取样框偏转：≥±30度。
6.2.3	支持速度、速度方差、能量、方向能量显示。
6.2.4	支持立体血流显示。
6.3 	频谱多普勒模式
6.3.1	显示方式：至少包括B，PW，B/PW，B/C/PW，B/CW等。
6.3.2	频谱多普勒频率≥3段。
6.3.3	最大速度：PW 血流速度≥8m/s，CW 血流速度：≥30m/s。
6.3.4	最小速度：≤1mm/s。
6.3.5	PW 取样容积：≥0.5-30mm。
6.3.6	PW 偏转角度：≥±30度。
7.	连通性要求
7.1 	支持网络连接。
7.2 	支持 DICOM3.0，支持 DICOM 结构化报告。
7.3 	支持网络存储功能，基于TCP/IP协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC端。
7.4 	电脑端可将自定义报告模板和测试项导入到超声系统。
7.5 	支持 Type-C 数据传输接口。
8.	探头要求
8.1 	配备探头类型：至少包括凸阵探头、相控阵探头、腔内探头，线阵探头，高频线阵探头等。
8.2 	相控阵探头频率：2.0-4.0MHZ
8.3 	凸阵探头频率：2.0-6.0 MHZ
8.4 	线阵探头频率：4.0-18.0 MHZ
8.5 	腔内探头频率：2.0-9.0 MHZ
8.6 	线阵探头频率：3.0-10.0MHZ
8.7 	高频线阵探头频率：6.0-23.0MHZ
注：
1、本标包产品为医疗器械，须具备国家相关行业主管部门颁发的有效期内的医疗器械注册证，须载明于投标文件中，否则视作无效投标。
2、本标包▲项为重要技术指标响应条款，投标人须根据要求提供相应的证明材料。若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则需提供下述任一材料均可（包括制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布的资料打印件、检测机构出具的检测报告、原厂DataSheet、说明书、手册、图纸、功能截图等）。未提供相关证明材料或提供的证明材料不能满足文件要求的，视为该项指标负偏离。

五、配置清单
1.	探头数量
1.1 	相控阵探头*1把
1.2 	凸阵探头*1把
1.3 	线阵探头 *1把
1.4 	腔内探头 *1把
1.5 	线阵探头 *2把
1.6 	高频线阵探头 *2把
2 	配备一体式耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调。
3.	可支持内置无线网卡。
4.	电动升降检查床 *2张
5.	外置耦合剂加热器 *1个
6.	报告打印机 *1台
7.	外置存储硬盘至少满足80TB。

六、售后及其他要求
1、项目交付时间：合同签订后30日内完成供货及安装调试。
2、质保期：质保期至少5年。
3、备品备件：投标人配备充足的备品备件，并保证十年以上的供应期。
4、响应要求：投标人应具备售后服务工程师，维修响应时间≤4小时，24小时内上门维修，若无法维修，则提供备用机。提供7*24小时维修电话，对保修期外维修必须做到先维修后付款。
5、技术服务：质保期内，每年至少一次提供设备例行保养，并有报告。
6、安装和培训：
6.1、投标人应提供详细设备安装条件和要求。应严格按照产品说明书、符合国家规定，确保设备稳固、用电安全、符合消防规范。
6.2、投标人负责设备的安装和调试。投标人需制定全面、可行的供货安装调试方案，确保招标人能够迅速并有效地投入使用相关设备。投标人应根据项目需求在响应文件中制定详细完善的供货安装调试方案，包括但不限于供货质量保障措施，供货进度保障措施，安装调试流程及保障措施，安装调试人员配备等内容。
6.3、投标人负责操作培训和维修培训。针对设备提供操作、维护、安全等相关内容的培训服务，应包括设备功能操作、日常使用规范、安全注意事项、日常清洁保养、简单故障排查、耗材更换方法、用电安全、应急停机操作、突发情况处置等。
7、验收要求：
7.1、招标人自行验收。以采购需求、投标文件、合同约定及国家行业标准为依据。双方共同开箱核验，核对设备型号、规格、数量、配件，查验产品合格证、注册证、说明书等资料，不合格产品当场退换。
7.2、中标人提交标的货物后负责完成产品的安装及摆放到位，安装结束后双方即时验收，验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。如遇现场不能即时验收情况，由中标人方以正式邮件形式向招标人提交验收申请，招标人应在三日内进行数量、质量的验收并由指定验收人签字确认。
7.3、项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织实施。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
8、报价要求：
本标包投标总价包含投标人完成本标包实施所需的全部费用，具体包括：所投能量平台设备主机及全部标配附件、包装费、装卸费、运输费、现场安装调试费、验收检测费、操作及维修培训费、质保期内免费维保及例行保养费、各项税费（含增值税及所有附加税费）、技术服务费、售后服务费以及质保期内备品备件保障等全部相关费用。招标人除支付上述投标总价外，不再就本标包向中标人支付任何其他费用。

七、支付方式
付款方式：货（设备）到验收合格后60天内招标人支付货款的100%。
ZC20260169 上海市同仁医院所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目（第二标包）  招标需求文件
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。
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上海市同仁医院
所需超声诊断及眼科等系列医疗设备公开招标项目
标包三：彩色多普勒超声诊断仪3招标需求文件

一、采购设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪（180万）
投标人资格要求（详见招标公告）
二、数    量：一套
三、设备用途：
主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、新生儿、小儿、血管、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
四、主要规格及系统概述
1. 主机成像系统
1.1 高分辨率液晶显示器≥23英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转。
1.2 操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥15英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，支持手势操作及手势操作自定义，支持手写输入，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数，支持触摸屏编辑。
1.3 主机内置探头接口数量≥5个，全激活互通互用，均为无针触点式大接口，另具备笔式探头接口。
1.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。
1.5 物理通道数≥256。
1.6 具备数字波束形成器。
1.7 具备多倍信号并行处理技术。
1.8 两种成像方式，支持数字化全域聚焦，声像图全程动态聚焦技术，全场图像应均匀一致，图像上无焦点显示；也支持开启焦点调节，焦点个数≥12个（非段数），可视可调。
1.9 具备数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14 bit。
1.10 具备二维灰阶成像及M型显像单元。
1.11 解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量，支持曲线解剖M型。
1.12 具备脉冲反相谐波成像。
1.13 具备彩色多普勒成像技术、彩色多普勒能量图技术、方向性能量图技术。
1.14 具备数字化频谱多普勒显示和分析单元（至少包括PW、CW和HPRF等）。
1.15 具备空间复合成像技术，支持多档位调节和多参数联合应用，与彩色和其他高级成像模式兼容。
1.16 具备斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，可分级调节≥7级。
1.17 具备局部增强技术，支持局部ROI区域图像的高分辨率增强显示，支持实时显示取样框，取样框大小可调节。
1.18 ▲探头需内置加速度计传感器，支持抬起自动唤醒，无需手动选择检查预设条件，当抬起不同探头时，自动激活当前使用探头的检查预设条件。
1.19 快速切换诊断项，诊断项支持在触摸屏上进行编辑，支持将常用探头及对应成像方案设置为快捷预设，点击检查模式，即可一步直达切换到探头和其模式。
2.成像技术
2.1 可支持造影成像技术：
1)	支持腹部、浅表、心脏、腔内、腔内容积等探头造影成像；
2)	具有实时双幅造影对比成像模式，造影参数与二维参数可独立调节；
3)	▲向后存储造影连续采集时间最长10分钟；
4)	实时微血管造影增强成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行；
5)	时间达到成像技术或灌注时间成像技术或参量成像技术，在微血管造影成像的基础上，以造影剂到达血管腔内的时间为研究对象，用不同颜色编码造影剂微泡在血管腔内的不同到达时间，并叠加成像，在一段动态视频和一张静态图像上，均可通过血管内不同的颜色直观的显示组织内血流灌注的时间先后顺序、血管分布和灌注特点，支持测量2点之间的时间差值进行定量分析；
6)	血流对比模式，造影成像下支持造影和血流混合成像模式，能够将血流和造影实时同屏融合在同一幅图图像上成像，有助于医生在造影下同步关注血流灌注情况；
7)	造影成像模式下，同一探头支持中位线、单线、双线区域穿刺引导线功能；
8)	▲支持超分辨造影成像及定量分析。
2.2 可支持超宽视野成像扫描技术
1)	扫查长度≥100cm；
2)	线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像。
2.3 可支持弹性成像技术
2.3.1支持压力应变式弹性成像。
2.3.2支持剪切波弹性成像。
1） 支持一维点式剪切波弹性成像和二维实时剪切波；
2） 支持腹部、浅表、腔内探头；
3） 具备组织硬度定量分析软件，含定量分析、定量分析比、定量分析直方图；
4） 具有质控图、质控指数等质控形式。
2.4 ▲支持声衰减对比测量成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断。能够提供客观量化指标、规避人为因素影响。
2.5 可支持心血管检查技术
1)	负荷超声心动图分析，支持牛眼图分析；
2)	心肌运动定量分析，支持应变、应变率、速度、位移、容量曲线分析，支持局部及整体心肌运动定量分析，支持牛眼图分析；
2.6 甲状腺自动测量，一键自动识别甲状腺结节单个或多个病灶，并对病灶进行自动描记、测量、病灶特征描述、分级等分析，减少主观依赖性，并给予操作者提供教学、学习、质控的功能。
2.7 支持产科自动测量。
2.7.1★要求开启自动分析功能后，在产科二维实时扫查过程中不用按键，即可自动识别捕捉胎儿相关标准切面≥29个，并同屏同步自动存储于图像剪贴板区域，非标准切面不进行自动获取，不影响医生连续实时扫查。
2.7.2支持CFM彩色血流模式胎儿相关标准切面自动获取。
2.7.3标准切面实时彩色评分质控功能，满足切面越标准彩色显示越多，评分越高，高评分标准切面自动替换低评分切面，并能够自动存储于图像剪贴板区域。
2.7.4标准切面清单提醒功能，同屏实时按部位分区显示扫查切面列表，自动标记已采集/未采集切面，实时刷新当前部位切面图标，同时动态显示未捕捉的切面个数，避免漏扫切面。
2.8 肌骨自动标注
1）★肌骨 2D 模式实时成像，支持一键自动识别肌骨关节标准切面，并自动用不同的颜色和名称标注切面中的软组织、骨骼等组织结构；
2）辅助操作者快速自动识别肩关节 11 个切面；
3）辅助操作者快速自动识别腕关节 19 个切面；
4）支持肩关节、肘关节、髋关节、膝关节、足踝关节、腕关节超声切面示教系统，至少包含体位、扫查手法、声像图和解剖示意图同屏显示，区分左右侧关节，辅助教学和操作者示教学习。
2.9 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，至少包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面。
2.10 具备扩展成像技术：支持凸阵/相控阵/线阵/容积探头，扩展角度最大≥30°，≥2级可调。
2.11 具备穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示增强前后效果，并支持自适应校正角度。
3. 测量和分析：(至少包含B型、M型、D型、彩色模式)
3.1 具备常规测量软件包。
3.2 具备基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量。
3.3 剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调。
3.4 具备定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度
3.5 具备频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数。
3.6 专科测量软件包应支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告。
3.7 具备妇科测量软件包
3.7.1	可测量盆底、子宫、子宫动脉、卵巢、卵泡等，并自动生成报告。
3.7.2	二维卵巢自动测量，支持自动识别卵巢标准切面组织结构并自动测量卵巢长径、宽径、厚径和体积，自动生成报告；支持左右卵巢快速注释。
3.7.3	二维子宫自动测量，支持自动识别子宫标准切面组织结构并自动测量子宫长径、横径、前后径和体积。支持一键自动识别宫颈并自动注释。
3.7.4	二维下，卵泡实时自动计数并标识，显示器实时显示当前切面识别到的卵泡总数并实时更新。
3.7.5	一键自动测量全部卵泡及单个优势卵泡自动测量。支持卵泡的智能精准分割、渲染、计算、排序、分组计数等。
3.7.6	子宫内膜厚度自动测量，支持B模式自动识别子宫内膜并对内膜厚度进行自动测量。
3.7.7	三维子宫自动成像，可一键自动完成采集框自动调整、容积自动采集重建图像、自动识别子宫标准切面并成像。
3.7.8	三维成像模式，3D卵泡自动测量，自动识别卵泡及卵巢三维结构，并用不同颜色标识卵泡区分显示，自动测量最高≥20组数据。
3.7.9	 窦卵泡智能容积成像，自动用不同颜色标识显示，并按照体积大小排序及计数。
3.7.10	支持卵泡分组设置及显示；支持结果进报告。
3.7.11	支持卵泡生长发育曲线分析，可对卵泡大小及整体分布的变化进行分析。
3.7.12	支持子宫肌瘤实时检测、结果分型。
3.7.13	支持场景自动识别，自动识别子宫、卵巢、盆腔等组织并发起测量。
3.8 产科测量软件包：≥4胞胎对比测量分析，支持NT自动测量，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分。
3.9 小下颌满足自动测量。
3.10 心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹。
1)	★支持心脏≥4个二维切面自动识别及教学演示，≥10个小结构质控评分；
2)	全自动左心射血分数测量，自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，自动得出EF、SV等测量数值；
3)	支持PW模式、TDI模式、M模式，一键实现多个定位点识别，快速自动评估左心收缩功能、左心舒张功能、右心收缩功能、右心舒张功能；
4)	支持心脏二尖瓣、三尖瓣反流面积自动包络。
3.11 具备腹部测量软件包。
3.12 ▲支持Auto HRI自动肝肾比测量，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估。
3.13 具备小器官测量软件包，至少包含乳腺测量包。
3.14 具备血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示。
3.15 IMT血管内中膜实时自动测量，满足无需冻结图像，即可实时自动获取及更新6组IMT内膜厚度值，实时显示内中膜测量值的趋势变化。
4. 探头要求
4.1 腹部凸阵探头（1.0-8.0MHz）
4.2 线阵探头（4.0-17.0MHz）
4.3 腹部三维容积探头（2.0-7.0MHz）
4.4 心脏相控阵探头（1.0-6MHz）
4.5 腔内三维容积探头：(3-11MHz)
注：
1、本标包产品为医疗器械，须具备国家相关行业主管部门颁发的有效期内的医疗器械注册证，须载明于投标文件中，否则视作无效投标。
2、本标包★项为实质性响应条款，投标人须根据要求提供相应的证明材料。若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则需提供下述任一材料均可（包括制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布的资料打印件、检测机构出具的检测报告、原厂DataSheet、说明书、手册、图纸、功能截图等）。未提供相关证明材料或提供的证明材料不能满足文件要求的，作无效投标处理。
3、本标包▲项为重要技术指标响应条款，投标人须根据要求提供相应的证明材料。若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则需提供下述任一材料均可（包括制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布的资料打印件、检测机构出具的检测报告、原厂DataSheet、说明书、手册、图纸、功能截图等）。未提供相关证明材料或提供的证明材料不能满足文件要求的，视为该项指标负偏离。

五、配置清单
1.主机1套。
2. 单晶凸阵探头	1把；高频线阵探头	1把；单晶相控阵探头	1把；腹部容积探头	1把；腔内容积探头	1把
3. 耦合剂加热器	1套；
4.电源线	1套
5.腔内探头支架	1套
6.其它附属装置：电动检查床及配套椅子2套

六、售后及其他要求
1、项目交付时间：合同签订后30日内完成供货及安装调试。
2、质保期：质保期至少5年。
3、备品备件：投标人配备充足的备品备件，并保证十年以上的供应期。
4、响应要求：投标人应具备售后服务工程师，维修响应时间≤4小时，24小时内上门维修，若无法维修，则提供备用机。提供7*24小时维修电话，对保修期外维修必须做到先维修后付款。
5、技术服务：质保期内，每年至少一次提供设备例行保养，并有报告。
6、安装和培训：
6.1、投标人应提供详细设备安装条件和要求。应严格按照产品说明书、符合国家规定，确保设备稳固、用电安全、符合消防规范。
6.2、投标人负责设备的安装和调试。投标人需制定全面、可行的供货安装调试方案，确保招标人能够迅速并有效地投入使用相关设备。投标人应根据项目需求在响应文件中制定详细完善的供货安装调试方案，包括但不限于供货质量保障措施，供货进度保障措施，安装调试流程及保障措施，安装调试人员配备等内容。
6.3、投标人负责操作培训和维修培训。针对设备提供操作、维护、安全等相关内容的培训服务，应包括设备功能操作、日常使用规范、安全注意事项、日常清洁保养、简单故障排查、耗材更换方法、用电安全、应急停机操作、突发情况处置等。
7、验收要求：
7.1、招标人自行验收。以采购需求、投标文件、合同约定及国家行业标准为依据。双方共同开箱核验，核对设备型号、规格、数量、配件，查验产品合格证、注册证、说明书等资料，不合格产品当场退换。
7.2、中标人提交标的货物后负责完成产品的安装及摆放到位，安装结束后双方即时验收，验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。如遇现场不能即时验收情况，由中标人方以正式邮件形式向招标人提交验收申请，招标人应在三日内进行数量、质量的验收并由指定验收人签字确认。
7.3、项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织实施。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
8、报价要求：
本标包投标总价包含投标人完成本标包实施所需的全部费用，具体包括：所投能量平台设备主机及全部标配附件、包装费、装卸费、运输费、现场安装调试费、验收检测费、操作及维修培训费、质保期内免费维保及例行保养费、各项税费（含增值税及所有附加税费）、技术服务费、售后服务费以及质保期内备品备件保障等全部相关费用。招标人除支付上述投标总价外，不再就本标包向中标人支付任何其他费用。

七、支付方式
付款方式：货（设备）到验收合格后60天内招标人支付货款的100%。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。
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