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民政局清池路养老院康复理疗设备公开招标项目招标需求文件

投标人资格要求（详见招标公告）
1、 采购设备清单
	序号
	设备名称
	医疗器械类别
	★最高单价限价（元）
	数量
	参数要求

	1
	股四头肌训练椅
	一类
	3,000.00
	2
	用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引。
1、规格（mm）：≥1060×1050×1160。
2、座垫高度：≥660mm。
3、扶手内侧宽度：≥600mm。
4、升降支架调节范围：0～130mm
5、小腿垫调节范围：0～470mm。
6、助力手柄调节范围：0～280mm。
7、小腿支架摆动角度：不小于120°
8、座位额定载荷：≥135kg。
9、座位垫水平放置时额定载荷：≥55kg。
10、配重块质量：≥1kg。
11、配重块数量：至少4块。
12、材质：需采用型材、多层板、橡胶、海绵、皮革等。
13、结构形式：至少包含底架、靠背、扶手、训练部分、坐垫。

	2
	肩关节旋转训练器（轮式）
	/
	2,200.00
	5
	用途：改善肩，肘关节活动范围。
1、规格（mm）：≥780×340×990。
2、平台升降调节范围（mm）：0～630。
3、手柄至转动轴距离调节范围（mm）：130～310。
4、最大阻尼（N·cm）：≥1650。
5、材质：需采用型材、橡胶、钢板等。
6、结构形式：至少包含支撑架、滑动杆、把手、训练部分。

	3
	肋木（含肩梯）
	/
	2,980.00
	2
	用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练。
1、规格（mm）：≥970×630×2200。
2、肋木杠直径：φ25mm，允差±2mm。
3、肋木杠间距离：150mm，允差±10mm。
4、额定载荷：≥135kg。

	4
	可调式磨砂板及附件
	/
	2,680.00
	1
	用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。
1、规格（mm）：≥1040×840×800
2、运动地板革面积（mm）：≥970×770
3、运动地板革厚度（mm）：≥5
4、沙磨板角度调节范围：0～45°
5、附件品种和件数：至少包含4个品种，各1件（磨砂斗、摇磨具、单手推板、单手磨具）

	5
	上肢肌力综合训练器
	/
	10,000.00
	2
	用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。
1、规格（mm）：≥780×500×490～650
2、推拉范围（mm）：0-360
3、底盘与底座板角度调节范围：30°～45°

	6
	下肢蹬踏训练器
	二类
	80,000.00
	2
	1、至少有5种训练模式：主动训练、被动训练、主被动训练、助力训练、等速训练。
▲2、训练方式：下肢训练。
3、显示屏：≥21.5寸彩色智能触摸屏。
▲4、高度电动可调，调节范围：0～150mm。
5、训练时间可调，调节范围：1min～120min。
6、被动模式的转速可调节范围：2～55r/min。
7、转速变化率不大于0.5r/s²。
8、正转与反转，可通过方向键可改变转动方向。
9、设备阻力：阻力1～20档可调，步进1档。
10、训练过程中显示的数据至少包括运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛显示。
11、要求设备能够智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，实现自动切换为主动模式或被动模式。
12、设备在训练过程中应能提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。
13、训练结束后应能显示锻炼时间、运动距离、痉挛次数、主被动时间占比、左右平衡比例等信息。
14、安全保护措施：应具有手动急停、痉挛保护和超速报警功能。
15、痉挛控制功能：满足可开可关，开启后，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤。
16、痉挛灵敏度：应具备低，中，高三档可调。
17、要求设备开机时，自动检测运行，当设备出现故障时，可显示故障信息弹窗。
18、训练配件：下肢护腿板高度可根据患者需求进行调节。
19、情景互动游戏：应具备多种互动游戏，提高患者训练乐趣。
20、语言选择：要求满足中英文界面可切换。
▲21、应具有训练方案、病例档案存储查询管理功能。可利用外接存储设备进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果。
22、工作噪音≤60dB(A)。
23、供电电源：至少满足AC220V,50Hz。
24、额定输入功率：≥300VA。

	7
	四肢联动康复训练器
	二类
	60,000.00
	1
	1、尺寸（长宽高）：1650×750×1200mm，允差±5%。
▲2、供电方式：要求内部、外部电源供电两种可自由转换。
3、承重≥200kg。
▲4、操作显示≥7英寸液晶触摸显示屏。
5、操作屏幕显示内容：至少包含时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级。
6、步频范围：0～250步/分，功率范围：0～800瓦特，累积计步：9999步，卡路里消耗：0～999卡。
7、阻力调节：≥10级阻力。
8、座椅由前向后调节范围：0～325mm，允差±5%；向后移动时，座椅高度应能够自动向上升高：0～40mm，允差±5%。
9、把手长度调节范围：0～400mm，允差±5%。
10、座椅可向左右旋转90°，旋转至90°时可自动锁定，允差±2°。
11、座椅靠背调节角度：0～31°。

	8
	卧式功率车
	/
	65,000.00
	2
	1、载重：≥180kg。
2、外形尺寸（长宽高）：≥160×70×135cm。
3、座椅：应采用人体工学原理设计，前后28级可调。
▲4、应具备自发电启动装置。
5、可自行调节踏板。
6、应采用自由飞轮设计运转。
7、要求内置影音娱乐功能，支持音频播放。
8、显示功能：要求固定显示功率/速度/转速/距离/时 间/卡路里/心率/阻力。
9、阻力范围：1～25级。
10、面板：要求为LED数码显示。

	9
	OT综合训练工作台
	/
	11,000.00
	1
	用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。
1、规格（mm）：≥1930×1065×940
2、左右操作面板：≥500×390（长×宽）mm
3、后操作面板：≥980×390（长×宽）mm
4、操作面板调节范围：0～350mm
5、组件：至少包含上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮等。

	10
	液压式踏步器（下肢康复运动器）
	/
	1,950.00
	1
	用途：下肢关节活动度及肌力训练。
1、扶手宽度mm：≥530
3、扶手高度mm：≥1220
4、油缸力值调节档数mm：≥12档
5、额定载荷：≥135kg
6、规格（mm）：≥700×630×1300
7、材质：需采用型材、橡胶等。
8、结构形式：至少包含底座、扶手、脚踏板、计数器。

	11
	训练用阶梯（二面）
（下肢康复运动器）
	一类
	5,900.00
	1
	用途：适用于恢复日常上下楼功能的训练。
1、扶手杠调节范围0～200mm
2、扶手杠侧向额定载荷≥70kg
3、4阶梯额定载荷≥135kg
5、外形尺寸（长×宽×高）≥3550×800×1350～1550mm±20mm

	12
	上下肢主被动运动康复机
	二类
	80,000.00
	2
	用途：用于患者坐立位训练的康复训练。
1、阻力设定范围：1Nm～15Nm，步进 1Nm，允差±5%。
2、速度调节范围：5rpm～55rpm，步进 1rpm。
3、训练时间：1min～60min 连续可调，步进 1min
4、电机等级应分为高、中、低三档。
5、应具有平稳驱动系统，当训练开始或结束时，设备缓慢加速或减速，此功能要求能最大限度地保证患者的安全。
6、设备高度可调节，调节范围：0～100mm，允差±10%。
7、上肢训练部分调节范围：水平方向 0°～180°可调。
8、≥8英寸液晶触摸屏，屏幕水平方向 0°～180°可调，允差±10%。
9、训练配件：要求上肢训练手柄、手臂支托可快速更换，下肢护腿板高度可根据患者需求进行调节。
10、主动运动过程中屏幕应能够实时显示左右两侧用力程度的比例情况，可训练患者左右肢体对称性及协调性，同时两种显示模式：柱状图显示和游戏显示。
11、应具有训练时间、训练速度、训练阻力、痉挛等级的设定功能。
12、应具备痉挛保护功能，痉挛保护可选择关闭或开启。
13、痉挛识别灵敏度要求可设置高、中、低 3 档，痉挛暂停时间可调。
14、训练过程中显示的数据至少包括运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛显示。
▲15、训练结束后应显示总训练时间、主动训练时间、被动训练时间、左平衡比例、右平衡比例、痉挛次数、卡路里、距离等参数。
16、设备应具有手动急停开关。
17、要求设备可以智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换主动模式或被动模式。
18、应具有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向。

	13
	数字OT训练系统（核心产品）
	/
	150,000.00
	1
	1、操作显示：≥55英寸液晶触控屏，支持10点触控。
2、电动高度升降行程：≥700mm。
3、电动角度调节范围：0°~90°。
4、软件系统：至少包括用户管理、（游戏）训练、训练记录、（游戏）资源管理、用户档案、设置等部分。
5、评估量表：≥50个。
6、训练模式：至少八种，基本认知、感知觉、语言认知、数学、思维、社会行 为、艺术行为和综合认知，每种训练模式下应配置多种游戏。
7、游戏数量：≥30个游戏。
8、训练报告：能够根据训练的数据，生成整体的报告，支持导出和打印。
9、自定义游戏：可对部分游戏的训练内容修改调整。
10、训练内容应分为不同关卡和等级，适合不同程度的人群。
11、硬件配置：含处理器。
内存：≥8G。
硬盘：≥128G固态。

	14
	数字磨砂台
	/
	100,000.00
	2
	1、电脑配置：含处理器、内存≥16GB、硬盘≥250GB固态，支持触屏操作。
2、手托纵向运动范围：0～410mm，允差±50mm。
3、手托横向运动范围：0～760mm，允差±50mm。
4、手托额定载荷：不小于500N。
▲5、具有用户管理模块，可设置训练方案。
▲6、训练游戏：≥10种。
▲7、定位块：≥4个。
8、可根据使用者情况电动调节桌面高度。
9、支持训练报告打印。

	15
	系列哑铃
	/
	1,400.00
	10
	用途：进行肌力和医疗体操训练。
1、规格（mm）：≥500×500×1080
2、1磅2件、2磅4件、3磅4件、4磅4件、5磅4件。
3、材质：需采用型材、橡胶等。
4、结构形式：至少包含底座、脚轮、哑铃。

	16
	电动直立床（带足内外翻）
	二类
	25,000.00
	2
	1、电源：至少满足a.c.220V。频率：≥50Hz。
2、额定输入功率≥120VA。
3、控制方式：要求手柄点动控制。
4、床面离地高度：550mm，允差±50mm。
5、外形尺寸（长宽高）：2100mm×780mm×840mm，允差±50mm。
6、桌面尺寸（长宽）：700×500mm，允差±20mm。
▲7、床面直立角度：0°～90°可调（允差±5°）。
8、脚踏板：上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°）。内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°）。载重125kg持续时间1小时不变形，允差±10kg。
9、组成：至少包含床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。
10、床面额定载荷：135kg，允差±10kg。
▲11、要求配备4个脚轮能够通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。
12、要求配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。
▲13、电动推杆最大推力≥8000N。

	17
	多功能训练器
	/
	20,000.00
	1
	用途：组合训练，用于运动全身，改善全身关节活动范围。
1、规格（mm）：≥2900*2300*2400
2、组件：至少包含肩梯、踝关节训练器、滑轮吊环训练器、胸背部矫正运动器、复式墙拉力器、运动训练架、肋木。

	18
	手指功能组合训练箱
	/
	1,200.00
	13
	用途：组合训练患者眼一手协调功能，改善手指功能，提高手协调性、灵活性。
1、规格（mm）：≥550×400×140
2、木插棍外形尺寸及数量：
大Ф29（4根）；中Ф24（5根）；小Ф19（5根）
3、铁插棍外形尺寸（mm）及数量：
大：Ф8*60；中：Ф6*60；小：Ф4*60，各21个
4、螺栓外形尺寸及数量：M10×50（3只）、M8×50（2只）、M6×50（3只）
5、螺母外形尺寸及数量：M10（3只）、M8（3只）、M6（3只）
6、材质：需采用实木、多层板、玻璃、不锈钢等。

	19
	中医定向透药治疗仪
	二类
	6,000.00
	2
	1、低频调制频率0~150Hz；
2、中频脉冲工作频率4000±10%Hz。
3、输出强度0~99共100级步进可调。
4、定时时间：设定范围1～60分钟，默认20分钟。
5、治疗仪最大输出电流≤80mA（r.m.s）。
6、全中文显示，全触控操作。
7、实时显示治疗电流和波形。
8、要求输出波形载波波形为中频脉冲方波；输出波形为低频方波、锯齿波、三角波、棱形波、正弦波。
9、应具备按摩、导入、导入按摩三种治疗模式。
10、两路4通道输出，可同时治疗2人。
11、透药电流可以实时跟踪，有利可以于提高药物投入效率。
12、要求满足治疗仪通过非对称中频电流产生的电场，对药物离子产生定向的推动力，使药物中的有效成分更深入、更有效地透过皮肤快速的进入人体。
13、治疗处方应为中文显示，不少于20组专家治疗处方。
14、治疗仪的输入功率：≥80VA
15、安全类型：满足II类BF型
16、按运行模式分类：要求连续运行。
17、热疗温度：37℃～50℃

	20
	中药熏蒸床
	二类
	10,000.00
	1
	1、额定输入功率：1500W。
2、床体尺寸（长宽高）：2010×720×1070mm，允差±10%。
3、操作台尺寸（长宽高）：460×370×860mm，允差±10%。
4、治疗机温度：可在1～99℃范围设定，室温--45℃时为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。
5、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗结束应有提示音，加热装置可自动断电。
6、上水方式：要求自动，加热锅容积：≥5L。
▲7、具有雾化功能：单区雾化量大于40mL/h。
8、微电脑控制操作系统，应具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护。
9、舱内应具有单独停止加热按钮。
10、熏蒸加热区：满足三温区独立控制，加热装置应为厚膜管状加热器。
11、应具有双重超温保护功能。
12、熏蒸面积：≥1500×340mm，不少于11块熏蒸垫，可任意组合。
13、要求实现自动输送蒸汽，应采用多风道设计，确保每区熏蒸温度恒定、舒适。
14、治疗机防干烧装置：要求当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息。
15、独立的操作控制台，应采用机电分离式设计。
16、应具有臭氧消毒功能。
17、应具有工作状态提示、多重故障自检错误代码显示功能。

	21
	中药熏蒸机
	二类
	15,000.00
	1
	1、应具备双锅双控双喷头，满足双路独立控制，可以同时治疗两个病人。
2 、额定输入功率：≥2300W。
3、操作显示：≥7英寸液晶触摸屏。
4、外形尺寸（长宽高）：≥780×640×1250mm。
5、操作台距地面高度：960mm，允差±5mm。
6、预加热时间：≤15min。
7、功率调节：≥6档。
8、喷头旋转灵活、无卡滞：水平旋转360°，上下旋转110°，横向调节110°。
9、治疗时间：1～99min，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，应有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。
10、预热温度：70～99℃可调。
▲11、应采用三通道散热系统，保证设备安全稳定。
12、加液总容量：≥6L。
▲13、要求能够自动控制废液排放，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。
14、应具有自动漏电保护、自动防干烧功能（水位监测）。
▲15、应具有红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。
16、加热锅五重安全保护装置：至少包含报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。
17、泄压调节档位数≥3个：至少包含（50 kPa、80kPa、泄压档），第二路≥120kPa安全阀保护。
▲18、应采用吸水装置设计，防止喷头滴水。
19、应配有专门的蒸汽凝结水回收盒。
20、应具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。
21、应具有双重超温保护功能。
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	中频治疗仪
	二类
	3,000.00
	1
	1、额定输入功率：130VA。
2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。
3、尺寸（允差±20mm）：长380mm，宽310mm，高120mm。
4、显示方式：液晶显示（7英寸）。
5、输出通道：两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出。
6、中频频率为2kHz～10kHz，单一频率允差±10%。
7、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。
8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～250us，允差±10%。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。
10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。
11、具有60个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。
12、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。
13、干扰电性能
工作频率：4kHz，允差±10%。
调制频率：0.125Hz，允差±10%。
差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。
调幅度：0%、100%，允差±5%。
14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。。
15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。
16、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。
17、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。
18、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。
19、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。
20、治疗时间已在处方中，根据处方不同为20min、30min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。
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	低频治疗仪
	二类
	5,400.00
	1
	1、额定输入功率：≥35VA。
2、外形尺寸（长宽高）：≥360×340×200mm。
3、操作显示：要求触控操作，数码显示。
4、输出通道：三通道脉冲输出（每个通道分两路输出）。
5、输出波形：双向不对称方波。
6、单个脉冲能量：不超过300mJ。
7、治疗模式：至少包含完全失神经、部分失神经两种。
8、完全失神经：
▲8.1输出脉冲频率：500Hz,调制波频率0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%。
8.2脉冲宽度：应由至少5个1ms组成，调制波宽度10ms，允差±30%。
9、部分失神经：
▲9.1输出脉冲频率：0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%。
9.2脉冲宽度：10ms,允差±30%。
10、刺激仪在500Ω的负载电阻下，幅值最大50V,允差±15%。
11、治疗时间：0～99min可调，允差±10%，治疗时间结束应有蜂鸣器提示声，输出停止。


注：
1、 本项目设置★最高单价限价，投标人的报价不得超过最高单价限价，否则作无效投标处理；
2、 上述产品中涉及医疗器械的，须具备国家相关行业主管部门颁发的有效期内的医疗器械注册证（备案证），须载明于投标文件中，否则视作无效投标；
3、 本项目▲项为重要技术指标响应条款，投标人须根据要求提供相应的证明材料。若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则需提供下述任一材料均可（包括制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布的资料打印件、检测机构出具的检测报告、原厂DataSheet、说明书、手册、图纸、功能截图等）。未提供相关证明材料或提供的证明材料不能满足文件要求的，视为该项指标负偏离。

2、 供货与交付要求
1、交付时间：合同签订后20天。
2、交付地点：招标人指定地点。
3、包装运输：采用全新标准包装，具备防潮、防震、防破损措施；中标人承担全程运输、装卸及保险责任，途中损坏、丢失由中标人全额承担。

3、 安装调试要求
1、安装规范：中标人应严格按照产品说明书、国家康复设备安装规范，确保设备稳固、用电安全、符合消防规范。
2、调试内容：中标人应完成通电测试、功能校准、参数设置、安全保护装置全量测试，确保所有功能正常运行，噪音、精度符合参数要求。安装完成后进行试运行，期间出现故障的需重新进行调整。

4、 质量保证要求
1、所有设备均为全新未拆封正品，符合国家质量标准、行业规范及医疗器械监管要求。
2、中标人需提供设备的出厂合格证、检测报告等，确保全流程可追溯；
3、质保期：验收合格后2年。质保期内非人为损坏的故障，免费维修、更换零配件，所有费用由中标人承担。

5、 售后服务要求
1、响应要求：提供 7×24 小时技术支持热线，报修后1小时内响应，2小时内给出解决方案，24小时内到达现场解决；
2、维修保障：一般故障48小时内修复；72小时无法修复的，提供同档次备用机直至故障设备修复；
3、备品备件：配备了备品备件库，保障常用零配件供应。
4、技术服务：质保期内免费提供上门巡检、设备保养、功能校准服务等技术服务。带系统的设备，质保期内应提供免费系统升级、功能迭代服务。
5、培训要求：针对设备提供操作、维护、安全等相关内容的培训服务，应包括设备功能操作、日常使用规范、安全注意事项、日常清洁保养、简单故障排查、耗材更换方法、用电安全、应急停机操作、突发情况处置等。

6、 验收要求
招标人自行验收。以采购需求、投标文件、合同约定及国家行业标准为依据。双方共同开箱核验，核对设备型号、规格、数量、配件，查验产品合格证、注册证、说明书等资料，不合格产品当场退换。
中标人提交标的货物后负责完成产品的安装及摆放到位，安装结束后双方即时验收，验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延。如遇现场不能即时验收情况，由中标人方以正式邮件形式向招标人提交验收申请，招标人应在三日内进行数量、质量的验收并由指定验收人签字确认。
[bookmark: OLE_LINK9]项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织实施。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

7、 支付方式
付款方式：所有款项均以人民币结算，支付方式可为现金、支票、电汇方式；签订合同后30个工作日内，招标人支付合同价款的40%作为预付款，中标人在收到货款次日起进行生产，备货周期按已付款后的首日算起；中标人生产完成发货到现场后，并完成安装摆放指定位置后，经招标人验收合格后于30个工作日内向中标人支付总货款的60%。
具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。
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