ZC20260170  上海市同仁医院所需一体化病产床及普通产床公开招标项目   招标需求文件

上海市同仁医院所需一体化病产床及普通产床公开招标项目

招标需求文件

一、项目概况：

（一）设备名称及数量：一体化病产床4张，普通产床5张。

（二）设备用途：一体化病产床是集待产、分娩、产后恢复及新生儿护理于一体的产科核心设备，产妇全程无需换床，支持多体位调节与紧急转运，能满足三甲医院产科高危孕产妇的临床救治与安全需求。   

（三）本项目预算金额为人民币1120000元，经评审后投标报价超出预算金额的，作无效投标处理。

（招标需求文件中的“★”指标为必须满足项，必须按要求提供相应证明材料，否则其投标将被否决；“▲”指标为重要指标，每满足一项得2分，上限32分；其余指标为普通指标。“▲”重要指标需按要求提供相应证明材料；普通指标须按要求提供盖章的证明材料或盖章承诺函）

二、配置要求 

（一）配置清单：

1.一体化病产床：产床1张；搁腿架1付；脚蹬1付；床垫1套；输液架1件；电源线1件；床头板1件；辅助台1件；小辅助台1件；污物盆                            1件；防水垫2件；辅助控制器1付；大扶手1件。

2.普通产床：主机1台；搁腿架1付；污物盆1件；输液架1件；手持控制器1件；电源线1根。
（二）主要技术规格要求：

1.一体化病产床
1、床面长度≥1950mm;床面宽度≥850mm;

2、病床高度(不包含床垫）最高≥890mm、最低≤485mm ;

3、头部倾斜角度: 0～63°；

4、臀板单独电动上翘: 0～15° ；

5、脚板最大外摆角度：≥90°，脚板最大上折角度：≥90°；

★6、产床电机采用医用电机，电机数量≥4台，安全电压为DC24V;其中背板上下折转、坐板上下折转、背板座板连动、床体高低升降及搁腿架升降等部位调节方式为电机电动操作系统完成（提供说明书和技术白皮书并加盖制造商公章佐证）；

▲7、背板、座板、辅助台三段式床面设计，可开展≧20种分娩体位，适用不同产妇需求（提供投标产品分娩体位图片并加盖制造商公章佐证）；

8、脚腿部床面升降以及可隐藏腿部托架，托架为凸轮偏心轴快速锁定，非螺旋旋钮锁定。承重功能：整体承重:≥225kg；脚部承重（对于特殊人群的跪式检查，如孕妇，体重大，背部有疾病者:≥180kg），同时腿部升降行程≥200mm（提供检测报告证明文件）；

9、床垫部分：

9.1、接缝处采用激光无缝焊接技术，头脚部连接处具有V型切口（与床板所匹配）（更清楚的暴露会阴部，使得医生容易操作）；

▲9.2、床垫厚度≥130mm,采用分层减压设计，表层采用低密度海绵，带有按摩颗粒，底层为高密度海绵面；床垫表面采用纳米技术覆银离子涂层（提供抗菌检测报告并加盖制造商公章佐证），头部床垫外罩可套于床体背板上，可防止床垫滑动；

▲9.3、床垫与床板设有可靠卡扣固定，防止床垫移位系诶，（提供卡扣实物固定照片并加盖制造商公章佐证)；

10、床头板可直接拆卸，采用PE阻燃材料，模具一次性成型。长≥760mm，高≥380mmmm，厚≥40mm；

11、分体式护栏，高强度PP材质模具一次性注塑成型。长≥730mm，高≥325mm，厚≥55mm，护栏升降距离≥400mm，下降后完全隐藏于床面下方，实现零间隙转移，配有阻尼缓冲装置；

12、操作功能：

★12.1、配备有音乐分娩镇痛播放系统，柔和的音乐给产妇温馨、舒适的感受，护栏内侧键具有音量调节及切换音乐功能，可根据产妇喜好调节（提供盖章证明材料）；

▲12.2、护栏内外双侧均设有操作按钮，通过集成电路板控制，非薄膜开关控制（提供盖章证明材料）；

▲12.3、病人操作按钮具有锁定功能（提供实物固定照片并加盖制造商公章佐证）；

12.4、具备双侧即时单键CPR释放，提高抢救速度；

12.5、具备双侧即时单键头低脚高位（Trendelenburg体位）释放功能，配备助力倾斜装置，头部下降角度≥12°（提供产品说明书或技术彩页佐证）；

▲12.6、配备数字电量显示，可在不接通网电源继续使用产床的情况下，随时监控产床的电池电量使用情况（提供实物照片并加盖制造商公章佐证）；

13、整床具备最低反弹保护功能及后倾反弹保护功能；

▲14、床体底座两侧配备有线脚踏升降辅助控制器，具备防误触安全锁定功能，可操作整床上下升降（提供辅助控制器注册证和实物照片并加盖制造商公章佐证）；
15、附件部分：

▲15.1、原厂标配备用电池，电池容量≧7.2Ah（提供说明书并加盖制造商公章佐证）；

15.2、双侧即时分娩抓手，采用浸塑工艺（防滑、易清洗），可收于座板下方，拉起即自锁并设有一键式下放功能，拉手可前后移动≧150mm（提供实物图片并加盖制造商公章佐证）；

15.3、感应夜灯功能，具有手动和自动感应两种操作模式，护栏外侧设有三档亮度调节，便于产妇夜间下床活动；

15.4、配备污物盆，容积≥15L，可安装于脚板下方，具备上下升降功能，升降行程≥190mm，脱卸方便；配有环形扶手（提供检测报告证明文件）
▲15.5、医用静音脚轮，直径≥150mm，双侧中控三档位刹车装置，具有锁定、定向移动、万向移动功能。刹车踏板总长度≥250mm，单个踏板宽度≥60mm（提供盖章证明材料）；

▲16、整床为钢塑混合结构，整体床架静电喷涂工艺，喷涂表面具有抗菌防霉效果。涂层钢板抗碘伏、耐75%酒精、耐3%双氧水，耐氯化钠（提供第三方检测报告并加盖制造商公章佐证）；

17、床头设有四组防撞轮装置。双重防撞装置，防撞装置设置在防撞支架上，防止床头架前端部和侧部与障碍物碰撞，保护门、墙壁、床等物件；

▲18、护栏按键面板预设可扩展升级功能按键（提供实物照片并加盖制造商公章佐证），后续可根据临床需求扩展气囊、加热等功能；

▲19、床体不含RoHS目录中的有毒有害物质，确保产妇使用安全（提供第三方的检测报告并加盖制造商公章佐证）；

★20、产品使用期限≥10年（提供检测报告或产品说明书佐证，且保证提供的证明能体现出使用年限）。

2.普通产床
▲1、产床主机采用线性电机驱动，工作电压为DC24V安全电压，运行平稳，无需稳压器，操作安全平稳无噪音（提供盖章证明材料）；

2、床面尺寸长度≥1800mm，宽度≥750mm；

3、床面高度可电动升降，最低位≤620mm，最高位≥860mm，低初始位的产床可使产妇更加安全有效地上下床；

★4、背板、臀板、床面高低升降、前后倾、脚板等部位调节方式为电机电动操作系统完成（提供盖章证明材料）；

4.1背板上折角度：≥56°

4.2拉手折转角度：≥80°

4.3护栏升降距离：379mm±20mm

5、背板和臀板采用连动结构，操作背板角度的同时，臀板也同时达到一个合理的角度，使得产妇更加舒适；

6、底盘下采用直径≥125mm的医用脚轮，增加床体的制动稳定性，也使得床体移动和产妇转移更加方便；

7、头低脚高位便于孕妇大出血时的急救，后倾角度：≥8°；

▲8、脚板部位可以独立升降便于医护人员更多的分娩体位选择；脚板可通过电机电动操作，脚板升降行程：≥80mm，脚板外摆角度：≥90°，脚板上折角度：≥40°（提供盖章证明材料）；

▲9、配备可折叠或隐藏式辅助台面，支持产床与普通病床功能转换（提供盖章证明材料）；
10、台面采用优质PU皮革材质，一体模具发泡成型，表面平整无缝隙，具备防水防污性能（提供相关材质检测报告）；

▲11、产床电气控制系统及电子元器件符合RoHS环保指令要求（提供第三方检测报告或制造商声明佐证）；

★12、产品使用期限≥10年（提供检测报告或产品说明书佐证，且保证提供的证明能体现出使用年限）。

三、报价方式

（一）报价货币：人民币。

（二）报价应包括: 运至合同指定地点的设备费、运输费、装卸费、保险费、技术服务费（含培训费、安装指导与调试费、保修费）及完成采购所需的一切费用。

　

四、交货、付款及验收要求

（一）交货安装要求:合同签订之日起30日内交货、安装调试完毕。

投标人需提供全面合理的交货和安装方案，并承诺按照要求在限定时间内运输到交货地点；现场须配备物流送货人员，且有专人指挥，并能提供合理的设备保护措施；安装工程师须具有类似项目的安装履历（需提供合同关键页）。

（二）交货地点:指定交货地点。

（三）付款方式：合同签订后，所有设备货到现场，安装调试完毕，验收合格后六个月内业主方支付100%货款。
（四）验收要求：设备运至现场并安装完毕后，由业主方和安装单位共同对所供设备的外观、型号规格、数量等进行验收。交货时应提供设备的详尽技术资料图纸，包括样本资料、安装手册、操作使用说明书、设备维护保养的有关文件（均为印刷版及电子版）等。设备经用户验收合格签字后，并不能免除供应商对设备应承担的责任。若设备验收时有关技术参数不能满足询价要求，采购方有权要求更换并同时有权要求索赔。

五、售后服务

（一）整机质保期须≥6年，保修期过后的维修只能收取零配件费，免收维修费及差旅费。

（二）具有良好的售后服务网络，有配套的厂家办事处及售后工程师。

（三）有专业人员对我院临床操作人员进行专业的培训，并对我院维修工程师进行维护、维修培训。须提供全套操作手册和维修手册。



