长宁区民政局清池路养老院所需一批护理床公开招标项目

招标需求文件

- 一、项目概况

（一）采购清单

需采购多种类电动多功能护理床共338套(含床垫）（具体要求详见需求清单）、小桌板50套。

（二）采购用途

- 为满足入住老年群体多样化、高品质照护服务需求，加快提升新建养老院服务专业化、精细化程度，采用专业护理床开展日常照护工作，促进养老照护流程标准化、服务实施规范化、照护举措人性化，更好地为失能半失能、术后康复等老年群体提供体位调节、并发症预防、生活照料等精准化服务，全面提升新建养老院整体照护服务水平与核心竞争力。

- 项目预算

- 本项目预算金额为人民币2227500元，投标最高限价为1859000元，经评审后投标报价超出最高限价的，作无效投标处理。

- 其他信息

- 本项目专门面向中小企业采购，每床单价原则不超过5500元。

- 二、产品功能及参数要求

（一）通用要求：

- 1. 护理床需采用隐藏式护栏设计。

- #2. 护理床配件需包含适配的8CM厚度TPEE软3D床垫（2楼重度护理床配5CM厚度乳胶床垫）。

- ▲3. 护理床至少需具备背部升降、腿部升降、整体升降三大基础功能；部分品类需增加左右翻身、背腿联动功能。

- 4. 护理床床体应使用防静电、防水材质。

- ▲5. 护理床护栏升起后有效防护高度不低于30cm。

- #6.脚轮需采用独立刹车4吋（100mm）款式，且为静音万向轮。

- 7.油漆：底漆面漆均采用环保水性油漆，三底两面工艺封闭漆。

- ▲8. 护理床钢架最大承重须≥220kg。

（二）认知症专区护理床配置要求

- 1. 床位数量：91张。

- 2. 核心需求：全方位防坠落与安全防护。

- 3. 配置规格：

- （1）部件要求：需配置“全包围”式隐藏式护栏。除常规两侧护栏外，床头需有加高或内倾式防护设计，防止患者从床头缝隙滑落或攀爬；

- （2）外观要求：整体去医疗化，可采用木质纹理包边或暖色系软包，营造安静、温和的环境氛围；

- ▲（3）功能要求：三功能必须满足包括背部升降、腿部升降、背膝联动、整体升降，保证护理体位调整的便利性。

（三）失能照护区2楼（北楼）护理床配置要求

- 1. 床位数量：39张。

- 2. 核心需求：褥疮预防与重度护理支持。

- 3. 配置规格：

- （1）部件要求：除标准护栏外，可考虑配备防褥疮垫或压力分散型床垫；

- （2）外观要求：在满足功能的前提下，外观去医疗化，可采用硬质软包或木质包边，便于清洁消毒；

- ▲（3）功能要求：必须配备五功能，包括背部升降、腿部升降、背膝联动、整体升降、整体左翻身、整体右翻身功能。

- （四）普通照护区护理床配置要求

- 1. 床位数量：160张。

- 2. 核心需求：经济、耐用、人性化。

- 3. 配置规格：

- #（1）部件要求：床尾必须配备一体化扶手或抓握杆，便于老人起身、转移时借力，增强安全感和自主性。

- #（2）外观要求：参考采用“木质包边”或“仿木纹PVC包边”，彻底去医疗化，营造如家般的居住感。

（3）功能要求：至少为三功能基础款，五功能可根据预算选配。

（五）VIP双人间护理床配置要求

- 1. 床位数量：48张。

- 2. 核心需求：高端家庭感与舒适体验。

- 3. 配置规格：

- （1）尺寸要求：床位需适当加宽，提供更宽敞舒适的休息空间。

- （2）配件要求：所有床垫需加厚、偏硬、支撑性强，材质建议为高密度阻燃海绵或天然乳胶+独立袋装弹簧。

- （3）部件要求：护栏设计需精巧隐蔽，收起时与床体融合度更高。床尾扶手可设计为可收纳或装饰性更强的款式。

- #（4）外观要求：全软包床头及床尾，面料选用亲肤、耐磨的布艺或皮革，设计精美，造型更像高级家用床。

- 三、质量标准

- 所提供产品质量应满足国家或行业标准的要求，国家标准与行业标准规定相矛盾的，按最高标准或最有利于工程质量标准执行。投标方必须保证所供产品为全新的合格产品，产品的型号、品牌及厂家必须与投标书所示的型号、品牌及厂家一致。

（一）提供钢材产品质量保证书；

（二）提供电机的检验检测报告；提供电机认证证书；

（三）提供油漆的底漆、面漆的第三方检验检测报告；

（四）提供塑粉抗菌性能的CNAS检验检测报告，包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种甲型副伤寒血清型、肠沙门氏菌肠亚种乙型副伤寒血清型；

（五）提供防褥疮垫的第一类医疗器械备案凭证和第一类医疗器械备案信息表。

- 四、交付时间

- 合同签订后，45个工作日内完成供货、安装，调试。

- 五、验收要求

- （一）验收期限：采购人将在中标方安装结束之后7个日历日内组建验收小组完成设备验收。

- （二）验收标准：遵循产品相应的国家标准、招标文件中的技术要求、厂家的产品样本及甲方设计等要求。

- （三）验收方法：由采购人组织有关专家组成验收小组，现场查验质量、性能是否符合要求，产品若有质量问题、瑕疵，中标方应立即更换或调试。中标方应指派能够满足采购人安装需求及时间要求的专职人员到达现场负责本项目产品的安装调试，安装调试人员按照国家现行的安装验收规范实施。中标方应保证其产品在正确安装条件下，使用效果达到行业标准及以上。

- 六、售后服务要求

- （一）到货安装要求：中标方须对各安装场地内其他产品、设施进行良好保护措施。如若造成损坏，照价赔偿。已安装产品未交付采购人验收合格之前，中标方负责已安装产品的保护工作，安装期间若发生损坏，中标方应自费予以修复。同时中标方应提供随机资料，包括产品说明书、产品合格证、配件清单与装箱单等。

- （二）保修时间：本项目自验收合格之日起整体质保5 年，质保期内产生的人工和配件等一切费用包含在投标报价中。

- （三）维修承诺：质保期内提供免费维修、免费更换零部件、免费上门服务，不向招标方收取任何费用（包括但不限于人工、配件、交通、工时费）。

- （四）故障响应时间：中标方负责质量保修期内的售后服务，如采购产品需要维修，中标方应在 12 小时内解决。如采购产品需要更换配件的，中标方应在48 小时内解决。

- （五）保养要求：中标方每半年对合同产品进行免费检测保养。

- （六）维修费用：质保期期满过后，中标方仍有义务对甲方所购产品进行维修。如涉及更换零部件的情况，中标方向采购人所报原厂配件单价不能高于市场平均价。

（七）产品责任险：中标方提供所投产品的产品责任保险。

- 七、报价要求

- 报价内容应包含防褥疮床垫、小桌板、可拆卸护栏等护理床基础配套设施。

- 八、付款方式

- 合同签订后30个工作日内支付合同金额30%款项，设备到货且安装调试验收合格后，支付合同金额的剩余70%。在采购合同中明确资金支付的方式、时间和条件，并明确逾期支付资金的违约责任。

- 附：需求清单

| 序号 | 产品名称 | 参考图 （图片不为最终实物，仅做参考） | 材质工艺 | 规格尺寸（mm） | 单位 | 数量 | 板面/油漆颜色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认知症专区 电动3功能实木护理床 |  | 1.护理床功能：床体通过背部、腿部电机、升降电机，实现背部角度升降、腿部角度升降、背腿联动、高度整体升降（床面离地升降：最低≤400mm，最高≥650mm）；床头床尾板可快速拆卸移除。 2.护理床钢架：最大承重：220kg。床架塑粉处理。四周钢架，钢腿50*50，钢壁厚1.2-1.5，四折格栅床面（背、臀、腿、脚部床面），厚度0.9； 3.护栏：全封闭木护栏（4根）、护栏配件（4组）。 4.护理床包围： 床头/床尾：橡胶木实木贴白蜡木木皮，板厚36mm；； 5.脚轮：独立脚轮独立刹车4吋（100mm） 6.油漆：底漆面漆均采用环保水性油漆，三底两面工艺封闭漆 7.床垫：8CM厚度TPEE软3D床垫（8CM厚度乳胶床垫可选）（提供防褥疮垫第一类医疗器械备案凭证和第一类医疗器械备案信息表） 8.电机：3电机质保5年 | 外框尺寸：W1030*D2100*H850~H1200 床框尺寸：2000*900mm | 套 | 91 | 能根据家具色调定制 | 1、根据认知症照顾要求 2、含运输安装、床和电机质保五年 |
| 2 | 8-9楼双人间 电动3功能实木护理床(加宽) |  | - 护理床功能：床体通过背部、腿部电机、升降电机，实现背部角度升降、腿部角度升降、背腿联动、高度整体升降（床面离地升降：最低≤400mm，最高≥650mm）；床头床尾板可快速拆卸移除。 2.护理床钢架：最大承重：220kg。床架塑粉处理。四周钢架，钢腿50*50，钢壁厚1.2-1.5，四折格栅床面（背、臀、腿、脚部床面），厚度0.9；（涂料采用优质抗菌粉末，能够抵抗≥99%大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌以及肠沙门氏菌肠亚种甲型副伤寒血清型、肠沙门氏菌肠亚种乙型副伤寒血清型，提供CNAS检验检测报告） - 3.护栏：插栏式护栏 430（H）*945（L）mm。每床有2支钢结构插拔式护栏，横杆位置采用PVC木纹工艺，前后位置可调，可辅助长者起身站立；不使用时可收纳，有效利用护理空间，美观实用。 4.护理床包围： 床头/床尾：橡胶木实木贴白蜡木木皮，板厚28mm； 床侧板：实木多层板； 床软包：高回弹海绵填充，超纤皮/三方布艺面料； 5.脚轮：独立脚轮独立刹车4吋（100mm）。 6.油漆：底漆面漆均采用环保水性油漆，三底两面工艺封闭漆。 7.床垫：8CM厚度TPEE软3D床垫（8CM厚度乳胶床垫可选） 8.电机：3电机质保5年； 9.床面宽度：加宽床面，床面净宽度≥1100mm； | 外框尺寸：W1200*D2100*H1200mm 床框尺寸：2000*1100mm | 套 | 48 | 能根据家具色调定制 | 1、根据VIP床位的舒适性要求加宽 2、含运输安装、床和电机质保五年 |
| 3 | 2楼重度护理 电动5功能实木护理床 |  | 1.护理床功能：床体通过背部、腿部电机、升降电机，实现背部角度升降、腿部角度升降、背腿联动、高度整体升降（床面离地升降：最低≤400mm，最高≥650mm），左翻身，右翻身，床头床尾板可快速拆卸移除。 2.护理床钢架：最大承重：220kg。床架塑粉处理。四周钢架，钢腿50*50，钢壁厚1.2-1.5，四折格栅床面（背、臀、腿、脚部床面），厚度0.9； 3.护栏：全封闭木护栏（4根）、护栏配件（4组）。 4.木质包围： 床头/床尾：橡胶木实木贴白蜡木木皮，板厚36mm； 5.脚轮：独立脚轮独立刹车4吋（100mm）。 6.油漆：底漆面漆均采用环保水性油漆，三底两面工艺封闭漆。 7.床垫：5CM厚度TPEE软3D床垫（5CM厚度乳胶床垫可选） 8.电机：4电机质保5年； | 外框尺寸：W1030*D2100*H850~H1200 床框尺寸：2000*900mm | 套 | 39 | 能根据家具色调定制 | 1、根据全卧床老人实际需求采用5功能可翻身功能。 2、含运输安装、床和电机质保五年 |
| 4 | 3-7楼常规照护 电动3功能实木护理床 |  | 1.护理床功能：床体通过背部、腿部电机、升降电机，实现背部角度升降、腿部角度升降、背腿联动、高度整体升降（床面离地升降：最低≤400mm，最高≥650mm）；床头床尾板可快速拆卸移除。 2.护理床钢架：最大承重：220kg。床架塑粉处理。四周钢架，钢腿50*50，钢壁厚1.2-1.5，四折格栅床面（背、臀、腿、脚部床面），厚度0.9； 3.护栏：6档折叠护栏（加厚），木纹色，离床面高度不低于300mm。 4.护理床包围： 床头/床尾：橡胶木实木贴白蜡木木皮，板厚28mm； 床侧板：实木多层板； 床软包：高回弹海绵填充，超纤皮/三方布艺面料； 5.脚轮：独立脚轮独立刹车4吋（100mm）。 6.油漆：底漆面漆均采用环保水性油漆，三底两面工艺封闭漆。 7.床垫：8CM厚度TPEE软3D床垫（8CM厚度乳胶床垫可选） 8.电机：3电机质保5年； | 外框尺寸：W1030*D2100*H850~H1200 床框尺寸：2000*900mm | 套 | 160 | 能根据家具色调定制 | 1、根据活力老人标配 2、含运输安装、床和电机质保五年 |
| 5 | 小桌板 |  | 1、外形尺寸：770*380*750-1050mm，桌面尺寸：770*380*12mm，底座高度：80mm，进深：540mm； 2、面板为12mm阻燃中密度纤维板，双面三聚氰胺贴面； 3、高度可液压调节，调节范围：750-1050mm。 4、配置4个带刹车静音脚轮。 5、内管采用表面环保镀锌，外管和底座表面采用环保喷塑。 6、安全负载：20kg。 | 770*380*750~1050mmmm | 套 | 50 | 能根据家具色调定制 |  |