ZC20260013  长宁区精神卫生中心所需CT系统公开招标项目           需求文件

长宁区精神卫生中心所需CT系统公开招标项目
招标需求文件

一、项目概况：

（一）设备名称及数量：64排128层螺旋CT系统1套。
（二）设备用途：在不改变机房的前提下更新现有CT机，主要用于全身疾病的扫描与诊断。能进行头部，颈部，胸部，腹部，四肢等全身各部位及器官的检查。要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。   

（三）本项目预算金额为人民币6000000元，投标最高限价为5500000元，经评审后投标报价超出最高限价的，作无效投标处理。

（招标需求文件中的“★”指标为必须满足项，且必须提供盖章的证明材料（厂家证明或者检测报告等），否则其投标将被否决；“▲”指标为关键指标，每满足一项得3分，上限30分；“#”指标为普通指标，每满足一项得1分，上限10分。“▲”关键指标需提供盖章的证明材料（厂家的技术参数表或检测报告等）；“#”普通指标须提供盖章的证明材料或相应的盖章承诺函）

二、配置要求 

（一）★配置清单：

64排128层螺旋CT系统1套（含各项临床高级应用软件全套，主机不少于3年整机保修），其中需包含专用高压注射器1套，专用高级人体工程力学工作台桌椅2套，医用诊断屏2兆3台，CT防辐射衣和防辐射移动推车、抢救车各一套。

（二）场地相关配套要求：

含原有CT机拆除费用，场地修复费用，电路改造费用，相关辐射环评，以及卫监、环评等相关部门变更办理所有手续的费用。
（三）CT主机主要设备技术规格：
	序号
	招标要求

	1.
	设备名称：64排128层螺旋CT系统

	1.1
	设备数量：一套

	1.2
	设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究

	1.3
	制造厂商：投标人说明

	1.4
	设备型号：投标人说明，要求最新机型和最新的硬件、软件版本

	1.5
	资质要求：同时具备NMPA、FDA、CE认证资质

	
	

	2.
	主要技术规格

	2.1
	扫描架系统

	▲2.1.1
	扫描架孔径：≥72cm

	2.1.2
	驱动方式：投标人说明

	2.1.3
	滑环类型：低压滑环

	2.1.4
	冷却方式：高效风冷（如有水冷机请加配）

	2.1.5
	探测器类型：新型探测器

	#2.1.6
	探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm

	2.1.7
	采用动态双焦点技术：标准

	2.1.8
	最薄采集层厚：≤0.625mm

	2.1.9
	两套CT操作系统，可在主机操控台进行CT扫描操作，也可在扫描床通过机架触控面板进行CT扫描操作

	2.1.10
	可在扫描床旁进行患者体位、扫描协议选择等操作

	#2.1.11
	机架配备触控屏，数量：≥2，支持触控和手势操作

	★2.1.12
	CT 生产厂家具备自主研发生产及使用同品牌原厂CT球管的能力。

	▲2.1.13
	高压发生器与主机同品牌

	▲2.1.14
	探测器与主机同品牌

	
	

	2.2
	扫描床系统

	2.2.1
	病人床可扫描垂直升降范围：≥45cm

	2.2.2
	病人床可扫描垂直升降最低高度：≤53cm

	▲2.2.3
	病人床水平可扫描范围：≥186cm

	▲2.2.4
	病人床水平移动最高速度：≥300mm/s

	2.2.5
	病人床水平移动最低速度：≤1mm/s

	2.2.6
	病人床承重量：≥205kg

	
	

	2.3
	X线球管及高压发生器

	#2.3.1
	球管阳极物理热容量（非等效）：≥8.0MHU

	▲2.3.2
	球管阳极散热率：≥1600kHU/min

	▲2.3.3
	球管电流设置：5－667mA

	#2.3.4
	球管最大电流：≥667mA

	▲2.3.5
	球管最小电流：≤5mA

	2.3.6
	球管电流递增幅度：≤1mA

	2.3.7
	球管最大电压：≥140KV

	#2.3.8
	球管最小电压：≤70KV

	▲2.3.9
	球管大焦点：1.0×1.0mm

	#2.3.10
	球管小焦点：0.5×1.0mm

	2.3.11
	球管类型：动态飞焦点球管，球管有效热容量：≥25MHU

	2.3.12
	发生器功率：≥72kW

	2.3.13
	球管阳极靶面直径：≥200mm

	
	

	2.4
	扫描参数和图像质量

	2.4.1
	最短扫描时间：≤0.4s/360°

	2.4.2
	具备128层/圈扫描成像技术

	2.4.3
	重建视野：5~50cm

	2.4.4
	螺距连续可调：0.15-1.5 

	#2.4.5
	单次连续螺旋扫描：≥120秒

	2.4.6
	X-Y轴空间分辨率：≥16LP/cm@0%MTF

	2.4.7
	密度分辨率：≤4mm@0.3%

	▲2.4.8
	噪声：≤0.18%

	2.4.9
	CT值范围：-1024到+3071

	2.4.10
	标准图像重建矩阵：≥512×512

	#2.4.11
	高图像重建矩阵：≥768×768

	#2.4.12
	超高图像重建矩阵：≥1024X1024

	2.4.13
	FBP图像重建速度：≥60幅/秒

	
	

	2.5
	计算机

	2.5.1
	主CPU型号：最新规格型号

	2.5.2
	内存：≥64GB

	2.5.3
	计算机主频：≥ 2.2GHz*24核

	2.5.4
	硬盘容量：≥ 4TB

	2.5.5
	图像存储量：≥2,600,000幅(512矩阵不压缩图像)

	2.5.6
	存储系统：DVD-RW

	2.5.7
	图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能

	2.5.8
	自动语言提示功能：标配

	2.5.9
	操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D SVA：标配

	#2.5.10
	主控台配备双屏显示器

	
	

	2.6
	临床应用软件

	2.6.1
	专业测量手段

	2.6.2
	体积测量

	2.6.3
	空间测量

	2.6.4
	高度差测量

	2.6.5
	图像数据输出

	2.6.6
	光盘刻录自带光盘剩余容量提示，可刻录DICOM图像光盘并自动生成光盘号

	2.6.7
	可制作MPEG、AVI、BMP等多种制式光盘

	2.6.8
	自带DICOM VIEWER

	2.6.9
	可在任何PC上回放光盘

	2.6.10
	激光相机DICOM Printer接口

	2.6.11
	输出自定义特殊布局胶片

	2.6.12
	冗余打印功能

	2.6.13
	实现多病人影像在同一胶片上打印

	2.6.14
	最大密度投影（MIP）

	2.6.15
	最小密度投影MinP

	2.6.16
	多平面重组(MPR)

	2.6.17
	表面重建（SSD）

	2.6.18
	高级容积处理软件VR

	2.6.19
	任意曲面重建CVMPR

	2.6.20
	仿真内窥镜功能（VE）

	2.6.21
	血管扫描成像功能

	2.6.22
	主控台可在扫描后直接得到容积图像

	2.6.23
	头部扫描自动校正功能

	2.6.24
	三维处理软件

	2.6.25
	透明化显示技术

	2.6.26
	自动窗宽窗位成像

	2.6.27
	血管拉直分析功能

	2.6.28
	高级血管自动量化分析功能

	2.6.29
	自动探测分析血管

	2.6.30
	血管狭窄测量分析功能

	2.6.31
	全自动骨骼血管分离功能

	2.6.32
	智能重叠组织选择性切割功能

	2.6.33
	全自动血管解剖识别功能

	2.6.34
	随鼠标指针自动显示全身主要血管名称功能

	2.6.35
	全自动血管分析功能

	2.6.36
	全自动血管狭窄评估功能

	2.6.37
	躯干、四肢自动去骨、血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能

	2.6.38
	后颅窝伪影校正功能

	2.6.39
	自动脑出血量定量分析功能

	2.6.40
	头颅自动去骨功能

	2.6.41
	全自动头颅血管解剖识别

	2.6.42
	全自动头颅血管分析功能

	2.6.43
	头颅自动去骨、头颈部血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能

	2.6.44
	自动多平面成像功能

	2.6.45
	高级容积漫游功能

	2.6.46
	电影浏览软件包

	2.6.47
	一键式多功能图像处理

	2.6.48
	一键式VR图像阈值转换

	2.6.49
	一键式CTA去骨功能

	2.6.50
	自动一键式去骨CT血管重建

	2.6.51
	自动评价和测量分析血管功能

	2.6.52
	分析数据至少含概：血管长度、 管腔最大/最小直径 、管腔最大/最小截面面积等

	2.6.53
	组织和器官定量分析功能

	2.6.54
	动态层厚和边缘锐化匹配功能

	2.6.55
	三维CT仿真内窥镜显示功能：能多角度显示腔道器官内部和外部结构，并能完成动态内窥镜和动态三维评价

	2.6.56
	CT血管内窥镜漫游功能

	2.6.57
	椎管内窥镜功能

	2.6.58
	肺部成像优化功能

	2.6.59
	肺纹理增强功能

	2.6.60
	肺函数成像种类≥8种

	2.6.61
	低剂量肺普查功能

	2.6.62
	Ｘ线优化滤过功能及装置

	2.6.63
	呼吸控制语音提示

	2.6.64
	CT电影CINE（≥30幅/秒）

	2.6.65
	三维CT内镜CTE

	2.6.66
	动态扫描CT时间密度曲线

	2.6.67
	容积伪影去除功能

	2.6.68
	实时一次注射扫描自动造影剂跟踪

	2.6.69
	自动造影剂跟踪适用全身任何血管CT造影检查

	2.6.79
	为保证检查准确性，启动正式增强扫描方式具备自动和手动

	2.6.80
	实时螺旋重建成像

	2.6.81
	自动mA选择功能

	2.6.82
	动态mA调制功能

	2.6.83
	实时智能剂量调控功能

	2.6.84
	个性化设置模式

	2.6.85
	适合多种扫描模式

	2.6.86
	智能低剂量控制扫描功能

	2.6.87
	婴幼儿扫描专用功能包

	2.6.88
	自动相关层面图像显示功能

	2.6.89
	自动照相功能

	
	

	2.7
	微辐射平台

	2.7.1
	提供最新最先进的微辐射影像重建技术

	2.7.2
	提供投影空间和图像空间的双空间微辐射重建技术

	2.7.3
	提供多模型影像重建技术

	2.7.4
	具备3D多频校正技术预防图像NPS(噪声功率谱)偏移

	2.7.5
	具备无蜡像状伪影成像技术

	2.7.6
	具备低光子无伪影成像技术

	
	

	2.8
	高级金属伪影去除平台

	2.8.1
	提供最新最先进的去金属伪影技术

	2.8.2
	有效消除金属物导致的条状伪影和暗带区域

	2.8.3
	可有效降低复杂、较大金属植入物伪影

	2.8.4
	可生成原始图像和去伪影后图像两组数据

	2.8.5
	去除金属伪影同时减低图像噪声

	2.8.6
	一次扫描完成去金属伪影，不需要额外扫描

	2.8.7
	在不增加扫描剂量的前提下去除金属伪影

	2.8.8
	自动去除金属伪影，不需要额外后处理

	
	


三、报价方式

（一）报价货币：人民币。
（二）报价应包括: 运至合同指定地点的设备费、运输费、装卸费、保险费、技术服务费（含设计联络费、培训费、安装指导与调试费、保修费、与HIS和PASS软件对接接口所有费用）及完成采购所需的一切费用。

（三）需附零配件及易耗品优惠价格清单（提供详细的零配件及消耗品价格清单；配套消耗品价格要低于国内相同设备用户）。

　

四、交货、付款及验收要求

（一）交货安装要求:合同签订之日起30日内交货、安装调试完毕。

投标人需提供全面合理的交货拆除和安装方案，并承诺按照要求在限定时间内运输到交货地点；现场须配备物流送货人员，且有专人指挥，并能提供合理的设备保护措施；安装工程师须具有类似项目的安装履历（需提供合同关键页）。
（二）交货地点:指定交货地点。
（三）付款方式：合同签订后，所有设备货到现场，安装调试完毕，验收合格后采购方30日内一次付清剩余货款。
（四）验收要求：设备运至现场并安装完毕后，由业主方和安装单位共同对所供设备的外观、型号规格、数量等进行验收。交货时应提供设备的详尽技术资料图纸，包括样本资料、安装手册、操作使用说明书、设备维护保养的有关文件（均为印刷版及电子版）等。设备经用户验收合格签字后，并不能免除供应商对设备应承担的责任。若设备验收时有关技术参数不能满足询价要求，采购方有权要求更换并同时有权要求索赔。

五、售后服务

（一）所有设备提供3年原厂免费保修，保修期过后的维修只能收取零配件费，免收维修费及差旅费。由生产厂家提供售后服务(厂家提供承诺书)，24小时维修到位。否则因延误造成的损失由供货方负担。

（二）具有良好的售后服务网络，有配套的厂家办事处及售后工程师。

（三）5年内免费提供我院软件升级（供应商应保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与用户无关）。

（四）有专业人员对我院临床操作人员进行专业的培训，并对我院维修工程师进行维护、维修培训。须提供全套操作手册和维修手册。



