## Sheet2
设备采购需求
设备名称：彩色超声诊断系统
采购编号：0626-00007947 预算总价：1200000元
预算单价：1200000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 þ第三类
面向企业分类：□ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
☑ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品： □是 ☑ 否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、 主要功能与目标
1.1 | 全面覆盖腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿及儿科、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中、造影、介入等多领域临床诊断，并支持科研教学工作，具备持续升级能力，可满足开展新技术应用的需求，为辖区居民提供优质医疗服务。
二、重要技术参数
2.1 | 造影时间强度曲线定量分析 |  |  | 4 | 是
2.2 | 具备囊实性结构鉴别技术 |  |  | 4 | 是
2.3 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，并可在触摸屏上进行调节，B/M 可独立调节；TGC 调节：图像实时或冻结后均可以调节TGC，优化图像。 |  |  | 4 | 是
2.4 | 计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置 |  |  | 4 | 是
2.5 | 具备三维血流成像技术，结合血流速度和能量信号，通过算法模拟光照，在二维探头下实现三维立体血流显示。提高血流空间分辨率。5档可调：关闭、低、中、高、最大 |  |  | 4 | 是
2.6 | 至少配备四把探头，腹部凸阵探头、血管/小器官线阵探头、心脏相控阵探头、腔内微凸探头 |  |  | 5 | 是
主要技术数参数小计分值 |  |  |  | 25
三、一般技术参数
3.1 | 配置≥21英寸,高分辨率≥1080p,逐行扫描无闪烁平板液晶彩色显示器，支持宽视角、任意旋转及前后折叠； |  |  | 0.5 | 否
| 配备≥12英寸液晶触控操作面板，支持触屏翻页与参数调节，面板可高度调整及720°旋转 |  |  | 0.5
3.2 | 具备脉冲优化处理、接收波束并行处理、自适应增益补偿技术；配备数字化二维灰阶成像、彩色多普勒、频谱多普勒（含PW、CW、HPRF）、能量血流成像单元 |  |  | 0.5 | 否
3.3 | 具备智能聚焦技术，焦点区域可随深度按图像比例自动优化，模式切换后保持原聚焦深度，搭载新一代算法智能实时图像优化技术，结合空间复合成像，可同时作用于发射和接收，可达≥9线偏转（作曲别针试验），全程自动优化图像像素，提升图像质量与扫查效率 |  |  | 0.5 | 否
3.4 | 动态范围≥330dB |  |  | 0.5 | 否
3.5 | 具备自适应核磁像素优化技术，可改善边界显示、提高分辨率、减少伪像，支持所有成像探头，分级调节≥5级 |  |  | 0.5 | 否
3.6 | 具备反向脉冲谐波技术，谐波频率明确显示且可视可调，配备造影剂二次谐波成像单元，支持低MI实时灌注成像与高MI造影成像，采用脉冲反相谐波、能量调制、多脉冲序列谐波造影技术，可与复合成像、核磁像素优化技术联合使用 |  |  | 0.5 | 否
3.7 | 造影成像支持实时双幅对比与同步测量，可满足腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、前列腺、经阴道妇科等临床检查需求，具备实时二同步/三同步成像功能 |  |  | 0.5 | 否
3.8 | 具备造影定量分析组织运动追踪技术，结合造影及微视血流成像技术可实时追踪被定量组织，且配备造影计时器。 |  |  | 0.5 | 否
3.9 | 具备超宽视野成像扫描技术、测量功能及电影回放功能，适配线阵、凸阵及容积探头 |  |  | 0.5 | 否
3.1 | 具备智能解剖自动产科测量功能，支持单键完成双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长度等常规测量；配备浅表及腔内弹性成像功能，主机内置一体化实时弹性定量分析系统，可实现弹性图像直径面积对比、动态弹性应变分析及动态弹性参数成像 |  |  | 1 | 否
3.11 | 具备智能多普勒血管检查技术，可单键优化二维及多普勒图像质量，自动调整取样框、取样门的角度与位置； |  |  | 0.5 | 否
3.12 | 具备脑卒中诊断相关技术，能自动记录颈总动脉、颈内动脉近/中/远端血流速度，自动获取血流峰值速度并计算峰值速度比 |  |  | 0.5 | 否
3.13 | 具备血流自动追踪技术，可自动优化彩色图像与频谱测量结果；支持多脏器检查条件预置，简化操作调节步骤。 |  |  | 0.5 | 否
3.14 | 具备肝脏脂肪定量分析功能，基于超声回波衰减程度实时评估肝组织脂肪沉积；配备超声声速自动校正技术，支持肥胖患者乳腺检查，可分级调节并提供专用预置条件 |  |  | 0.5 | 否
3.15 | 支持数字化图像采集、回放、存储及实时图像传输，具备JPEG解压缩与参数编程功能；配置硬盘≥500G，支持DVD/USB存储模式，电影回放时长≥10分钟；具备病案管理与工作站参数编程功能，配备VCR、外部视频、RGB输入及复合视频、S-视频、DP高清输出接口 |  |  | 1 | 否
3.16 | 医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 |  |  | 0.5 | 否
3.17 | 频谱多普勒显示模式至少包含脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒；最低测量速度≤0.25mm/s（非噪音信号）； |  |  | 1 | 否
| 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调，零位移动≥16级； |  |  | 1 | 否
| 显示控制支持反转显示（上/下）、零移位、B-刷新、D扩展、B/D扩展、局放及移位；可实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |  |  | 1 | 否
3.18 | 彩色多普勒的显示方式包括速度图、能量图、方向性能量图； 扫描速率要求：凸阵探头在全视野深度≥18cm时，彩色扫描帧率≥13Hz； 支持显示彩色多普勒能量图（CDE/CPI）、组织多普勒（TDI）； 显示控制功能涵盖零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |  |  | 1 | 否
3.19 | 超宽频带探头，最高频率≥12MHz,二维、彩色、多普勒均可独立变频； |  |  | 0.5 | 否
| 类型：线阵、凸阵、相控阵、小微凸 具有腹部、儿科、浅表、心脏、腔内等全面应用领域 |  |  | 0.5 | 否
3.2 | 内置一体化超声工作站，支持AVI、BMP、JPEG数字化存储，兼容DVD‑RW、USB存储，配置≥6个USB接口，支持高速图像传输 |  |  | 0.5 | 否
一般技术数参数小计分值 |  |  |  | 15
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配件 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | （一） | 硬件
|  | 1 | 主机 | 2 | 1台
|  | 2 | 腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz） | 2 | 1把
|  | 3 | 血管/小器官线阵探头（5.0-12.0MHz） | 2 | 1把
|  | 4 | 心脏相控阵探头（2.0-4.0MHz） | 1 | 1把
|  | 5 | 腔内微凸阵探头（4.0-9.0MHz） | 1 | 1把
|  | （二） | 软件
|  | 1 | 全身造影 |  | 1套
|  | 2 | 弹性成像 |  | 1套
|  | 3 | 微血流成像 |  | 1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 |  | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 |  | √需要 □不需要
货物按招标方需求运输、搬运至安装地点，安装完成后移交招标方。
4.4 | 调试 |  | 在货物到达使用单位后，供货方应在7天内派工程技术人员到达现场，在甲方人员在场的情况下，在指定场地进行开箱清点货物，并对货物进行安装、调试并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 |  | 随设备附带有装机手册、使用说明书等。
4.6 | 技术培训 |  | 现场培训：供应商应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方案 |  | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 |  | 接到招标人报修之后，2小时内响应，24小时到达现场。需提供24小时400免费服务电话提供在线技术咨询，故障须在3天内修复,期间提供备用机。
5.2 | 服务内容与计划 |  | （1）提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构； （2）厂家承诺承担设备安装、正常使用相关配套安装设施。
5.3 | 维保内容与价格 |  | 保修期外的整机年度保修合同≤设备总价的6%，保修期内的年度定期预防性维护保养次数，不得少于2次。
5.4 | 备品备件供货与价格 |  | 保修期外供货方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，提供主要零配件、消耗品清单及成交价格（不得超过市场成交价8折），不收取维修人工费和差旅费。
5.6 | 维修机构 |  | 服务区内有制造商授权工程师（提供制造商授权工程师证书或相关资质证明）。
5.7 | 其他 |  | 投标人报价应包含但不限于完成本项目的设备购置费、运输费、安装调试、验收、质保期运行维护、测试费、培训费、流量费、售后服务和税金、接口费等一切费用，招标人后期不再追加预算。
六、综合实力
6.1 | 投标人所投产品需确保产品运行稳定性高、返修率低。投标人需有相应的服务质量管理能力。确保制造商还需具有自主研发能力、产品制造能力、供应链管理能力。
七、近三年类似项目业绩
7.1 | 投标人需提供所投产品或同品牌类似产品近三年以来的销售业绩。
八、商务要求
8.1 | 交付地址 |  | 上海市静安区洛川东路151号
8.2 | 交付日期 |  | 自合同签订生效之日起30天以内完成设备安装且验收合格。
8.3 | 交付状态 |  | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
8.4 | 付款要求 |  | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
8.5 | 质量保证期 |  | (1)设备自验收之日起，厂方提供整机（含探头）免费保修≥3年（需厂方、供应商同时提供保修证明材料）。 (2)保修期内厂方需为甲方提供设备故障排除及定期维护保养，其中包含人工服务费、差旅费、维修备件费及仓储运输费等。保修期满后,厂方应继续负责设备的零备件供应和设备维修。
8.6 | 质保金 |  | 不收取
8.7 | 履约保证金 |  | 不收取