## Sheet1
设备采购需求
设备名称：X射线计算机体层摄影设备
采购编号： 预算总价：500万元
预算单价：500万元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于神经系统、消化系统、血管成像、泌尿生殖系统、脊柱脊髓系统、骨关节系统等的计算机断层成像，可为临床提供先进的功能分析，以满足全身CT扫描的临床应用和临床研究。
二、关键技术参数（标记★，影响设备目标的实现，每条指标均需有三个品牌满足，不设置分值，不满足即为废标）
1 | ★最快扫描速度（360度非等效）≤0.35s |  |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度≥40mm |  |  | 4 | 是
2 | 探测器Z轴方向排列数≥64排 |  |  | 4 | 是
3 | 球管焦点到等中心点的距离≤56cm |  |  | 4 | 是
4 | 球管焦点到探测器的距离≤103cm |  |  | 4 | 是
5 | 球管热容量≥7MHU |  |  | 4 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
四、一般技术参数
1.1 | 最小扫描层厚≤0.625mm |  |  | 1 | 是
1.2 | 每排探测器物理个数≥848个 |  |  | 1 | 是
1.3 | 探测器单元总数：≥54272个 |  |  | 1 | 否
1.4 | 球管小焦点大小≤0.6mm×0.8mm |  |  | 1 | 是
1.5 | 球管大焦点大小≤0.9mm×1.0mm |  |  | 1 | 是
1.6 | 机架端配备智能触摸屏，触摸屏尺寸≥12英寸 |  |  | 1 | 否
1.7 | 检查床最大扫描范围≥1730mm |  |  | 1 | 否
1.8 | 床面可降至离地面最低距离≤450mm |  |  | 1 | 否
1.9 | 扫描床床载重量≥225KG |  |  | 1 | 否
1.10 | 可视空间分辨率≤0.33mm |  |  | 1 | 否
1.11 | 一次连续螺旋扫描能力≥110秒 |  |  | 1 | 否
1.12 | 提供该厂家CT技术所具备的最高端原始数据迭代平台：ASiR-V或iMR或ADMIRE或AIIR或ClearInfinity平台 |  |  | 1 | 否
1.13 | 螺旋扫描最大螺距≥1.531 |  |  | 1 | 是
1.14 | 孔径≥70cm且＜72cm |  |  | 1 | 否
1.15 | 空间分辨率（XY轴）MTF0%≥18lp/cm（非iHD模式） |  |  | 1 | 否
1.16 | 空间分辨率（Z轴） MTF0%≥19lp/cm（非iHD模式） |  |  | 1 | 否
1.17 | 密度分辨率：5mm直径圆，密度差0.3%时的剂量≤5mGy |  |  | 1 | 否
1.18 | 主控台处理器≥2.0 GHz，中央处理器≥8核 |  |  | 1 | 否
1.19 | 图像最快重建速度≥50幅/秒 |  |  | 0.5 | 否
1.20 | 球管最高输出管电流≥460mA |  |  | 0.5 | 是
1.21 | 为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产 |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 硬件
|  | 1.1 | X线球管 | 2 | 1套
|  | 1.2 | 探测器 | 2 | 1套
|  | 1.3 | 高压发生器 | 2 | 1套
|  | 1.4 | 扫描床 | 1 | 1套
|  | 1.5 | 机架 |  | 1套
|  | 1.6 | 后处理工作站 |  | 1套
|  | 2 | 软件
|  | 2.1 | 心脏成像功能工具包 |  | 1套
|  | 2.2 | 神经系统工具包 |  | 1套
|  | 2.3 | 五官工具包 |  | 1套
|  | 2.4 | 腹腔器官工具包 |  | 1套
|  | 2.5 | 血管成像工具包 |  | 1套
|  | 2.6 | 骨骼系统工具包 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具。
3 | 安装 | R需要 □不需要 （1）设备安装、调试：中标人负责设备到货搬运和安装就位（由此产生的费用由中标人承担）。中标人负责机房结构、电源、线路等技术参数的设计，并提供图纸，以符合装机要求。中标人应派遣有经验工程师对设备进行的安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标准。装机时间不超过15天。 （2）设备验收：设备安装后，由双方按照合同的规定完成验收。乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | （1）中标人必须支持医院维修或与其合作维修。 （2）设备使用期间，提供应用软件免费升级，操作系统以及数据库完善和稳定性升级。
6 | 培训 | （1）操作培训：安装调试完成后现场对设备进行性能检测，对业务科室工作进行操作使用培训。 （2）日常维护培训：针对使用科室工作人员，日常维护保养等。 （3）工程培训：针对工程人员，简单的零部件更换以及简单故障排除进行技术培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | （1）接到医院报修之后，2小时内响应，24小时到达现场。保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修。 （2）48小时内无法修复则需提供备用设备或解决方案以保证甲方医疗工作正常运行。 （3）需提供24小时免费服务电话提供在线技术咨询。
2 | 质保期内服务内容与计划 | （1）保修期间要确保系统的正常运行，保证全年开机率(按365天/年计算)不低于95%，如达不到此标准，需按1:3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。 （2）厂商在中国境内设有备件仓库，并保证十年以上的售后服务工程师，支持安装、调试及维修，厂商在服务区内有常驻售后服务工程师。
3 | 质保期外服务内容与计划 | （1）保外维修：保修期满后,厂方应继续负责设备的零备件供应和设备维修。 （2）年度维保：保修期外的整机年度保修合同≤设备总价的10%（需厂方、供应商同时提供承诺）。 （3）保修期内的年度定期预防性维护保养次数，不得少于4次，并有报告。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 零配件：提供主要零配件、消耗品清单及成交价格（不得超过市场成交价8折）。质保期外单次维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。
六、综合实力
投标人所投产品需确保产品运行稳定性高、返修率低。投标人需有相应的服务质量管理能力。确保制造商还需具有自主研发能力、产品制造能力、供应链管理能力。
七、近三年类似项目业绩
投标人需提供近三年以来同类产品的销售业绩。
八、其他要求
1.投标人报价应包含但不限于完成本项目的设备购置费、运输费、安装调试、验收、质保期运行维护、测试费、培训费、流量费、售后服务和税金、接口费等一切费用，招标人后期不再追加预算。
2.中标人提供的设备，其品牌、型号和技术参数等要符合招投标文件和投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，招标人可无条件退货，由此所造成的损失由中标人自行承担。
九、商务要求
8.1 | 交付地址 | 静安区延长中路288号
8.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起90天以内完成设备安装且验收合格。
8.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
8.4 | 付款要求 | 招标人分2期向中标人支付货款。合同签订并完成设备验收后三个月内支付合同总金额的40%，十二个月内支付合同总金额的60%。
8.5 | 质量保证期 | （1）设备自验收之日起，厂方提供整机免费保修≥2年。且必须提供由主设备制造商或制造厂商在中国大陆地区常驻售后服务机构（非第三方售后服务机构）出具的售后服务承诺书。 （2）保修期内厂方需为甲方提供设备故障排除及定期维护保养，其中包含人工服务费、差旅费、维修备件费及仓储运输费等。保修期满后,厂方应继续负责设备的零备件供应和设备维修。
8.6 | 质保金 | 不收取
8.7 | 履约保证金 | 不收取