- 电动床医疗床等项目采购需求

- 项目基本情况

- 采购编号：2026-802300

- 预算金额：330.0005万元

- 采购需求：医疗床269张、电动病床40张，转运床10张，输液椅50张，诊疗床110张，轮椅10张，无菌柜20组，治疗车45组、麻醉椅13把。

- 本项目不接受联合投标

- 本项目面向中小微企业

- 本项目不接受进口产品

- 本项目核心产品为医疗床和电动病床

- 投标人资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 若投标产品为第一类医疗器械，且投标人是投标产品制造厂家，应提供《第一类医疗器械生产备案凭证》；若投标产品为第二类或第三类医疗器械，且投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》；若投标产品为第二类或第三类医疗器械，且投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》（或《第二类医疗器械经营备案凭证》，若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）；

- 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 技术参数性能要求

- 本项目采购的产品需满足以下条件：若投标产品为第一类医疗器械，投标人应提供投标产品的《第一类医疗器械备案凭证》，若投标产品为第二类或第三类医疗器械，投标人应提供投标产品的《医疗器械注册证》。

- 具体技术参数要求如下：

- 医疗床 269张

- 背部升降：0°-80°，腿部升降：0°-40°

- #整床颜色、尺寸可按需定制，床体长度范围2000mm-2200mm，宽度范围950mm-1000mm可按需定制；

- 床体可载重≥600kg，背板动态载重≥150kg（需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明）。

- 床板采用冷轧钢板焊接，符合GB/T 1741-2020漆膜耐霉菌性测定检测，防霉等级≤1级。（需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明）

- 床面板采用≥1.2mm厚度的冷轧钢板，背部床板采用双支撑卸力结构。

- 床头尾板采用高密度工程塑料一次成型，抗150KG冲击，弧线形设计，有床头尾板挂耳装置，开关自动锁定装置，可快速拆卸，满足临床急救需求。床头尾板需提供抗菌性能检测报告，抗菌率需达到70%以上（需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明）

- ▲具备一键式开关的床边护栏，采用铝合金扶手，配套不锈钢支柱，防夹手设计（需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明铝合金立柱、不锈钢管超240h的盐雾检测报告）。开关上下座为锌合金材质，锌合金开关厚度≥2.5mm，不容易变形及断裂。

- 配备万向脚轮，直径≥125mm，内置全封闭自润滑防水轴承，轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨，采用直径≥22mm的U型圆管中控脚刹，一脚制刹。

- ▲床垫规格需要与床配套，材质要求：高密度防水海绵棕垫，海绵厚度40mm，棕厚度为40mm，具备防霉；抗真菌等级为0级。（需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明，检测报告中应体现床垫椰棕抗真菌等级的检测报告）

- 配套ABS餐板可翻转，收纳于床尾，收纳时带缓冲，最大承重力15KG。

- 配置不少于六个点滴架插座，孔径≥19mm，由金属材质冲压成型。

- 床架采用碳素钢管焊接成型，采用双重涂层：环氧树脂底漆+静电树脂粉末喷涂，底漆和粉末喷涂附着力等级要求不小于2级(需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明，检测报告中应体现床体管材环氧树脂电泳附着力测试报告及床体管材粉末喷涂附着力测试报告）。

- ▲病床所有钢结构喷涂材料采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性R值≥5.8，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性R值≥6.1，对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有抗菌作用，抗菌率≥99.9%。（需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明，检测报告中应体现喷塑粉末的抗活性值及抗菌的检测报告）

- #配置清单要求：

- ABS床头尾板1付、护栏1对、丝杆2条、5寸豪华轮4个、翻转餐板1个、输液架插座6个、引流袋挂钩4个、输液架1支、杂物架1个、床尾卡槽，床垫1张。

- 提供样品需包含：手摇式病床1张、床垫1张、床下杂物架1个、可翻转餐板1个、输液架1支。

- 样品需在开标日前一个工作日上午9:00至下午16:00送达至，过期不候；

- 样品送货地址：上海市静安区中华新路619号

- 联系人：李晴、宗薇薇

- 联系电话：021-56628584转2516

- 电动病床 40张

- #姿态控制功能：背部调节高度：0°-80°；腿部调节高度：0°-40°；调节床面整体升降：450mm～740mm；整床头尾倾斜角度：0-12°，具备腹部减压功能。

- 电源电压AC220V频率50Hz，输出电压DC24V。标配蓄电池供无电源时姿态控制。

- 床体载重≥240kg；背板动态载重≥170kg。

- #整床颜色、尺寸可按需定制，床体长度范围2100mm-2300mm，宽度范围1000mm-1100mm可按需定制。

- 床面板采用≥1.2mm厚度的冷轧钢板，四角平滑完整。

- 升降驱动采用24V电机，防水等级IPX6。（需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明）

- 床头尾板采用高密度工程塑料一次成型，抗150KG冲击（需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明），内置防撞轮，防撞轮直径≥84mm，中间装饰板为ABS材质，快速拆卸。

- 全包围护栏：采用PP塑料材质四片式分段，带阻尼缓冲功能。

- 脚轮采用中控脚轮，中控刹车系统具有一键式刹车开关功能，刹车外部结构为ABS材质，自带条纹增加摩擦力，内包4mm厚钢制材料。

- 至少具备四个点滴架插座，孔径≥19mm，由金属材质冲压成型；

- ▲床垫:厚度≥80mm，床垫套全脱设计采用防水布套，抗菌率达到≥99.9%，底层为≥20mm椰丝成型垫，面层≥60mm 高弹性海棉。(需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明)。

- ▲电动床所有钢结构采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性R值≥5.8，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性R值≥6.1，对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率≥99.9%。（需提供近三年内CNAS或CMA等国家认可的第三方机构出具的检测报告证明，检测报告中应体现喷塑粉末的抗活性值及抗菌的检测报告）

- 配置清单要求：

- ABS床头尾板1付、四节PP护栏1付、侧护栏控制器2个、电机1套、护士总控器1个、角度显示器8个、5寸中控轮4个、左右刹车脚踏2个、输液架插座4个、引流袋挂钩4个、输液架1支，床垫1张。

- 提供样品，需包含：电动床1张、床垫1张、床下杂物架1个、输液架1支。

- 样品需在开标日前一个工作日上午9:00至下午16:00送达至，过期不候；

- 样品送货地址：上海市静安区中华新路619号

- 联系人：李晴、宗薇薇

- 联系电话：021-56628584转2516

- 转运床 10张

- 外形尺寸：：长度范围1900-1950mm，宽度范围650-700mm，高度范围510-850mm。

- 根据医护人员的需要可作升降、背部升降。高低升降范围：500㎜-900mm;背部升降倾斜角度：0°～75°

- 床架整体采用ABS材料。

- 摇杆系统：采用高强度45号钢。极限保护螺杆：耐磨、轻便省力，传动力度≥160kg。

- 脚轮采用树脂轮；高耐磨、易清洗、防腐蚀，带不锈钢刹车装置。

- 采用中控刹车系统，配置直径≥150防尘脚轮，使平车运动稳定、可靠、轻巧。

- 配置清单要求：不锈钢输液架1支、床垫1张、两节式PP护栏、防尘脚轮4个

- 输液椅 50张

- 参考样式

- 外形尺寸要求：椅面深度650mm±5mm，展开长度1140mm±5mm，椅子总宽度720±5mm，座面离地高度450±5mm，总高度1060mm±5mm。

- 输液椅架要求：优质碳素钢框架，表面防锈处理，抗菌粉体烤漆。

- 椅垫及扶手外包材质：透气防水仿皮材质。

- 椅垫内芯：采用天然环保型高密度海绵。

- 配软包扶手及搁腿托板（托板可拆卸）。

- 输液椅配套输液架支撑位1个，不锈钢输液架1支。

- 提供样品，需包含：输液椅 1张；

- 样品需在开标日前一个工作日上午9:00至下午16:00送达至，过期不候；

- 样品送货地址：上海市静安区中华新路619号

- 联系人：李晴、宗薇薇

- 联系电话：021-56628584转2516

- （五）诊疗床110张

- 外形尺寸要求：1900*600*650mm

- 用材：床框采用≥20mm×40mm优质不锈钢管焊接，厚度≥1.2mm。

- 床脚采用直径≥32mm优质不锈钢管焊接，厚度≥1.5mm，底部加脚套；

- 床面软包绿色环保皮革，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，内衬≥45kg/m³高密度海绵。

- （六）轮椅 10个

- 外形尺寸：1020*675*880mm（±5mm）

- 车架材质要求：不锈钢材质，易清洁，承重≥150kg；

- 座椅/扶手材质要求：PP 塑料，易消毒。

- 轮胎要求：22寸后轮，双层铝圈，配实心胎。

- 表面包裹防水布。

- 双重刹车：护理刹车，肘节式刹车。

- （七）无菌柜20组

- 外形尺寸要求：900*450*1850

- 整柜主架采用304不锈钢型材，焊接平整、焊路凸面不高于0.3mm，焊线不大于1.5mm，光滑、牢固、确保焊接质量；

- 抛光要求达到≥80R\粗磨，去除沙眼、毛刺等将粗糙表面整平达到光滑效果。细抛光要求达到≥90P，中细磨，精抛光，可避免发黑，使表面更光洁、明亮。

- 主架采用≥1.2mm厚304不锈钢，其它采用≥1.0mm厚304不锈钢，钢化玻璃厚度≥5.0mm

- 柜体分两个掩门，采用全封式排铰。

- 柜体离地脚高200mm，配防滑防潮胶套4个。

- 层板：内部层数至少5层，可调节，调节步距 5cm，适配不同高度无菌物品。

- （八）治疗车  45组

- 外形尺寸要求：660*440*860

- 材质：304不锈钢材料

- 四柱采用直径≥22mm，厚度≥1.2mm的管材, 层板采用≥1.2厚板材。

- 层板底部增加加强筋,保证载重安全可靠。

- 上层并列两个抽屉，抽屉高度为100mm±5mm，抽屉可随时拆装,导轨采用静音导轨。

- 贴台面上层三边设有栏杆,物品不易掉落。

- 台面下方需配备两个可活动的小污物桶，桶托架可旋转或取出。

- 底部采用静音防缠绕脚轮,减震性好,带刹车装置。

- 麻醉椅 13把

- 参考样式：

- 凳面外形尺寸：直径Φ（450-490mm）

- 高度调节范围（415-515mm）

- 1.凳面内衬直径272mm±5mm；凳面厚度27mm±5mm；凳面外径315mm±5mm；凳面与气压杆/螺纹杆间是由增强尼龙注塑+凳面下配金属内衬。
2.凳面采用双色注塑，凳面底座采用增强改性PP料塑料支撑，表面为TPE热塑性弹性体软胶材料。
3.凳底部配置悬挂组件。

- 4.锥型凳杆装饰筒由增强改性PP料塑料注塑成型，修饰凳体外观的同时，可以保护气压杆/螺纹杆；凳面+装饰筒高度为230mm±5mm。
5.铸铝五星盘凳脚：凳脚五星盘采用铝合金压铸成型，由高温粉末喷涂，凳脚上边倒圆角。                                 
6.气弹簧耐高低温性能：参照最新标准座椅升降气弹簧。

- 7、轮体采用外径50mm、轮体宽度25mm的尼龙材质脚轮。

- 提供样品，需包含：麻醉椅 1张；

- 样品需在开标日前一个工作日上午9:00至下午16:00送达至，过期不候；

- 样品送货地址：上海市静安区中华新路619号

- 联系人：李晴、宗薇薇

- 联系电话：021-56628584转2516

- 售后服务、实施与培训

1. 实施方案：投标人必须针对本项目制定详尽可行的实施方案，该方案将作为评审重要依据。方案应至少包括以下内容，并贯穿项目全过程；

1）项目理解与交付计划：阐述对项目背景、目标、需求的理解，并提供从接货、安装、调试到最终验收的详细时间表、流程规划及保障措施；

2）安装调试：按以下要求制定安装调试方案：中标单位需负责将设备安装至医院指定地点，确保符合国家/行业技术规范及安全法规要求，保证设备长期稳定运行。装机时间不超过5个工作日。中标单位负责包装废弃物的清理处理，不得遗留在医院；

3）验收方案：必须包括详细的验收标准（逐项对应技术参数）、验收流程（如初验、试运行、终验）、验收小组成员职责、验收时间计划以及验收报告格式。中标单位应在验收前提供生产厂家出具的设备运维保养方案、完成培训考核、提供功能性验收报告、标准操作说明2份。设备安装、调试、培训后，经试运行一周，由医院组织验收工作组对设备的各项性能指标进行验证，符合合同约定的，按照政府采购履约验收管理规定共同签署设备验收文件；

4）培训方案：必须包括针对不同对象（如操作医师、护士、维修工程师）的培训内容、培训方式（理论、实操、远程）、培训时间与周期、培训考核标准以及培训记录文件。

2.质保期服务

#1）原厂保修：提供所投产品原厂保修至少8年，投标单位需提供原厂认可的售后服务承诺；

2）预防性维护（PM）：保修期内，提供免费的预防性维护保养服务，每年不少于4次，并提供终身维修服务；

3）响应与修复：免费质保期内设备出现故障，提供7*24小时技术支持，电话响应时间≤2小时。故障需在3天内完成修复；

3.质保期后的维修维保服务

1）维保费用承诺：质保期过后，投标人需承诺按不高于中标金额的5% 收取年度维保服务费，并需提供原厂认可的售后服务承诺函；

2）配件供应：投标人应证明在本地区有固定的配件库，并能提供快速配件支持。免费质保期外，零配件供货时间不超过24小时。需提供零配件和耗材（包括但不限于脚轮、床头床尾板、摇柄、液压杆、护栏扶手等）的优惠价格清单，承诺其价格低于市场公开价的70%；

4.资料交付

1）说明书：需提供至少1份完整的中文说明书，其内容须与投标文件所述设备型号、配置及功能完全一致；

5.伴随服务人员要求

1）安装调试工程师：中标单位应派遣有丰富类似项目经验的工程师进行安装调试。须提供工程师简历，并列出其参与的类似项目清单，详细描述其在项目中的具体职责、工作内容与成果；

2）培训讲师：设备培训人员必须是设备制造商认可的内部专业培训师或原厂工程师。投标时须提供制造商出具的官方证明文件，明确培训人员的姓名、资质、职位及其专业领域；

6.其他商务要求

1）交付期限：提供交货期限承诺，交货期应在接到医院通知后30天内；

2）付款方式：第一笔预付款（30%），合同签订生效且采购人收到有效发票后10个工作日内支付；第二笔（40%），安装完成并通过验收后，采购人收到有效发票后在2026年6月30前支付；第三笔尾款（30%），设备能够正常投入使用后且采购人收到有效发票后在2027年9月30日前支付。

3）类似业绩：投标人提供自开标之日起前三年以来承接的有效的中国大陆地区类似项目业绩，须有合同佐证（合同关键页复印件），需提供相关业绩的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、服务日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。