# 第二章项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪

### 3 项目地点

地点：采购人指定地点

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：本项目设备主要是提供全身多部位（包括心脏、腹部、血管、浅表组织、腔内器官等）的超声诊断功能。

4.2 项目招标范围及内容：本项目有2个包件，包件一泌尿超声设备，包含2台彩色多普勒超声诊断仪，包件二高端全身超声类，包含7台彩色多普勒超声诊断仪。

4.3供货期：自合同签订之日起30天。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

#### 9.1 供货清单

##### （1）包件一：泌尿超声设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 医疗器械类别 | 供货期 | 保修期 | 分项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪1 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 二类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,500,000.00 元 |
| 1.1 | 腔内双平面探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 腹部微凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪2 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 二类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,500,000.00 元 |
| 2.1 | 腔内双平面探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |

##### （2）包件二：高端全身超声类

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 医疗器械类别 | 供货期 | 保修期 | 分项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪1 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,800,000.00 元 |
| 1.1 | 腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 高频线阵探头1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 高频线阵探头2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 超高频线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 心脏相控阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 腔内探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪2 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,800,000.00 元 |
| 2.1 | 腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 高频线阵探头1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 超高频线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 心脏相控阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪3 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 二类或三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,200,000.00 元 |
| 3.1 | 单晶体腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 高频线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 腔内探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 实时影像融合成像模块（支持CT、磁共振导入，并能与超声扫查实时同步） | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 彩色多普勒超声诊断仪4 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 二类或三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,200,000.00 元 |
| 4.1 | 单晶体腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 单晶体实时三维凸阵容积探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 实时三维腔内容积探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 智能断层成像模块（包含胎儿自动识别、胎儿仿真成像技术等） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 彩色多普勒超声诊断仪5 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 二类或三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,200,000.00 元 |
| 5.1 | 单晶体腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 高频线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 单晶体线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 心脏单晶体相控阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 彩色多普勒超声诊断仪6 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 二类或三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,200,000.00 元 |
| 6.1 | 单晶体腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 单晶体高频线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 彩色多普勒超声诊断仪7 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 二类或三类 | 30天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 | 分项最高限价1,200,000.00 元 |
| 7.1 | 单晶体腹部凸阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 高频线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 超高频线阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 心脏相控阵探头 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 腔内探头 | 1 |  |  |  |  |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

#### 9.2 设备技术参数

##### 9.2.1 用途描述：

9.2.1.1 包件一：用于泌尿外科经皮介入手术术前规划及术中定位引导，术式包括但不限于经会阴前列腺靶向活检、经皮肾镜碎石取石术、肾穿刺术、粒子植入等。

9.2.1.2 包件二：

9.2.1.2.1 广泛应用于腹部、盆腔、泌尿（肾脏、前列腺、睾丸）、妇产、新生儿、小儿、心血管、小器官、肌肉骨骼、神经、颅脑血管、造影、介入等各方面的临床诊断和科研教学工作。

9.2.1.2.2  颠覆传统超声诊断模式，可实现多种疾病定量诊断及疗效定量评估。

9.2.1.2.3  该设备的功能须为世界领先水平，具有开展腹部、妇产科、肌骨、外周血管、小器官、腔内、造影介入等新技术的能力，要求所投机型为投标商高档机型, 并具备持续升级能力。

##### 9.2.2 具体技术参数指标要求

###### 9.2.2.1主要技术参数

（1）包件一：泌尿超声设备

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪1、2 | 主机系统触摸屏 | ≥17英寸，分辨率≥1280×1024，高灵敏彩色液晶触摸屏 | 是 |
| 2 |  | 双平面探头 | 具备双平面探头，支持实时一屏双显，无需手动切换，支持双平面探头矢状面和横断面2个平面的超声影像与MRI图像实时融合 | 是 |
| 3 |  | 一体式电磁导航系统 | 配备一体式电磁导航系统，含磁场发生器体，电磁传感器，电磁控制器，折叠臂 | 是 |
| 4 |  | 3D重建功能 | 具备3D重建功能，可极速重建患者真人彩色3D解剖图像，可显示骨骼、器官、病灶等及其相对位置，可360°万向查阅浏览及放大缩小（须提供产品说明书和技术白皮书） | 是 |
| 5 |  | 实时融合功能 | 支持支持多模态影像自动实时融合功能，融合图像显示为重叠式融合，自动融合误差≤2mm。支持多模态图像上自动完成目标器官轮廓分割，无需手动勾勒（须提供产品说明书和技术白皮书） | 是 |
| 6 |  | AI辅助 | 支持AI辅助自动配准，可实现5秒极速智能配准，无需手动选择切面进行图像配准，无需借助任何体表标记物进行配准，≤2分钟完成难度较大的配准 | 是 |
| 7 |  | 图像显示 | 显示屏上可同时呈现MRI图像、超声图像、融合图像和3D立体影像，2D融合图像与3D立体影像同切面实时联动（须提供产品说明书和技术白皮书） | 是 |
| 8 |  | 手术路径智能辅助 | 可实现手术路径智能辅助规划，能设计并存储手术计划并以不同颜色显示，手术计划显示体表手术入点、体内靶点及操作路径（须提供产品说明书和技术白皮书） | 是 |
| 9 |  | 穿刺活检取样位置 | 支持3D立体影像上记录穿刺活检取样位置（须提供产品说明书和技术白皮书） | 是 |
| 10 |  | 智能动态针尖识别 | 支持智能动态针尖识别技术，超声窗口实时显示针尖深度预测点，并自动识别和标示针尖位置（须提供产品说明书和技术白皮书） | 是 |

（2）包件二：高端全身超声类

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪1、2 | 主机成像系统 | 操作面板具备≥15英寸高灵敏度彩色触摸屏，触摸屏角度可调 | 是 |
| 2 |  |  | 智能化组织均衡技术：实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头，可支持和显示器同步实时显示≥4幅不同风格图像在触摸屏上显示并供选择的技术；实时智能图像优化技术，无需按键的零键优化技术，触摸屏上能和显示器同步实时显示≥4幅不同成像风格的图像 | 是 |
| 3 |  |  | 灰阶超宽视野成像扫描技术：可结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用，最宽成像长度≥200cm；彩色血流能量图超宽视野成像扫描技术：可结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用，最宽成像长度≥200cm | 是 |
| 4 |  |  | 声学脂肪分数百分比：直接获取超声影像学肝脏内脂肪含量的百分比，以%为单位，与MRI金标准PDFF测量单位一致,包括声衰减、背向散射、肝肾对比分数等 | 是 |
| 5 |  | 先进成像技术 | 弹性成像技术：具有质量因子指示，非彩色棒显像，而是直接以数字标出弹性质量的高低，QF数值≥50的质量因子方可用于临床；支持凸阵、线阵、腔内等探头 | 是 |
| 6 |  |  | 手势感应探头技术：探头内置多点触控传感器，双击另一探头前端任何部位，即可切换该探头并激活该探头进入扫查，无需在触摸屏上切换，方便使用 | 是 |
| 7 |  |  | 速度向量成像技术：不接心电图即可获取血管管壁运动牛眼图定量成像和三维拓扑图，并测出形变函数可预测潜在心血管功能问题 | 是 |
| 8 |  |  | 组织硬度测量：硬度测量深度可视可调，最大测量深度≥7cm（附图说明） | 是 |
| 9 | 彩色多普勒超声诊断仪3、4、5、6、7 | 主机 | 具有≥13英寸液晶触摸屏，智能跟踪式菜单，多点触控，可倾斜调节30度，操作面板180度可调（提供白皮书证明） | 是 |
| 10 |  | 心功能测量 | 具备二维360°心功能测量，任意位置和任意角度选择测量心功能（附图证明） | 是 |
| 11 |  | 血管减影技术 | 通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥6级可调（附图） | 是 |
| 12 |  | 彩色血流多普勒速度定量识别技术 | 可自动实时识别血流边界、湍流、射流血流标示技术；（提供证明图片） | 是 |
| 13 |  | 高级空间复合成像技术 | 与彩色多普勒、智能优化和其他高级成像模式兼容使用，触摸屏上实时显示≥4幅不同成像风格的图像，主机显示器同步显示已选择的风格超声图像（附图证明） | 是 |
| 14 |  | 灰阶超宽视野成像扫描技术 | 扩展成像视野，支持360°自由旋转，可实现≥200cm长度的超宽视野成像，支持所有线阵和凸阵探头；实时扫查时支持反转、支持放大、缩放及平移功能，具有速度指示器，测量功能，获取过程可暂停和退回，结合先进的成像技术如复合成像技术、实时智能图像优化技术结合使用（附图证明） | 是 |
| 15 |  | 彩色超宽视野成像扫描技术 | 支持彩色超宽视野成像扫描技术，以灰阶超宽视野成像技术为基础，采集过程优化多普勒能量图、速度图，具有屏幕速度指示器，获取过程可有暂停和退回操作，图像支持360°旋转、缩放及平移功能，可实现≥200cm长度的超宽视野成像，也可逐帧回放显示，适用于全部线阵及凸阵探头（附图证明） | 是 |
| 16 |  | 主机系统 | 主机系统支持软键盘功能，可远程调节参数，切换成像功能，远程激活使用超声设备控制面板上所有功能，并可实现远程技术支持和售后检修（附主机显示屏上软键盘图片证明） | 是 |
| 17 |  | 弹性成像技术 | 具有QF质量因子的数字化显示，超过50的质量因子显示弹性成像有效（附图），帮助判断弹性成像质量 | 是 |
| 18 |  | 速度向量成像技术 | 不接心电图即可获取血管管壁运动牛眼图定量成像和三维拓扑图，并测出形变函数可预测潜在心血管功能问题 | 是 |
| 19 |  | 全模式自动心脏测量功能（包括二维、M型、频谱） | 可一键自动进行心脏测量计算，提供快速一致的精确测量结果。可用于二维，M型，多普勒频谱的自动测量（附白皮书证明） | 是 |
| 20 |  | USB接口 | 主机具备USB接口≥7个（非扩展），其中触摸屏上至少两个接口，可用于图像传输（附图）。 | 是 |

说明：需求中要求提供技术支持资料（包括但不限于原厂DataSheet、说明书、所投产品注册证及其附页等资料），未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。

###### 9.2.2.2投标产品综合性能

（1）包件一：泌尿超声设备

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪1、2 | 显示屏 | 1.1 ≥24英寸，分辨率≥1920×1200，彩色液晶医学显示屏，全域高清影像，全方位≥90度旋转 | 否 |
|  |  | 数据传输方式 | 1.2 USB接口≥1个，网络接口≥1个，支持连接医院PACS系统，支持U盘、光盘导入数据 | 否 |
|  |  | 探头接口 | 1.3 ≥4个 | 否 |
|  |  | 探头杯 | 1.4 ≥6个 | 否 |
|  |  | 硬盘 | 1.5 固态硬盘≥256 GB。数据存储硬盘≥2 TB | 否 |
|  |  | 腹部凸阵探头 | 1.6 频率至少包含1.8-6.0MHz，探测深度≥190 mm | 否 |
|  |  | 腔内双平面探头 | 1.7 凸阵频率至少包含3.5-9.0MHz，探测深度≥80 mm；线阵频率至少包含3.5-9.0MHz，探测深度≥80 mm | 否 |
|  |  | 腹部微凸探头 | 1.8 频率至少包含1.8-6.0MHz，探测深度≥190mm | 否 |
|  |  | 自动三维定标技术 | 1.9 具备自动三维定标技术，利用万向定位技术实现高自由角度3D坐标计算和穿刺面成像，无论超声扫查角度如何变化，都可以在3D空间中对应相应2D影像，实现立体到平面的实时配准 | 否 |
|  |  | 穿刺、标记功能 | 1.10 支持T2WI/DWI/ADC多序列上标记病灶/靶目标 | 否 |
|  |  |  | 1.11 经会阴前列腺穿刺局麻区域提示，自动提示前列腺周围神经阻滞范围，辅助医生完成前列腺尖部旁三角区麻醉 | 否 |
|  |  |  | 1.12 支持前列腺活检穿刺点位记忆 | 否 |
|  |  | 融合、跟踪、规划功能 | 1.13 支持US/MRI及融合图像上实时跟踪前列腺、病灶/靶目标 | 否 |
|  |  |  | 1.14 具备PCNL专用手术指引程序，可实现手术路径智能辅助规划导航，支持多体位配准 | 否 |
|  |  |  | 1.15 支持CT图像上自动识别结石，US/CT及融合图像上实时跟踪肾脏、结石、病灶/靶目标等 | 否 |
|  |  |  | 1.16 支持双B模式，显示屏上同时显示纯超声图像和CT-US融合图像，支持二者窗口位置互换 | 否 |
|  |  |  | 1.17 支持血流融合功能，CT、MRI与超声融合影像支持叠加彩色血流 | 否 |
|  |  |  | 1.18 3D窗口实时显示超声探头和穿刺器械模型在患者解剖结构上的空间方位，支持手术器械实时追踪 | 否 |
|  |  |  | 1.19 自持手动校准微调，特殊情况下可手动微调图像校准结果，支持二次精细配准 | 否 |
|  |  |  | 1.20 支持手术器械安全穿刺范围指引 | 否 |
|  |  |  | 1.21 可实现智能量化分析，自动计算目标器官、病灶的面积、体积 | 否 |
|  |  | 谐波技术 | 1.22 同时发射两个相位相反的脉冲，回波进行叠加处理，基波信号抵消，谐波可达6db，有效抑制噪声 | 否 |
|  |  | 超声成像模式 | 1.23 B模式、C模式、D模式、M模式、图像融合模式，可根据临床需求自由切换，各模式下多项超声参数可调 | 否 |
|  |  | 增益 | 1.24 ≥100dB连续可调，调整超声回波信号强度 | 否 |
|  |  | 动态范围 | 1.25 ≥120dB可调，步进为6，调节图像对比分辨率，调节接收的回波信息数量 | 否 |
|  |  | 显示及镜像 | 1.26 支持正常显示及镜像显示调节，及超声图像上、下翻转 | 否 |
|  |  | C模式下壁滤波 | 1.27 ≥9档可调。可切换血流模式和能量模式，可切换正向和反向血流 | 否 |
|  |  | 扫描帧 | 1.28 ≥8档可调 | 否 |
|  |  | 灰阶二维图像 | 1.29 ≥256灰阶，≥8档可调 | 否 |
|  |  | TGC | 1.30 支持TGC独立调节，≥8段可调 | 否 |
|  |  | 病人数据管理模块 | 1.31 管理病人信息、检查记录等，自动化分析和建立病人档案，支持图像文件、电影文件及测量结果存储 | 否 |
|  |  | 图像、视频 | 1.32 支持保存图像、保存视频，记录手术操作细节，可在病人管理界面回看已保存的图像和视频。保存单帧：保存单帧超声图像，记录手术操作细节，可在病人管理界面中查看已保存的图像 | 否 |
|  |  | DICOM组件 | 1.33 支持MRI、CT平扫、增强CT、CTU等影像数据图像分析，支持MRI T2WI/DWI/ADC多序列自动识别及导入，无存储容量限制 | 否 |
|  |  | 连通性 | 1.34 具备医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 | 否 |
|  |  | 扩展功能 | 1.35 可扩展前列腺不可逆电穿孔消融术式专用规划导航程序 | 否 |
|  |  |  | 1.36 可扩展前列腺热蒸汽消融术式专用规划导航程序 | 否 |
|  |  |  | 1.37 可扩展PSMA PET CT / PET MR等不同模态图像与超声图像实时重叠式融合 | 否 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪1 | 特殊临床功能需求 | 2.1.1 配备一体式电磁导航系统，含磁场发生器体，电磁传感器，电磁控制器，折叠臂 | 否 |
|  |  |  | 2.1.2 支持双平面探头矢状面和横断面2个平面的超声影像与MRI图像实时融合 | 否 |
|  |  |  | 2.1.3 可实现5秒极速智能配准，自动完成不同模态影像间的多切面空间配准步骤，无需手动选择切面进行图像配准，无需借助任何体表标记物进行配准，≤2分钟完成难度较大的配准 | 否 |
|  |  |  | 2.1.4 具备自动三维定标技术，利用万向定位技术实现高自由角度3D坐标计算和穿刺面成像，无论超声扫查角度如何变化，都可以在3D空间中对应相应2D影像，实现立体到平面的实时配准 | 否 |
|  |  |  | 2.1.5 具备MRI-TRUS专用手术指引程序，可实现手术路径全智能规划及导航;支持T2WI/DWI/ADC多序列上标记病灶/靶目标。 | 否 |
|  |  |  | 2.1.6 支持智能动态针尖识别，超声窗口实时显示针尖深度预测点，并自动识别和标示针尖位置;支持手术器械安全穿刺范围指引 | 否 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪2 | 特殊临床功能需求 | 2.2.1 配备一体式电磁导航系统，含磁场发生器体，电磁传感器，电磁控制器，折叠臂 | 否 |
|  |  |  | 2.2.2 适用于泌尿外科经皮介入手术术前规划及术中定位引导，术式包括但不限于经会阴前列腺靶向活检、经皮肾镜碎石取石术、肾穿刺术、肾肿瘤消融治疗、前列腺肿瘤消融治疗、粒子植入等 | 否 |
|  |  |  | 2.2.3 主机具备3D 重建功能，导入数据后能够极速重建患者真人彩色三维解剖图像，可重建骨骼、器官、病灶，可360°万向查阅浏览及放大缩小 | 否 |
|  |  |  | 2.2.4 支持AI辅助多模态影像自动融合功能，无需手动融合，融合耗时≤2分钟，可实现重叠式融合 | 否 |
|  |  |  | 2.2.5 可实现手术路径智能规划：能设计并存储手术计划并以不同颜色显示体表手术入点、靶点、方向、击发范围等 | 否 |
|  |  |  | 2.2.6 可实时监测手术器械位置：3D窗口实时显示超声探头和穿刺器械模型在患者解剖结构上的空间方位，2D窗口可实时显示针尖深度及位置 | 否 |
|  |  |  | 2.2.7 双平面探头可以实时一屏双显，无需手动切换，可实现双平面双融合 | 否 |

（2）包件二：高端全身超声类

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪1、2 | 1.1 主机成像系统 | 1.1.1 ≥24英寸全面屏高清显示屏，分辨率为1920×1080 1.1.2 主机一体式耦合剂加热装置：主机具备一体式耦合剂加热装置，360°环绕加热方式，加热温度分级≥3级 1.1.3 全聚焦相干成像，整个图像区域不显示焦点，支持所有探头及应用条件 1.1.4 声触诊技术 1.1.5 多倍信号并行处理技术 1.1.6 通过NMPA认证，机型及软件为2024年或以后首次注册，具有用户现场升级能力，可满足未来临床应用扩展需求 1.1.7 二维灰阶模式 1.1.7.1 高分辨率二维灰阶成像 1.1.7.2 可视可调动态范围：20-80dB，步进1dB可调（附三个连续1dB步进图片证明） 1.1.7.3 增益调节：B/M/D分别独立可调 1.1.8 高级空间复合成像技术：逐级可调，与彩色血流模式兼容，可支持和显示器同步实时显示≥4幅不同风格图像在触摸屏上显示并供选择的技术 1.1.9 图像处理增强优化成像，触摸屏上和显示器同步4幅实时显像，有效减少斑点噪声，提高信噪比 1.1.10 声速修正技术，匹配最佳成像声速 1.1.11 超微血流成像技术，显示超微细血流信号及低速血流信号，有效提高血流检测敏感性 1.1.12 彩色多普勒成像 1.1.12.1 包括速度、血管增强、能量、方向能量显示等 1.1.12.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 1.1.12.3 彩色取样框偏转≥±30度 (线阵探头) 1.1.12.4 彩色/能量优先 1.1.12.5 支持B/C同宽 1.1.13 频谱多普勒模式 1.1.13.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 1.1.13.2 显示方式：B，PW，B/PW，B/C/PW，B/CW，B/C/CW等等 1.1.13.3 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展等 1.1.13.4 最大速度：≥10m/s（连续多普勒速度：≥19m/s） 1.1.13.5 最小速度：≤1mm/s（非噪声信号） 1.1.13.6 取样容积：0.5-30mm 1.1.13.7 彩色增强功能：彩色多普勒能量图、组织多普勒、血管增强技术；多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 1.1.14 数字化频谱多普勒显示和分析单元 1.1.15 组织多普勒测量单元 1.1.16 具备解剖M型模式和二维360度任意角度心功能测量技术 1.1.17 线阵探头T形拓展成像技术，加宽成像视野范围 1.1.18 高级空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，≥9线偏转，减少伪像，提高边界显示能力 1.1.19 频谱多普勒零键优化技术（非一键优化），冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像，无需特别按键操作 1.1.20 具备穿刺引导功能，主机显示器可选择显示≥5个不同角度的进针路径，实时显示进针的深度，触摸屏显示可调进针路径的模拟图 1.1.21 专用的低、中、高智能彩色量程技术。对体表标记和箭头长短方向的调节支持旋钮和触摸屏两种调节方式 | 否 |
|  |  | 1.2 先进成像技术 | 1.2.1 血管增强技术原理：具备血管增强技术,通过数字化减影技术，完全去除取样框内血流的成像同时有效减少大血管及微细血管结构中的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和微小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等 1.2.2 血管增强技术临床需求：血管增强技术，非血流成像技术，有效增强大血管和微小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力 1.2.3 超声造影成像技术：出厂条件就具备低机械指数（Low MI）和中机械指数（Mid MI）两种选择模式，造影有效成像时间≥5分钟 1.2.4 自动多普勒技术：测量彩色血流和频谱多普勒时，可自动放置与角度调整，自动追踪血管 1.2.5 低速血流模式下支持独立变频 1.2.6 点式剪切波弹性技术：支持相控阵探头，定量组织弹性，测量结果以m/s和KPa值两种显示参数 1.2.7 具备二维剪切波弹性成像技术，可定性定量软组织弹性值，具有速度、位移、质量三种模式图。速度图的测量取样框大小及位置可调，同一图片上取样点数量≥16组 1.2.7.1 二维剪切波弹性成像技术可显示IQR四分位差数值，自动计算IQR/Median比值并显示在报告页 1.2.8 高清放大功能：可增加感兴趣区细节显示及图像帧频，可支持和显示器同步实时显示≥3幅不同风格图像在触摸屏上显示并供选择的技术 1.2.9 组织硬度定量测量工具具备多种测量模式可选，可同时显示组织杨氏模量/剪切波速度值 1.2.9.1 硬度测量可选择的取样区域大小可调，更适合人体病变不同类型 1.2.10 造影成像技术：采用非线性基本和非线性谐波成像原理，同时收集相位和振幅的信息，具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式（附图），具备爆破后再灌注显像技术，支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器（附图）；具有造影定量功能。造影与超微细血流结合应用模式 | 否 |
|  |  | 1.3 图像存储（电影）回放及原始数据管理 | 1.3.1 ≥1.5T固态硬盘(非扩展) 1.3.2 内置超声工作站 1.3.3 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像 | 否 |
|  |  | 1.4 联通性 | 1.4.1 参考信号：心电，呼吸波，并支持心电触发控制 1.4.2 输入/输出信号：输入：VCR，外部视频，RGB彩色视频，输出：高清视频接口 1.4.3 支持数据无线传输 1.4.4 支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换 1.4.5 支持DICOM 3.0，支持DICOM图像的存储和打印 1.4.6 USB接口≥8个，其中USB 3.0接口≥4个 1.4.7 数字处理通道数≥800万, 系统动态范围≥380dB | 否 |
|  |  | 1.5 探头规格 | 1.5.1 二维、彩色、多普勒、组织硬度定量成像均可独立变频 1.5.2 类型：电子相控阵、电子凸阵、电子线阵，电子腔内，均为致密无针式接口 1.5.2.1 心脏相控阵探头，成像频率范围：1.8-6.0MHz 1.5.2.2 腹部凸阵探头，成像频率范围：1.8-6.2MHz 1.5.2.3 超高频线阵探头，成像频率范围：6.7-32.0MHz 1.5.2.4 高频线阵探头，成像频率范围：3.5-11.5MHz 1.5.2.5 腔内探头，成像频率范围：3.6-10.5MHz 1.5.2.6 高频线阵探头，成像频率范围：4.0-18.0MHz | 否 |
|  |  | 1.6 软件功能 | 1.6.1开通该主机的所有软件功能（含且不限于探头所对应的软件） | 否 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪3、4、5、6、7 | 1 主机系统性能 | 1.1 主机具有≥21英寸液晶显示器 1.2 数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 1.3 多波束并行处理器 1.4 数字化二维灰阶成像及M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型） 1.5 全方位、多角度解剖M型测量，并可选择任意位置和任意角度测量 1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF） 1.7 特色血流技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，强血流边界显示，减少伪像 1.8 组织声束校正技术，根据扫查的组织不同，特别是乳腺组织和肝脏组织，分级可调，达到更精准的成像，支持凸阵和线阵探头 1.9 具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频 1.10 具备实时智能图像优化技术 1.11 主机具备耦合剂加热装置，360度环绕加热方式，加热温度分级可调（附图证明） 1.12 具备穿刺引导功能，主机显示器可选择显示5个不同角度的进针路径，实时显示进针的深度，触摸屏显示≥5种可调进针路径的模拟图（附触摸屏5种可调进针路径的模拟图证明） 1.13 线阵探头扫描角度可左右偏转±30度，二维和彩色框均可达到30度偏转（附图证明） 1.14 造影成像技术：采用非线性基本和非线性谐波成像原理，同时收集相位和振幅的信息，具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式（附图），具备爆破后再灌注显像技术，支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器（附图） 1.15 具备左心造影成像技术和心脏负荷超声成像技术 | 否 |
|  |  | 2 测量和分析 | 2.1 一般测量：距离、面积、周长等 2.2 妇科测量和计算 2.3 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等 2.4 主机屏幕可显示髋关节测量GRAF图表（附图） 2.5 外周血管测量和计算 2.6 心脏功能测量和计算，同时具备二维和M型全角度、任意位置取样线的心功能测量（附图） 2.7 泌尿科测量和计算 2.8 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算) | 否 |
|  |  | 3 图像存储与（电影）回放单元 | 3.1具有 | 否 |
|  |  | 4 输入/输出 | 4.1 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、S---视频 4.2 输出：HDMI高清输出、DICOM、S-Video | 否 |
|  |  | 5 连通性 | 5.1 医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件 | 否 |
|  |  | 6 图像管理与记录装置 | 6.1 图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元 6.2 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历 6.3 硬盘容量≥500GB 6.4 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换 | 否 |
|  |  | 7 系统技术参数与要求 | 7.1 系统通用功能 7.1.1 彩色液晶显示器≥21英寸，具有调节拉手及万象关节臂设计，可上下左右前后任意调节显示器位置，可前后折叠 7.1.2 主机具有≥13英寸液晶触摸屏，智能跟踪式菜单，多点触控，可倾斜调节30度，操作面板180度可调（提供白皮书证明） 7.1.3 探头接口选择≥4种，均为致密无针式探头接口、可全部激活相互通用（附白皮书证明） | 若涉及，需提供 |
|  |  |  | 7.2 探头规格 7.2.1 频率：无针式宽频、多频可变频成像探头 7.2.2 变频探头基波中心频率可选择≥3种，多普勒可选不同频率 7.2.3 探头配置要求：电子凸阵一把、高频线阵两把、相控阵心脏一把，腔内探头一把 7.2.4 腹部凸阵探头有效最大探测深度≥40cm（附白皮书证明） 7.2.5 探头频率： 7.2.5.1 单晶体凸阵探头：1.8-6.2MHz 7.2.5.2 高频线阵探头：3.3-8.9MHz 7.2.5.3 超高频线阵探头：6.7-18.0MHz 7.2.5.4 相控阵心脏探头：2.9-4.4MHz 7.2.5.5 腔内探头：4.0-8.5MHz 7.2.5.6 穿刺探头：3.5-5.5MHz 7.2.5.7 单晶体实时三维凸阵容积探头：2.9-5.7MHz 7.2.5.8 实时三维腔内容积探头：5.3-7.6MHz 7.2.5.9 单晶体线阵探头：4.0-18.0MHz 7.2.5.10 心脏单晶体相控阵探头：1.0-5.0MHz 7.2.6 B/D兼用：电子凸阵：B/PW、电子线阵：B/PW、电子相控阵：B/PWD、B/CWD 7.2.7 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置 | 若涉及，需提供 |
|  |  |  | 7.3 二维灰阶显像主要参数 7.3.1 扫描线：二维图像每帧图像线密度≥512 7.3.2 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit 7.3.3 成像速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥36帧/秒相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥62帧/秒3.4 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦 7.3.4 增益调节：深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节 7.3.5 接收超声信号系统动态范围≥330 dB（附白皮书证明） 7.3.6 回放重现：灰阶图像回放最高可达4000帧，回放时间30秒，可进行测量和计算 7.3.7 高清放大功能：增加感兴趣区细节显示及图像帧频，不降低帧频 | 若涉及，需提供 |
|  |  | 8 频谱多普勒 | 8.1 显示模式：脉冲多普勒 PWD、连续多普勒 CWD、高脉冲重复频率 HPRF 8.2 频谱多普勒：可选中心频率≥2个 8.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW、B/CDE/PW、B/CDV/CW 8.4 频谱多普勒取样容积：0.5mm- 20mm，多级可调 8.5 最大测量速度：PWD正或反向血流速度≥9 m/s，CWD血流速度≥19 m/s 8.6 最低测量速度≤2.0 mm/s（非噪音信号） 8.7 电影回放：≥300秒 8.8 显示控制：反转显示、零位移、B-刷新、D-扩展、B/D扩展、局放及移位 8.9 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 | 若涉及，需提供 |
|  |  | 9 彩色多普勒 | 9.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示 9.2 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI） 9.3 扫描速度：凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥7帧/秒，成人相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，帧速率≥9帧/秒 9.4 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV） 9.5 彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号） 9.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 9.7 显示位置调：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°（提供证明图片） | 若涉及需，提供 |
|  |  | 10 超声功率输出调节 | 10.1 B/M、PWD、Color Doppler 10.2 输出功率选择分级可调 | 否 |
|  |  | 11 软件功能 | 11.1 开通该主机的所有软件功能（含且不限于探头所对应的软件） | 否 |

说明：需求中要求提供技术支持资料（包括但不限于原厂DataSheet、说明书、检验报告等相关证明资料），未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求。

9.3供货组织要求

包件一泌尿超声设备、包件二：高端全身超声类

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品升级、附件及随机工具 | 产品升级、附件及随机工具要求：无 |
| 2 | 安装调试及培训 | （1）人员及设备配备要求 本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，请提供人员相关专业技术能力的证明材料。 （2）安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。 （3）操作培训要求 在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。 |
| 3 | 供货期 | （1）供货期要求：30天 1、本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。 2、本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。 3、投标应人为本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。 |

9.4 质量标准与验收要求

9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。

9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 11 售后服务要求

包件一泌尿超声设备、包件二：高端全身超声类

| 序号 | 技术项 | 具体服务措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺及保障措施要求 |  |
| 1.1 | 售后服务承诺要求 | 1、供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（保修期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能。 2、供应商承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等）（若涉及）。 3、供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月。 4、到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 5、设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。 6、制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（可提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）。 |
| 1.2 | 保障措施要求（包括售后服务落实等保障） |  |
| 1.3 | 延伸服务、便利服务及其他特色服务等 |  |
| 2 | 保修期 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年（提供厂家盖章承诺）。提供每周7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供1年2次免费保养。 |
| 3 | 使用周期成本 |  |
| 3.1 | 设备出保后的维保费用比例要求 | 保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的5%（提供厂家盖章承诺） |
| 3.2 | 所投货物的配件供应年限要求 | 配件供应年限≥10年 |
| 3.3 | 所投货物的配件报价响应要求 | 供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应 |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

12.3 供货清单说明

12.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 13投标报价内容

13.1投标报价应包含设备费、安装调试费用、运输费用、平台接口等伴随服务费用、质保期内售后服务费用以及培训费。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 15 促进中小企业发展

15.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

15.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。