[bookmark: _Toc216446087]显微镜招标需求
[bookmark: _Toc216446088]一、说明
[bookmark: _Toc216446089]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc216446090]二、项目概况
[bookmark: _Toc216446091]2 项目名称
项目名称：显微镜
[bookmark: _Toc216446092]3 项目地点
地点：上海市浦东新区新场镇牌楼东路588号。
[bookmark: _Toc216446093]4 招标范围与内容
[bookmark: _GoBack]4.1 项目招标范围及内容：显微镜（带转接口和摄像头）（4台）、荧光显微镜（2台）、显微镜（3台）、显微镜（3头）（8台）、倒置显微镜（1台）。
4.2 交付日期：自合同签订之日起60天。
[bookmark: _Toc216446094]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc216446095]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc216446096]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc216446097]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc216446098]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc216446099]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	显微镜（带转接口和摄像头）
	I类
	详见9.2 设备技术参数
	4台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	2
	荧光显微镜
	I类
	详见9.2 设备技术参数
	2台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	核心产品

	3
	显微镜
	I类
	详见9.2 设备技术参数
	3台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	4
	显微镜（3头）
	I类
	详见9.2 设备技术参数
	8台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	

	5
	倒置显微镜
	I类
	详见9.2 设备技术参数
	1台
	自合同签订之日起60天
	设备整机原厂保修3年
	


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
（1）显微镜（带转接口和摄像头）（4台）
1.1  光学系统：无限远光学系统，≤45mm标准物镜齐焦距离
1.2  光学部件经过抗真菌处理（提供证明材料）
1.3  ECO节能模式，30min未操作，自动进入睡眠状态   
1.4  具有光强管理功能，可精确记忆每颗物镜的光强   
1.5  调焦：带扭矩调节装置，调焦行程15mm，粗调45mm/圈，细调0.5mm/圈   
1.6  明场照明装置：全科勒照明，双透射光光源，3W  LED，色温5600K，寿命35000小时，以及6V  30W卤素灯，
1.7  载物台：高抗磨损性圆角无槽载物台，带控制手柄，行程75mm×50mm，可读游标刻度，双玻片样本夹   
1.8  观察镜筒：
1.8.1  双目照相镜筒，50:50分光，视场数≥22mm，倾角25度
1.8.2  高眼点设计，目镜筒360度自由旋转，观察高度370mm至410mm
1.8.3  瞳距48-75mm连续可调，同一瞳距，有两种不同的观察高度
1.9  目镜：  
1.9.1  10倍目镜，视场数≥22mm
1.9.2  两个目镜均具有屈光度校正功能
1.9.3  目镜有螺丝固定，防止未经授权拆卸
1.10  物镜：针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜
1.10.1  新型平场消色差物镜  4×  
1.10.2  新型平场消色差物镜  10×
1.10.3  新型平场消色差物镜  40×
1.10.4  新型平场消色差物镜  100×
1.11  物镜转换器：
1.11.1  物镜转盘5位，一体化设计，增强光路稳定
1.11.2  具有齐焦功能
1.12  聚光镜：非摆动式高分辨率多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25在4x物镜观察下，无需摆动操作
1.13  显微镜具有明场，等观察方式，可升级荧光，相差，偏光和暗场观察
1.14  显微镜机身
1.14.1  两侧带有5级蓝色LED光强指示   
1.14.2  背部包含线缆绕线支架，方便收纳电源线   
1.15  有蓝，绿，黄三组滤片   
1.16  摄像成像系统：分辨率≥1200万像素，曝光时间：50微秒≤t≤10秒，内置图像缓存：DDRII图像缓冲器≥1Gb，图像保存格式至少包含：RAW / JPE / BMP / PNG / TIF
1.17 图像采集模式：单拍、连拍、定时拍摄，用户可编程控制	自定义用户界面UI、图像尺寸、曝光时间、增益、伽玛、对比度、RGB增益、饱和度、黑电平、锐度、2D降噪、3D降噪等。

（2）荧光显微镜（2台）
2.1  设备用途：可观察普通染色、荧光标记切片，适合染色切片观察等广泛生命科学领域的研究
2.2  显微镜主机部分：
2.2.1  光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，≤45mm标准物镜齐焦距离，所有光学部件（包括物镜，目镜，透镜，棱镜）均具有抗反射和抗真菌涂层，可实现观察方法：明场，荧光
2.2.2  同轴粗微调焦机构，调焦范围15mm，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及最小4μm的刻度
2.2.3  明场照明装置
2.2.3.1  主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块的光强
2.2.3.2  内置透射光科勒照明器，高亮度高显色性编码LED长寿命光源，显色指数≥95，功率10W，≥60000小时使用寿命
2.2.4  载物台：载物台无暴露齿条，载物台手柄松紧度可调，具有15mm的延伸长度，以确保符合人体工程学的工作位置，减轻疲劳，用于单手操作的双玻片样品夹，减少用户更换玻片的次数
2.2.5  超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度目镜筒360度自由旋转，上下自由翻转，实现40mm观察高度调节，瞳距48-75mm可调    
2.2.6  10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调
2.2.7  5位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度
2.2.8   针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜
2.2.8.1  平场消色差物镜：5×，数值孔径：NA≥0.12   
2.2.8.2  平场消色差物镜：10×，数值孔径：NA≥0.25  
2.2.8.3  平场消色差荧光物镜：40×，数值孔径：NA≥0.65   
2.2.8.4  平场消色差荧光物镜：100×，数值孔径：NA≥1.25  
2.2.9  聚光镜：非摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25在5×物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置
2.2.10  集成具有节能和延长照明寿命的Eco模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态，单击任何按钮，显微镜系统立即重新启动，用户可以启用或禁用Eco模式
2.2.11  机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速拍摄图像或视频
2.3   荧光系统：
2.3.1  内置编码型LED三色荧光激发光源，可瞬间开启或关闭，无须预热或冷却，每个LED光源可通过显微镜机身的光强调节按钮独立调节，光强电动线性调节，并可利用编码功能记忆对应物镜和激发块位置的激发光强度值
2.3.2  机身集成透射光反射光电动光闸，一键切换荧光及透射光观察方式，切换到荧光时，透射光光闸自动关闭
2.3.3  荧光滤色镜套：红蓝绿三组滤色块
2.3.3.1  紫外激发波长365nm，分色395nm，发射波长445/50nm
2.3.3.2  蓝光激发波带宽475/40，分色500nm，发射波长530/50nm
2.3.3.3  绿光激发波带宽545/25nm，分色570nm，发射波长605/70nm
2.4  编码型荧光激发块转盘：≥4孔，复消色差荧光光路
2.5 图像处理系统
2.5.1硬件要求：芯片：彩色cmos，尺寸≥4/3"，分辨率≥1600万像素，像素点大小≥3.8um x 3.8um，曝光时间：50微秒≤t≤120秒，内置图像缓存：DDRII图像缓冲器≥1Gb 
2.5.2软件要求：图像采集模式：单拍、连拍、定时拍摄，图像保存格式至少包含：RAW / JPE / BMP / PNG / TIF，avi视频采集（可选H.264压缩编码），软件接口支持：DirectShow、TWAIN、ImageJ、μManger、MATLAB、LavVIEW，用户可编程控制	自定义用户界面UI、图像尺寸、曝光时间、增益、伽玛、对比度、RGB增益、饱和度、黑电平、锐度、2D降噪、3D降噪等。
2.6 配置清单：荧光显微镜2套，摄像头2套，电脑2套

（3）显微镜（3台）
3.1  用途：可观察各种器皿培养的活细胞、普通染色的切片等广泛生命科学领域的研究
3.2  光学系统：无限远光学系统，≤45mm国际标准物镜齐焦距离
3.3  调焦：带扭矩调节装置,调焦行程15mm
3.4  明场照明装置：内置透射光科勒照明器，6V 30W卤素灯和LED长寿命冷光源，可随意更换光源；带人机学电源开关，超过15分钟不使用自动进入待机状态；通过双侧一键唤醒开关即可打开光源
3.5  载物台：高抗磨损性圆角、无槽设计台面；面积200×239mm；带控制手柄，行程108×72mm
3.6  观察镜筒：
3.6.1  三目（50/50分光）镜筒，视场数≥20mm，倾角45度
3.6.2  高眼点设计，目镜筒360度自由旋转，实现35mm观察高度调节
3.6.3  瞳距48-75mm可调
3.7  目镜：  
3.7.1  10倍目镜，视场数≥20mm
3.7.2  两个目镜均具有屈光度校正功能   
3.8  物镜：针对倒置显微镜应用优化的相差物镜
3.8.1  平场消色差相差物镜  4× 
3.8.2  平场消色差相差物镜  10×
3.8.3  长工作距离平场消色差相差物镜  20×
3.8.4  长工作距离平场消色差相差物镜  40×
3.9  物镜转换器：
3.9.1  物镜转盘4位，一体化设计，增强光路稳定
3.9.2  物镜转盘带人机学物镜识别设计
3.10  聚光镜：长工作距离聚光镜：NA≥0.3，工作距离≥55mm
3.11  配置清单：
3.11.1  显微镜3台
3.11.2  摄像头3个
3.11.3  图像处理系统3套
3.11.4  物镜12个

（4）显微镜（3头）（8台）
4.1  用途：可观察普通染色的切片，适合染色切片观察等广泛生命科学领域的研究
4.2  光学系统：无限远光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离
4.3  光学部件经过抗真菌处理，须提供制造商抗真菌证明文件
4.4  ECO节能模式，30min未操作，自动进入睡眠状态   
4.5  具有光强管理功能，可精确记忆每颗物镜的光强   
4.6  调焦：带扭矩调节装置,调焦行程15mm，粗调45mm/圈，细调0.5mm/圈   
4.7  明场照明装置：全科勒照明，双透射光光源，3W LED，色温5600K，寿命35000小时，以及6V 30W卤素灯，
4.8  载物台：高抗磨损性圆角无槽载物台，带控制手柄，行程75 mm×50 mm，可读游标刻度，双玻片样本夹   
4.9  观察镜筒：
4.9.1  双目照相镜筒，50:50分光，视场数≥22mm，倾角25度
4.9.2  高眼点设计，目镜筒360度自由旋转，观察高度370mm至410mm
4.9.3  瞳距48-75mm连续可调，同一瞳距，有两种不同的观察高度
4.10  目镜：  
4.10.1  10倍目镜，视场数≥22mm
4.10.2  两个目镜均具有屈光度校正功能
4.10.3  目镜有螺丝固定，防止未经授权拆卸
4.11  物镜：针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜
4.11.1  新型平场消色差物镜  4×  
4.11.2  新型平场消色差物镜  10×
4.11.3  新型平场消色差物镜  40×
4.11.4  新型平场消色差物镜  100×
4.12  物镜转换器：
4.12.1  物镜转盘5位，一体化设计，增强光路稳定
4.12.2  具有齐焦功能
4.13  聚光镜：非摆动式高分辨率多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25在4×物镜观察下，无需摆动操作
4.14  显微镜具有明场，等观察方式，可升级荧光，相差，偏光和暗场观察
4.15  显微镜机身
4.15.1  两侧带有5级蓝色LED光强指示   
4.15.2  背部包含线缆绕线支架，方便收纳电源线   
4.16  带有蓝，绿，黄三组滤片

（5）倒置显微镜（1台）
5.1  用途：可观察各种器皿培养的活细胞、普通染色的切片等广泛生命科学领域的研究
5.2  光学系统：无限远光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离
5.3  调焦：带扭矩调节装置，调焦行程15mm
5.4  明场照明装置：内置透射光科勒照明器，6V 30W卤素灯或LED长寿命冷光源，可随意更换光源；带人机学电源开关，超过15分钟不使用自动进入待机状态；通过双侧一键唤醒开关即可打开光源
5.5  载物台：高抗磨损性圆角、无槽设计台面；面积200×239mm；带控制手柄，行程108×72mm
5.6  观察镜筒：
5.6.1  两目（50/50分光）镜筒，视场数≥20mm，倾角45度
5.6.2  高眼点设计，目镜筒360度自由旋转，实现35mm观察高度调节
5.6.3  瞳距48-75mm可调
5.7  目镜：  
5.7.1  10倍目镜，视场数≥20mm
5.7.2  两个目镜均具有屈光度校正功能   
5.8  物镜：针对倒置显微镜应用优化的相差物镜
5.8.1  平场消色差相差物镜  4×
5.8.2  平场消色差相差物镜  10×
5.8.3  长工作距离平场消色差相差物镜  20×
5.8.4  长工作距离平场消色差相差物镜  40×
5.9  物镜转换器：
5.9.1  物镜转盘4位，一体化设计，增强光路稳定
5.9.2  物镜转盘带人机学物镜识别设计
5.10  聚光镜：长工作距离聚光镜：NA≥0.3，工作距离≥55mm
9.5 安装调试要求
由原厂工程师对设备进行调试。

[bookmark: _Toc216446100]10 人员及设备配备要求
投标人为本项目配备专业人员及设备，确保本项目顺利实施。
[bookmark: _Toc216446101]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc216446102]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2 具体服务措施
12.2.1 设备整机原厂保修≥3年。保修期内开机率＞95%，如达不到此要求，保修期将相应顺延。保修期内免费更换零配件及免收维修工时费，保修期满后永久维修并免收维修工时费，整机延保价格不高于整机购买合同金额的6%。保修期内提供1年2次免费保养。
12.2.2 提供24小时联络方法，报修相应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机。
12.2.3 供应商负责设备安装并提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，以医院设备培训记录单及培训考核表为准，操作培训时需提供笔试考核记录。
12.2.4 如有专用工具，供应商应向买方提供设备维护的专用工具，免费连接至医院所需连接的相关系统(如PACS、HIS、RIS等），提供软件终生免费升级。
12.2.5  供应商提供的货物应是全新的、未使用过的，验收时距生产日期不得超过12个月。在货物按约定时间到达使用单位后，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
12.2.6  设备安装并经使用培训后，经过2周的试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。 
12.3使用周期服务
	序号
	服务内容
	约定期限
	具体服务要求

	1
	配件
	供应≥10年
	投标人根据所投产品自报维修零配件清单与价格(市场价)，承诺配件以不高于清单报价8折供应。

	2
	运营、维护、升级
	质保期满后≥7年
	投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。
（1）日常维护方案及收费标准
（2）发生故障后的应急响应方案及收费标准




[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc216446103]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc216446104]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc216446105]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc216446106]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]16 促进中小企业发展
16.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
16.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
16.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
16.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
16.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
16.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc216859745][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172]17实施本国产品标准
17.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
17.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
17.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc216859746]18促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]18.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
18.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
