# 项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：IVF工作台第1次再次采购

### 3 项目地点

地点：采购人指定地点。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容：

IVF工作台，4个，具体要求见技术参数，可用于胚胎操作捡卵、精液处理、胚胎观察、换液、显微操作等样品操作。具有复式操作区域，可供多用途使用。

4.3供货期：自合同签订之日起15天。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后60日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 医疗器械类别 | 供货期 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IVF工作台1 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 二类 | 15天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 |  |
| 1.1 | MAW主机(带两个内嵌式培养箱） | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 触屏式电脑 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 支架 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 加湿水瓶 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 光源组盒 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 加热优化板 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 气路连接管 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 电源线 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 使用说明书 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 加湿瓶玻璃挡板 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | IVF工作台2 | 2 | 详见9.2设备技术参数 | 二类 | 15天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年 |  |
| 2.1 | MAW主机(含防震台） | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 触屏式电脑 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 支架 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 加湿水瓶 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 光源组盒 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 加热优化板 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 专用盖罩 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 气路连接管 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 电源线 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 使用说明书 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 加湿瓶玻璃挡板 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | IVF工作台3 | 1 | 详见9.2设备技术参数 | 二类 | 15天 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3 |  |
| 3.1 | MAW主机 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 触屏式电脑 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支架 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 加湿水瓶 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 光源组盒 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 加热优化板 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 专用盖罩 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 气路连接管 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 电源线 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 使用说明书 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 加湿瓶玻璃挡板 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | 内嵌培养箱 | 3 |  |  |  |  |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：

（1）可用于胚胎操作捡卵、精液处理、胚胎观察、换液、显微操作等样品操作。				（2）体外受精（IVF）超净工作台专为IVF实验室设计，提供一套完整的分区温控热台、具有垂直层流技术的洁净系统以及一个ICSI防震台系统。

（3）具有复式操作区域，可供多用途使用。

9.2.2 具体技术参数指标要求

| IVF工作台1 |  |
| --- | --- |
| 1、 | 用途：可用于胚胎操作捡卵、精液处理、胚胎观察、换液、显微操作等样品操作。 |
| 2、 | 使用年限：10年 |
| 3、 | 定时预约开关机：可在LED控制面板设置预约自动开关机时间。 |
| 4、 | 先进的多区域智能加热系统共（9+1）区，1个温度设定点，4种加热模式，10个加热区域系统有12套独立的加热元件和传感器，使得台面获得出色的温度均一性，工作台面加热尺寸：400×800mm，加热玻璃载物台直径：90mm。 |
| 5、 | 标配ULPA级超高效过滤器，对于微粒在0.1到0.3μm颗粒的截留效率达到99.999%，保证工作站内达到ISO14644.1标准国家百级标准要求。 |
| 6、 | 标配21.5寸触屏式品牌电脑：为用户实时显示、监控、记录工作参数信息，如温度、气体压力和气流风速以及声光报警信息。 |
| 7、 | 具有5×PT1000温度验证端口，方便实验室日常验证和质控工作。 |
| 8、 | 操作台面共2个内嵌式培养箱，培养箱尺寸(长×宽×高)：176×200×25mm，每个内嵌式的培养箱，配备一个加热优化板，可配备Falcon、Nunc、、Vitrolife和NIPRO培养皿，单个内嵌式培养箱可容纳4个IVF培养皿，或4× 60mm 培养皿，或8×35mm 培养皿。 |
| 9、 | 预滤系统符合EU3评级，有85%的过滤效果，避免较大的灰尘颗粒堵塞主过滤器，延长主过滤器寿命。 |
| 10、 | 热台、加热玻璃载物台温度精确性≤±0.2℃；温度均一性≤±0.2℃ |
| 11、 | 工作时层流气流风速三挡可调节，风速均匀性≤±20%，垂直层流，提供完善的样品保护。 |
| 12、 | 使用一台低噪音，高效节能ECM风机，噪音指数（依IEST标准）≤52dBa。 |
| 13、 | 可调节LED照明灯，照度0-1400Lux连续可调，提供最佳操作亮度，降低视觉疲劳。 |
| 14、 | 后背板预留USB接口，可与有相应接口的显微镜摄像机相连，便于实验室质控。 |
| 15、 | 可整合常规品牌的体视显微镜与倒置显微镜/显微操作系统，预留1个体式显微镜安装位和1个倒置显微镜安装位。 |
| 16、 | 双面镜整合型透射光源SC-1，亮度连续可调，保证胚胎操作安全性。 |
| 17、 | 工作台面内置减震器减少震动。 |
| 18、 | 具有数位式流量控制阀的预混气体加湿系统：气体经流加湿瓶接入内嵌式培养箱中，确保样品保持在稳定的湿度条件下，操作方便。 |
| 19、 | 抗菌保护：工作台外层表面涂有抗菌防污染涂层，在24小时内均可消除99.9%的表面细菌滋生。（如有请提供检测报告） |
| 20、 | 工作腔内部为整块抛光设计，易于清洁和消毒；工作台面由整块不锈钢板一次冲压成型，无接缝和螺丝，无污染死角。 |
| 21、 | 可选配不同的支架系列：底脚：滚轮式和平角式可选；高度：711mm和860mm可选；另可选800mm，滚轮和平角集成。 |
| 22、 | 外部尺寸 (长×宽×高mm，不含支架)：1340×740×1300mm |
| 23、 | 工作体积不小于 (长×宽×高mm)：1260×600×710 mm |

| IVF工作台2 |  |
| --- | --- |
| 1、 | 用途：可用于胚胎操作捡卵、精液处理、胚胎观察、换液、显微操作等样品操作。 |
| 2、 | 使用年限：10年 |
| 3、 | 具有复式操作区域，可供多用途使用。 |
| 4、 | 定时预约开关机：可在LED控制面板设置预约自动开关机时间。 |
| 5、 | 先进的多区域智能加热系统共（9+1）区，1个温度设定点，4种加热模式，10个加热区域各有其独立的加热元件和传感器，使得台面获得出色的温度均一性，工作台面加热尺寸：400×800mm，加热玻璃载物台直径：90mm。 |
| 6、 | 标配ULPA级超高效过滤器，对于微粒在0.1到0.3μm颗粒的截留效率达到99.999%，保证工作站内达到ISO14644.1标准国家百级标准要求。 |
| 7、 | 标配2台21.5寸触屏式品牌电脑：为用户实时显示、监控、记录工作参数信息，如温度、气体压力和气流风速以及声光报警信息。 |
| 8、 | 具有5×PT1000温度验证端口，方便实验室日常验证和质控工作。 |
| 9、 | 具有数位式流量控制阀的预混气体加湿系统。通过工作台表面的排气孔将气体接入塑料培养罩中，确保样品保持在稳定的湿度条件下，操作方便。 |
| 10、 | 针对ICSI操作，配置专用防震台。 |
| 11、 | 预滤系统符合EU3评级，有85%的过滤效果，避免较大的灰尘颗粒堵塞主过滤器，延长主过滤器寿命。 |
| 12、 | 热台、加热玻璃载物台温度精确性≤±0.2℃；温度均一性≤±0.2℃ |
| 13、 | 工作时层流气流风速三挡可调节，风速均匀性≤±20%，垂直层流，提供完善的样品保护。 |
| 14、 | 使用1台低噪音，高效节能ECM风机，噪音指数（依IEST标准）≤52dBa。 |
| 15、 | 可调节LED照明灯，照度0-1400Lux连续可调，提供最佳操作亮度，降低视觉疲劳。 |
| 16、 | 后背板预留USB接口，可与有相应接口的显微镜摄像机相连，便于实验室质控。 |
| 17、 | 可整合常规品牌的体视显微镜与倒置显微镜/显微操作系统，预留1个体式显微镜安装位和1个倒置显微镜安装位。 |
| 18、 | 双面镜整合型透射光源SC-1，亮度连续可调，保证胚胎操作安全性。 |
| 19、 | 工作台面内置减震器减少震动。 |
| 20、 | 抗菌保护：工作台外层表面涂有抗菌防污染涂层，在24小时内均可消除99.9%的表面细菌滋生。（如有请提供检测报告） |
| 21、 | 工作腔内部为整块抛光设计，易于清洁和消毒；工作台面由整块不锈钢板一次冲压成型，无接缝和螺丝，无污染死角。 |
| 22、 | 可选配不同的支架系列：底脚：滚轮式和平角式可选；高度：711mm和860mm可选；另可选800mm，滚轮和平角集成。 |
| 23、 | 外部尺寸 (长×宽×高，不含支架)：1950×740×1360mm |
| 24、 | 工作体积不小于 (长×宽×高)：1870×600×780mm |

| IVF工作台3 |  |
| --- | --- |
| 1、 | 用途：可用于胚胎操作捡卵、精液处理、胚胎观察、换液、显微操作等样品操作。 |
| 2、 | 使用年限：10年 |
| 3、 | 具有复式操作区域，可供多用途使用。 |
| 4、 | 定时预约开关机：可在LED控制面板设置预约自动开关机时间。 |
| 5、 | 2套先进的多区域智能加热系统共（9+1）区，1个温度设定点，4种加热模式，每套加热区域各有10个独立的加热元件和传感器，使得台面获得出色的温度均一性，工作台面加热尺寸：2×400×800mm，加热玻璃载物台直径：90mm。 |
| 6、 | 标配ULPA级超高效过滤器，对于微粒在0.1到0.3μm颗粒的截留效率达到99.999%，保证工作站内达到ISO14644.1标准国家百级标准要求。 |
| 7、 | 标配2台21.5寸触屏式品牌电脑：为用户实时显示、监控、记录工作参数信息，如温度、气体压力和气流风速以及声光报警信息。 |
| 8、 | 具有2套5×PT1000温度验证端口，方便实验室日常验证和质控工作。 |
| 9、 | 具有数位式流量控制阀的预混气体加湿系统。通过工作台表面的排气孔将气体接入塑料培养罩中，确保样品保持在稳定的湿度条件下，操作方便。 |
| 10、 | 预滤系统符合EU3评级，有85%的过滤效果，避免较大的灰尘颗粒堵塞主过滤器，延长主过滤器寿命。 |
| 11、 | 热台、加热玻璃载物台温度精确性≤±0.2℃；温度均一性≤±0.2℃ |
| 12、 | 工作时层流气流风速三挡可调节，风速均匀性≤±20%，垂直层流，提供完善的样品保护。 |
| 13、 | 使用一台低噪音，高效节能ECM风机，噪音指数（依IEST标准）≤52dBa。 |
| 14、 | 可调节LED照明灯，照度0-1400Lux连续可调，提供最佳操作亮度，降低视觉疲劳。 |
| 15、 | 后背板预留USB接口，可与有相应接口的显微镜摄像机相连，便于实验室质控。 |
| 16、 | 可整合常规品牌的体视显微镜，便于显微操作，预留2个体式显微镜安装位。 |
| 17、 | 标配2套双面镜整合型透射光源SC-1，亮度连续可调，保证胚胎操作安全性。 |
| 18、 | 工作台面内置减震器减少震动。 |
| 19、 | 抗菌保护：工作台外层表面涂有抗菌防污染涂层，在24小时内均可消除99.9%的表面细菌滋生。（如有请提供检测报告） |
| 20、 | 工作腔内部为整块抛光设计，易于清洁和消毒；工作台面由整块不锈钢板一次冲压成型，无接缝和螺丝，无污染死角。 |
| 21、 | 可选配不同的支架系列：底脚：滚轮式和平角式可选；高度：711mm和860mm可选；另可选800mm，滚轮和平角集成。 |
| 22、 | 外部尺寸 (长×宽×高，不含支架)：1950×740×1300mm |
| 23、 | 工作体积不小于 (长×宽×高)：1870×600×710 mm |

9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求

提供设备维修配件价格清单。

9.4 供货期要求

9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.5 质量标准与验收要求

9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.5.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。

9.5.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 人员及设备配备要求

本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，请提供人员相关专业技术能力的证明材料。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

| 序号 | 技术项 | 具体服务措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺及保障措施要求 |  |
| 1.1 | 售后服务承诺要求 | 1、供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（质保期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能。 2、供应商承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等）（若涉及）。 3、供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月。 4、到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 5、设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。 6、制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（可提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单） |
| 1.2 | 保障措施要求（包括售后服务落实等保障） |  |
| 1.3 | 延伸服务、便利服务及其他特色服务等 |  |
| 2 | 保修期 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥3年（提供厂家盖章承诺）。提供每周7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供≥2次免费保养 |
| 3 | 使用周期成本 |  |
| 3.1 | 设备出保后的维保费用比例要求 | 保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的5% |
| 3.2 | 所投货物的配件供应年限要求 | 配件供应年限≥10年 |
| 3.3 | 所投货物的配件报价响应要求 | 供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应 |

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16促进中小企业发展

16.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

16.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

16.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

16.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

16.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

16.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 17实施本国产品标准

17.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。

17.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

17.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

### 18促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

18.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

18.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。